## KARDIOMONITOR
| TABELA A | Załącznik 2A do postępowania WSzSL/DZ-72/17
Pakiet 1 – Kardiomonitor parametrów podstawowych – dostawa, montaż, szkolenie personelu, test bezpieczeństwa elektrycznego
A | B | C | D | E
Lp | Opis minimalnie wymaganych parametrów | Opis oferowanych parametrów – proszę wypełnić obowiązkowo | parametr wymagany | parametr punktowany
1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 6 kg |  | Tak | Waga poniżej 6 kg-10 pkt
2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia |  | Tak | x
3. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli. |  | Tak | Ekran 15cali i więcej -30pkt
4. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej 6 krzywych dynamicznych. |  | Tak | 6-9 krzywych -5pkt: 10-12 krzywych -10pkt
5. | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut. |  | Tak | x
6. | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów |  | Tak | x
7. | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. |  | Tak | x
8. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: |  | Tak | x
a) EKG;
b) Odchylenie odcinka ST;
c) Liczba oddechów (RESP);
d) Saturacja (Spo2);
e) Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP);
f) Temperatura (T1,T2,TD),
9. | Pomiar EKG |  | Tak | x
| 1. Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. |  | Tak | x
| 2. Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. |  | Tak | x
| 3. Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. |  | Tak | x
| 4. Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. |  | Tak | x
| 5. Detekcja stymulatora |  | Tak | z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG -5 pkt
| 6. Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. |  | Tak | x
| 7. Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. |  | Tak | x
| 8. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych |  | Tak | x
| 9. Monitorowanie odcinka QT |  | Tak | x
| 10. Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 20), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: |  | Tak | x
a) Bradykardia
b) Tachykardia
c) Asystolia
d) Tachykardia komorowa
e) Migotanie komór
f) Migotanie przedsionków
g) Stymulator nie przechwytuje
h) Stymulator nie generuje impulsów
i) Salwa komorowa
j) PVC/min wysokie
10. | Pomiar oddechów (RESP). |  | Tak | x
| 1. Zakres pomiaru: minimum 2-140 oddechów /min |  | Tak | x
| 2. Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min |  | Tak | x
| 3. Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s. |  | Tak | x
| 4. Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji |  | Nie | Tak-3 pkt, Nie -0 pkt
11. | Pomiar saturacji (SpO2). |  | Tak | x
| 1. Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% |  | Tak | x
| 2. Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. |  | Tak | x
| 3. Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. |  | Tak | x
| 4. Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik |  | Tak | x
| 5. Alarm desaturacji |  | Tak | x
12. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). |  | Tak | x
| 1. Oscylometryczna metoda pomiaru. |  | Tak | x
| 2. Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷280 mmHg. |  | Tak | x
| 3. Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 30÷300 bpm. |  | Tak | x
| 4. Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. |  | Tak | x
| 5. Tryb pomiaru: |  | Tak | x
a) AUTO;
b) Ręczny.
| 6. Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷360 minut. |  | Tak | x
| 7. Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie |  | Tak | x
13. | Pomiar temperatury (TEMP) |  | Tak | x
| 1. Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. |  | Tak | x
| 2. Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. |  | Tak | x
| 3. Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa |  | Tak | x
14. | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe: |  | Tak | x
| 1. Kabel EKG 5-odprowadzeniowy -po dwie sztuki na monitor |  | Tak | x
| 2. Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP |  | Tak | x
| 3. Mankiet do pomiaru NIBP: średni i duzy -po dwa komplety na monitor |  | Tak | x
| 4. Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips |  | Tak | x
| 5. Powierzchniowy czujnik temperatury |  | Tak | x
15. | Obsługa kardiomonitora przez ekran dotykowy |  | Tak | dodatkowo przy pomocy pokrętła i przycisków -5 pkt
16. | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. |  | Tak | x
| 1. Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. |  | Tak | x
| 2. Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. |  | Tak | x
| 3. Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 3czasy do wyboru. |  | Tak | x
| 4. Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. |  | Tak | x
| 5. Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 7 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) |  | Tak | x
17. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. |  | Tak | x
18. | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). |  | Nie | Tak-5 pkt :Nie -0 pkt
19. | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). |  | Nie | Tak-10 pkt :Nie -0 pkt
20. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. |  | Tak | x
| 1. Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 2 godziny. |  | Tak | x
| 2. Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin. |  | Tak | x
| 3. Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. |  | Tak | x
21. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. |  | Tak | x
| 1. Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. |  | Tak | x
| 2. Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru |  | Tak | x
| 3. Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci |  | Tak | x
| 4. Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci |  | Tak | x
| 5. Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). |  | Nie | Tak-10 pkt , Nie -0 pkt
| 6. Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: |  | Nie | Tak-10pk, Nie -0 pkt
- rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO;
- BIS;
- NMT;
- EEG,
- ScvO2 lub SvO2.
22. | Port USB |  | Tak | x
23. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora |  | Tak | x
24. | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 |  | Tak | x
25. | Stojak jezdny z koszykiem na akcesoria, min.2 kółka z hamulcami |  | Tak | x
37 | Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy) |  | x
38 | Producent (Wytwórca): |  | x
39 | Nazwa, typ, model: |  | x
40 | Kraj pochodzenia: |  | x
41 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt) |  | x
42 | Urządzenie nie starsze niż wyprodukowane w III kwartale 2017 r |  | x
TABELA B
| Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto
lp | B | C | D | E | F=DxE | G | H=Fx1,xx (xx- właściwa stawka VAT)
1 | Kardiomonitor parametrów podstawowych – dostawa, montaż, szkolenie personelu, test bezpieczeństwa elektrycznego | szt | 3
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo