























                                                                         
ZAŁĄCZNIK NR 2A  WSZSL/DZ-36/18

Przedmiot zamówienia - RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE NIESTERYLNE NITRYLOWE
Charakterystyka przedmiotu zmówienia:

1) wykonane z nitrylu – bezpudrowe,

2) kształt uniwersalny, mankiet rolowany;

3) powierzchnia zewnętrzna na końcach palców teksturowana o grubości min. 0,12 mm,

4) długość rękawicy min. 240 mm, 

5) grubość rękawicy w części dłoni min. 0,08 mm, 

6) grubość na mankiecie min. 0,06 mm,            

7) siła zrywu przed starzeniem MIN. 9N i po starzeniu min. 8.0 N. AQL:1,0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu),
8) oznaczone znakiem CE, 

9) zgodne z wymaganiami normy EN 455-1-2-3-4,

10) zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III,

11) przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3,

12) przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671,

13) rozmiary w przedziale XS-XL*. 
Ocenie jakości poddane będą:

1) odporność na uszkodzenia mechaniczne  0-10 pkt;

2) rozciągliwość i elastyczność  0-5 pkt;

3) łatwość wyciągania rękawiczek z opakowania 0-5 pkt;

4) łatwość zakładania rękawiczek  0-5 pkt;

5) komfort użytkownika 0-10 pkt;

6) właściwości czuciowe 0-5 pkt;
Informacja o przyznawaniu punktów cząstkowych dla oferty w kryterium jakości - punkty będą przyznawane indywidualnie 

w każdym w ww. parametrów od przewodniczącego i członków Komisji, a następnie sumowane.
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*- Zamawiający będzie składał zamówienia na rozmiary stosownie do jego potrzeb
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podpis i pieczęć osoby  wskazanej  w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadającej  pełnomocnictwo
