Załącznik 2A do siwz

1. System neuronawigacji do stosowania w neurochirurgii – SZT 1

| L.p. | Parametry techniczne | Wymagane | Oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System neuronawigacji optycznej z możliwością rozbudowy o system elektromagnetyczny do stosowania w neurochirurgii | TAK |  | Nie dotyczy |
| 2. | Wysokowydajny komputer z zainstalowanym stabilnym, dedykowanym systemem operacyjnym Ubuntu 14.04 LTS, 64 bit, dysk SDD 1 TB, min. 8GB RAM Wejścia: 1x DVI-D 1x Composite (NTSC/PAL) 1x S-Video (NTSC/PAL) Wyjścia: 1x Złącze HDMI umożliwiające podłączenie np. zewnętrznego monitora FullHD3D, 4K 1x DVI-I (cyfrowo-analogowe) 1x niezależne złącze sieciowe RJ-45 (1Gbit) Lub równoważny | TAK |  | Nie dotyczy |
| 3. | Stacja nawigacji z kamerą optyczną, umieszczoną na wysięgniku, umożliwiającym dokładne jej pozycjonowanie, zamontowana na wózku o co najmniej dwóch kołach zaopatrzonych w hamulce | TAK |  | Nie dotyczy |
| 4. | Monitor główny dotykowy przekątna min. 26” rozdzielczość obrazu min. full HD połączony ze stacją nawigacji wymiany danych i zasilania | TAK |  | Przekątna 26” – 0 pkt Przekątna >26” – 5 pkt |
| 5. | Monitor operatora dotykowy przekątna min. 26” rozdzielczość obrazu min. full HD | TAK |  | Przekątna 26” – 0 pkt Przekątna >26” – 5 pkt |
| 6. | Możliwość ustawienia jednego monitora bezpośrednio nad pacjentem, drugiego w polu niesterylnym | TAK |  | Nie dotyczy |
| 7. | Technologia kamery optycznej pasywna oraz aktywna | TAK |  | Nie dotyczy |
| 8. | Narzędzia stosowane z systemem - aktywne (kablowe i bezkablowe) - pasywne, | TAK |  | Nie dotyczy |
| 9. | Kamera optyczna z celownikiem laserowym do pozycjonowania pacjenta | TAK/NIE |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 10. | Powierzchnia skanowana (w odległości 240 cm) min. 1500 x 1300 mm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 11. | Rozwiązanie zapewniające chirurgowi możliwość sterowania systemem w jałowym polu operacyjnym | TAK |  | Nie dotyczy |
| 12. | System wyposażony w zintegrowany w obudowie UPS Pozwalający na min. 5 minut pracy w zasilaniu awaryjnym | TAK |  | do 5 minut – 0 pkt powyżej 5 minut – 10 pkt |
| 13. | System pozwalający na wysyłanie sygnału wideo poprzez gniazdo HDMI na zewnętrzny odbiornik np. monitor | TAK |  | Nie dotyczy |
| 14. | System pozwalający na wyświetlanie na części monitorów neuronawigacji obrazów ze źródeł zewnętrznych: mikroskop, tor wizyjny endoskopii, kamera w Sali operacyjnej, ramię C, usg, itp. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 15. | Gniazdo wejścia dla sygnałów zewnętrznych z możliwością wyświetlenia ich na obrazie monitora nawigacji min.: S-video , BNC i DVI | TAK |  | Nie dotyczy |
| 16. | Oprogramowanie - głowa | TAK |  | Nie dotyczy |
| 17. | Oprogramowanie urządzenia kompatybilne z obrazami CT, MR w formacie DICOM – nośnik USB, CD, sieć szpitalna | TAK |  | Nie dotyczy |
| 18. | Oprogramowanie do neurochirurgii głowy licencja wielostanowiskowa; wymagane aktualizacje oprogramowania w okresie gwarancji | TAK |  | Nie dotyczy |
| 19. | Automatyczna fuzja obrazów diagnostycznych z możliwością korekty manualnej powyżej dwóch serii obrazowych nawigowanie na różnorodnych ( będących po fuzji ) zestawach danych jak CT, MR, CT/MR Angio, oraz NM i perfuzja | TAK |  | Nie dotyczy |
| 20. | Weryfikacja fuzji przy pomocy minimum dwóch metod: - przezroczystość obrazu - porównanie dwóch obrazów | TAK |  | Nie dotyczy |
| 21. | Lista pacjentów z możliwością szybkiego podglądu | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 22. | Interfejs umożliwiający dostosowanie procedury do potrzeb użytkownika w zakresie narzędzi i profilu zabiegu | TAK |  | Nie dotyczy |
| 23. | Możliwość założenia indywidualnego profilu użytkownika z przypisaniem odpowiednich procedur | TAK |  | Nie dotyczy |
| 24. | System zabezpieczający przed wykonaniem zabiegu nawigacji z badaniem TK lub MR niezgodnym z protokołem obrazowania wymaganym przez urządzenie | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 25. | System pozwalający na weryfikację połączeń z urządzeniami peryferyjnymi | TAK |  | Nie dotyczy |
| 26. | Funkcje przestrzennych rekonstrukcji 3D zdefiniowanego obszaru oraz możliwość jego przestrzennych rotacji | TAK |  | Nie dotyczy |
| 27. | Obróbka obrazu 2D, co najmniej: jasność, kontrast, zoom, rotacja, odbicie lustrzane, ustawienie transparentności fuzji obrazów | TAK |  | Nie dotyczy |
| 28. | Ustawienie dowolnego rozkładu okien pomiędzy 3 płaszczyznami i 3D | TAK |  | Nie dotyczy |
| 29. | Pomiar odległości punktów w 3 płaszczyznach jednocześnie | TAK |  | Nie dotyczy |
| 30. | Możliwość kalibracji narzędzi chirurgicznych w czasie zabiegu operacyjnego | TAK/NIE |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 31. | Zapisywanie obrazów – zrzutów ekranu w formie kompatybilnej z PC | TAK |  | Nie dotyczy |
| 32. | Centrowanie wszystkich obrazów w oknach | TAK |  | Nie dotyczy |
| 33. | Informacja o rozkładzie narzędzia względem ramki referencyjnej wraz z dokładnością identyfikacji | TAK |  | Nie dotyczy |
| 34. | Informacja na obrazie bieżącym widoczności narzędzia w polu operacyjnym wraz z wyświetleniem jego nazwy i kształtu | TAK |  | Nie dotyczy |
| 35. | Półautomatyczne usuwanie zbędnych struktur w obrazie 3D | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 36. | Rekonstrukcja obiektu 3D – ustawienie zakresu odcięcia pikseli | TAK |  | Nie dotyczy |
| 37. | Rejestracja pacjenta – punkty anatomiczne | TAK |  | Nie dotyczy |
| 38. | Rejestracja pacjenta – znaczniki rejestracyjne – opisany sferyczny obszar dokładności | TAK |  | Nie dotyczy |
| 39. | Rejestracja pacjenta przy pomocy tracera dotykowego lub laserowego | TAK |  | Nie dotyczy |
| 40. | Automatyczna detekcja znaczników rejestracyjnych | TAK |  | Nie dotyczy |
| 41. | Możliwość mieszania rejestracji np. obrys plus 4 punkty anatomiczne lub znaczniki | TAK/NIE |  | Tak – 20pkt Nie – 0pkt |
| 42. | Oprogramowanie z opcją automatycznej rejestracji przy pomocy śródoperacyjnego urządzenia RTG/Oarm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 43. | Rejestracja na znacznikach nie wymaga narzuconej przez system kolejności | TAK |  | Nie dotyczy |
| 44. | Montaż markerów kalibrujących instrumentarium bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK/NIE |  | Tak/bez narzędzi – 5 pkt. Nie/z narzędziami – 0 pkt |
| 45. | Skalibrowane narzędzia nie wymagają stosowania dodatkowych sterylnych osłon | TAK |  | Nie dotyczy |
| 46. | Możliwość śledzenia w czasie rzeczywistym na ekranie nawigacji położenia pasywnej igły biopsyjnej | TAK |  | Nie dotyczy |
| 47. | Weryfikacja planu biopsji poprzez automatyczne wskazanie drogi dojścia | TAK |  | Nie dotyczy |
| 48. | Wirtualna kraniotomia | TAK |  | Nie dotyczy |
| 49. | Informacja o błędzie rejestracji oraz lokalizacji celu | TAK |  | Nie dotyczy |
| 50. | Możliwość zrzutu obrazów porównawczych celem archiwizacji | TAK |  | Nie dotyczy |
| 51. | Możliwość rejestracji przebiegu nawigacji w formie video kompatybilnym z PC. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 52. | System współpracujący z siecią szpitalną | TAK |  | Nie dotyczy |
| 53. | Oprogramowanie - kręgosłup | TAK |  | Nie dotyczy |
| 54. | Oprogramowanie pozwalające na wykonanie automatycznej rejestracji pacjenta przy pomocy aparatu RTG/Oarm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 55. | Rejestracja automatyczna nie wymagająca wskazywania punktów anatomicznych pacjenta | TAK |  | Nie dotyczy |
| 56. | Rejestracja pacjenta poprzez punkty anatomiczne | TAK |  | Nie dotyczy |
| 57. | Funkcja umożlwiająca zwiększenie dokładności rejestracji na punktach poprzez wskazanie kształtu kości | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 58. | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie rejestracji przy pomocy 2 zdjęć (AP, boczne) i fuzję obrazu z CT lub MR | TAK/NIE |  | Tak – 20pkt Nie – 0pkt |
| 59. | Zapisywanie obrazu implantowanej śruby | TAK |  | Nie dotyczy |
| 60. | Wizualizacja wielkości implantowanej śruby z odwzorowaniem jej kształtu w obrazie nawigacji | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 61. | Ustawianie trajektorii dojścia dla każdej ze śrub | TAK |  | Nie dotyczy |
| 62. | Oprogramowanie urządzenia kompatybilne z obrazami CT, MR w formacie DICOM – nośnik USB, CD, | TAK |  | Nie dotyczy |
| 63. | Aktualizacja oprogramowania do neurochirurgii kręgosłupa w okresie gwarancji | TAK |  | Nie dotyczy |
| 64. | Interfejs umożliwiający dostosowanie procedury do potrzeb użytkownika w zakresie narzędzi i profilu zabiegu | TAK |  | Nie dotyczy |
| 65. | Możliwość założenia indywidualnego profilu użytkownika z przypisaniem odpowiednich procedur | TAK |  | Nie dotyczy |
| 66. | System zabezpieczający przed wykonaniem zabiegu nawigacji z badaniem TK lub MR niezgodnym z protokołem obrazowania wymaganym przez urządzenie | TAK/NIE |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 67. | Wyposażenie | TAK |  | Nie dotyczy |
| 68. | System wyposażony w minimum 3 uniwersalne uchwyty, pozwalające na nawigowanie sztywnych instrumentów dostępnych na bloku operacyjnym | TAK |  | Nie dotyczy |
| 69. | System wyposażony w zestaw do nawigowania podczas operacji w obrębie głowy z ramką referencyjną – wskaźnik rejestracyjny – wskaźnik do zabiegu – ramka referencyjna – ramię przegubowe – uchwyt mocujący do ramy typu Mayfield – kontener sterylizacyjny | TAK |  | Nie dotyczy |
| 70. | System wyposażony w wielorazowy zestaw pasywny do nawigowanej biopsji bez konieczności użycia ramy stereotaktycznej – ramię przegubowe – uchwyt mocujący do ramy typu Mayfield – 3 rozmiary średnicy reduktorów – prowadników igły biopsyjnej – wskaźnik do ustalania trajektorii – kontener sterylizacyjny | TAK |  | Nie dotyczy |
| 71. | Zestaw jednorazowych igieł biopsyjnych – 40 Szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 72. | Dodatkowy wskaźnik do biopsji bezramowej z prowadnikami mocowanymi do kości | TAK |  | Nie dotyczy |
| 73. | Wszystkie narzędzia wpisane do oprogramowania nawigacji automatycznie rozpoznawalne. | TAK/NIE |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 74. | Kontenery dedykowane do przechowywania wszystkich oferowanych akcesoriów | TAK |  | Nie dotyczy |
| 75. | Kontenery dedykowane do sterylizacji wszystkich sterylizowalnych akcesoriów | TAK |  | Nie dotyczy |

2. System neuromonitoringu -1 szt

| L.p. | Parametry techniczne | Wymagane | Oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do neuromonitoringu śródoperacyjnego | TAK |  | Nie dotyczy |
| 2. | Komputer stacjonarny- stacja główna wraz z monitorem i wyposażeniem, zainstalowany na wózku jezdnym ułatwiającym przewożenie: • karta video – min 512 [MB], • monitor – min 24” (cali) i wadze nie więcej niż 4 kg • dwa wejścia video, • głośnik do sygnalizacji dźwiękowej zapisu EMG • DVD R/W, • mysz komputerowa • klawiatura | TAK |  | Monitor dotykowy: Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 3. | Oprogramowanie Oprogramowanie podstawowe do monitorowania 8 kanałowego oraz oprogramowanie rozszerzone do monitorowania 16 i 32 kanałowego. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 4. | Monitorowanie 8 kanałowe: Ośmiokanałowa elektromiografia (EMG) swobodna lub wywołana sygnałem z możliwością zapisania wszystkich danych. - Skala EMG. - Szybkość przebiegu EMG - Próg odpowiedzi – min. 5-200 [µV]. - Dwie niezależne kontrolki głośności. - Automatyczne wyciszanie szumu elektrokauteryzacyjnego za pomocą sondy wyciszania. - Czas trwania impulsu – min. 50-300 [µs]. - Tempo stymulacji: min. 1-10 [stim/s]. - Intensywność maksymalna: min. 0-50 [mA]. - Biegunowość – normalna, dwufazowa. - Monitorowanie poprzez wyświetlanie informacji o prądzie pacjenta. - Wskaźniki odpowiedzi – wizualne przez kolor, dźwiękowe przez różnorodny ton sygnału dźwiękowego. - Oksymetr impulsowy – SpO2 z dwóch oksymetrów impulsowych wyświetlanych na ekranie. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 5. | Tryb bliskości nerwu: Akwizycja – swobodne i wyzwolone sygnałem EMG z możliwością zapisania wszystkich danych. Skala EMG. Szybkość przebiegu EMG Próg odpowiedzi – min. 5-200 [µV]. Głośność – ton bliskości nerwu. Czas trwania impulsu – min. 50-300 [µs]. Tempo stymulacji: min. 1-10 [stim/s]. Intensywność maksymalna: min. 3 – 20 [mA]. Biegunowość- normalna, dwufazowa. Wskaźniki odpowiedzi – wizualne przez kolor, dźwiękowe przez różnorodny ton sygnału dźwiękowego. Oksymetr impulsowy – SpO2 z dwóch oksymetrów impulsowych wyświetlanych na ekranie. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 6. | Tryb testu śrub: Ośmiokanałowy, wyzwolony bodźcem, możliwość zapisania wszystkich danych. Skala EMG. Głośność – ton statusu. Czas trwania impulsu – min. 50-300 [µs]. Tempo stymulacji – min. 1-10 [stim/s]. Biegunowość- normalna, dwufazowa. Automatyczny tryb intensywności. Wyświetlanie informacji o prądzie pacjenta. Wskaźniki zaliczenia/niezaliczenia – kolor i ton. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 7. | Tryb testu TOF: Akwizycja – odpowiedź wywołana, zapisanie danych śladów EP. Jeden kanał. Skala TOF – automatyczna. Prędkość odchylenia TOF – min. 2 [ms/div]. Początek odpowiedzi – min. 4 [ms]. Czas powtarzania ciągu impulsów – min. 500 [ms]. Czas trwania impulsu – min. 200-500 [µs]. Sekwencja pojedyncza. Biegunowość – normalna, dwufazowa. Tryb intensywności – automatyczne określenie maksymalnej wartości progowej. Moc stymulacji – TOF. Wyświetlanie informacji o prądzie pacjenta. | TAK |  | Automatyczna skala TOF: Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt |
| 8. | Tryb testu MEP: Akwizycja – odpowiedź wywołana, zapisanie danych śladów EP. Skala MEP. Prędkość odchylenia – min. 10 [ms/div]. Tryb stymulacji MEP – napięcie stałe, szybkie ładowanie, zgodność 1000 [mA]. Biegunowość – dwufazowa. Czas trwania impulsu – min. 50-75 [µs]. Tryb ciągu – pojedynczy, podwójny. Interwał powtarzalny podwójnych ciągów – min. 12[ms]. Kroki intensywności – min. 20. Moc stymulacji – MEP. Wyświetlanie informacji o prądzie pacjenta. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 9. | Dodatkowe funkcjonalności • Automatyczne generowanie raportów dla stymulacji śrub transpedikularnych. • kontrola i obsługa przez operatora z poziomu pola operacyjnego. • Sygnały dźwiękowe oraz wizualne • Możliwość zastosowania przy wszystkich procedurach w obrębie kręgosłupa dzięki szerokiemu spektrum automatycznie lub manualnie wywoływanych trybów pracy, • Możliwość połączenia z systemem neuronawigacji poprzez zastosowanie igieł przeznasadowych, które umożliwiają podłączenie do systemu neuromonitoringu i jednocześnie są wyposażone w markery pasywne umożliwiające ich nawigowanie. • Możliwość wykonania screenshotów dla celów przechowywania danych. • Przechowywanie danych elektronicznych oraz przebiegu całej procedury. • Moduł interfejsu pacjenta: -Min. 8 kanałów rejestrowania. -Tryb wejścia – igły lub elektrody powierzchniowe. -Wskaźniki LED’owe wskazujące aktywne wejścia elektrod. -Wyjścia stymulatora – czujnik kontrolowany przez chirurga, instrument elektryfikowany, ciąg czterech pobudzeni – TCeMEP. -Izolacja – optyczna i galwaniczna, odporne na zachlapanie. | TAK |  | Możliwość połączenia z systemem neuronawigacji Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 10. | Monitorowanie 16 i 32 kanałowe: • system umożliwiający monitorowanie przy wsparciu neurofizjologa spoza pola operacyjnego: • 16 i 32 kanałowe potencjały wywołane (TCeMEP, SSEP, VEP, BAEP, EMG, elektroencefalograf (EEG)). • Wszystkie elementy wbudowane w system • Szybkie ładowanie TCeMEP ze stymulacją w trybie ciągu podwójnego. • Automatyczny test śrub. • Wyciszanie zakłóceń elektrokauteryzacji. • Grupowanie zakresu fal w celu ułatwienia odczytywania. • Moduł cyfrowego wzmacniacza wstępnego: - 2 moduły, - 16/32 kanały, - 32/64 wejścia aktywne, - diody LED wskazujące aktywne wejścia elektrod, | TAK |  | Google do pomiarów wzrokowych potencjałów wywołanych VEP w zestawie Tak – 10 pkt Nie 0 pkt |
| 11. | Monitorowanie wywołanego potencjału: 16/32 kanały, Tryby: BAEP, AEP, SSEP, SEP, VEP, MEP Uśrednienie: całkowite I liniowe lub wykładnicza, ważona średnia ruchoma, Odchylenia – 1-10000, Długość odchylenia – 1-5000 ms, Podstawa czasu – 0,1 – 500 [ms/podziałkę], Odrzucenie artefaktu – 0-100 [%] pełnej skali, 0-20 [ms] opóźnienia, Wyświetlanie śladu – odchylenie prądu, średnia budowania, ostatnia średnia, średnie parzyste/nieparzyste, do 3 replikacji i pomiarów wyjściowych na ślad. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 12. | Monitorowanie EEG: Zbiór – ciągły, swobodny, 16/32 kanały, Tempo próbkowania – 250 [próbek/s], Podstawa czasu: 5, 10, 15, 30 lub 60 [mm/s] i 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 [s/godz], Odrzucenie artefaktu – 0-100% pełnej skali, Uśrednienie epoki FFT – 1-30 epok, uśredniona ruchu, 2 s epoki. Monitorowanie EMG: Zbiór – ciągły, swobodny i wyzwolony sygnałem i/lub bodźcem, Podstawa czasu EMG – 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0 [s/podz], Długość odchylenia – 1-5000 [ms], Wyjście audio – wybiórcze, wszystkie kanały EMG, Automatyczne wyciszanie szumu elektrokauteryzacyjnego za pomocą sondy wyciszania lub dedykowanego śladu wyciszania. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 13. | Stymulacja ogólna: Tryby – powtarzalne, niepowtarzalne, sekwencja pojedyncza, Źródło wyzwolenie – zewnętrzne, wewnętrzne, Prezentacja – ciągła, pauza, Tempo bodźca – 0,01 – 100 [stim/s], Częstotliwość ciągu – 1-500/1000 [Hz], Liczenie ciągów – 2-200, Przerwa bodźca – stała, losowa, Losowość – 0-30%. | TAK |  | Nie dotyczy |

3.  Neuroendoskop do stosowania w neurochirurgii -1 szt

| L.p. | Parametry techniczne | Wymagane | Oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZESTAW NEUROENDOSKOPÓW | TAK |  | Nie dotyczy |
| 2. | Instrumentarium do wentrikulostomii – 1 zestaw | TAK |  | Nie dotyczy |
| 3. | Optyka wentrikuloskopowa, z systemem wałeczków optycznych typu HOPKINS II, okular skośny o kącie patrzenia 6°, średnica 6,1 mm, długość robocza 18 cm. Optyka wyposażone w 3 kanały robocze (jeden o średnicy o średnicy 2,9 mm i dwa kanały i średnicy 1,6 mm). Autoklawowalna, w pełni zanurzalna w dezynfektantach, parametry potwierdzone certyfikatami producenta. Słowna informacja na korpusie optyki potwierdzającą autoklawowalność. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym minimum numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. Oznaczenie kolorem odpowiednim dla kąta patrzenia optyki. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 4. | Pojemnik plastikowy, perforowany, na 2 optyki z okularem skośnym, dedykowanym do optyki wentrikuloskopowej | TAK |  | Nie dotyczy |
| 5. | Płaszcz operacyjny do dedykowany do optyki wentrikuloskopu | TAK |  | Nie dotyczy |
| 6. | Obturator do płaszcza operacyjnego wentrikuloskopu | TAK |  | Nie dotyczy |
| 7. | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyk, perforowany, wym. Zewnętrznych min. 446 x 90 x 45 mm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 8. | Kleszcze typu ClickLine, biopsyjne, średnica 2,7 mm, długość robocza 30 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 9. | Nożyczki typu ClickLine, ostre, średnica 2 mm, długość robocza 30 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 10. | Kleszcze typu ClickLine, biopsyjne, średnica 2 mm, długość robocza 30 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 11. | Kleszcze typu ClickLine, do wetrikulostomii, średnica 2 mm, długość robocza 30 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 12. | Kleszcze typu ClickLine, ostre, średnica 2 mm, długość robocza 30 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 13. | Nożyczki ostre, oba ostrza ruchome, lekko zakrzywione, średnica 1,7 mm, długość robocza 30 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 14. | Nożyczki, ostre, jedno ostrze ruchome, średnica 1,3 mm, długość robocza 30 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 15. | Kleszcze do wentrikulostomii, giętkie, średnica 1 mm, długość robocza 30 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 16. | Kleszcze biopsyjne, giętkie, obie bransze ruchome, średnica 1 mm, długość robocza 30 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 17. | Kleszcze bipolarne typu TAKE-APART, długie | TAK |  | Nie dotyczy |
| 18. | Nóż gilotynowy | TAK |  | Nie dotyczy |
| 19. | Elektroda koagulacyjna, bipolarna, średnica 1,7 mm, długość robocza 30 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 20. | Przewód wysokiej częstotliwości, bipolarny, długość 300 cm, do zastosowania z diatermią chirurgiczną | TAK |  | Nie dotyczy |
| 21. | Światłowód, średnica 3,5 mm, długość 230 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 22. | System do mocowania wentrikuloskopu do stołu operacyjnego, mocowanie do szyny bocznej stołu operacyjnego | TAK |  | Nie dotyczy |
| 23. | Kontener sterylizacyjny wym. 600 x 300 x 160 mm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 24. | Taca druciana ze składanymi uchwytami, boki z płyty z otworami | TAK |  | Nie dotyczy |
| 25. | Mata silikonowa, do zastosowania koszem drucianym | TAK |  | Nie dotyczy |
| 26. | Kołki mocujące, do zastosowania z tacą na instrumenty, - 12 szt. | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 27. | Paski silikonowe, do mocowania instrumentów na tacy instrumentowej - 12 szt. | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |
| 28. | Zestaw do przeznosowych endoskopowych zabiegów przysadki wg CAPPABIANCA/CAVALLO/de DIVITIIS – 1 zestaw | TAK |  | Nie dotyczy |
| 29. | Optyka autoklawowalna o kącie patrzenia 0°, średnica 4 mm, długość 18cm. System soczewek wałeczkowych typu HOPKINS II, potwierdzony odpowiednim certyfikatem producenta. Autoklawowalna, w pełni zanurzalna w dezynfektantach, parametry potwierdzone certyfikatami producenta. Słowna informacja na korpusie optyki potwierdzającą autoklawowalność. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym minimum numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. Oznaczenie kolorem odpowiednim dla kąta patrzenia optyki. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 30. | Płaszcz ssąco-płuczący 0° do współpracy z pompą płuczącą optykę, owal 4,8x6 mm, długość robocza 14 cm, współpracujący z wymaganą optyką. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 31. | Optyka autoklawowalna o kącie patrzenia 30°, średnica 4 mm, długość 18cm. System soczewek wałeczkowych typu HOPKINS II, potwierdzony odpowiednim certyfikatem producenta. Autoklawowalna, w pełni zanurzalna w dezynfektantach, parametry potwierdzone certyfikatami producenta. Słowna informacja na korpusie optyki potwierdzającą autoklawowalność. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym minimum numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. Oznaczenie kolorem odpowiednim dla kąta patrzenia optyki. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 32. | Płaszcz ssąco-płuczący 30° do współpracy z pompą płuczącą optykę, owal 4,8x6 mm, długość robocza 14 cm, współpracujący z wymaganą optyką. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 33. | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe podpórki stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 290 x 60 x 52mm (±5 mm) – 2 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 34. | Adapter łączący optykę z głowicą kamery, do zmiany optyki w sterylnych warunkach, autoklawowalny | TAK |  | Nie dotyczy |
| 35. | Łyżeczka zatokowa, prostokątna, mała, długość 19 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 36. | Odgryzacz, tnący do góry 60°, rozmiar 2 mm, długość robocza 17 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 37. | Odgryzacz, tnący do góry 60°, rozmiar 1 mm, długość robocza 17 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 38. | Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY-WILDE, bransze 45° do góry, rozm. 1, dł. rob. 11 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 39. | Kleszcze nosowe tnące, bransze proste, kształt BLAKESLEY, szer. 3,5 mm, dł. 11 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 40. | Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY, bransze proste, rozm. 1, dł. rob. 11 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 41. | Kleszcze, zakrzywione do góry 45°, miseczki okrągłe, śr. 2,5 mm, dł. rob. 15 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 42. | Kleszcze, zakrzywione 45°, bransze okrągłe, miseczkowe, śr. 2,5 mm, dł. rob. 18 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 43. | Kleszcze, proste, bransze owalne, miseczkowe, okienkowe, szer. 2,5 mm, długość 18 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 44. | Elektroda koagulacyjna kulkowa, bocznie zakrzywiona, średnica 4 mm, długość robocza 13 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 45. | Nożyczki, proste, delikatne, długość robocza 18 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 46. | Nożyczki, zakrzywione do góry 45°, bardzo delikatne, długość robocza 18 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 47. | Nóż sierpowaty, wysuwany typu typu de DIVITIIS-CAPPABIANCA | TAK |  | Nie dotyczy |
| 48. | Elewator; ostry, zagięty 15°, szpatułka lekko zakrzywiona, rozmiar 2 mm; długość 25 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 49. | Łyżeczka typu CAPPABIANCA-de DIVITIIS, tępa, koniec zagięty 45°, średnica wew. 5 mm, długość 25 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 50. | Łyżeczka typu de DIVITIIS-CAPPABIANCA, tępa, koniec zagięty 90°, średnica wew. 3 mm, długość 25 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 51. | Łyżeczka typu de DIVITIIS-CAPPABIANCA, tępa, koniec zagięty 90°, średnica wew. 5 mm, długość 25 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 52. | Łyżeczka okrągła typu de DIVITIIS-CAPPABIANCA, tępa, koniec zagięty bocznie, średnica wew. 3 mm, długość 25 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 53. | Łyżeczka okrągła typu de DIVITIIS-CAPPABIANCA, tępa, koniec zagięty bocznie, średnica wew. 5 mm, długość 25 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 54. | Łyżeczka CAPPABIANCA-de DIVITIIS, miseczka okrągła, koniec delikatnie zagięty, rozm. 2, dł. 25 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 55. | Łyżeczka CAPPABIANCA-de DIVITIIS, tępa, koniec zagięty 45°, śr. wew. 7 mm, dł. 25 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 56. | Łyżeczka okrągła de DIVITIIS-CAPPABIANCA, tępa, koniec zagięty bocznie, śr. wew. 7 mm, dł. 25 cm. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 57. | Łyżeczka, miseczka okrągła, koniec delikatnie zagięty, rozm. 1, dł. 25 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 58. | Raspator miniaturowy, zakrzywiony w lewo, szer. 2 mm, dł. 27 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 59. | Rurka ssąca FRANK-PASQUINI, zagięta, z otworem odcinającym, śr. 3 mm, dł. rob. 12 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 60. | Rurka ssąca typu FRANK-PASQUINI, zakrzyw. do góry, z otworem odcinającym, średnica 2,4 mm, długość robocza 13 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 61. | Rurka ssąca typu FRANK-PASQUINI, zakrzyw. do góry, z otworem odcinającym, średnica 3 mm, długość robocza 13 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 62. | Pinceta koagulacyjna bipolarna, izolowana, bagnetowa, tępa, koniec 0,7 mm, dł. 23 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 63. | Pinceta koagulacyjna bipolarna, izolowana, bagnetowa, tępa, koniec 1,2 mm, dł. 23 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 64. | Pinceta koagulacyjna bipolarna, izolowana, bagnetowa, tępa, koniec 2 mm zagięty, dł. 19 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 65. | Elektroda koagulacyjna kulkowa, bocznie zakrzywiona, śr. 2 mm, dł. rob. 13 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 66. | Przewód wysokiej częstotliwości, monopolarny, wtyk 5 mm, długość 300 cm, do diatermii – 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 67. | Przewód wysokiej częstotliwości, bipolarny, długość 300 cm, do zastosowania z diatermią – 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 68. | Światłowód, średnica 3,5 mm, długość 230 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 69. | Kontener sterylizacyjny, wym. 600 x 300 x 160 mm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 70. | Taca druciana ze składanymi uchwytami, boki z płyty z otworami – 2 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 71. | Mata silikonowa, do zastosowania tacą na instrumenty | TAK |  | Nie dotyczy |
| 72. | Kołki mocujące, do zastosowania z tacą na instrumenty, 12 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 73. | Paski silikonowe, do mocowania instrumentów na tacy instrumentowej, 12 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |

4. USG do lokalizacji zmian NPL piersi w trakcie biopsji (zmiany NPL - nieprawidłowa tkanka)

| L.p. | Parametry techniczne | Wymagane | Oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 | TAK |  | Nie dotyczy |
| 2. | Aparat stacjonarny, mobilny na kołach | TAK |  | Nie dotyczy |
| 3. | Monitor LCD wysokiej rozdzielczości (minimum 1200x1000 pixeli) o przekątnej minimum 17” | TAK |  | Nie dotyczy |
| 4. | Możliwość obrotu monitora względem klawiatury | TAK |  | Nie dotyczy |
| 5. | Możliwość pochylenia monitora | TAK |  | Nie dotyczy |
| 6. | Zasilanie sieciowe 220-240V/16A | TAK |  | Nie dotyczy |
| 7. | Minimalna ilość niezależnych kanałów przetwarzania ≥ 180000 | TAK, PODAĆ |  | 180.000 – 0 pkt > 180.000 - 5pkt |
| 8. | Minimalny zakres częstotliwości głowic 2 -18 MHz | TAK |  | Nie dotyczy |
| 9. | Ekran dotykowy min. 8” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania poszczególnych funkcji. | TAK, PODAĆ |  | 8” – 0 pkt > 8” – 5 pkt |
| 10. | Maksymalna głębokość obrazowania ≥ 32 cm, | TAK, Podać |  | Nie dotyczy |
| 11. | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu B ≥ 650 | TAK, podać |  | Nie dotyczy |
| 12. | Maksymalna ilość jednocześnie włączonych ognisk nadawanej wiązki ≥ 7 | TAK |  | Nie dotyczy |
| 13. | Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej | TAK |  | Nie dotyczy |
| 14. | Dynamika systemu ≥ 210 dB | TAK, podać |  | Nie dotyczy |
| 15. | Minimalny zakres regulacji dynamiki obrazu 40 – 95 dB | TAK, podać |  | Nie dotyczy |
| 16. | Powiększanie obrazów ruchomych (ZOOM) ≥ 8x | TAK, podać |  | Nie dotyczy |
| 17. | Powiększanie obrazów zatrzymanych (ZOOM) ≥ 8x | TAK, podać |  | Nie dotyczy |
| 18. | Ilość niezależnych, równoważnych, jednakowych, przełączanych z klawiatury gniazd do podłączenia głowic obrazowych ≥ 3 | TAK, podać |  | Nie dotyczy |
| 19. | ARCHIWIZACJA |  |  |  |
| 20. | Pojemność pamięci CINE dla obrazów B (2D) ≥2000 | TAK, podać |  | 2000 – 0 pkt > 2000 – 5 pkt |
| 21. | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 500 GB | TAK, podać pojemność dysku |  | Nie dotyczy |
| 22. | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na pamięciach typu USB PenDrive w formatach jpeg i avi. | TAK, |  | Nie dotyczy |
| 23. | Możliwość konfiguracji własnych raportów | TAK |  | Nie dotyczy |
| 24. | Videoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu | TAK |  | Nie dotyczy |
| 25. | Możliwość bezpośredniego podłączenia drukarki komputerowej do wydruku raportów z badań. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 26. | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |  |
| 27. | B (2D) | TAK |  | Nie dotyczy |
| 28. | Podział ekranu na dwa obrazy | TAK |  | Nie dotyczy |
| 29. | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej z inwersją fazy | TAK |  | Nie dotyczy |
| 30. | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku w zależności od treści obrazu | TAK |  | Nie dotyczy |
| 31. | Obrazowanie wielokierunkowe (compounding) – wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami (np SonoCT) – min. 7 różnych kątów | TAK |  | Nie dotyczy |
| 32. | Regulacja wzmocnienia głębokościowego TGC – minimum 8 fizycznych suwaków regulacyjnych | TAK |  | Nie dotyczy |
| 33. | Obrazowanie B z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction) | TAK |  | Nie dotyczy |
| 34. | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicy liniowej | TAK |  | Nie dotyczy |
| 35. | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D) | TAK |  | Nie dotyczy |
| 36. | Funkcja HPRF | TAK |  | Nie dotyczy |
| 37. | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie | ≥ 7,5 m/s |  | Nie dotyczy |
| 38. | Zakres regulacji korekcji kąta | TAK PODAĆ |  | Minimum: 0 – 85° 0 – 85° - 0 pkt > 85° - 5 pkt |
| 39. | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na zatrzymanym obrazie i na obrazach odtwarzanych z dysku | TAK |  | Nie dotyczy |
| 40. | Minimalny zakres regulacji wielkości bramki | min 1 – 15 mm |  | Nie dotyczy |
| 41. | Kolor doppler | TAK |  | Nie dotyczy |
| 42. | Możliwość ugięcia wiązki dopplera kolorowego | TAK |  | Nie dotyczy |
| 43. | Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia B i wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci | TAK |  | Nie dotyczy |
| 44. | Power doppler | TAK |  | Nie dotyczy |
| 45. | Power doppler z detekcją kierunku przepływu | TAK |  | Nie dotyczy |
| 46. | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów B (2D), dopplera kolorowego i dopplera spektralnego (triplex) | TAK |  | Nie dotyczy |
| 47. | Jednoczesna prezentacja na podzielonym ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów w trybie B (2D) i B+kolor doppler | TAK |  | Nie dotyczy |
| 48. | GŁOWICE | Nie dotyczy |  |  |
| 49. | Głowica wieloczęstotliwościowa typu convex o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) obejmującym przedział 2,5 – 5,0 MHz. | TAK, podać typ i częstotliwości |  | Nie dotyczy |
| 50. | Głębokość obrazowania | ≥ 32 cm |  | Nie dotyczy |
| 51. | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej na minimum 3 parach częstotliwości | TAK, podać częstotliwości harmoniczne |  | Nie dotyczy |
| 52. | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego | TAK minimum 2 różne częstotliwości (podać częstotliwości) |  | 2 pary – 0 pkt > 2 par – 5 pkt |
| 53. | Promień czoła głowicy z zakresu 55-60 mmR | TAK, podać |  | Nie dotyczy |
| 54. | Głowica liniowa, wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) obejmującym przedział 6,0 – 12,0 MHz | TAK, podać typ i częstotliwości |  | Nie dotyczy |
| 55. | Szerokość pola obrazowania | 37-40 mm |  | Nie dotyczy |
| 56. | Obrazowanie rombowe (możliwość ugięcia obrazu B o minimum 15º) | TAK |  | Nie dotyczy |
| 57. | Obrazowanie trapezowe | TAK |  | Nie dotyczy |
| 58. | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej na minimum 3 parach częstotliwości | TAK, podać częstotliwości harmoniczne |  | Nie dotyczy |
| 59. | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego | TAK minimum 2 różne częstotliwości, (podać częstotliwości) |  | 2 pary – 0 pkt > 2 par – 5 pkt |
| 60. | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE | Nie dotyczy |  |  |
| 61. | Ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia z dwóch obrysów przekroju naczynia, kątów | TAK |  | Nie dotyczy |
| 62. | Obliczanie objętości tarczycy z trzech pomiarów liniowych | TAK |  | Nie dotyczy |
| 63. | Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczenie PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED w trybie obrazu zatrzymanego i w czasie rzeczywistym | TAK |  | Nie dotyczy |
| 64. | Możliwość załączenia obrazów do raportu | TAK |  | Nie dotyczy |
| 65. | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY APARATU | Opcje dostępne na dzień składania ofert |  | Nie dotyczy |
| 66. | Obrazowanie panoramiczne | TAK |  | Nie dotyczy |
| 67. | Głowica sektorowa elektroniczna typu ”phased array” o częstotliwości obrazowania B (2D) obejmujący przedział min. 2,0 do 4,0 MHz i kącie obrazowania min. 110º | TAK, podać częstotliwości |  | Nie dotyczy |
| 68. | Głowica sektorowa elektroniczna typu ”phased array” pediatryczna o częstotliwości obrazowania B (2D) obejmujący przedział min. 4,0 do 7,0 MHz i kącie obrazowania min. 110º | TAK, podać częstotliwości |  | Nie dotyczy |
| 69. | Głowica elektroniczna endowaginalna typu microkonweks, o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) obejmującym przedział 6,0 – 9,0 MHz i kącie min. 160 º | TAK, podać częstotliwości |  | Nie dotyczy |
| 70. | Głowica , elektroniczna typu microconvex o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) obejmującym przedział 6,0 – 9,0 MHz i kącie obrazowania min 130º | TAK, podać częstotliwości |  | Nie dotyczy |
| 71. | Głowicę elektroniczną transrektalną dwupłaszczyznową o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) od 6,0 do 10 MHz i kącie obrazowania min. 130º | TAK, podać częstotliwości |  | Nie dotyczy |
| 72. | Obrazowanie w technice 3D/4D ze specjalnych sond volumetrycznych (minimum convex) | TAK |  | Nie dotyczy |
| 73. | Doppler fali ciągłej cw-D | TAK |  | Nie dotyczy |
| 74. | Automatyczne pomiary biometryczne (BPD, HC, AC, FL) | TAK |  | Nie dotyczy |

5. Tor wizyjny laparoskopowy z oprzyrządowaniem szt - 2

| L.p. | Parametry techniczne | Wymagane | Oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TOR WIZYJNY: CHIRURGIA DZIECIECA I NEUROCHIRURGIA |  |  |  |
| 2. | Sterownik kamery FULL HD - 1 zestaw | TAK |  | Nie dotyczy |
| 3. | Sterownik kamery pracujący w rozdzielczości 1920 x 1080p, 50/60 Hz, współpracujący z głowicami kamery FULL HD z trzema przetwornikami obrazowymi | TAK |  | Nie dotyczy |
| 4. | Menu i funkcje sterownika kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w formie graficzno - tekstowych ikon | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 5. | Obsługa funkcji sterownika kamery ze sterylnej strefy sali operacyjnej poprzez przyciski na głowicy kamery | TAK |  | Nie dotyczy |
| 6. | Dostęp do funkcji sterownika kamery z "brudnej" strefy sali operacyjnej poprzez zewnętrzną klawiaturę bez konieczności bezpośredniego dostępu do panelu czołowego sterownika kamery, w zestawie klawiatura silikonowa z USB z certyfikatem medycznym, stopień ochrony min. IP68 | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 7. | Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników | TAK |  | Nie dotyczy |
| 8. | Możliwość eksportu / importu profili użytkowników do / z pamięci PenDrive | TAK |  | Nie dotyczy |
| 9. | Funkcja wprowadzania danych pacjenta przy pomocy zewnętrznej klawiatury, m.in.: imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz ID | TAK |  | Nie dotyczy |
| 10. | Funkcja wyświetlania imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz ID pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością wyłączania i włączania wyświetlania w dowolnym momencie | TAK |  | Nie dotyczy |
| 11. | Możliwość zapamiętania w pamięci wewnętrznej sterownika kamery danych min. 50 pacjentów | TAK |  | Nie dotyczy |
| 12. | Funkcja zapisu zdjęć i filmów wideo w pamięci zewnętrznej PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery, w zestawie pamięć o pojemności min. 32GB | TAK |  | Nie dotyczy |
| 13. | Zapis zdjęć w formacie JPEG | TAK |  | Nie dotyczy |
| 14. | Zapis filmów wideo w formacie MPEG4 | TAK |  | Nie dotyczy |
| 15. | Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomy regulacji jasności | TAK |  | Nie dotyczy |
| 16. | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 4 poziomy regulacji zoom'u | TAK |  | Nie dotyczy |
| 17. | Funkcja wyświetlania wirtualnego pointera ekranowego na obrazie z kamery do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK |  | Nie dotyczy |
| 18. | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na obrazie z kamery do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 19. | Zintegrowany tryb obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru czerwonego na ekranie monitora operacyjnego w celu ułatwienia różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia | TAK |  | Nie dotyczy |
| 20. | Tryb obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru czerwonego realizowany w technologii w pełni cyfrowej bez zastosowania filtru w źródle światła | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 21. | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z zablokowanym kolorem czerwonym z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK |  | Nie dotyczy |
| 22. | Sterownik kamery wyposażony w wyjścia cyfrowe wideo: - 2x DVI-D - 1x 3G-SDI przysyłające sygnał wideo w rozdzielczości 1920 x 1080p | TAK |  | Nie dotyczy |
| 23. | Sterownik kamery wyposażony w min. 3 gniazda USB do podłączenia: zewnętrznej klawiatury, pamięci PenDrive, dedykowanej drukarki | TAK |  | Nie dotyczy |
| 24. | Min. 2 gniazda USB umieszczone na przednim panelu sterownika umożliwiające szybki dostęp | TAK |  | Nie dotyczy |
| 25. | Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem dedykowanej głowicy kamery | TAK |  | Nie dotyczy |
| 26. | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego podłączenia oferowanego insuflatora CO2 w celu wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 insuflatora na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  | Nie dotyczy |
| 27. | Funkcja zmiany ustawień ciśnienia i przepływu insuflacji CO2 w oferowanym insuflatorze poprzez przyciski głowicy kamery. Funkcja nie wymagająca zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej. | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 28. | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego podłączenia oferowanego źródła światła w celu wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  | Nie dotyczy |
| 29. | Funkcja zmiany ustawień poziomu natężenia światła w oferowanym źródle światła w trybie ręcznym poprzez przyciski głowicy kamery oraz w trybie automatycznym przez sterownik kamery Funkcja nie wymagająca zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 30. | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego sztywnego wideolaparoskopu 3D | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 31. | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego giętkiego wideogastroskopu i wideokolonoskopu z kamerą wbudowaną w sondę wziernikową | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 32. | Głowica kamery FULL HD - 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 33. | Głowica kamery wyposażona w 3 przetworniki obrazowe CCD lub CMOS, kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  | Nie dotyczy |
| 34. | Praca głowicy kamery w standardzie FULL HD | TAK |  | Nie dotyczy |
| 35. | Głowica kamery wyposażona w zintegrowany obiektyw ze zmienną ogniskową zapewniającą zoom optyczny min. 2 x, typu Parfocal | TAK |  | Nie dotyczy |
| 36. | Czułość nie gorsza niż 1,2 lux | TAK |  | Nie dotyczy |
| 37. | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie) | TAK |  | Nie dotyczy |
| 38. | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery | TAK |  | Nie dotyczy |
| 39. | Masa głowicy kamery nie większa niż 275g | TAK |  | Nie dotyczy |
| 40. | Możliwość sterylizacji w EtO, STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1 | TAK |  | Nie dotyczy |
| 41. | Monitor operacyjny FULL HD - 1 zestaw | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Monitor operacyjny pracujący w rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080 pikseli, medyczny | TAK |  | Nie dotyczy |
| 42. | Przekątna ekranu min. 26" | TAK |  | Nie dotyczy |
| 43. | Monitor wyposażony w cyfrowe wejścia wideo: - 2x DVI-D - 1x 3G-SDI | TAK |  | Nie dotyczy |
| 44. | Monitor wyposażony w cyfrowe wyjścia wideo: - 1x DVI-D - 1x 3G-SDI | TAK |  | Nie dotyczy |
| 45. | Monitor wykorzystujący mocowanie VESA 100 | TAK |  | Nie dotyczy |
| 46. | Źródło światła LED - 1 zestaw | TAK |  | Nie dotyczy |
| 47. | Źródło światła wykorzystujące technologię oświetleniową LED | TAK |  | Nie dotyczy |
| 48. | Temperatura barwowa w zakresie 6000 - 6400K | TAK |  | Nie dotyczy |
| 49. | Żywotność diody LED min. 25 000 godzin | TAK |  | Nie dotyczy |
| 50. | Dedykowany przycisk funkcji standby | TAK |  | Nie dotyczy |
| 51. | Ustawianie poziomu natężenia światła poprzez przyciski membranowe na panelu przednim źródła światła | TAK |  | Nie dotyczy |
| 52. | Wskaźnik graficzny lub numeryczny umieszczony na panelu przednim źródła światła wskazujący ustawiony poziom natężenia światła | TAK |  | Nie dotyczy |
| 53. | Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego połączenia z oferowanym sterownikiem kamery w celu wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  | Nie dotyczy |
| 54. | Insuflator z funkcją podgrzewania – 1 zestaw | TAK |  | Nie dotyczy |
| 55. | Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7" z oprogramowaniem w języku polskim | TAK |  | Nie dotyczy |
| 56. | Zintegrowane w insuflatorze gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym sterownikiem kamery i ustawianie ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez przyciski oferowanej głowicy kamery. Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  | Nie dotyczy |
| 57. | Maksymalny przepływ gazu min. 50 l/min | TAK |  | Nie dotyczy |
| 58. | Maksymalne ciśnienie insuflacji 30 mmHg | TAK |  | Nie dotyczy |
| 59. | Insuflator wyposażony w min. 2 tryby pracy | TAK |  | Nie dotyczy |
| 60. | Tryb pracy wysokoprzepływowy: - regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 30 mmHg - regulacja przepływu w pełnym zakresie, min. 1 - 50 l/min | TAK |  | Nie dotyczy |
| 61. | Tryb pracy czuły: - regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 15 mmHg - regulacja przepływu w zakresie od min. 0,1 do 15 l/min, przy czym w zakresie min. 0,1 - 2 l/min możliwość regulacji z krokiem 0,1 l/min | TAK |  | Nie dotyczy |
| 62. | Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 | TAK |  | Nie dotyczy |
| 63. | Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 | TAK |  | Nie dotyczy |
| 64. | Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta | TAK |  | Nie dotyczy |
| 65. | Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli | TAK |  | Nie dotyczy |
| 66. | Funkcja zapamiętywania indywidualnych ustawień startowych insuflatora tj. ciśnienie, przepływ CO2, tryb pracy dla różnych użytkowników, możliwość zapamiętania min. 20 profilu użytkowników identyfikowanych indywidualną nazwą | TAK |  | Nie dotyczy |
| 67. | Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości min. 1 litra | TAK |  | Nie dotyczy |
| 68. | Filtr CO2 – 25 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 69. | Silikonowy dren do insuflacji, sterylizowalny, śr. wew. 9 - 10 mm, dł. min. 250 cm - 2 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 70. | Dren insuflacyjny z filtrem CO2 i z podgrzewaniem, jednorazowy - 10 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 71. | Funkcja wyświetlania parametrów insuflacji (ciśnienie i przepływ) na ekranie monitora operacyjnego z podłączonego zestawu laparoskopowego. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 72. | Pompa płucząca do optyk – 1 zestaw | TAK |  | Nie dotyczy |
| 73. | Pompa rolkowa przeznaczona do przemywania obiektywu optyki podczas operacji endoskopowych zatok przynosowych | TAK |  | Nie dotyczy |
| 74. | Funkcjonalność pompy umożliwiająca przemywanie obiektywu optyki bez potrzeby wyjmowania optyki z jamy nosowej | TAK |  | Nie dotyczy |
| 75. | Automatyczne odsysanie płynu płuczącego z regulacją | TAK |  | Nie dotyczy |
| 76. | Regulowany czas płukania i odsysania, min. 2 tryby pracy | TAK |  | Nie dotyczy |
| 77. | Przepływ min. 40ml/min, | TAK |  | Nie dotyczy |
| 78. | Sterowanie trybami pracy pompy przy pomocy przełącznika nożnego dwustopniowego | TAK |  | Nie dotyczy |
| 79. | Jednorazowy dren płuczący, opak. 10 szt. – 2 opk. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 80. | Test urządzenia przy włączaniu, zabezpieczenie przed przegrzaniem | TAK |  | Nie dotyczy |
| 81. | Wózek aparaturowy - 1 komplet |  |  | Nie dotyczy |
| 82. | Podstawa wyposażona w 4 antystatyczne koła z blokadą na 2 kołach | TAK |  | Nie dotyczy |
| 83. | Min. 3 półki oraz 1 szuflada | TAK |  | Nie dotyczy |
| 84. | Ruchome ramię do zamocowania monitora | TAK |  | Nie dotyczy |
| 85. | Wysięgnik na płyny | TAK |  | Nie dotyczy |
| 86. | Uchwyt butli CO2 mocowany centralnie z tyłu wózka | TAK |  | Nie dotyczy |
| 87. | Narzędzia laparoskopowe | TAK |  | Nie dotyczy |
| 88. | Optyka laparoskopowa o śr. 5 mm, długości 24 cm i kącie patrzenia 30°, autoklawowalna 134°C, wyposażona w: - układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, - oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, - oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX, - 2 szt. | TAK/NIE |  | TAK Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX: TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 89. | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe uchwyty stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm (±5 mm) – 2 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 90. | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 300 cm, śr. 3,5 mm – 2 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 91. | Kaniula laparoskopowa wielorazowa, gwintowana na całej długości, wkręcana pod kontrolą optyki do jamy otrzewnej bez użycia gwoździa, śr. 3,9 mm, dł. roboczej 5 cm, wyposażona w przyłącze do insuflacji z kranikiem oraz zdejmowany zawór automatyczny - 2 szt. W zestawie jednorazowy, sterylny ogranicznik wprowadzenia optyki do kaniuli podczas wkręcania - 24 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 92. | Trokar kompletny - śr. kaniuli 3,9 mm, dł. robocza 5 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara silikonowy; gwóźdź tępy – 4 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 93. | Uszczelka zewnętrzna, górna typu kapturek do trokara – 20 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 94. | Uszczelka silikonowa do trokara – 20 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 95. | Trokar kompletny - śr. kaniuli 5 - 6 mm, dł. robocza 8,5 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź tępy – 4 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 96. | Uszczelka zewnętrzna, górna typu kapturek do trokara o śr. 6 mm – 20 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 97. | Nasadka redukcyjna, 6 / 3 mm, mocowana do zaworu trokara - 2 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 98. | Kleszcze laparoskopowe preparacyjno - chwytające, monopolarne, śr. 3,5 mm, dł. 20 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające typu Kelly, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 99. | Kleszcze laparoskopowe chwytające, monopolarne, śr. 3,5 mm, dł. 20 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające z ząbkami, okienkowe, atraumatyczne, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 100. | Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, śr. 3,5 mm, dł. 20 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 101. | Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, śr. 3,5 mm, dł. 20 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: ostrza zakrzywione, mikro, oba ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 102. | Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 3,5 mm, dł. 20 cm - 2 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 103. | Przewód HF do instrumentów monopolarny, dł. 300 cm – 4 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 104. | Imadło laparoskopowe, uchwyt prosty z zapinką z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, bransze zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu, przycisk zwalniające zapinkę z lewej strony; śr. 3,5 mm, dł. 20 cm - 2 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 105. | Imadło laparoskopowe, uchwyt prosty z zapinką z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, bransze zakrzywione w prawo, z wkładką z węglika wolframu, przycisk zwalniające zapinkę z lewej strony; śr. 3,5 mm, dł. 20 cm - 2 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 106. | Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 3,5 mm, dł. 20 cm – 2 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 107. | Klipsownica śr. 5 mm z zestawem klipsów - 2 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 108. | Kontenery do sterylizacji – 2 zestawy | TAK |  | Nie dotyczy |
| 109. | Kontener sterylizacyjny, przeznaczony do sterylizacji metodą parową, kontener niewykorzystujący jednorazowych filtrów. Wymiary zew. 600 x 300 x 160 mm (± 10 mm). Kontener wyposażony w: - aluminiową wannę z plastikową pokrywę odporną na wysoką temperaturę wraz z wielorazową barierą mikrobiologiczną mocowaną do pokrywy, - tacę drucianą na narzędzia wraz z matą silikonową i zestawem kołków i pasków silikonowych do mocowania narzędzi, - tabliczki identyfikacyjne | TAK |  | Nie dotyczy |
| 110. | TOR WIZYJNY: CHIRURGIA OGÓLNA I ONKOLOGICZNA |  |  |  |
| 111. | Sterownik kamery FULL HD - 1 zestaw | TAK |  | Nie dotyczy |
| 112. | Sterownik kamery pracujący w rozdzielczości 1920 x 1080p, 50/60 Hz, współpracujący z głowicami kamery FULL HD z trzema przetwornikami obrazowymi | TAK |  | Nie dotyczy |
| 113. | Menu i funkcje sterownika kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w formie graficzno - tekstowych ikon | TAK |  | Nie dotyczy |
| 114. | Obsługa funkcji sterownika kamery ze sterylnej strefy sali operacyjnej poprzez przyciski na głowicy kamery | TAK |  | Nie dotyczy |
| 115. | Dostęp do funkcji sterownika kamery z "brudnej" strefy sali operacyjnej poprzez zewnętrzną klawiaturę bez konieczności bezpośredniego dostępu do panelu czołowego sterownika kamery, w zestawie klawiatura silikonowa z USB z certyfikatem medycznym, stopień ochrony min. IP68 | TAK |  | Nie dotyczy |
| 116. | Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników | TAK |  | Nie dotyczy |
| 117. | Możliwość eksportu / importu profili użytkowników do / z pamięci PenDrive | TAK |  | Nie dotyczy |
| 118. | Funkcja wprowadzania danych pacjenta przy pomocy zewnętrznej klawiatury, m.in.: imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz ID | TAK |  | Nie dotyczy |
| 119. | Funkcja wyświetlania imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz ID pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością wyłączania i włączania wyświetlania w dowolnym momencie | TAK |  | Nie dotyczy |
| 120. | Możliwość zapamiętania w pamięci wewnętrznej sterownika kamery danych min. 50 pacjentów | TAK |  | Nie dotyczy |
| 121. | Funkcja zapisu zdjęć i filmów wideo w pamięci zewnętrznej PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery, w zestawie pamięć o pojemności min. 32GB | TAK |  | Nie dotyczy |
| 122. | Zapis zdjęć w formacie JPEG | TAK |  | Nie dotyczy |
| 123. | Zapis filmów wideo w formacie MPEG4 | TAK |  | Nie dotyczy |
| 124. | Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomy regulacji jasności | TAK |  | Nie dotyczy |
| 125. | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 4 poziomy regulacji zoom'u | TAK |  | Nie dotyczy |
| 126. | Funkcja wyświetlania wirtualnego pointera ekranowego na obrazie z kamery do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK |  | Nie dotyczy |
| 127. | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na obrazie z kamery do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK |  | Nie dotyczy |
| 128. | Zintegrowany tryb obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru czerwonego na ekranie monitora operacyjnego w celu ułatwienia różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia | TAK |  | Nie dotyczy |
| 129. | Tryb obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru czerwonego realizowany w technologii w pełni cyfrowej bez zastosowania filtru w źródle światła | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 130. | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z zablokowanym kolorem czerwonym z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK |  | Nie dotyczy |
| 131. | Sterownik kamery wyposażony w wyjścia cyfrowe wideo: - 2x DVI-D - 1x 3G-SDI przysyłające sygnał wideo w rozdzielczości 1920 x 1080p | TAK |  | Nie dotyczy |
| 132. | Sterownik kamery wyposażony w min. 3 gniazda USB do podłączenia: zewnętrznej klawiatury, pamięci PenDrive, dedykowanej drukarki | TAK |  | Nie dotyczy |
| 133. | Min. 2 gniazda USB umieszczone na przednim panelu sterownika umożliwiające szybki dostęp | TAK |  | Nie dotyczy |
| 134. | Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem dedykowanej głowicy kamery | TAK |  | Nie dotyczy |
| 135. | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego podłączenia oferowanego insuflatora CO2 w celu wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 insuflatora na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  | Nie dotyczy |
| 136. | Funkcja zmiany ustawień ciśnienia i przepływu insuflacji CO2 w oferowanym insuflatorze poprzez przyciski głowicy kamery. Funkcja nie wymagająca zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej. | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 137. | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego podłączenia oferowanego źródła światła w celu wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  | Nie dotyczy |
| 138. | Funkcja zmiany ustawień poziomu natężenia światła w oferowanym źródle światła w trybie ręcznym poprzez przyciski głowicy kamery oraz w trybie automatycznym przez sterownik kamery Funkcja nie wymagająca zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 139. | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego sztywnego wideolaparoskopu 3D | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 140. | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego giętkiego wideogastroskopu i wideokolonoskopu z kamerą wbudowaną w sondę wziernikową | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 141. | Głowica kamery FULL HD - 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 142. | Głowica kamery wyposażona w 3 przetworniki obrazowe CCD lub CMOS, kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  | Nie dotyczy |
| 143. | Praca głowicy kamery w standardzie FULL HD | TAK |  | Nie dotyczy |
| 144. | Głowica kamery wyposażona w zintegrowany obiektyw ze zmienną ogniskową zapewniającą zoom optyczny min. 2 x, typu Parfocal | TAK |  | Nie dotyczy |
| 145. | Czułość nie gorsza niż 1,2 lux | TAK |  | Nie dotyczy |
| 146. | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie) | TAK |  | Nie dotyczy |
| 147. | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery | TAK |  | Nie dotyczy |
| 148. | Masa głowicy kamery nie większa niż 275g | TAK |  | Nie dotyczy |
| 149. | Możliwość sterylizacji w EtO, STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1 | TAK |  | Nie dotyczy |
| 150. | Monitor operacyjny FULL HD - 1 zestaw | TAK |  | Nie dotyczy |
| 151. | Monitor operacyjny pracujący w rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080 pikseli, medyczny | TAK |  | Nie dotyczy |
| 152. | Przekątna ekranu min. 26" | TAK |  | Nie dotyczy |
| 153. | Monitor wyposażony w cyfrowe wejścia wideo: - 2x DVI-D - 1x 3G-SDI | TAK |  | Nie dotyczy |
| 154. | Monitor wyposażony w cyfrowe wyjścia wideo: - 1x DVI-D - 1x 3G-SDI | TAK |  | Nie dotyczy |
| 155. | Monitor wykorzystujący mocowanie VESA 100 | TAK |  | Nie dotyczy |
| 156. | Źródło światła LED - 1 zestaw | TAK |  | Nie dotyczy |
| 157. | Źródło światła wykorzystujące technologię hybrydową łączącą światło LED ze światłem laserowym | TAK |  | Nie dotyczy |
| 158. | Temperatura barwowa nie większa niż 6000K - 6100K | TAK |  | Nie dotyczy |
| 159. | Źródło światła wyposażone w gniazdo do bezpośredniego podłączenia z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  | Nie dotyczy |
| 160. | Moc wyjściowa światła odpowiadająca źródłu światła ksenon 300W | TAK |  | Nie dotyczy |
| 161. | Ustawianie poziomu natężenia światła poprzez zintegrowany ekran dotykowy | TAK |  | Nie dotyczy |
| 162. | Ustawiania poziomu natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery | TAK |  | Nie dotyczy |
| 163. | Wskaźnik paskowy i liczbowy wskazujący ustawiony poziom natężenia światła | TAK |  | Nie dotyczy |
| 164. | Funkcja wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego. Funkcja realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  | Nie dotyczy |
| 165. | Prac źródła światła w trybie manualnej i automatycznej regulacji poziomu natężenia światła | TAK |  | Nie dotyczy |
| 166. | Insuflator – 1 zestaw | TAK |  | Nie dotyczy |
| 167. | Obsługa insuflatora poprzez kolorowy monitor dotykowy o przekątnej min. 7" | TAK |  | Nie dotyczy |
| 168. | Maksymalny przepływ CO2 min. 40 l/min | TAK |  | Nie dotyczy |
| 169. | Maksymalne ciśnienie CO2 30 mmHg | TAK |  | Nie dotyczy |
| 170. | Wyświetlanie wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 w formie słupkowej oraz numerycznej | TAK |  | Nie dotyczy |
| 171. | Wyświetlanie wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 w formie słupkowej oraz numerycznej | TAK |  | Nie dotyczy |
| 172. | Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta | TAK |  | Nie dotyczy |
| 173. | Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli | TAK |  | Nie dotyczy |
| 174. | Insuflator wyposażony w min. 2 tryby pracy: pediatryczny oraz wysokoprzepływowy | TAK |  | Nie dotyczy |
| 175. | Tryb pracy pediatryczny: - regulacja przepływu w zakresie od min. 0,1 l/min TAK do 15 l/min, przy czym w zakresie min. 0,1 - 2 l/min możliwość regulacji z krokiem co 0,1 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 15 mmHg | TAK |  | Nie dotyczy |
| 176. | Tryb pracy wysokoprzepływowy: - regulacja przepływu w zakresie od min. 1 l/min do min. 40 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 30 mmHg | TAK |  | Nie dotyczy |
| 177. | Insuflator wyposażony w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego połączenia z oferowanym sterownikiem kamery w celu wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 insuflatora na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  | Nie dotyczy |
| 178. | Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości min. 1 litra | TAK |  | Nie dotyczy |
| 179. | Funkcja zmiany ustawień ciśnienia i przepływu insuflacji CO2 w insuflatorze poprzez przyciski głowicy kamery. Funkcja nie wymagająca zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 180. | Silikonowy dren do insuflacji, sterylizowalny, śr. wew. 9 - 10 mm, dł. min. 250 cm - 2 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 181. | Filtr CO2 op. 25 szt. - 2 op. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 182. | Przewód wysokociśnieniowy do podłączenia insuflatora ze źródłem CO2, dł. min. 100 cm - 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 183. | Pompa płucząca do laparoskopii - 1 zestaw | TAK |  | Nie dotyczy |
| 184. | Rolkowa pompa płucząca przeznaczona do zastosowania w laparoskopii | TAK |  | Nie dotyczy |
| 185. | Możliwością rozszerzenia oprogramowania pompy o programy do cystoskopii i histeroskopii | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 186. | Możliwość wykorzystania pompy w połączeniu z dedykowanym litotryptorem ultradźwiękowym jako pompy ssącej i pracy w sposób zsynchronizowany | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 187. | Wybór programu pracy z menu z listą dostępnych programów wyświetlaną na monitorze z ekranem dotykowym na panelu przednim pompy | TAK |  | Nie dotyczy |
| 188. | Regulacja prędkości przepływu w zakresie min. 100 - 2500 ml/min poprzez ekran dotykowy | TAK |  | Nie dotyczy |
| 189. | Wyświetlanie prędkości przepływu w formie graficznej i cyfrowej na ekranie dotykowym | TAK |  | Nie dotyczy |
| 190. | Funkcja automatycznego rozpoznawania drenów wraz z automatyczną aktywacją programów wykorzystujących dany dren | TAK |  | Nie dotyczy |
| 191. | Animacja wyświetlana na ekranie dotykowym instruująca sposób zakładania drenu | TAK |  | Nie dotyczy |
| 192. | Dren płuczący do operacji laparoskopowych, jednorazowy - 20 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 193. | Wózek aparaturowy - 1 komplet | TAK |  | Nie dotyczy |
| 194. | Podstawa wyposażona w 4 antystatyczne koła z blokadą na 2 kołach | TAK |  | Nie dotyczy |
| 195. | Min. 3 półki oraz 1 szuflada | TAK |  | Nie dotyczy |
| 196. | Ruchome ramię do zamocowania monitora | TAK |  | Nie dotyczy |
| 197. | Wysięgnik na płyny | TAK |  | Nie dotyczy |
| 198. | Uchwyt butli CO2 mocowany centralnie z tyłu wózka |  |  | Nie dotyczy |
| 199. | Narzędzia laparoskopowe – Chirurgia Ogólna | TAK |  | Nie dotyczy |
| 200. | Optyka laparoskopowa o śr. 10 mm, długości 31 cm i kącie patrzenia 30°, autoklawowalna 134°C, wyposażona w: - układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, - oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, - oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX, - 1 szt. | TAK/NIE |  | TAK Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX: TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 201. | Optyka laparoskopowa o śr. 10 mm, długości 31 cm i kącie patrzenia 0°, autoklawowalna 134°C, wyposażona w: - układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, - oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, - oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX, - 1 szt. | TAK/NIE |  | TAK Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX: TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 202. | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe uchwyty stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm (±5 mm) – 2 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 203. | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 300 cm, śr. 4,8 - 5,0 mm - 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 204. | Trokar laparoskopowy kompletny, wielorazowy, rozbierany, złożony z: - gładkiej, metalowej kaniuli trokara o śr. 6 mm i dł. roboczej 10-11 cm ze skośnym końcem dystalnym, wyposażonej w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia insuflacji, - zaworu trokara wyposażonego w uszczelkę zewnętrzną typu kapturek oraz w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej bocznej dźwigni, - gwoździa ostrego, piramidalnego - 3 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 205. | Trokar laparoskopowy kompletny, wielorazowy, rozbierany, złożony z: - gładkiej, metalowej kaniuli trokara o śr. 11 mm i dł. roboczej 10-11 cm ze skośnym końcem dystalnym, wyposażonej w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia insuflacji, - zaworu trokara wyposażonego w uszczelkę zewnętrzną typu kapturek oraz w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej bocznej dźwigni, - gwoździa ostrego, piramidalnego, - 2 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 206. | Uszczelka zewnętrzna typu kapturek, kompatybilna z trokarami o śr. 6 mm – 20 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 207. | Uszczelka zewnętrzna typu kapturek, kompatybilna z trokarami o śr. 11 mm – 20 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 208. | Nasadka redukcyjna 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara - 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 209. | Igła Veressa, śr. 2,1 mm, dł. 15 cm - 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 210. | Kleszcze laparoskopowe preparacyjno-chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, bransze typu KELLY, obie bransze ruchome, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: - wkład roboczy branszy, - uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF, - tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia - 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 211. | Kleszcze laparoskopowe chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 212. | Kleszcze laparoskopowe chwytające, śr. 10 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: metalowy, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze typu "pazury" z ząbkami 2 x 3, jedna bransza ruchoma, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt | TAK |  | Nie dotyczy |
| 213. | Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 36 cm - 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 214. | Przewód HF do instrumentów laparoskopowych, monopolarny, dł. 300 cm - 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 215. | Klipsownica laparoskopowa śr. 10 mm, dł. 36 cm, wielorazowa, do tytanowych klipsów średnio-dużych, obrotowa, rozbieralna na: - uchwyt metalowy z zabezpieczeniem przed przypadkowym zaciśnięciem branszy, - tubus metalowy z przyłączem do przepłukiwania, - wkład roboczy, - 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 216. | Klipsy tytanowe, rozm. średnio - duży, 16 magazynków po 10 klipsów w magazynku, sterylne - 2 opk. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 217. | Imadło laparoskopowe, uchwyt prosty z zapinką, bransze zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu, przycisk zwalniające zapinkę na górze; śr. 5 mm, dł. 33 cm - 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 218. | Imadło laparoskopowe, uchwyt prosty z zapinką, bransze zakrzywione w prawo, z wkładką z węglika wolframu; śr. 5 mm, dł. 33 cm - 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 219. | Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm - 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 220. | Retraktor, śr. 5 mm, dł. 36 cm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 221. | Kontener do sterylizacji – 1 zestaw | TAK |  | Nie dotyczy |
| 222. | Kontener sterylizacyjny, przeznaczony do sterylizacji metodą parową, kontener niewykorzystujący jednorazowych filtrów. Wymiary zew. 600 x 300 x 160 mm (± 10 mm). Kontener wyposażony w: - aluminiową wannę z plastikową pokrywę odporną na wysoką temperaturę wraz z wielorazową barierą mikrobiologiczną mocowaną do pokrywy, - tacę drucianą na narzędzia wraz z matą silikonową i zestawem kołków i pasków silikonowych do mocowania narzędzi, - małą tacę na drobne akcesoria, - ramkę na instrumenty - tabliczki identyfikacyjne – 12 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 223. | Narzędzia laparoskopowe – Chirurgia Onkologiczna | TAK |  | Nie dotyczy |
| 224. | Optyka laparoskopowa o śr. 10 mm, długości 31 cm i kącie patrzenia 0°, autoklawowalna, 134°C, wyposażona w: - układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, - oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, - oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX, - 1 szt. | TAK/NIE |  | TAK Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX: TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 225. | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe uchwyty stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm (±5 mm) – 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 226. | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 300 cm, śr. 4,8 - 5,0 mm - 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 227. | Trokar laparoskopowy kompletny, wielorazowy, rozbierany, złożony z: - gładkiej, metalowej kaniuli trokara o śr. 6 mm i dł. roboczej 10-11 cm ze skośnym końcem dystalnym, wyposażonej w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia insuflacji, - zaworu trokara wyposażonego w uszczelkę zewnętrzną typu kapturek oraz w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej bocznej dźwigni, - gwoździa ostrego, piramidalnego - 3 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 228. | Trokar laparoskopowy kompletny, wielorazowy, rozbierany, złożony z: - gładkiej, metalowej kaniuli trokara o śr. 11 mm i dł. roboczej 10-11 cm ze skośnym końcem dystalnym, wyposażonej w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia insuflacji, - zaworu trokara wyposażonego w uszczelkę zewnętrzną typu kapturek oraz w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej bocznej dźwigni, - gwoździa ostrego, piramidalnego, - 2 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 229. | Nasadka redukcyjna 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara – 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 230. | Igła Veressa, śr. 2,1 mm, dł. 15 cm - 1 szt. |  |  | Nie dotyczy |
| 231. | Kleszcze laparoskopowe chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze typu BABCOCK, obie bransze ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 232. | Kleszcze laparoskopowe preparacyjno - chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze typu NOSHIRO,, obie bransze ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 233. | Kleszcze laparoskopowe preparacyjno - biopsyjne, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze typu BLAKESLE,, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 234. | Kleszcze laparoskopowe preparacyjno-chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze typu KELLY, obie bransze ruchome, - uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF, - tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 235. | Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ostrza ruchome, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: - wkład roboczy ostrzy, - uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF, - tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 236. | Przewód wysokiej częstotliwości, monopolarny, wtyk 5 mm, długość 300 cm, do diatermii – 1 szt | TAK |  | Nie dotyczy |
| 237. | Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 238. | Kleszcze laparoskopowe chwytające, śr. 10 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: metalowy, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze typu BABCOCK, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 239. | Imadło laparoskopowe, uchwyt prosty z zapinką, bransze zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu, przycisk zwalniające zapinkę na górze; śr. 5 mm, dł. 33 cm - 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 240. | Imadło laparoskopowe, uchwyt prosty z zapinką, bransze zakrzywione w prawo, z wkładką z węglika wolframu; śr. 5 mm, dł. 33 cm - 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 241. | Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 242. | Kontener do sterylizacji – 1 zestaw | TAK |  | Nie dotyczy |
| 243. | Kontener sterylizacyjny, przeznaczony do sterylizacji metodą parową, kontener niewykorzystujący jednorazowych filtrów. Wymiary zew. 600 x 300 x 160 mm (± 10 mm). Kontener wyposażony w: - aluminiową wannę z plastikową pokrywę odporną na wysoką temperaturę wraz z wielorazową barierą mikrobiologiczną mocowaną do pokrywy, - tacę drucianą na narzędzia wraz z matą silikonową i zestawem kołków i pasków silikonowych do mocowania narzędzi, - małą tacę na drobne akcesoria, - ramkę na instrumenty - tabliczki identyfikacyjne – 12 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 244. | Rektoskop operacyjny o średnicy 4 cm – 1 zestaw | TAK |  | Nie dotyczy |
| 245. | Optyka teleskopowa o 30° odchyleniu osi pola widzenia od osi głównej układu optycznego, średnica 5 mm, z kątowym okularem oraz włóknami światłowodowymi umożliwiającymi transmisję światła, długość 21 cm, współpracująca z min. 2 typami przyłączy roboczych do rektoskopów operacyjnych o różnych długościach. Wyposażona w system soczewek wałeczkowych, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu - 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 246. | Rektoskop operacyjny, średnica min. 40 mm, długość robocza max. 7,5 cm, z uchwytem oraz zaworem typu LUER do oddymiana, wielorazowy, autoklawowalny – 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 247. | Obturator do rektoskopu operacyjnego o dł. max. 7,5 cm – 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 248. | Przyłącze robocze współpracujące z rektoskopem operacyjnym o dł. max. 7,5 cm oraz optyką teleskopową, z dwoma kanałami na instrumenty o średnicy min. 5 mm oraz jednym kanałem na instrumenty o średnicy min. 12 mm, oraz zaworem insuflacyjnym typu LUER, autoklawowalne – 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 249. | Rektoskop operacyjny, średnica min. 40 mm, długość robocza max. 15 cm, z uchwytem oraz zaworem typu LUER do oddymiana, wielorazowy, autoklawowalny – 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 250. | Obturator do rektoskopu operacyjnego o dł. max. 15 cm – 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 251. | Przyłącze robocze współpracujące z rektoskopem operacyjnym o dł. max. 15 cm oraz optyką teleskopową, z dwoma kanałami na instrumenty o średnicy min. 5 mm oraz jednym kanałem na instrumenty o średnicy min. 12 mm, oraz zaworem insuflacyjnym typu LUER, autoklawowalne – 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 252. | Kleszcze chwytające, bransze zagięte w dół, jedna ruchoma, wieloząbkowe monopolarne, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z pokrętłem do ustawiania położenia branszy, z zapinką; tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania; wkład roboczy z branszami; śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 253. | Kleszcze chwytające, bransze zagięte w dół, jedna ruchoma, monopolarne, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z pokrętłem do ustawiania położenia branszy, z zapinką; tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania; wkład roboczy z branszami; śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 254. | Kleszcze chwytające, bransze zagięte w dół, długie, jedna ruchoma, monopolarne, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z pokrętłem do ustawiania położenia branszy, bez zapinki; tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania; wkład roboczy z branszami; śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 255. | Nożyczki, bransze zagięte w dół, ząbkowane, jedna ruchoma, monopolarne, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z pokrętłem do ustawiania położenia branszy, bez zapinki; tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania; wkład roboczy z branszami; śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 256. | Rurka ssąco-koagulująca, proksymalnie i dystalnie zagięta do dołu, śr. 5 mm, dł. rob. 33 cm – 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 257. | Uchwyt z zaworem Trumpet, do zastosowania z rurkami ssąco - płuczącymi o śr. 5 mm, autoklawowalny – 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 258. | Elektroda haczykowa, monopolarna, dystalnie zagięta do dołu, śr. 5 mm, dł. rob. 33 cm – 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 259. | Rurka ssąco-płucząca, z bocznymi otworami, śr. 5 mm. dł. 43 cm – 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 260. | Uchwyt z zaworem dwudrożnym, do zastosowania z rurkami ssąco-płuczącymi o śr. 5 mm. – 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 261. | Imadło laparoskopowe, uchwyt prosty z zapinką z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, bransze zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu, przycisk zwalniające zapinkę z prawej strony; śr. 5 mm, dł. 33 cm - 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 262. | Popychacz węzłów KÖCKERLING, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 263. | Ramię mocujące rektoskop operacyjny, U- kształtne, min. pięcioprzegubowe, przeguby kulowe zaciskane przy pomocy pojedynczego – centralnego pokrętła, współpracujące z europejskimi stołami operacyjnymi, ergonomiczne, zapewniające bezpieczne mocowanie rektoskopu oraz stabilny obraz, autoklawowalne – 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 264. | Zestaw uszczelek do nasadki roboczej – 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 265. | Aplikator, do zakładania uszczelek w nasadce roboczej rektoskopu operacyjnego – 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 266. | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki z okularem skośnym o wym. 460 x 80 x 52 mm (± 5mm) – 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 267. | Kontenery do sterylizacji – 1 zestaw | TAK |  | Nie dotyczy |
| 268. | Kontener sterylizacyjny, przeznaczony do sterylizacji metodą parową, kontener niewykorzystujący jednorazowych filtrów. Wymiary zew. 600 x 300 x 160 mm (± 10 mm). Kontener wyposażony w: - aluminiową wannę z plastikową pokrywę odporną na wysoką temperaturę wraz z wielorazową barierą mikrobiologiczną mocowaną do pokrywy, - tacę drucianą na narzędzia wraz z matą silikonową i zestawem kołków i pasków silikonowych do mocowania narzędzi, - tabliczki identyfikacyjne | TAK |  | Nie dotyczy |

6. Laser okulistyczny – 1 szt

| L.p. | Parametry techniczne | Wymagane | Oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laser okulistyczny zintegrowany z lampą typu Haag-Streit do laseroterapii siatkówki i kąta przesączania oka | TAK |  | Nie dotyczy |
| 2. | Długość fali: 577 nm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 3. | Zakres mocy lasera min.: 50-2000 mW | Tak |  | 50-2000 mW = 10 pkt. 50-1500 mW = 0 pkt |
| 4. | Tryby pracy min. impulsowy, ciągły i podprogowy: - czas trwania impulsu w trybie pracy impulsowej min.: od 0,01 s do 3,0 s - czas trwania impulsu w trybie podprogowym min.: od 0,1ms do 1,00 ms - cykl pracy w zakresie min.: 5-100% | TAK |  | Nie dotyczy |
| 5. | Przerwa między impulsami w zakresie min.: od 0,1 s do 1 s | TAK |  | Nie dotyczy |
| 6. | Regulowana intensywność wiązki celującej z czerwonego lasera diodowego | TAK |  | Nie dotyczy |
| 7. | Generator raportów umożliwiający wydruk lub ich zapis w formie pliku pdf | TAK/NIE |  | TAK = 10 pkt. NIE = 0 pkt. |
| 8. | Współosiowy układ prowadzenia wiązki laserowej | TAK |  | Nie dotyczy |
| 9. | Dotykowy pulpit sterowniczy wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD umożliwiający wybór funkcji i parametrów laserowania: -zmianę energii -czasu impulsu -częstotliwości powtarzania bezpośrednio obok lampy szczelinowej | TAK |  | Nie dotyczy |
| 10. | Wielofunkcyjny sterownik nożny pozwalający na regulację mocy, wyzwalanie impaktu oraz uzbrojenie lasera | TAK/NIE |  | TAK = 10 pkt. NIE = 0 pkt. |
| 11. | Lampa szczelinowa z min. pięciokrotnym zmieniaczem powiększeń, oświetlenie typu LED | TAK/NIE |  | TAK = 10 pkt. NIE = 0 pkt. |
| 12. | Bezprzewodowy Sterownik (mikromanipulator) umożliwiający wybór wzorca, jego kształtu i orientacji, oraz przesuwanie wiązki celowniczej na siatkówce | TAK |  | Nie dotyczy |
| 13. | Średnica ogniska koagulacji w zakresie min. 50 - 400 μm, zmieniana w sposób ciągły | TAK |  | Nie dotyczy |
| 14. | Zabezpieczenie przed niekontrolowaną ekspozycją: -osłonięty wyłącznik nożny -wyłącznik awaryjny | TAK |  | Nie dotyczy |
| 15. | Laser z adapterem do pracy w systemie typu Pattern | TAK |  | Nie dotyczy |
| 16. | Funkcja działająca w trybie multispot pozwalająca na dokończenie przerwanego wzoru laserowania | TAK |  | Nie dotyczy |
| 17. | Dostępne wzorce do pracy w systemie typu: Pattern min.: -kwadrat min. 5x5 -koło -łuk -pojedyncze ognisko | TAK |  | Nie dotyczy |
| 18. | Okulary ochronne – 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 19. | Do urządzenia dedykowany stolik z elektryczną regulacją wysokości blatu | TAK |  | Nie dotyczy |
| 20. | Pokrowiec na urządzenie chroniący przed kurzem | TAK |  | Nie dotyczy |
| 21. | Zestaw podłokietników dla operatora | TAK |  | Nie dotyczy |
| 22. | Funkcja pozwalająca na wybór modelu używanej soczewki i automatycznego przeliczania wielkości ogniska na siatkówce | TAK |  | Nie dotyczy |
| 23. | Soczewki kontaktowe do laseroterapii: -Do laseroterapii plamki: pole widzenia 70°/84°; powiększenie obrazu: 1.06x; powiększenie ogniska lasera na siatkówce 0.94x; -Do laseroterapii oraz diagnostyki części pośredniej i obwodu dna oka: pole widzenia 165°/180°; powiększenie obrazu 0.51x; powiększenie ogniska lasera na siatkówce 1.96x | TAK |  | Nie dotyczy |
| 24. | 60 miesięcy gwarancji i rekojmi na źródło lasera | TAK/NIE |  | TAK = 10 pkt. NIE = 0 pkt. |
| 25. | Zasilanie: 230 V/ 50 Hz | TAK |  | Nie dotyczy |

|  | Tabela dotycząca ceny przedmiotu zamowienia w zakresie Pakietu 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto |
| A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=[Fx 1,xx (xx- wlaściwa stawka VAT)] |
| 1 | System neuronawigacji do stosowania w neurochirurgii | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | System neuromonitoringu | szt | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Neuroendoskop do stosowania w neurochirurgii | szt | 1 |  |  |  |  |
| 4 | USG do lokalizacji zmian NPL piersi w trakcie biopsji (zmiany NPL - nieprawidłowa tkanka) | szt | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Tor wizyjny laparoskopowy z oprzyrządowaniem | szt | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Laser okulistyczny | szt | 1 |  |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  | xxxxx |  |

| Tabela dotycząca informacji o systemie neuronawigacji do stosowania w neurochirurgii |  |
| --- | --- |
| Wytwórca : |  |
| Nazwa i typ: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji (wymagany 2018) |  |
| Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt) |  |
| Tabela dotycząca informacji o systemie neuromonitoringu |  |
| Wytwórca : |  |
| Nazwa i typ: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji (wymagany 2018) |  |
| Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt) |  |

| Tabela dotycząca informacji o neuroendoskopie do stosowania w neurochirurgii |  |
| --- | --- |
| Wytwórca : |  |
| Nazwa i typ: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji (wymagany 2018) |  |
| Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt) |  |

| Tabela dotycząca informacji o USG do lokalizacji zmian NPL piersi w trakcie biopsji (zmiany NPL - nieprawidłowa tkanka) |  |
| --- | --- |
| Wytwórca : |  |
| Nazwa i typ: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji (wymagany 2018) |  |
| Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt) |  |

| Tabela dotycząca informacji o laserze okulistycznym |  |
| --- | --- |
| Wytwórca : |  |
| Nazwa i typ: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji (wymagany 2018) |  |
| Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt) |  |

| Tabela dotycząca przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu 1 |  |
| --- | --- |
| Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy) (dla źródła lasera obowiązuje okres gwarancji i rękojmi podany w kolumnie obok jeśli Wykonawca zaoferuje inny okres niż 60-miesięcy) |  |
| Oferowany termin przystąpienia do naprawy po zgłoszeniu przez użytkownika (czas reakcji serwisu) (maksymalnie 48 godzin) # [do 8 godzin – 5 pkt; w przedziale powyżej 8 godzin do 24 godzin – 2,5 pkt; w przedziale powyżej 24 godzin do 48 godzin – 0 pkt.] |  |

| ……....................….............................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo |  |  |  |  |  |