Załącznik 2A do siwz
1. System neuronawigacji do stosowania w neurochirurgii – SZT 1
	L.p.
	Parametry techniczne
	Wymagane
	Oferowane
	Punktacja

	1.
	System neuronawigacji optycznej z możliwością rozbudowy o system elektromagnetyczny do stosowania w neurochirurgii
	TAK
	
	
Nie dotyczy

	2.
	Wysokowydajny komputer z zainstalowanym stabilnym, dedykowanym systemem operacyjnym Ubuntu 14.04 LTS, 64 bit, dysk SDD 1 TB, min. 8GB RAM
Wejścia:
1x DVI-D
1x Composite (NTSC/PAL)
1x S-Video (NTSC/PAL)
Wyjścia:
1x Złącze HDMI umożliwiające podłączenie np. zewnętrznego monitora FullHD3D, 4K
1x DVI-I (cyfrowo-analogowe)
1x niezależne złącze sieciowe RJ-45 (1Gbit)
Lub równoważny

	TAK
	
	





Nie dotyczy

	3.
	Stacja nawigacji z kamerą optyczną, umieszczoną na wysięgniku, umożliwiającym dokładne jej pozycjonowanie, zamontowana na wózku o co najmniej dwóch kołach zaopatrzonych w hamulce
	TAK
	
	

Nie dotyczy

	4.
	Monitor główny dotykowy
przekątna min. 26”
rozdzielczość obrazu min. full HD
połączony ze stacją nawigacji wymiany danych i zasilania
	TAK
	
	Przekątna 26” – 0 pkt
Przekątna >26” – 5 pkt

	5.
	Monitor operatora dotykowy 
przekątna min. 26”
rozdzielczość obrazu min. full HD
	TAK
	
	Przekątna 26” – 0 pkt
Przekątna >26” – 5 pkt

	6.
	Możliwość ustawienia jednego monitora bezpośrednio nad pacjentem, drugiego w polu niesterylnym
	TAK
	
	
Nie dotyczy


	7.
	Technologia kamery optycznej pasywna oraz aktywna
	TAK
	
	Nie dotyczy

	8.
	Narzędzia stosowane z systemem
- aktywne (kablowe i bezkablowe)
- pasywne,

	TAK
	
	

Nie dotyczy

	9.
	Kamera optyczna z celownikiem laserowym do pozycjonowania pacjenta
	TAK/NIE
	
	Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt

	10.
	Powierzchnia skanowana (w odległości 240 cm) min. 1500 x 1300 mm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	11.
	Rozwiązanie zapewniające chirurgowi możliwość sterowania systemem w jałowym polu operacyjnym
	TAK
	
	
Nie dotyczy

	12.
	System wyposażony w zintegrowany w obudowie UPS Pozwalający na min. 5 minut pracy w zasilaniu awaryjnym
	TAK
	
	do 5 minut – 0 pkt
powyżej 5 minut – 10 pkt

	13.
	System pozwalający na wysyłanie sygnału wideo poprzez gniazdo HDMI na zewnętrzny odbiornik np. monitor
	TAK
	
	
Nie dotyczy


	14.
	System pozwalający na wyświetlanie na części monitorów neuronawigacji obrazów ze źródeł zewnętrznych: mikroskop, tor wizyjny endoskopii, kamera w Sali operacyjnej, ramię C, usg, itp.
	TAK
	
	


Nie dotyczy

	15.
	Gniazdo wejścia dla sygnałów zewnętrznych z możliwością wyświetlenia ich na obrazie monitora nawigacji min.: S-video , BNC i  DVI
	TAK
	
	
Nie dotyczy

	16.
	Oprogramowanie - głowa
	TAK
	
	
Nie dotyczy

	17.
	Oprogramowanie urządzenia kompatybilne z obrazami CT, MR w formacie DICOM – nośnik USB, CD, sieć szpitalna
	TAK
	
	
Nie dotyczy

	18.
	Oprogramowanie do neurochirurgii głowy licencja wielostanowiskowa; wymagane aktualizacje oprogramowania w okresie gwarancji
	TAK
	
	
Nie dotyczy

	19.
	Automatyczna fuzja obrazów diagnostycznych z możliwością korekty manualnej powyżej dwóch serii obrazowych nawigowanie na różnorodnych ( będących po fuzji ) zestawach danych jak CT, MR, CT/MR Angio, oraz NM i perfuzja
	TAK
	
	

Nie dotyczy

	20.
	Weryfikacja fuzji przy pomocy minimum dwóch metod: - przezroczystość obrazu
- porównanie dwóch obrazów
	TAK
	
	
Nie dotyczy

	21.
	Lista pacjentów z możliwością szybkiego podglądu
	TAK/NIE
	
	Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt

	22.
	Interfejs umożliwiający dostosowanie procedury do potrzeb użytkownika w zakresie narzędzi i profilu zabiegu
	TAK
	
	
Nie dotyczy

	23.
	Możliwość założenia indywidualnego profilu użytkownika z przypisaniem odpowiednich procedur
	TAK
	
	
Nie dotyczy

	24.
	System zabezpieczający przed wykonaniem zabiegu nawigacji z badaniem TK lub MR niezgodnym z protokołem obrazowania wymaganym przez urządzenie
	TAK/NIE
	
	Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt

	25.
	System pozwalający na weryfikację połączeń z urządzeniami peryferyjnymi
	TAK
	
	
Nie dotyczy

	26.
	Funkcje przestrzennych rekonstrukcji 3D zdefiniowanego obszaru oraz możliwość jego przestrzennych rotacji 
	TAK
	
	
Nie dotyczy

	27.
	Obróbka obrazu 2D, co najmniej: jasność, kontrast, zoom, rotacja, odbicie lustrzane, ustawienie transparentności fuzji obrazów
	TAK
	
	
Nie dotyczy

	28.
	Ustawienie dowolnego rozkładu okien pomiędzy 3 płaszczyznami i 3D
	TAK
	
	
Nie dotyczy

	29.
	Pomiar odległości punktów w 3 płaszczyznach jednocześnie
	TAK
	
	
Nie dotyczy

	30.
	Możliwość kalibracji narzędzi chirurgicznych w czasie zabiegu operacyjnego
	TAK/NIE
	
	Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt

	31.
	Zapisywanie obrazów – zrzutów ekranu w formie kompatybilnej z PC
	TAK
	
	
Nie dotyczy

	32.
	Centrowanie wszystkich obrazów w oknach
	TAK
	
	
Nie dotyczy

	33.
	Informacja o rozkładzie narzędzia względem ramki referencyjnej wraz z dokładnością identyfikacji
	TAK
	
	
Nie dotyczy

	34.
	Informacja na obrazie bieżącym widoczności narzędzia w polu operacyjnym wraz z wyświetleniem jego nazwy i kształtu 
	TAK
	
	
Nie dotyczy

	35.
	Półautomatyczne usuwanie zbędnych struktur w obrazie 3D 
	TAK/NIE
	
	Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt

	36.
	Rekonstrukcja obiektu 3D – ustawienie zakresu odcięcia pikseli
	TAK
	
	Nie dotyczy

	37.
	Rejestracja pacjenta – punkty anatomiczne
	TAK
	
	Nie dotyczy

	38.
	Rejestracja pacjenta – znaczniki rejestracyjne – opisany sferyczny obszar dokładności
	TAK
	
	Nie dotyczy

	39.
	Rejestracja pacjenta przy pomocy tracera dotykowego lub laserowego
	TAK
	
	Nie dotyczy

	40.
	Automatyczna detekcja znaczników rejestracyjnych 
	TAK
	
	Nie dotyczy

	41.
	Możliwość mieszania rejestracji np. obrys plus 4 punkty anatomiczne lub znaczniki
	TAK/NIE
	
	Tak – 20pkt
Nie – 0pkt

	42.
	Oprogramowanie z opcją automatycznej rejestracji przy pomocy śródoperacyjnego urządzenia RTG/Oarm
	TAK
	
	
Nie dotyczy

	43.
	Rejestracja na znacznikach nie wymaga narzuconej przez system kolejności
	TAK
	
	Nie dotyczy

	44.
	Montaż markerów kalibrujących instrumentarium bez użycia dodatkowych narzędzi 
	TAK/NIE
	
	Tak/bez narzędzi – 5 pkt.
Nie/z narzędziami – 0 pkt

	45.
	Skalibrowane narzędzia nie wymagają stosowania dodatkowych sterylnych osłon
	TAK
	
	
Nie dotyczy

	46.
	Możliwość śledzenia w czasie rzeczywistym na ekranie nawigacji położenia pasywnej igły biopsyjnej 
	TAK
	
	
Nie dotyczy

	47.
	Weryfikacja planu biopsji poprzez automatyczne wskazanie drogi dojścia
	TAK
	
	
Nie dotyczy

	48.
	Wirtualna kraniotomia
	TAK
	
	Nie dotyczy

	49.
	Informacja o błędzie rejestracji oraz lokalizacji celu 
	TAK
	
	Nie dotyczy


	50.
	Możliwość zrzutu obrazów porównawczych celem archiwizacji
	TAK
	
	Nie dotyczy

	51.
	Możliwość rejestracji przebiegu nawigacji w formie video kompatybilnym z PC. 
	TAK
	
	Nie dotyczy

	52.
	System współpracujący z siecią szpitalną 
	TAK
	
	Nie dotyczy

	53.
	Oprogramowanie - kręgosłup
	TAK
	
	Nie dotyczy

	54.
	Oprogramowanie pozwalające na wykonanie automatycznej rejestracji pacjenta przy pomocy aparatu RTG/Oarm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	55.
	Rejestracja automatyczna nie wymagająca wskazywania punktów anatomicznych pacjenta
	TAK
	
	Nie dotyczy

	56.
	Rejestracja pacjenta poprzez punkty anatomiczne 
	TAK
	
	Nie dotyczy

	57.
	Funkcja umożlwiająca zwiększenie dokładności rejestracji na punktach poprzez wskazanie kształtu kości  
	TAK/NIE
	
	Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt

	58.
	Oprogramowanie umożliwiające wykonanie rejestracji przy pomocy 2 zdjęć (AP, boczne) i fuzję obrazu z CT lub MR
	TAK/NIE
	
	Tak – 20pkt
Nie – 0pkt

	59.
	Zapisywanie obrazu implantowanej śruby
	TAK
	
	Nie dotyczy

	60.
	Wizualizacja wielkości implantowanej śruby z odwzorowaniem jej kształtu w obrazie nawigacji
	TAK/NIE
	
	Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt

	61.
	Ustawianie trajektorii dojścia dla każdej ze śrub
	TAK
	
	Nie dotyczy

	62.
	Oprogramowanie urządzenia kompatybilne z obrazami CT, MR w formacie DICOM – nośnik USB, CD, 
	TAK
	
	Nie dotyczy

	63.
	Aktualizacja oprogramowania do neurochirurgii kręgosłupa w  okresie gwarancji
	TAK
	
	Nie dotyczy

	64.
	Interfejs umożliwiający 
dostosowanie procedury do potrzeb użytkownika w zakresie narzędzi i profilu zabiegu
	TAK
	
	Nie dotyczy

	65.
	Możliwość założenia indywidualnego profilu użytkownika z przypisaniem odpowiednich procedur
	TAK
	
	Nie dotyczy

	66.
	System zabezpieczający przed wykonaniem zabiegu nawigacji z badaniem TK lub MR niezgodnym z protokołem obrazowania wymaganym przez urządzenie
	TAK/NIE
	
	Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt

	67.
	Wyposażenie
	TAK
	
	Nie dotyczy

	68.
	System wyposażony w  minimum 3 uniwersalne uchwyty, pozwalające na nawigowanie sztywnych instrumentów dostępnych na bloku operacyjnym
	TAK
	
	Nie dotyczy

	69.
	System wyposażony w zestaw do nawigowania podczas operacji w obrębie głowy z ramką referencyjną 
– wskaźnik rejestracyjny 
– wskaźnik do zabiegu 
– ramka referencyjna
– ramię przegubowe
– uchwyt mocujący do ramy typu Mayfield
– kontener sterylizacyjny
	TAK
	
	Nie dotyczy

	70.
	System wyposażony w  wielorazowy zestaw pasywny do nawigowanej biopsji bez konieczności użycia ramy stereotaktycznej – ramię przegubowe
– uchwyt mocujący do ramy typu Mayfield
– 3 rozmiary średnicy reduktorów – prowadników igły biopsyjnej
– wskaźnik do ustalania trajektorii
– kontener sterylizacyjny

	TAK
	
	Nie dotyczy

	71.
	Zestaw jednorazowych igieł biopsyjnych – 40 Szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	72.
	Dodatkowy wskaźnik do biopsji bezramowej z prowadnikami mocowanymi do kości 
	TAK
	
	Nie dotyczy

	73.
	Wszystkie narzędzia wpisane do oprogramowania nawigacji automatycznie rozpoznawalne. 
	TAK/NIE
	
	Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt

	74.
	Kontenery dedykowane do przechowywania wszystkich oferowanych akcesoriów
	TAK
	
	Nie dotyczy

	75.
	Kontenery dedykowane do sterylizacji wszystkich sterylizowalnych akcesoriów
	TAK
	
	Nie dotyczy




2. System neuromonitoringu -1 szt
	L.p.
	Parametry techniczne
	Wymagane
	Oferowane
	Punktacja

	1.
	Urządzenie do neuromonitoringu śródoperacyjnego
	TAK
	
	Nie dotyczy

	2.
	Komputer stacjonarny- stacja główna wraz z monitorem i wyposażeniem,  zainstalowany na wózku jezdnym ułatwiającym przewożenie: 
• karta video – min 512 [MB], 
• monitor – min 24” (cali) i wadze nie więcej niż 4 kg
• dwa wejścia video, 
• głośnik do sygnalizacji dźwiękowej zapisu EMG
• DVD R/W,
• mysz komputerowa
• klawiatura 
	TAK
	
	

Monitor dotykowy:
Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt

	3.
	Oprogramowanie
Oprogramowanie podstawowe do monitorowania 8 kanałowego oraz oprogramowanie rozszerzone do monitorowania 16 i 32 kanałowego.
	TAK
	
	

Nie dotyczy

	4.
	Monitorowanie 8 kanałowe:
Ośmiokanałowa elektromiografia (EMG) swobodna lub wywołana sygnałem z możliwością zapisania wszystkich danych.
- Skala EMG.
- Szybkość przebiegu EMG
- Próg odpowiedzi – min. 5-200 [µV].
- Dwie niezależne kontrolki głośności.
- Automatyczne wyciszanie szumu elektrokauteryzacyjnego za pomocą sondy wyciszania.
- Czas trwania impulsu – min. 50-300 [µs].
- Tempo stymulacji: min. 1-10 [stim/s].
- Intensywność maksymalna: min. 0-50 [mA].
- Biegunowość – normalna, dwufazowa.
- Monitorowanie poprzez wyświetlanie informacji o prądzie pacjenta.
- Wskaźniki odpowiedzi – wizualne przez kolor, dźwiękowe przez różnorodny ton sygnału dźwiękowego.
- Oksymetr impulsowy – SpO2 z dwóch oksymetrów impulsowych wyświetlanych na ekranie.
	TAK
	
	






Nie dotyczy

	5.
	Tryb bliskości nerwu:
Akwizycja – swobodne i wyzwolone sygnałem EMG z możliwością zapisania wszystkich danych.
Skala EMG. 
Szybkość przebiegu EMG
Próg odpowiedzi – min. 5-200 [µV].
Głośność – ton bliskości nerwu.
Czas trwania impulsu – min. 50-300 [µs].
Tempo stymulacji: min. 1-10 [stim/s].
Intensywność maksymalna: min. 3 – 20 [mA].
Biegunowość- normalna, dwufazowa.
Wskaźniki odpowiedzi – wizualne przez kolor, dźwiękowe przez różnorodny ton sygnału dźwiękowego.
Oksymetr impulsowy – SpO2 z dwóch oksymetrów impulsowych wyświetlanych na ekranie.
	TAK
	
	



Nie dotyczy

	6.
	Tryb testu śrub:
Ośmiokanałowy, wyzwolony bodźcem, możliwość zapisania wszystkich danych.
Skala EMG.
Głośność – ton statusu.
Czas trwania impulsu – min. 50-300 [µs].
Tempo stymulacji – min. 1-10 [stim/s].
Biegunowość- normalna, dwufazowa.
Automatyczny tryb intensywności.
Wyświetlanie informacji o prądzie pacjenta.
Wskaźniki zaliczenia/niezaliczenia – kolor i ton.
	TAK
	
	




Nie dotyczy

	7.
	Tryb testu TOF:
Akwizycja – odpowiedź wywołana, zapisanie danych śladów EP.
Jeden kanał.
Skala TOF – automatyczna.
Prędkość odchylenia TOF – min. 2 [ms/div].
Początek odpowiedzi – min. 4 [ms].
Czas powtarzania ciągu impulsów – min. 500 [ms].
Czas trwania impulsu –  min. 200-500 [µs].
Sekwencja pojedyncza.
Biegunowość – normalna, dwufazowa.
Tryb intensywności – automatyczne określenie maksymalnej wartości progowej.
Moc stymulacji – TOF.
Wyświetlanie informacji o prądzie pacjenta.
	TAK
	
	Automatyczna skala TOF:
Tak – 5 pkt
Nie  - 0 pkt

	8.
	Tryb testu MEP:
Akwizycja – odpowiedź wywołana, zapisanie danych śladów EP.
Skala MEP. 
Prędkość odchylenia – min. 10 [ms/div].
Tryb stymulacji MEP – napięcie stałe, szybkie ładowanie, zgodność 1000 [mA].
Biegunowość – dwufazowa.
Czas trwania impulsu – min. 50-75 [µs].
Tryb ciągu – pojedynczy, podwójny.
Interwał powtarzalny podwójnych ciągów – min. 12[ms].
Kroki intensywności – min. 20.
Moc stymulacji – MEP.
Wyświetlanie informacji o prądzie pacjenta.
	TAK
	
	





Nie dotyczy

	9.
	Dodatkowe funkcjonalności
• Automatyczne generowanie raportów dla stymulacji śrub transpedikularnych.
• kontrola i obsługa przez operatora z poziomu pola operacyjnego.
• Sygnały dźwiękowe oraz wizualne
• Możliwość zastosowania przy wszystkich procedurach w obrębie kręgosłupa dzięki szerokiemu spektrum  automatycznie lub manualnie wywoływanych trybów pracy, 
• Możliwość połączenia z systemem neuronawigacji poprzez zastosowanie igieł przeznasadowych, które umożliwiają podłączenie do systemu neuromonitoringu i jednocześnie są wyposażone w markery pasywne umożliwiające ich nawigowanie.
• Możliwość wykonania screenshotów dla celów przechowywania danych.
• Przechowywanie danych elektronicznych oraz przebiegu całej procedury.
• Moduł interfejsu pacjenta:
-Min. 8 kanałów rejestrowania.
-Tryb wejścia – igły lub elektrody powierzchniowe.
-Wskaźniki LED’owe wskazujące aktywne wejścia elektrod.
-Wyjścia stymulatora – czujnik kontrolowany przez chirurga, instrument elektryfikowany, ciąg czterech pobudzeni – TCeMEP.
-Izolacja – optyczna i galwaniczna, odporne na zachlapanie.

	TAK
	
	





Możliwość połączenia z   systemem neuronawigacji
Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt 

	10.
	Monitorowanie 16 i 32 kanałowe: 
• system umożliwiający monitorowanie przy wsparciu neurofizjologa spoza pola operacyjnego:
• 16 i 32 kanałowe potencjały wywołane (TCeMEP, SSEP, VEP, BAEP, EMG, elektroencefalograf (EEG)).
• Wszystkie elementy wbudowane w system
• Szybkie ładowanie TCeMEP ze stymulacją w trybie ciągu podwójnego.
• Automatyczny test śrub.
• Wyciszanie zakłóceń elektrokauteryzacji.
• Grupowanie zakresu fal w celu ułatwienia odczytywania.
• Moduł cyfrowego wzmacniacza wstępnego: 
- 2 moduły, 
- 16/32 kanały, 
- 32/64 wejścia aktywne, 
- diody LED wskazujące aktywne wejścia elektrod,
	TAK
	
	



Google do pomiarów wzrokowych potencjałów wywołanych VEP w zestawie
Tak – 10 pkt
Nie 0 pkt 

	11.
	Monitorowanie wywołanego potencjału: 
16/32 kanały, 
Tryby: BAEP, AEP, SSEP, SEP, VEP, MEP
Uśrednienie: całkowite I liniowe lub wykładnicza, ważona średnia ruchoma,
Odchylenia – 1-10000, Długość odchylenia – 1-5000 ms,  Podstawa czasu – 0,1 – 500 [ms/podziałkę],
Odrzucenie artefaktu – 0-100 [%] pełnej skali, 
0-20 [ms] opóźnienia, 
Wyświetlanie śladu – odchylenie prądu, średnia budowania, ostatnia średnia, średnie parzyste/nieparzyste, do 3 replikacji i pomiarów wyjściowych na ślad.
	TAK
	
	





Nie dotyczy

	12.
	Monitorowanie EEG: 
Zbiór – ciągły, swobodny, 
16/32 kanały, 
Tempo próbkowania – 250 [próbek/s],
Podstawa czasu: 5, 10, 15, 30 lub 60 [mm/s] 
i 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 [s/godz], 
Odrzucenie artefaktu – 0-100% pełnej skali,
Uśrednienie epoki FFT – 1-30 epok, uśredniona ruchu, 2 s epoki.
Monitorowanie EMG: 
Zbiór – ciągły, swobodny i wyzwolony sygnałem i/lub bodźcem, 
Podstawa czasu EMG – 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0 [s/podz], 
Długość odchylenia – 1-5000 [ms], 
Wyjście audio – wybiórcze, wszystkie kanały EMG, 
Automatyczne wyciszanie szumu elektrokauteryzacyjnego za pomocą sondy wyciszania lub dedykowanego śladu wyciszania.
	TAK
	
	








Nie dotyczy

	13.
	Stymulacja ogólna: 
Tryby – powtarzalne, niepowtarzalne, sekwencja pojedyncza, 
Źródło wyzwolenie – zewnętrzne, wewnętrzne,
Prezentacja – ciągła, pauza,
Tempo bodźca – 0,01 – 100 [stim/s],
Częstotliwość ciągu – 1-500/1000 [Hz],
Liczenie ciągów – 2-200,
Przerwa bodźca – stała, losowa, 
Losowość – 0-30%.
	TAK
	
	



Nie dotyczy




3.  Neuroendoskop do stosowania w neurochirurgii -1 szt
	L.p.
	Parametry techniczne
	Wymagane
	Oferowane
	Punktacja

	1.
	ZESTAW NEUROENDOSKOPÓW
	TAK
	
	Nie dotyczy

	2.
	Instrumentarium do wentrikulostomii – 1 zestaw
	TAK
	
	Nie dotyczy

	3.
	Optyka wentrikuloskopowa, z systemem wałeczków optycznych typu HOPKINS II, okular skośny o kącie patrzenia 6°, średnica 6,1 mm, długość robocza 18 cm. Optyka wyposażone w 3 kanały robocze (jeden o średnicy o średnicy 2,9 mm i dwa kanały i średnicy 1,6 mm). Autoklawowalna, w pełni zanurzalna w dezynfektantach, parametry potwierdzone certyfikatami producenta. Słowna informacja na korpusie optyki potwierdzającą autoklawowalność. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym minimum numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. Oznaczenie kolorem odpowiednim dla kąta patrzenia optyki.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	4.
	Pojemnik plastikowy, perforowany, na 2 optyki z okularem skośnym, dedykowanym do optyki wentrikuloskopowej
	TAK
	
	Nie dotyczy

	5.
	Płaszcz operacyjny do dedykowany do optyki wentrikuloskopu
	TAK
	
	Nie dotyczy

	6.
	Obturator do płaszcza operacyjnego wentrikuloskopu
	TAK
	
	Nie dotyczy

	7.
	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyk, perforowany, wym. Zewnętrznych min. 446 x 90 x 45 mm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	8.
	Kleszcze typu ClickLine, biopsyjne, średnica 2,7 mm, długość robocza 30 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	9.
	Nożyczki typu ClickLine, ostre, średnica 2 mm, długość robocza 30 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	10.
	Kleszcze typu ClickLine, biopsyjne, średnica 2 mm, długość robocza 30 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	11.
	Kleszcze typu ClickLine, do wetrikulostomii, średnica 2 mm, długość robocza 30 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	12.
	Kleszcze typu ClickLine, ostre, średnica 2 mm, długość robocza 30 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	13.
	Nożyczki ostre, oba ostrza ruchome, lekko zakrzywione, średnica 1,7 mm, długość robocza 30 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	14.
	Nożyczki, ostre, jedno ostrze ruchome, średnica 1,3 mm, długość robocza 30 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	15.
	Kleszcze do wentrikulostomii, giętkie, średnica 1 mm, długość robocza 30 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	16.
	Kleszcze biopsyjne, giętkie, obie bransze ruchome, średnica 1 mm, długość robocza 30 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	17.
	Kleszcze bipolarne typu TAKE-APART, długie
	TAK
	
	Nie dotyczy

	18.
	Nóż gilotynowy
	TAK
	
	Nie dotyczy

	19.
	Elektroda koagulacyjna, bipolarna, średnica 1,7 mm, długość robocza 30 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	20.
	Przewód wysokiej częstotliwości, bipolarny, długość 300 cm, do zastosowania z diatermią chirurgiczną
	TAK
	
	Nie dotyczy

	21.
	Światłowód, średnica 3,5 mm, długość 230 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	22.
	System do mocowania wentrikuloskopu do stołu operacyjnego, mocowanie do szyny bocznej stołu operacyjnego
	TAK
	
	Nie dotyczy

	23.
	Kontener sterylizacyjny wym. 600 x 300 x 160 mm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	24.
	Taca druciana ze składanymi uchwytami, boki z płyty z otworami
	TAK
	
	Nie dotyczy

	25.
	Mata silikonowa, do zastosowania koszem drucianym
	TAK
	
	Nie dotyczy

	26.
	Kołki mocujące, do zastosowania z tacą na instrumenty, -  12 szt.
	TAK/NIE
	
	TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.

	27.
	Paski silikonowe, do mocowania instrumentów na tacy instrumentowej -  12 szt.
	TAK/NIE
	
	TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt

	28.
	Zestaw do przeznosowych endoskopowych zabiegów przysadki wg CAPPABIANCA/CAVALLO/de DIVITIIS – 1 zestaw
	TAK
	
	Nie dotyczy

	29.
	Optyka autoklawowalna o kącie patrzenia 0°, średnica 4 mm, długość 18cm. System soczewek wałeczkowych typu HOPKINS II, potwierdzony odpowiednim certyfikatem producenta. Autoklawowalna, w pełni zanurzalna w dezynfektantach, parametry potwierdzone certyfikatami producenta. Słowna informacja na korpusie optyki potwierdzającą autoklawowalność. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym minimum numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. Oznaczenie kolorem odpowiednim dla kąta patrzenia optyki.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	30.
	Płaszcz ssąco-płuczący 0° do współpracy z pompą płuczącą optykę, owal 4,8x6 mm, długość robocza 14 cm, współpracujący z wymaganą optyką.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	31.
	Optyka autoklawowalna o kącie patrzenia 30°, średnica 4 mm, długość 18cm. System soczewek wałeczkowych typu HOPKINS II, potwierdzony odpowiednim certyfikatem producenta. Autoklawowalna, w pełni zanurzalna w dezynfektantach, parametry potwierdzone certyfikatami producenta. Słowna informacja na korpusie optyki potwierdzającą autoklawowalność. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym minimum numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. Oznaczenie kolorem odpowiednim dla kąta patrzenia optyki.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	32.
	Płaszcz ssąco-płuczący 30° do współpracy z pompą płuczącą optykę, owal 4,8x6 mm, długość robocza 14 cm, współpracujący z wymaganą optyką.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	33.
	Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe podpórki stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 290 x 60 x 52mm (±5 mm) 
– 2 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	34.
	Adapter łączący optykę z głowicą kamery, do zmiany optyki w sterylnych warunkach, autoklawowalny
	TAK
	
	Nie dotyczy

	35.
	Łyżeczka zatokowa, prostokątna, mała, długość 19 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	36.
	Odgryzacz, tnący do góry 60°, rozmiar 2 mm, długość robocza 17 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	37.
	Odgryzacz, tnący do góry 60°, rozmiar 1 mm, długość robocza 17 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	38.
	Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY-WILDE, bransze 45° do góry, rozm. 1, dł. rob. 11 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	39.
	Kleszcze nosowe tnące, bransze proste, kształt BLAKESLEY, szer. 3,5 mm, dł. 11 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	40.
	Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY, bransze proste, rozm. 1, dł. rob. 11 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	41.
	Kleszcze, zakrzywione do góry 45°, miseczki okrągłe, śr. 2,5 mm, dł. rob. 15 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	42.
	Kleszcze, zakrzywione 45°, bransze okrągłe, miseczkowe, śr. 2,5 mm, dł. rob. 18 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	43.
	Kleszcze, proste, bransze owalne, miseczkowe, okienkowe, szer. 2,5 mm, długość 18 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	44.
	Elektroda koagulacyjna kulkowa, bocznie zakrzywiona, średnica 4 mm, długość robocza 13 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	45.
	Nożyczki, proste, delikatne, długość robocza 18 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	46.
	Nożyczki, zakrzywione do góry 45°, bardzo delikatne, długość robocza 18 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	47.
	Nóż sierpowaty, wysuwany typu typu de DIVITIIS-CAPPABIANCA
	TAK
	
	Nie dotyczy

	48.
	Elewator; ostry, zagięty 15°, szpatułka lekko zakrzywiona, rozmiar 2 mm; długość 25 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	49.
	Łyżeczka typu CAPPABIANCA-de DIVITIIS, tępa, koniec zagięty 45°, średnica wew. 5 mm, długość 25 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	50.
	Łyżeczka typu de DIVITIIS-CAPPABIANCA, tępa, koniec zagięty 90°, średnica wew. 3 mm, długość 25 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	51.
	Łyżeczka typu de DIVITIIS-CAPPABIANCA, tępa, koniec zagięty 90°, średnica wew. 5 mm, długość 25 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	52.
	Łyżeczka okrągła typu de DIVITIIS-CAPPABIANCA, tępa, koniec zagięty bocznie, średnica wew. 3 mm, długość 25 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	53.
	Łyżeczka okrągła typu de DIVITIIS-CAPPABIANCA, tępa, koniec zagięty bocznie, średnica wew. 5 mm, długość 25 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	54.
	Łyżeczka CAPPABIANCA-de DIVITIIS, miseczka okrągła, koniec delikatnie zagięty, rozm. 2, dł. 25 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	55.
	Łyżeczka CAPPABIANCA-de DIVITIIS, tępa, koniec zagięty 45°, śr. wew. 7 mm, dł. 25 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	56.
	Łyżeczka okrągła de DIVITIIS-CAPPABIANCA, tępa, koniec zagięty bocznie, śr. wew. 7 mm, dł. 25 cm.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	57.
	Łyżeczka, miseczka okrągła, koniec delikatnie zagięty, rozm. 1, dł. 25 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	58.
	Raspator miniaturowy, zakrzywiony w lewo, szer. 2 mm, dł. 27 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	59.
	Rurka ssąca FRANK-PASQUINI, zagięta, z otworem odcinającym, śr. 3 mm, dł. rob. 12 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	60.
	Rurka ssąca typu FRANK-PASQUINI, zakrzyw. do góry, z otworem odcinającym, średnica 2,4 mm, długość robocza 13 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	61.
	Rurka ssąca typu FRANK-PASQUINI, zakrzyw. do góry, z otworem odcinającym, średnica 3 mm, długość robocza 13 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	62.
	Pinceta koagulacyjna bipolarna, izolowana, bagnetowa, tępa, koniec 0,7 mm, dł. 23 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	63.
	Pinceta koagulacyjna bipolarna, izolowana, bagnetowa, tępa, koniec 1,2 mm, dł. 23 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	64.
	Pinceta koagulacyjna bipolarna, izolowana, bagnetowa, tępa, koniec 2 mm zagięty, dł. 19 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	65.
	Elektroda koagulacyjna kulkowa, bocznie zakrzywiona, śr. 2 mm, dł. rob. 13 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	66.
	Przewód wysokiej częstotliwości, monopolarny, wtyk 5 mm, długość 300 cm, do diatermii – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	67.
	Przewód wysokiej częstotliwości, bipolarny, długość 300 cm, do zastosowania z diatermią – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	68.
	Światłowód, średnica 3,5 mm, długość 230 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	69.
	Kontener sterylizacyjny, wym. 600 x 300 x 160 mm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	70.
	Taca druciana ze składanymi uchwytami, boki z płyty z otworami – 2 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	71.
	Mata silikonowa, do zastosowania tacą na instrumenty
	TAK
	
	Nie dotyczy

	72.
	Kołki mocujące, do zastosowania z tacą na instrumenty, 12 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	73.
	Paski silikonowe, do mocowania instrumentów na tacy instrumentowej, 12 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy



4. USG do lokalizacji zmian NPL piersi w trakcie biopsji (zmiany NPL - nieprawidłowa tkanka)
	L.p.
	Parametry techniczne
	Wymagane
	Oferowane
	Punktacja

	
	PARAMETRY OGÓLNE
	

	1.
	Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 
	TAK
	
	Nie dotyczy

	2.
	Aparat stacjonarny, mobilny na kołach
	TAK
	
	Nie dotyczy

	3.
	Monitor LCD wysokiej rozdzielczości (minimum 1200x1000 pixeli) o przekątnej minimum 17”
	TAK
	
	Nie dotyczy

	4.
	Możliwość obrotu monitora względem klawiatury
	TAK
	
	Nie dotyczy

	5.
	Możliwość pochylenia monitora
	TAK
	
	Nie dotyczy

	6.
	Zasilanie sieciowe 220-240V/16A
	TAK
	
	Nie dotyczy

	7.
	Minimalna ilość niezależnych kanałów przetwarzania ≥ 180000
	TAK, PODAĆ
	
	180.000 – 0 pkt
> 180.000 -  5pkt

	8.
	Minimalny zakres częstotliwości głowic 2 -18 MHz
	TAK
	
	Nie dotyczy

	9.
	Ekran dotykowy min. 8” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania poszczególnych funkcji.
	TAK, PODAĆ
	
	8” – 0 pkt
> 8” – 5 pkt

	10.
	Maksymalna głębokość obrazowania
≥ 32 cm,
	TAK,
Podać
	
	Nie dotyczy

	11.
	Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu B ≥ 650
	TAK, podać
	
	Nie dotyczy

	12.
	Maksymalna ilość jednocześnie włączonych ognisk nadawanej wiązki 
≥ 7
	TAK
	
	Nie dotyczy

	13.
	Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej
	TAK
	
	Nie dotyczy

	14.
	Dynamika systemu ≥ 210 dB
	TAK, podać
	
	Nie dotyczy

	15.
	Minimalny zakres regulacji dynamiki obrazu 40 – 95 dB
	TAK, podać
	
	Nie dotyczy

	16.
	Powiększanie obrazów ruchomych  (ZOOM) ≥ 8x
	TAK, podać
	
	Nie dotyczy

	17.
	Powiększanie obrazów zatrzymanych (ZOOM) ≥ 8x
	TAK, podać
	
	Nie dotyczy

	18.
	Ilość niezależnych, równoważnych, jednakowych, przełączanych z klawiatury gniazd do podłączenia głowic obrazowych ≥ 3
	TAK, podać
	
	Nie dotyczy

	19.
	ARCHIWIZACJA
	

	20.
	Pojemność pamięci CINE dla obrazów B (2D) ≥2000
	TAK, podać


	
	2000 – 0 pkt
> 2000 – 5 pkt

	21.
	Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 
500 GB 
	TAK, podać pojemność dysku
	
	Nie dotyczy

	22.
	Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na pamięciach typu USB PenDrive w formatach jpeg i avi.
	TAK,
	
	Nie dotyczy

	23.
	Możliwość konfiguracji własnych raportów
	TAK
	
	Nie dotyczy

	24.
	Videoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu
	TAK
	
	Nie dotyczy

	25.
	Możliwość bezpośredniego podłączenia drukarki komputerowej do wydruku raportów z badań.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	26.
	TRYBY OBRAZOWANIA
	

	27.
	B (2D)
	TAK
	
	Nie dotyczy

	28.
	Podział ekranu na dwa obrazy
	TAK
	
	Nie dotyczy

	29.
	Obrazowanie w technice 2 harmonicznej z inwersją fazy
	TAK
	
	Nie dotyczy

	30.
	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku w zależności od treści obrazu
	TAK
	
	Nie dotyczy

	31.
	Obrazowanie wielokierunkowe (compounding) – wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami (np SonoCT) – min. 7 różnych kątów
	TAK
	
	Nie dotyczy

	32.
	Regulacja wzmocnienia głębokościowego TGC – minimum 8 fizycznych suwaków regulacyjnych
	TAK
	
	Nie dotyczy

	33.
	Obrazowanie B z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction)
	TAK
	
	Nie dotyczy

	34.
	Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicy liniowej
	TAK
	
	Nie dotyczy

	35.
	Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D)
	TAK
	
	Nie dotyczy

	36.
	Funkcja HPRF
	TAK
	
	Nie dotyczy

	37.
	Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie
	≥ 7,5 m/s
	
	Nie dotyczy

	38.
	Zakres regulacji korekcji kąta
	TAK PODAĆ
	
	Minimum: 0 – 85°
0 – 85° - 0 pkt
> 85° - 5 pkt


	39.
	Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na zatrzymanym obrazie i na obrazach odtwarzanych z dysku
	TAK
	
	Nie dotyczy

	40.
	Minimalny zakres regulacji wielkości bramki
	min 1 – 15 mm
	
	Nie dotyczy

	41.
	Kolor doppler 
	TAK
	
	Nie dotyczy

	42.
	Możliwość ugięcia wiązki dopplera kolorowego
	TAK
	
	Nie dotyczy

	43.
	Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia B i wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci
	TAK
	
	Nie dotyczy

	44.
	Power doppler
	TAK
	
	Nie dotyczy

	45.
	Power doppler z detekcją kierunku przepływu
	TAK
	
	Nie dotyczy

	46.
	Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów B (2D), dopplera kolorowego i dopplera spektralnego (triplex)
	TAK
	
	Nie dotyczy

	47.
	Jednoczesna prezentacja na podzielonym ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów w trybie B (2D) i B+kolor doppler
	TAK
	
	Nie dotyczy

	48.
	GŁOWICE
	Nie dotyczy

	49.
	Głowica wieloczęstotliwościowa typu convex o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) obejmującym przedział 2,5 – 5,0 MHz.
	TAK, podać typ i częstotliwości
	
	Nie dotyczy

	50.
	Głębokość obrazowania 
	≥ 32 cm
	
	Nie dotyczy

	51.
	Obrazowanie w technice 2 harmonicznej na minimum 3 parach częstotliwości
	TAK, podać częstotliwości harmoniczne
	
	Nie dotyczy

	52.
	Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego
	TAK
minimum 2 różne częstotliwości (podać częstotliwości)

	
	2 pary – 0 pkt
> 2 par – 5 pkt

	53.
	Promień czoła głowicy z zakresu 55-60 mmR
	TAK, podać
	
	Nie dotyczy

	54.
	Głowica liniowa, wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) obejmującym przedział 6,0 – 12,0 MHz
	TAK, podać typ i częstotliwości
	
	Nie dotyczy

	55.
	Szerokość pola obrazowania
	37-40 mm
	
	Nie dotyczy

	56.
	Obrazowanie rombowe (możliwość ugięcia obrazu B o minimum 15º)
	TAK
	
	Nie dotyczy

	57.
	Obrazowanie trapezowe
	TAK
	
	Nie dotyczy

	58.
	Obrazowanie w technice 2 harmonicznej na minimum 3 parach częstotliwości
	TAK, podać częstotliwości harmoniczne
	
	Nie dotyczy

	59.
	Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego
	TAK
minimum 2 różne częstotliwości, (podać częstotliwości)

	
	2 pary – 0 pkt
> 2 par – 5 pkt

	60.
	OPROGRAMOWANIE POMIAROWE
	Nie dotyczy

	61.
	Ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia z dwóch obrysów przekroju naczynia, kątów 
	TAK
	
	Nie dotyczy

	62.
	Obliczanie objętości tarczycy z trzech pomiarów liniowych
	TAK
	
	Nie dotyczy

	63.
	Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczenie PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED w trybie obrazu zatrzymanego i w czasie rzeczywistym
	TAK
	
	Nie dotyczy

	64.
	Możliwość załączenia obrazów do raportu
	TAK
	
	Nie dotyczy

	65.
	MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY APARATU
	Opcje dostępne na dzień składania ofert
	
	Nie dotyczy

	66.
	Obrazowanie panoramiczne
	TAK
	
	Nie dotyczy

	67.
	Głowica sektorowa elektroniczna typu ”phased array” o częstotliwości obrazowania B (2D) obejmujący przedział min. 2,0 do 4,0 MHz i kącie obrazowania min. 110º
	TAK, podać częstotliwości
	
	Nie dotyczy

	68.
	Głowica sektorowa elektroniczna typu ”phased array” pediatryczna o częstotliwości obrazowania B (2D) obejmujący przedział min. 4,0 do 7,0 MHz i kącie obrazowania min. 110º
	TAK, podać częstotliwości
	
	Nie dotyczy

	69.
	Głowica elektroniczna endowaginalna typu microkonweks, o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) obejmującym przedział 6,0 – 9,0 MHz i kącie min. 160 º
	TAK, podać częstotliwości
	
	Nie dotyczy

	70.
	Głowica , elektroniczna typu microconvex o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) obejmującym przedział 6,0 – 9,0 MHz i kącie obrazowania min 130º
	TAK, podać częstotliwości
	
	Nie dotyczy

	71.
	Głowicę elektroniczną transrektalną dwupłaszczyznową o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) od 6,0 do 10 MHz i kącie obrazowania min. 130º
	TAK, podać częstotliwości
	
	Nie dotyczy

	72.
	Obrazowanie w technice 3D/4D ze specjalnych sond volumetrycznych (minimum convex)
	TAK
	
	Nie dotyczy

	73.
	Doppler fali ciągłej cw-D
	TAK
	
	Nie dotyczy

	74.
	Automatyczne pomiary biometryczne (BPD, HC, AC, FL)
	TAK
	
	Nie dotyczy





5. Tor wizyjny laparoskopowy z oprzyrządowaniem szt - 2
	L.p.
	Parametry techniczne
	Wymagane
	Oferowane
	Punktacja

	1.
	TOR WIZYJNY: CHIRURGIA DZIECIECA I NEUROCHIRURGIA

	2.
	Sterownik kamery FULL HD - 1 zestaw
	TAK
	
	Nie dotyczy

	3.
	Sterownik kamery pracujący w rozdzielczości 1920 x 1080p, 50/60 Hz, współpracujący z głowicami kamery FULL HD z trzema przetwornikami obrazowymi
	TAK
	
	Nie dotyczy

	4.
	Menu i funkcje sterownika kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w formie graficzno - tekstowych ikon
	TAK/NIE
	
	TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.

	5.
	Obsługa funkcji sterownika kamery ze sterylnej strefy sali operacyjnej poprzez przyciski na głowicy kamery 
	TAK
	
	Nie dotyczy

	6.
	Dostęp do funkcji sterownika kamery z "brudnej" strefy sali operacyjnej poprzez zewnętrzną klawiaturę bez konieczności bezpośredniego dostępu do panelu czołowego sterownika kamery, w zestawie klawiatura silikonowa z USB z certyfikatem medycznym, stopień ochrony min. IP68 
	TAK/NIE
	
	TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.

	7.
	Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi:
- indywidualną konfigurację menu sterownika kamery,
- indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery.
Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników
	TAK
	
	Nie dotyczy

	8.
	Możliwość eksportu / importu profili użytkowników do / z pamięci PenDrive
	TAK
	
	Nie dotyczy

	9.
	Funkcja wprowadzania danych pacjenta przy pomocy zewnętrznej klawiatury, m.in.: imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz ID
	TAK
	
	Nie dotyczy

	10.
	Funkcja wyświetlania imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz ID pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością wyłączania i włączania wyświetlania w dowolnym momencie
	TAK
	
	Nie dotyczy

	11.
	Możliwość zapamiętania w pamięci wewnętrznej sterownika kamery danych min. 50 pacjentów
	TAK
	
	Nie dotyczy

	12.
	Funkcja zapisu zdjęć i filmów wideo w pamięci zewnętrznej PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery, w zestawie pamięć o pojemności min. 32GB 
	TAK
	
	Nie dotyczy

	13.
	Zapis zdjęć w formacie JPEG
	TAK
	
	Nie dotyczy

	14.
	Zapis filmów wideo w formacie MPEG4
	TAK
	
	Nie dotyczy

	15.
	Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomy regulacji jasności
	TAK
	
	Nie dotyczy

	16.
	Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 4 poziomy regulacji zoom'u
	TAK
	
	Nie dotyczy

	17.
	Funkcja wyświetlania wirtualnego pointera ekranowego na obrazie z kamery do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie
	TAK
	
	Nie dotyczy

	18.
	Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na obrazie z kamery do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie
	TAK/NIE
	
	TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.

	19.
	Zintegrowany tryb obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru czerwonego na ekranie monitora operacyjnego w celu ułatwienia różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia
	TAK

	
	Nie dotyczy

	20.
	Tryb obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru czerwonego realizowany w technologii w pełni cyfrowej bez zastosowania filtru w źródle światła
	TAK/NIE
	
	TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.

	21.
	Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z zablokowanym kolorem czerwonym z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie
	TAK
	
	Nie dotyczy

	22.
	Sterownik kamery wyposażony w wyjścia cyfrowe wideo: 
- 2x DVI-D
- 1x 3G-SDI
przysyłające sygnał wideo w rozdzielczości 1920 x 1080p
	TAK
	
	Nie dotyczy

	23.
	Sterownik kamery wyposażony w min. 3 gniazda USB do podłączenia: zewnętrznej klawiatury, pamięci PenDrive, dedykowanej drukarki
	TAK
	
	Nie dotyczy

	24.
	Min. 2 gniazda USB umieszczone na przednim panelu sterownika umożliwiające szybki dostęp
	TAK
	
	Nie dotyczy

	25.
	Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem dedykowanej głowicy kamery
	TAK
	
	Nie dotyczy

	26.
	Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego podłączenia oferowanego insuflatora CO2 w celu wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 insuflatora na ekranie monitora operacyjnego
	TAK
	
	Nie dotyczy

	27.
	Funkcja zmiany ustawień ciśnienia i przepływu insuflacji CO2 w oferowanym insuflatorze poprzez przyciski głowicy kamery.
Funkcja nie wymagająca zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej.
	TAK/NIE
	
	TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.

	28.
	Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego podłączenia oferowanego źródła światła w celu wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego
	TAK
	
	Nie dotyczy

	29.
	Funkcja zmiany ustawień poziomu natężenia światła w oferowanym źródle światła w trybie ręcznym poprzez przyciski głowicy kamery oraz w trybie automatycznym przez sterownik kamery
Funkcja nie wymagająca zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	30.
	Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego sztywnego wideolaparoskopu 3D
	TAK/NIE
	
	TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.

	31.
	Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego giętkiego wideogastroskopu i wideokolonoskopu z kamerą wbudowaną w sondę wziernikową
	TAK/NIE
	
	TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.

	32.
	Głowica kamery FULL HD - 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	33.
	Głowica kamery wyposażona w 3 przetworniki obrazowe CCD lub CMOS, kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery
	TAK
	
	Nie dotyczy

	34.
	Praca głowicy kamery w standardzie FULL HD
	TAK
	
	Nie dotyczy

	35.
	Głowica kamery wyposażona w zintegrowany obiektyw ze zmienną ogniskową zapewniającą zoom optyczny min. 2 x, typu Parfocal
	TAK
	
	Nie dotyczy

	36.
	Czułość nie gorsza niż 1,2 lux
	TAK
	
	Nie dotyczy

	37.
	Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie)
	TAK
	
	Nie dotyczy

	38.
	Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery
	TAK
	
	Nie dotyczy

	39.
	Masa głowicy kamery nie większa niż 275g
	TAK
	
	Nie dotyczy

	40.
	Możliwość sterylizacji w EtO, STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1
	TAK
	
	Nie dotyczy

	41.
	Monitor operacyjny FULL HD - 1 zestaw
	TAK
	
	Nie dotyczy

	
	Monitor operacyjny pracujący w rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080 pikseli, medyczny
	TAK
	
	Nie dotyczy

	42.
	Przekątna ekranu min. 26"
	TAK
	
	Nie dotyczy

	43.
	Monitor wyposażony w cyfrowe wejścia wideo: 
- 2x DVI-D
- 1x 3G-SDI 
	TAK
	
	Nie dotyczy

	44.
	Monitor wyposażony w cyfrowe wyjścia wideo: 
- 1x DVI-D
- 1x 3G-SDI
	TAK
	
	Nie dotyczy

	45.
	Monitor wykorzystujący mocowanie VESA 100
	TAK
	
	Nie dotyczy

	46.
	Źródło światła LED - 1 zestaw
	TAK
	
	Nie dotyczy

	47.
	Źródło światła wykorzystujące technologię oświetleniową LED
	TAK
	
	Nie dotyczy

	48.
	Temperatura barwowa w zakresie 6000 - 6400K
	TAK
	
	Nie dotyczy

	49.
	Żywotność diody LED min. 25 000 godzin
	TAK
	
	Nie dotyczy

	50.
	Dedykowany przycisk funkcji standby
	TAK
	
	Nie dotyczy

	51.
	Ustawianie poziomu natężenia światła poprzez przyciski membranowe na panelu przednim źródła światła
	TAK
	
	Nie dotyczy

	52.
	Wskaźnik graficzny lub numeryczny umieszczony na panelu przednim źródła światła wskazujący ustawiony poziom natężenia światła 
	TAK
	
	Nie dotyczy

	53.
	Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego połączenia z  oferowanym sterownikiem kamery w celu wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego
	TAK
	
	Nie dotyczy

	54.
	Insuflator z funkcją podgrzewania – 1 zestaw
	TAK
	
	Nie dotyczy

	55.
	Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7" z oprogramowaniem w języku polskim
	TAK
	
	Nie dotyczy

	56.
	Zintegrowane w insuflatorze gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym sterownikiem kamery i ustawianie ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez przyciski oferowanej głowicy kamery.
Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej
	TAK
	
	Nie dotyczy

	57.
	Maksymalny przepływ gazu min. 50 l/min
	TAK
	
	Nie dotyczy

	58.
	Maksymalne ciśnienie insuflacji 30 mmHg
	TAK
	
	Nie dotyczy

	59.
	Insuflator wyposażony w min. 2 tryby pracy
	TAK
	
	Nie dotyczy

	60.
	Tryb pracy wysokoprzepływowy:
- regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 30 mmHg
- regulacja przepływu w pełnym zakresie, min. 1 - 50 l/min
	TAK
	
	Nie dotyczy

	61.
	Tryb pracy czuły: 
- regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 15 mmHg
- regulacja przepływu w zakresie od min. 0,1 do 15 l/min, przy czym w zakresie min. 0,1 - 2 l/min możliwość regulacji z krokiem 0,1 l/min
	TAK
	
	Nie dotyczy

	62.
	Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2
	TAK
	
	Nie dotyczy

	63.
	Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2
	TAK
	
	Nie dotyczy

	64.
	Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta
	TAK
	
	Nie dotyczy

	65.
	Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli
	TAK
	
	Nie dotyczy

	66.
	Funkcja zapamiętywania indywidualnych ustawień startowych insuflatora tj. ciśnienie, przepływ CO2, tryb pracy dla różnych użytkowników, możliwość zapamiętania min. 20 profilu użytkowników identyfikowanych indywidualną nazwą
	TAK
	
	Nie dotyczy

	67.
	Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości min. 1 litra
	TAK
	
	Nie dotyczy

	68.
	Filtr CO2 – 25 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	69.
	Silikonowy dren do insuflacji, sterylizowalny, śr. wew. 9 - 10 mm, dł. min. 250 cm - 2 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	70.
	Dren insuflacyjny z filtrem CO2 i z podgrzewaniem, jednorazowy - 10 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	71.
	Funkcja wyświetlania parametrów insuflacji (ciśnienie i przepływ) na ekranie monitora operacyjnego z podłączonego zestawu laparoskopowego. 
	TAK
	
	Nie dotyczy

	72.
	Pompa płucząca do optyk – 1 zestaw  
	TAK
	
	Nie dotyczy

	73.
	Pompa rolkowa przeznaczona do przemywania obiektywu optyki podczas operacji endoskopowych zatok przynosowych
	TAK
	
	Nie dotyczy

	74.
	Funkcjonalność pompy umożliwiająca przemywanie obiektywu optyki bez potrzeby wyjmowania optyki z jamy nosowej
	TAK
	
	Nie dotyczy

	75.
	Automatyczne odsysanie płynu płuczącego z regulacją
	TAK
	
	Nie dotyczy

	76.
	Regulowany czas płukania i odsysania, min. 2 tryby pracy
	TAK
	
	Nie dotyczy

	77.
	Przepływ min. 40ml/min,
	TAK
	
	Nie dotyczy

	78.
	Sterowanie trybami pracy pompy przy pomocy przełącznika nożnego dwustopniowego
	TAK
	
	Nie dotyczy

	79.
	Jednorazowy dren płuczący, opak. 10 szt. – 2 opk.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	80.
	Test urządzenia przy włączaniu, zabezpieczenie przed przegrzaniem
	TAK
	
	Nie dotyczy

	81.
	Wózek aparaturowy - 1 komplet
	
	
	Nie dotyczy

	82.
	Podstawa wyposażona w 4 antystatyczne koła z blokadą na 2 kołach
	TAK
	
	Nie dotyczy

	83.
	Min. 3 półki oraz 1 szuflada
	TAK
	
	Nie dotyczy

	84.
	Ruchome ramię do zamocowania monitora
	TAK
	
	Nie dotyczy

	85.
	Wysięgnik na płyny
	TAK
	
	Nie dotyczy

	86.
	Uchwyt butli CO2 mocowany centralnie z tyłu wózka
	TAK
	
	Nie dotyczy

	87.
	Narzędzia laparoskopowe
	TAK
	
	Nie dotyczy

	88.
	Optyka laparoskopowa o śr. 5 mm, długości 24 cm i kącie patrzenia 30°, autoklawowalna 134°C, wyposażona w:
- układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa,
- oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu,
- oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX,
- 2 szt.
	TAK/NIE
	
	TAK
Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX:
TAK - 10 pkt.
NIE - 0 pkt.

	89.
	Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe uchwyty stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm (±5 mm) – 2 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	90.
	Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 300 cm, śr. 3,5 mm – 2 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	91.
	Kaniula laparoskopowa wielorazowa, gwintowana na całej długości, wkręcana pod kontrolą optyki do jamy otrzewnej bez użycia gwoździa, śr. 3,9 mm, dł. roboczej 5 cm, wyposażona w przyłącze do insuflacji z kranikiem oraz zdejmowany zawór automatyczny
- 2 szt.
 W zestawie jednorazowy, sterylny ogranicznik wprowadzenia optyki do kaniuli podczas wkręcania
- 24 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	92.
	Trokar kompletny - śr. kaniuli 3,9 mm, dł. robocza 5 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara silikonowy; gwóźdź tępy – 4 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	93.
	Uszczelka zewnętrzna, górna  typu kapturek do trokara – 20 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	94.
	Uszczelka silikonowa do trokara – 20 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	95.
	Trokar kompletny - śr. kaniuli 5 - 6 mm, dł. robocza 8,5 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź tępy – 4 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	96.
	Uszczelka zewnętrzna, górna  typu kapturek do trokara o śr. 6 mm – 20 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	97.
	Nasadka redukcyjna, 6 / 3 mm, mocowana do zaworu trokara - 2 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	98.
	Kleszcze laparoskopowe preparacyjno - chwytające, monopolarne, śr. 3,5 mm, dł. 20 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: 
- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,
- wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające typu Kelly, obie ruchome,
- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,
- 2 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	99.
	Kleszcze laparoskopowe chwytające, monopolarne, śr. 3,5 mm, dł. 20 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: 
- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,
- wkład roboczy: bransze chwytające z ząbkami, okienkowe, atraumatyczne, obie ruchome,
- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,
- 2 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	100.
	Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, śr. 3,5 mm, dł. 20 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: 
- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,
- wkład roboczy: ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome,
- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,
- 2 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	101.
	Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, śr. 3,5 mm, dł. 20 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: 
- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,
- wkład roboczy: ostrza zakrzywione, mikro, oba ruchome,
- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,
- 2 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	102.
	Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 3,5 mm, dł. 20 cm 
- 2 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	103.
	Przewód HF do instrumentów monopolarny, dł. 300 cm – 4 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	104.
	Imadło laparoskopowe, uchwyt prosty z zapinką z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, bransze zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu, przycisk zwalniające zapinkę z lewej strony; śr. 3,5 mm, dł. 20 cm 
- 2 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	105.
	Imadło laparoskopowe, uchwyt prosty z zapinką z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, bransze zakrzywione w prawo, z wkładką z węglika wolframu, przycisk zwalniające zapinkę z lewej strony; śr. 3,5 mm, dł. 20 cm 
- 2 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	106.
	Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 3,5 mm, dł. 20 cm 
– 2 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	107.
	Klipsownica śr. 5 mm z zestawem klipsów
- 2 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy


	108.
	Kontenery do sterylizacji – 2 zestawy
	TAK
	
	Nie dotyczy

	109.
	Kontener sterylizacyjny, przeznaczony do sterylizacji metodą parową, kontener niewykorzystujący jednorazowych filtrów. Wymiary zew. 600 x 300 x 160 mm (± 10 mm). Kontener wyposażony w: 
- aluminiową wannę z plastikową pokrywę odporną na wysoką temperaturę wraz z wielorazową barierą mikrobiologiczną mocowaną do pokrywy, 
- tacę drucianą na narzędzia wraz z matą silikonową i zestawem kołków i pasków silikonowych do mocowania narzędzi,
- tabliczki identyfikacyjne
	TAK
	
	Nie dotyczy

	110.
	TOR WIZYJNY: CHIRURGIA OGÓLNA I ONKOLOGICZNA

	111.
	Sterownik kamery FULL HD - 1 zestaw
	TAK
	
	Nie dotyczy

	112.
	Sterownik kamery pracujący w rozdzielczości 1920 x 1080p, 50/60 Hz, współpracujący z głowicami kamery FULL HD z trzema przetwornikami obrazowymi
	TAK
	
	Nie dotyczy

	113.
	Menu i funkcje sterownika kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w formie graficzno - tekstowych ikon
	TAK
	
	Nie dotyczy

	114.
	Obsługa funkcji sterownika kamery ze sterylnej strefy sali operacyjnej poprzez przyciski na głowicy kamery 
	TAK
	
	Nie dotyczy

	115.
	Dostęp do funkcji sterownika kamery z "brudnej" strefy sali operacyjnej poprzez zewnętrzną klawiaturę bez konieczności bezpośredniego dostępu do panelu czołowego sterownika kamery, w zestawie klawiatura silikonowa z USB z certyfikatem medycznym, stopień ochrony min. IP68 
	TAK
	
	Nie dotyczy

	116.
	Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi:
- indywidualną konfigurację menu sterownika kamery,
- indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery.
Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników
	TAK
	
	Nie dotyczy

	117.
	Możliwość eksportu / importu profili użytkowników do / z pamięci PenDrive
	TAK
	
	Nie dotyczy

	118.
	Funkcja wprowadzania danych pacjenta przy pomocy zewnętrznej klawiatury, m.in.: imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz ID
	TAK
	
	Nie dotyczy

	119.
	Funkcja wyświetlania imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz ID pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością wyłączania i włączania wyświetlania w dowolnym momencie
	TAK
	
	Nie dotyczy

	120.
	Możliwość zapamiętania w pamięci wewnętrznej sterownika kamery danych min. 50 pacjentów
	TAK
	
	Nie dotyczy

	121.
	Funkcja zapisu zdjęć i filmów wideo w pamięci zewnętrznej PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery, w zestawie pamięć o pojemności min. 32GB 
	TAK
	
	Nie dotyczy

	122.
	Zapis zdjęć w formacie JPEG
	TAK
	
	Nie dotyczy

	123.
	Zapis filmów wideo w formacie MPEG4
	TAK
	
	Nie dotyczy

	124.
	Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomy regulacji jasności
	TAK
	
	Nie dotyczy

	125.
	Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 4 poziomy regulacji zoom'u
	TAK
	
	Nie dotyczy

	126.
	Funkcja wyświetlania wirtualnego pointera ekranowego na obrazie z kamery do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie
	TAK
	
	Nie dotyczy

	127.
	Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na obrazie z kamery do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie
	TAK
	
	Nie dotyczy

	128.
	Zintegrowany tryb obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru czerwonego na ekranie monitora operacyjnego w celu ułatwienia różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia
	TAK

	
	Nie dotyczy

	129.
	Tryb obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru czerwonego realizowany w technologii w pełni cyfrowej bez zastosowania filtru w źródle światła
	TAK/NIE
	
	TAK - 10 pkt.
NIE - 0 pkt.

	130.
	Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z zablokowanym kolorem czerwonym z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie
	TAK
	
	Nie dotyczy

	131.
	Sterownik kamery wyposażony w wyjścia cyfrowe wideo: 
- 2x DVI-D
- 1x 3G-SDI
przysyłające sygnał wideo w rozdzielczości 1920 x 1080p
	TAK
	
	Nie dotyczy

	132.
	Sterownik kamery wyposażony w min. 3 gniazda USB do podłączenia: zewnętrznej klawiatury, pamięci PenDrive, dedykowanej drukarki
	TAK
	
	Nie dotyczy

	133.
	Min. 2 gniazda USB umieszczone na przednim panelu sterownika umożliwiające szybki dostęp
	TAK
	
	Nie dotyczy

	134.
	Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem dedykowanej głowicy kamery
	TAK
	
	Nie dotyczy

	135.
	Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego podłączenia oferowanego insuflatora CO2 w celu wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 insuflatora na ekranie monitora operacyjnego
	TAK
	
	Nie dotyczy

	136.
	Funkcja zmiany ustawień ciśnienia i przepływu insuflacji CO2 w oferowanym insuflatorze poprzez przyciski głowicy kamery.
Funkcja nie wymagająca zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej.
	TAK/NIE
	
	TAK - 10 pkt.
NIE - 0 pkt.

	137.
	Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego podłączenia oferowanego źródła światła w celu wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego
	TAK
	
	Nie dotyczy

	138.
	Funkcja zmiany ustawień poziomu natężenia światła w oferowanym źródle światła w trybie ręcznym poprzez przyciski głowicy kamery oraz w trybie automatycznym przez sterownik kamery
Funkcja nie wymagająca zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	139.
	Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego sztywnego wideolaparoskopu 3D
	TAK/NIE
	
	TAK - 10 pkt.
NIE - 0 pkt.

	140.
	Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego giętkiego wideogastroskopu i wideokolonoskopu z kamerą wbudowaną w sondę wziernikową
	TAK/NIE
	
	TAK - 10 pkt.
NIE - 0 pkt.

	141.
	Głowica kamery FULL HD - 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	142.
	Głowica kamery wyposażona w 3 przetworniki obrazowe CCD lub CMOS, kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery
	TAK
	
	Nie dotyczy

	143.
	Praca głowicy kamery w standardzie FULL HD
	TAK
	
	Nie dotyczy

	144.
	Głowica kamery wyposażona w zintegrowany obiektyw ze zmienną ogniskową zapewniającą zoom optyczny min. 2 x, typu Parfocal
	TAK
	
	Nie dotyczy

	145.
	Czułość nie gorsza niż 1,2 lux
	TAK
	
	Nie dotyczy

	146.
	Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie)
	TAK
	
	Nie dotyczy

	147.
	Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery
	TAK
	
	Nie dotyczy

	148.
	Masa głowicy kamery nie większa niż 275g
	TAK
	
	Nie dotyczy

	149.
	Możliwość sterylizacji w EtO, STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1
	TAK
	
	Nie dotyczy

	150.
	Monitor operacyjny FULL HD - 1 zestaw
	TAK
	
	Nie dotyczy

	151.
	Monitor operacyjny pracujący w rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080 pikseli, medyczny
	TAK
	
	Nie dotyczy

	152.
	Przekątna ekranu min. 26"
	TAK
	
	Nie dotyczy

	153.
	Monitor wyposażony w cyfrowe wejścia wideo: 
- 2x DVI-D
- 1x 3G-SDI 
	TAK
	
	Nie dotyczy

	154.
	Monitor wyposażony w cyfrowe wyjścia wideo: 
- 1x DVI-D
- 1x 3G-SDI
	TAK
	
	Nie dotyczy

	155.
	Monitor wykorzystujący mocowanie VESA 100
	TAK
	
	Nie dotyczy

	156.
	Źródło światła LED - 1 zestaw
	TAK
	
	Nie dotyczy

	157.
	Źródło światła wykorzystujące technologię hybrydową łączącą światło LED ze światłem laserowym 
	TAK
	
	Nie dotyczy

	158.
	Temperatura barwowa nie większa niż 6000K - 6100K
	TAK
	
	Nie dotyczy

	159.
	Źródło światła wyposażone w gniazdo do bezpośredniego podłączenia z oferowanym sterownikiem kamery
	TAK
	
	Nie dotyczy

	160.
	Moc wyjściowa światła odpowiadająca źródłu światła ksenon 300W
	TAK
	
	Nie dotyczy

	161.
	Ustawianie poziomu natężenia światła poprzez zintegrowany ekran dotykowy
	TAK
	
	Nie dotyczy

	162.
	Ustawiania poziomu natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery
	TAK
	
	Nie dotyczy

	163.
	Wskaźnik paskowy i liczbowy wskazujący ustawiony poziom natężenia światła
	TAK
	
	Nie dotyczy

	164.
	Funkcja wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego.
Funkcja realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej
	TAK
	
	Nie dotyczy

	165.
	Prac źródła światła w trybie manualnej i automatycznej regulacji poziomu natężenia światła
	TAK
	
	Nie dotyczy

	166.
	Insuflator – 1 zestaw
	TAK
	
	Nie dotyczy

	167.
	Obsługa insuflatora poprzez kolorowy monitor  dotykowy o przekątnej min. 7"
	TAK
	
	Nie dotyczy

	168.
	Maksymalny przepływ CO2 min. 40 l/min
	TAK
	
	Nie dotyczy

	169.
	Maksymalne ciśnienie CO2 30 mmHg
	TAK
	
	Nie dotyczy

	170.
	Wyświetlanie wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 w formie słupkowej oraz numerycznej 
	TAK
	
	Nie dotyczy

	171.
	Wyświetlanie wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 w formie słupkowej oraz numerycznej 
	TAK
	
	Nie dotyczy

	172.
	Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta
	TAK
	
	Nie dotyczy

	173.
	Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli
	TAK
	
	Nie dotyczy

	174.
	Insuflator wyposażony w min. 2 tryby pracy: pediatryczny oraz wysokoprzepływowy
	TAK
	
	Nie dotyczy

	175.
	Tryb pracy pediatryczny: 
- regulacja przepływu w zakresie od min. 0,1 l/min TAK do 15 l/min, przy czym w zakresie min. 0,1 - 2 l/min możliwość regulacji z krokiem co 0,1 l/min,
- regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 15 mmHg
	TAK
	
	Nie dotyczy

	176.
	Tryb pracy wysokoprzepływowy:
- regulacja przepływu w zakresie od min. 1 l/min  do min. 40 l/min,
- regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 30 mmHg
	TAK
	
	Nie dotyczy

	177.
	Insuflator wyposażony w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego połączenia z oferowanym sterownikiem kamery w celu wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 insuflatora na ekranie monitora operacyjnego
	TAK
	
	Nie dotyczy

	178.
	Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości min. 1 litra
	TAK
	
	Nie dotyczy

	179.
	Funkcja zmiany ustawień ciśnienia i przepływu insuflacji CO2 w insuflatorze poprzez przyciski głowicy kamery.
Funkcja nie wymagająca zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	180.
	Silikonowy dren do insuflacji, sterylizowalny, śr. wew. 9 - 10 mm, dł. min. 250 cm - 2 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	181.
	Filtr CO2 op. 25 szt. - 2 op.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	182.
	Przewód wysokociśnieniowy do podłączenia insuflatora ze źródłem CO2, dł. min. 100 cm - 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	183.
	Pompa płucząca do laparoskopii - 1 zestaw
	TAK
	
	Nie dotyczy

	184.
	Rolkowa pompa płucząca przeznaczona do zastosowania w laparoskopii
	TAK
	
	Nie dotyczy

	185.
	Możliwością rozszerzenia oprogramowania pompy o programy do cystoskopii i histeroskopii
	TAK/NIE
	
	TAK - 10 pkt.
NIE - 0 pkt.

	186.
	Możliwość wykorzystania pompy w połączeniu z dedykowanym litotryptorem ultradźwiękowym jako pompy ssącej i pracy w sposób zsynchronizowany
	TAK/NIE
	
	TAK - 10 pkt.
NIE - 0 pkt.

	187.
	Wybór programu pracy z menu z listą dostępnych programów wyświetlaną na monitorze z ekranem dotykowym na panelu przednim pompy
	TAK
	
	Nie dotyczy

	188.
	Regulacja prędkości przepływu w zakresie min. 100 - 2500 ml/min poprzez ekran dotykowy
	TAK
	
	Nie dotyczy

	189.
	Wyświetlanie prędkości przepływu w formie graficznej i cyfrowej na ekranie dotykowym
	TAK
	
	Nie dotyczy

	190.
	Funkcja automatycznego rozpoznawania drenów wraz z automatyczną aktywacją programów wykorzystujących dany dren
	TAK
	
	Nie dotyczy

	191.
	Animacja wyświetlana na ekranie dotykowym instruująca sposób zakładania drenu
	TAK
	
	Nie dotyczy

	192.
	Dren płuczący do operacji laparoskopowych, jednorazowy - 20 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	193.
	Wózek aparaturowy - 1 komplet
	TAK
	
	Nie dotyczy

	194.
	Podstawa wyposażona w 4 antystatyczne koła z blokadą na 2 kołach
	TAK
	
	Nie dotyczy

	195.
	Min. 3 półki oraz 1 szuflada
	TAK
	
	Nie dotyczy

	196.
	Ruchome ramię do zamocowania monitora
	TAK
	
	Nie dotyczy

	197.
	Wysięgnik na płyny
	TAK
	
	Nie dotyczy

	198.
	Uchwyt butli CO2 mocowany centralnie z tyłu wózka
	
	
	Nie dotyczy

	199.
	Narzędzia laparoskopowe – Chirurgia Ogólna
	TAK
	
	Nie dotyczy

	200.
	Optyka laparoskopowa o śr. 10 mm, długości 31 cm i kącie patrzenia 30°, autoklawowalna 134°C, wyposażona w:
- układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa,
- oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu,
- oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX,
- 1 szt.
	TAK/NIE
	
	TAK
Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX:
TAK - 10 pkt.
NIE - 0 pkt.

	201.
	Optyka laparoskopowa o śr. 10 mm, długości 31 cm i kącie patrzenia 0°, autoklawowalna 134°C, wyposażona w:
- układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa,
- oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu,
- oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX,
- 1 szt.
	TAK/NIE
	
	TAK
Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX:
TAK - 10 pkt.
NIE - 0 pkt.

	202.
	Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe uchwyty stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm (±5 mm) – 2 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	203.
	Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 300 cm, śr. 4,8 - 5,0 mm - 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	204.
	Trokar laparoskopowy kompletny, wielorazowy, rozbierany, złożony z:
- gładkiej, metalowej kaniuli trokara o śr. 6 mm i dł. roboczej 10-11 cm ze skośnym końcem dystalnym, wyposażonej w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia insuflacji,
- zaworu trokara wyposażonego w uszczelkę zewnętrzną typu kapturek oraz w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej bocznej dźwigni,
- gwoździa ostrego, piramidalnego
- 3 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	205.
	Trokar laparoskopowy kompletny, wielorazowy, rozbierany, złożony z:
- gładkiej, metalowej kaniuli trokara o śr. 11 mm i dł. roboczej 10-11 cm ze skośnym końcem dystalnym, wyposażonej w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia insuflacji,
- zaworu trokara wyposażonego w uszczelkę zewnętrzną typu kapturek oraz w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej bocznej dźwigni,
- gwoździa ostrego, piramidalnego,
- 2 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	206.
	Uszczelka zewnętrzna typu kapturek, kompatybilna z trokarami o śr. 6 mm – 20 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	207.
	Uszczelka zewnętrzna typu kapturek, kompatybilna z trokarami o śr. 11 mm – 20 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	208.
	Nasadka redukcyjna 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara - 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	209.
	Igła Veressa, śr. 2,1 mm, dł. 15 cm - 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	210.
	Kleszcze laparoskopowe preparacyjno-chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, bransze typu KELLY, obie bransze ruchome, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: 
- wkład roboczy branszy,
- uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF,
- tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia
- 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	211.
	Kleszcze laparoskopowe chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: 
- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,
- wkład roboczy: bransze chwytające, obie ruchome,
- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,
- 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	212.
	Kleszcze laparoskopowe chwytające, śr. 10 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: 
- uchwyt: metalowy, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,
- wkład roboczy: bransze typu "pazury" z ząbkami 2 x 3, jedna bransza ruchoma,
- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,
- 1 szt
	TAK
	
	Nie dotyczy

	213.
	Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 36 cm 
- 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	214.
	Przewód HF do instrumentów laparoskopowych, monopolarny, dł. 300 cm 
- 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	215.
	Klipsownica laparoskopowa śr. 10 mm, dł. 36 cm, wielorazowa, do tytanowych klipsów średnio-dużych, obrotowa, rozbieralna na:  
- uchwyt metalowy z zabezpieczeniem przed przypadkowym zaciśnięciem branszy,
- tubus metalowy z przyłączem do przepłukiwania,
- wkład roboczy,  
- 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	216.
	Klipsy tytanowe, rozm. średnio - duży, 16 magazynków po 10 klipsów w magazynku, sterylne
- 2 opk.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	217.
	Imadło laparoskopowe, uchwyt prosty z zapinką, bransze zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu, przycisk zwalniające zapinkę na górze; śr. 5 mm, dł. 33 cm 
- 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	218.
	Imadło laparoskopowe, uchwyt prosty z zapinką, bransze zakrzywione w prawo, z wkładką z węglika wolframu; śr. 5 mm, dł. 33 cm 
- 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	219.
	Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm 
- 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	220.
	Retraktor, śr. 5 mm, dł. 36 cm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	221.
	Kontener do sterylizacji – 1 zestaw
	TAK
	
	Nie dotyczy

	222.
	Kontener sterylizacyjny, przeznaczony do sterylizacji metodą parową, kontener niewykorzystujący jednorazowych filtrów. Wymiary zew. 600 x 300 x 160 mm (± 10 mm). Kontener wyposażony w: 
- aluminiową wannę z plastikową pokrywę odporną na wysoką temperaturę wraz z wielorazową barierą mikrobiologiczną mocowaną do pokrywy, 
- tacę drucianą na narzędzia wraz z matą silikonową i zestawem kołków i pasków silikonowych do mocowania narzędzi,
- małą tacę na drobne akcesoria,
- ramkę na instrumenty
- tabliczki identyfikacyjne – 12 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	223.
	Narzędzia laparoskopowe – Chirurgia Onkologiczna 
	TAK
	
	Nie dotyczy

	224.
	Optyka laparoskopowa o śr. 10 mm, długości 31 cm i kącie patrzenia 0°, autoklawowalna, 134°C, wyposażona w:
- układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa,
- oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu,
- oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX,
- 1 szt.
	TAK/NIE
	
	TAK
Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX:
TAK - 10 pkt.
NIE - 0 pkt.

	225.
	Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe uchwyty stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm (±5 mm) – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	226.
	Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 300 cm, śr. 4,8 - 5,0 mm - 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	227.
	Trokar laparoskopowy kompletny, wielorazowy, rozbierany, złożony z:
- gładkiej, metalowej kaniuli trokara o śr. 6 mm i dł. roboczej 10-11 cm ze skośnym końcem dystalnym, wyposażonej w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia insuflacji,
- zaworu trokara wyposażonego w uszczelkę zewnętrzną typu kapturek oraz w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej bocznej dźwigni,
- gwoździa ostrego, piramidalnego
- 3 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	228.
	Trokar laparoskopowy kompletny, wielorazowy, rozbierany, złożony z:
- gładkiej, metalowej kaniuli trokara o śr. 11 mm i dł. roboczej 10-11 cm ze skośnym końcem dystalnym, wyposażonej w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia insuflacji,
- zaworu trokara wyposażonego w uszczelkę zewnętrzną typu kapturek oraz w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej bocznej dźwigni,
- gwoździa ostrego, piramidalnego,
- 2 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	229.
	Nasadka redukcyjna 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	230.
	Igła Veressa, śr. 2,1 mm, dł. 15 cm - 1 szt.
	
	
	Nie dotyczy

	231.
	Kleszcze laparoskopowe chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: 
- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez  zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,
- wkład roboczy: bransze typu BABCOCK, obie bransze ruchome,
- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,
- 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	232.
	Kleszcze laparoskopowe preparacyjno - chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: 
- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,
- wkład roboczy: bransze typu NOSHIRO,, obie bransze ruchome,
- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,
- 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	233.
	Kleszcze laparoskopowe preparacyjno - biopsyjne, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: 
- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,
- wkład roboczy: bransze typu BLAKESLE,, 
- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,
- 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	234.
	Kleszcze laparoskopowe preparacyjno-chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360, rozbieralne na 3 części: 
- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,
- wkład roboczy: bransze typu KELLY, obie bransze ruchome,
- uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF,
- tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, 
- 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	235.
	Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ostrza ruchome, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: 
- wkład roboczy ostrzy,
- uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF,
- tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,
- 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	236.
	Przewód wysokiej częstotliwości, monopolarny, wtyk 5 mm, długość 300 cm, do diatermii – 1 szt
	TAK
	
	Nie dotyczy

	237.
	Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	238.
	Kleszcze laparoskopowe chwytające, śr. 10 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: 
- uchwyt: metalowy, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,
- wkład roboczy: bransze typu BABCOCK, 
- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,
- 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	239.
	Imadło laparoskopowe, uchwyt prosty z zapinką, bransze zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu, przycisk zwalniające zapinkę na górze; śr. 5 mm, dł. 33 cm 
- 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	240.
	Imadło laparoskopowe, uchwyt prosty z zapinką, bransze zakrzywione w prawo, z wkładką z węglika wolframu; śr. 5 mm, dł. 33 cm 
- 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	241.
	Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	242.
	Kontener do sterylizacji – 1 zestaw
	TAK
	
	Nie dotyczy

	243.
	Kontener sterylizacyjny, przeznaczony do sterylizacji metodą parową, kontener niewykorzystujący jednorazowych filtrów. Wymiary zew. 600 x 300 x 160 mm (± 10 mm). Kontener wyposażony w: 
- aluminiową wannę z plastikową pokrywę odporną na wysoką temperaturę wraz z wielorazową barierą mikrobiologiczną mocowaną do pokrywy, 
- tacę drucianą na narzędzia wraz z matą silikonową i zestawem kołków i pasków silikonowych do mocowania narzędzi,
- małą tacę na drobne akcesoria,
- ramkę na instrumenty
- tabliczki identyfikacyjne – 12 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	244.
	Rektoskop operacyjny o średnicy 4 cm – 1 zestaw
	TAK
	
	Nie dotyczy

	245.
	Optyka teleskopowa o 30° odchyleniu osi pola widzenia od osi głównej układu optycznego, średnica 5 mm, z kątowym okularem oraz włóknami światłowodowymi  umożliwiającymi transmisję światła, długość 21 cm, współpracująca z min. 2 typami przyłączy roboczych do rektoskopów operacyjnych o różnych długościach. Wyposażona w system soczewek wałeczkowych, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu - 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	246.
	Rektoskop operacyjny, średnica min. 40 mm, długość robocza  max. 7,5 cm, z uchwytem oraz zaworem typu LUER do oddymiana, wielorazowy, autoklawowalny – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	247.
	Obturator do rektoskopu operacyjnego o dł. max. 7,5 cm – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	248.
	Przyłącze robocze współpracujące z rektoskopem  operacyjnym o dł. max. 7,5 cm oraz optyką  teleskopową, z dwoma kanałami na instrumenty o średnicy min. 5 mm oraz jednym kanałem na instrumenty o średnicy min. 12 mm, oraz zaworem insuflacyjnym typu LUER, autoklawowalne – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	249.
	Rektoskop operacyjny, średnica min. 40 mm, długość robocza  max. 15 cm, z uchwytem oraz zaworem typu LUER do oddymiana, wielorazowy, autoklawowalny – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	250.
	Obturator do rektoskopu operacyjnego o dł. max. 15 cm – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	251.
	Przyłącze robocze współpracujące z rektoskopem  operacyjnym o dł. max. 15 cm oraz optyką  teleskopową, z dwoma kanałami na instrumenty o średnicy min. 5 mm oraz jednym kanałem na instrumenty o średnicy min. 12 mm, oraz zaworem insuflacyjnym typu LUER, autoklawowalne – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	252.
	Kleszcze chwytające, bransze zagięte w dół, jedna ruchoma, wieloząbkowe monopolarne, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z pokrętłem do ustawiania położenia branszy, z zapinką; tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania; wkład roboczy z branszami; śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	253.
	Kleszcze chwytające, bransze zagięte w dół, jedna ruchoma, monopolarne, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z pokrętłem do ustawiania położenia branszy, z zapinką; tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania; wkład roboczy z branszami; śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	254.
	Kleszcze chwytające, bransze zagięte w dół, długie, jedna ruchoma, monopolarne, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z pokrętłem do ustawiania położenia branszy, bez zapinki; tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania; wkład roboczy z branszami; śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	255.
	Nożyczki, bransze zagięte w dół, ząbkowane, jedna ruchoma, monopolarne, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z pokrętłem do ustawiania położenia branszy, bez zapinki; tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania; wkład roboczy z branszami; śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	256.
	Rurka ssąco-koagulująca, proksymalnie i dystalnie zagięta do dołu, śr. 5 mm, dł. rob. 33 cm – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	257.
	Uchwyt z zaworem Trumpet, do zastosowania z rurkami ssąco - płuczącymi o śr. 5 mm, autoklawowalny – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	258.
	Elektroda haczykowa, monopolarna, dystalnie zagięta do dołu, śr. 5 mm, dł. rob. 33 cm – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	259.
	Rurka ssąco-płucząca, z bocznymi otworami, śr. 5 mm. dł. 43 cm – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	260.
	Uchwyt z zaworem dwudrożnym, do zastosowania z rurkami ssąco-płuczącymi o śr. 5 mm. – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	261.
	Imadło laparoskopowe, uchwyt prosty z zapinką z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, bransze zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu, przycisk zwalniające zapinkę z prawej strony; śr. 5 mm, dł. 33 cm - 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	262.
	Popychacz węzłów KÖCKERLING, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	263.
	Ramię mocujące rektoskop operacyjny, U- kształtne, min. pięcioprzegubowe, przeguby kulowe zaciskane przy pomocy pojedynczego – centralnego pokrętła, współpracujące z europejskimi stołami operacyjnymi, ergonomiczne, zapewniające bezpieczne mocowanie rektoskopu oraz stabilny obraz, autoklawowalne – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	264.
	Zestaw uszczelek do nasadki roboczej – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	265.
	Aplikator, do zakładania uszczelek w nasadce roboczej rektoskopu operacyjnego – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	266.
	Kosz druciany do mycia, sterylizacji                                                        i przechowywania optyki z okularem skośnym o wym. 460 x 80 x 52 mm (± 5mm) – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	267.
	Kontenery do sterylizacji – 1 zestaw
	TAK
	
	Nie dotyczy

	268.
	Kontener sterylizacyjny, przeznaczony do sterylizacji metodą parową, kontener niewykorzystujący jednorazowych filtrów. Wymiary zew. 600 x 300 x 160 mm (± 10 mm). Kontener wyposażony w: 
- aluminiową wannę z plastikową pokrywę odporną na wysoką temperaturę wraz z wielorazową barierą mikrobiologiczną mocowaną do pokrywy, 
- tacę drucianą na narzędzia wraz z matą silikonową i zestawem kołków i pasków silikonowych do mocowania narzędzi,
- tabliczki identyfikacyjne
	TAK
	
	Nie dotyczy



6. Laser okulistyczny – 1 szt
	L.p.
	Parametry techniczne
	Wymagane
	Oferowane
	Punktacja

	1.
	Laser okulistyczny zintegrowany z lampą typu Haag-Streit do laseroterapii siatkówki i kąta przesączania oka
	TAK
	
	Nie dotyczy

	2.
	Długość fali: 577 nm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	3.
	Zakres mocy lasera min.: 50-2000 mW
	Tak

	
	50-2000 mW = 10 pkt.
50-1500 mW = 0 pkt

	4.
	Tryby pracy min. impulsowy, ciągły i podprogowy: 
- czas trwania impulsu w trybie pracy impulsowej min.: od 0,01 s do 3,0 s
- czas trwania impulsu w trybie podprogowym min.: od 0,1ms do 1,00 ms
- cykl pracy w zakresie min.: 5-100%
	TAK
	
	Nie dotyczy

	5.
	Przerwa między impulsami w zakresie min.: od 0,1 s do 1 s
	TAK
	
	Nie dotyczy

	6.
	Regulowana intensywność wiązki celującej z czerwonego lasera diodowego
	TAK
	
	Nie dotyczy

	7.
	Generator raportów umożliwiający wydruk lub ich zapis w formie pliku pdf
	TAK/NIE
	
	TAK = 10 pkt.
NIE = 0 pkt.

	8.
	Współosiowy układ prowadzenia wiązki laserowej
	TAK
	
	Nie dotyczy

	9.
	Dotykowy pulpit sterowniczy wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD umożliwiający wybór funkcji i parametrów laserowania: 
-zmianę energii
-czasu impulsu
-częstotliwości powtarzania bezpośrednio obok lampy szczelinowej
	TAK
	
	Nie dotyczy

	10.
	Wielofunkcyjny sterownik nożny pozwalający na regulację mocy, wyzwalanie impaktu oraz uzbrojenie lasera
	TAK/NIE
	
	TAK = 10 pkt.
NIE = 0 pkt.

	11.
	Lampa szczelinowa z min. pięciokrotnym zmieniaczem powiększeń, oświetlenie typu LED
	TAK/NIE
	
	TAK = 10 pkt.
NIE = 0 pkt.

	12.
	Bezprzewodowy Sterownik (mikromanipulator) umożliwiający wybór wzorca, jego kształtu i orientacji, oraz przesuwanie wiązki celowniczej na siatkówce
	TAK
	
	Nie dotyczy

	13.
	Średnica ogniska koagulacji w zakresie min. 50 - 400 μm, zmieniana w sposób ciągły
	TAK
	
	Nie dotyczy

	14.
	Zabezpieczenie przed niekontrolowaną ekspozycją: 
-osłonięty wyłącznik nożny 
-wyłącznik awaryjny
	TAK
	
	Nie dotyczy

	15.
	Laser z adapterem do pracy w systemie typu Pattern
	TAK
	
	Nie dotyczy

	16.
	Funkcja działająca w trybie multispot pozwalająca na dokończenie przerwanego wzoru laserowania
	TAK
	
	Nie dotyczy

	17.
	Dostępne wzorce do pracy w systemie typu: Pattern min.: 
-kwadrat min. 5x5
-koło
-łuk
-pojedyncze ognisko
	TAK
	
	Nie dotyczy

	18.
	Okulary ochronne – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	19.
	Do urządzenia dedykowany stolik z elektryczną regulacją wysokości blatu
	TAK
	
	Nie dotyczy

	20.
	Pokrowiec na urządzenie chroniący przed kurzem
	TAK
	
	Nie dotyczy

	21.
	Zestaw podłokietników dla operatora
	TAK
	
	Nie dotyczy

	22.
	Funkcja pozwalająca na wybór modelu używanej soczewki i automatycznego przeliczania wielkości ogniska na siatkówce
	TAK
	
	Nie dotyczy

	23.
	Soczewki kontaktowe do laseroterapii: 
-Do laseroterapii plamki: pole widzenia 70°/84°; powiększenie obrazu: 1.06x; powiększenie ogniska lasera na siatkówce 0.94x; 
-Do laseroterapii oraz diagnostyki części pośredniej i obwodu dna oka: pole widzenia 165°/180°; powiększenie obrazu 0.51x; powiększenie ogniska lasera na siatkówce 1.96x
	TAK
	
	Nie dotyczy

	24.
	60 miesięcy gwarancji i rekojmi na źródło lasera
	TAK/NIE
	
	TAK = 10 pkt.
NIE = 0 pkt.

	25.
	Zasilanie: 230 V/ 50 Hz
	TAK
	
	Nie dotyczy



	
	Tabela dotycząca ceny przedmiotu zamowienia w zakresie Pakietu 1  

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT %
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F=(DxE)
	G
	H=[Fx 1,xx (xx- wlaściwa stawka VAT)]

	1
	System neuronawigacji do stosowania w neurochirurgii
	szt.
	1
	 
	 
	 
	 

	2
	System neuromonitoringu
	szt
	1
	
	
	
	

	3
	Neuroendoskop do stosowania w neurochirurgii 
	szt
	1
	
	
	
	

	4
	USG do lokalizacji zmian NPL piersi w trakcie biopsji (zmiany NPL - nieprawidłowa tkanka)
	szt
	1
	
	
	
	

	5
	Tor wizyjny laparoskopowy z oprzyrządowaniem 
	szt
	2
	
	
	
	

	6
	Laser okulistyczny
	szt
	1
	
	
	
	

	Łącznie
	
	xxxxx
	




	Tabela dotycząca informacji o systemie neuronawigacji do stosowania w neurochirurgii

	Wytwórca :
	 

	Nazwa i typ:
	 

	Kraj pochodzenia:
	 

	Rok produkcji  (wymagany  2018)
	 

	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę  serwisu i kontakt)
	 

	Tabela dotycząca informacji o systemie neuromonitoringu

	Wytwórca :
	 

	Nazwa i typ:
	 

	Kraj pochodzenia:
	 

	Rok produkcji  (wymagany  2018)
	 

	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę  serwisu i kontakt)
	 



	Tabela dotycząca informacji o neuroendoskopie do stosowania w neurochirurgii

	Wytwórca :
	 

	Nazwa i typ:
	 

	Kraj pochodzenia:
	 

	Rok produkcji  (wymagany  2018)
	 

	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę  serwisu i kontakt)
	 



	Tabela dotycząca informacji o USG do lokalizacji zmian NPL piersi w trakcie biopsji (zmiany NPL - nieprawidłowa tkanka)

	Wytwórca :
	 

	Nazwa i typ:
	 

	Kraj pochodzenia:
	 

	Rok produkcji  (wymagany  2018)
	 

	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę  serwisu i kontakt)
	 



	Tabela dotycząca informacji o laserze okulistycznym 

	Wytwórca :
	 

	Nazwa i typ:
	 

	Kraj pochodzenia:
	 

	Rok produkcji  (wymagany  2018)
	 

	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę  serwisu i kontakt)
	 



	Tabela dotycząca przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu 1 

	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy) (dla źródła lasera obowiązuje okres gwarancji i rękojmi podany w kolumnie obok jeśli Wykonawca zaoferuje inny okres niż 60-miesięcy) 
	 

	Oferowany termin przystąpienia do naprawy po zgłoszeniu przez użytkownika (czas reakcji serwisu) (maksymalnie 48 godzin)
[do 8 godzin – 5 pkt;
w przedziale powyżej 8 godzin do 24 godzin – 2,5 pkt;
w przedziale powyżej 24 godzin do 48 godzin – 0 pkt.]
	 





	……....................…..............................................................................................................................................................

	
	podpis i  pieczęć  osoby  wskazanej  w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadającej  pełnomocnictwo
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