## 1
Pakiet nr 1 Igły do biopsji – na pozycje
Lp | Opis produktu | jednostka miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | Nazwa handlowa, wytwórca, | zawartość opakowania handlowego | cena netto za opakowanie handlowe | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% | Termin wykonywania dostaw - do 2 dni roboczych lub w zakresie od 3 do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia | Termin rozpatrzenia reklamacji - od 3 do 7 dni roboczych
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT) | I | J | K | L | M | N
1 | Igła do biopsji szpiku kostnego z mostka, dopuszczona średnica 15 G, dł. 45 mm, zakres regulacji; 25-45-65 mm, sterylna, jednorazowego użytku, niepirogenna, nietoksyczna, opakowanie jednostkowe typu blister z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby igła posiadała regulowaną długość wkłucia oraz zdejmowany uchwyt motylkowy dla zapewnienia uniwersalności oraz komfortu użycia. | szt. | 1000
2 | Igła do biopsji szpiku kostnego z talerza biodrowego, dopuszczona średnica: 15 G, dł. 50 mm; zakres regulacji 30-50-70 mm, sterylna, jednorazowego użytku, niepirogenna, nietoksyczna, opakowanie jednostkowe typu blister z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby igła posiadała regulowaną długość wkłucia oraz zdejmowany uchwyt motylkowy dla zapewnienia uniwersalności oraz komfortu użycia. | szt. | 2000
3 | Igła do trepanobiopsji talerza biodrowego 11G x 100 mm, z wewnętrzną kaniulą ekstrakcyjną, z miarką podziałową na mandrynie co 1 cm, z piramidalnie zakończonym, oznakowanym mandrynem, z utwardzanej stali, krawędź tnąca z dwoma lub pięcioma ząbkami dla łatwej penetracji, w uchwycie kaniuli gniazdo typu luer. wewnętrzny element pozwala na wycięcie w pełni diagnostycznego, nieuszkodzonego bioptatu, znakowany wypychacz bioptatu, zatyczka, prowadnik., igła sterylna, jednorazowego użytku, niepirogenna, nietoksyczna, opakowanie jednostkowe typu blister z numerem serii oraz datą przydatności do użycia. | szt. | 400
4 | Igła do biopsji stercza jednorazowa, 18G/20cm, kompatybilna z pistoletem biopsyjnym PRO-MAG ULTRA (stanowiącym własność Zamawiającego) | szt. | 500
....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## 2
Pakiet nr 2 Strzykawki – na pozycje
Lp | Opis produktu | jednostka miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | Nazwa handlowa, wytwórca, | zawartość opakowania handlowego | cena netto za opakowanie handlowe | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% | Termin wykonywania dostaw - do 2 dni roboczych lub w zakresie od 3 do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia | Termin rozpatrzenia reklamacji - od 3 do 7 dni roboczych
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT) | I | J | K | L | M | N
1 | Strzykawka Luer 2-częściowa 2ml | szt. | 480000
2 | Strzykawka Luer 2-częściowa 5ml | szt. | 480000
3 | Strzykawka Luer 2-częściowa 10ml | szt. | 570000
4 | Strzykawka Luer 2-częściowa 20ml | szt. | 480000
5 | Strzykawka 3-częściowa „Janette” 100 ml | szt. | 12000
6 | Strzykawka Luer-Lock 3-częściowa 20 ml do pomp Abbott,Ascor, Braun | szt. | 75000
7 | Strzykawka Luer-Lock 3-częściowa 50 ml do pomp Abbott,Ascor, Braun | szt. | 90000
8 | Strzykawka Luer-Lock bursztynowa 3-częściowa 50 ml do pomp Abott,Ascor,Braun | szt. | 18000
9 | Strzykawka insulinowa 1 ml z igłą wtopioną 0,3x12,7mm, sterylna pakowana pojedynczo | szt. | 2000
10 | Strzykawka tuberkulinowa 3-częściowa 1ml z wtopioną igłą | szt. | 7500
11 | Strzykawka tuberkulinowa 3-częściowa 1ml | szt. | 4500
12 | Strzykawka insulinowa 1 ml z nakładaną igła | szt. | 7500
....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## 3
Pakiet nr 3 Igły – na pozycje
Lp | Opis produktu | jednostka miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | Nazwa handlowa, wytwórca, | zawartość opakowania handlowego | cena netto za opakowanie handlowe | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% | Termin wykonywania dostaw - do 2 dni roboczych lub w zakresie od 3 do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia | Termin rozpatrzenia reklamacji - od 3 do 7 dni roboczych
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT) | I | J | K | L | M | N
1 | Igła 0,45x 16mm Luer op. 100szt. | op. | 1500
2 | Igła 0,5x25mm Luer op.100szt. | op. | 1500
3 | Igła 0,6x+30mm Luer op. 100szt. | op. | 1500
4 | Igła 0,7x30mm Luer op. 100szt. | op. | 1500
5 | Igła 0,8x40mm Luer op. 100szt. | op. | 3200
6 | Igła 0,9x40mm Luer op. 100szt. | op. | 3200
7 | Igła 1,1x40mm Luer op. 100szt. | op. | 4000
8 | Igła 1,2x40mm Luer op. 100szt. | op. | 4000
9 | Igła 1,2x40mm op.100szt. z otworem bocznym , szlif ołówkowy, jałowa, do poboru leków | op. | 1200
10 | Igła 1,2x40mm op.100szt. z filtrem , jałowa, tępe ostrze do poboru leków | op. | 1800
11 | Igła jednorazowego użytku do aparatów typu PEN 0,25-30mmx 8mm | op. | 1500
12 | Igły typu motylek z elastycznym drenem łączącym o dł. min.30 cm zakończony łącznikiem typu luer-lock; elastyczne skrzydełka opakowanie zbiorcze a 100szt. Rozmiary: 0,5 x 20 mm, 0,6 x 19 mm, 0,7 x 19 mm, 0,8 x 19 mm* | op. | 50
....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## 4
Pakiet nr 4 przedłużacze, przyrządy do infuzji, dreny do pomp – na pozycje
Lp | Opis produktu | jednostka miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | Nazwa handlowa, wytwórca, | zawartość opakowania handlowego | cena netto za opakowanie handlowe | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% | Termin wykonywania dostaw - do 2 dni roboczych lub w zakresie od 3 do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia | Termin rozpatrzenia reklamacji - od 3 do 7 dni roboczych
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT) | I | J | K | L | M | N
1 | Przedłużacz do pomp bursztynowy niezawierający ftalanów (DEHP) o długości 150 cm | szt. | 18000
2 | Przedłużacz do pomp niezawierający ftalanów (DEHP) o długości 150 cm | szt. | 36000
3 | Dren do pomp Infusomat FM/FMS, SPACE standardowy | szt. | 15000
4 | Dren do transfuzji krwi do pomp Infusomat Space-Line | szt. | 1200
5 | Przyrząd do płynów infuzyjnych bez ftalanów (DEHP) | szt. | 72000
6 | Przyrząd do płynów infuzyjnych, bursztynowy bez ftalanów (DEHP) | szt. | 15000
7 | Przyrząd do przetaczania krwi, bez ftalanów (DEHP) | szt. | 36000
8 | Przyrząd do pomiaru OCŻ sterylny,skalowany w mm słupa wody, nieinwzyjny, zkońcówka Luer-Lock | szt. | 600
9 | Przyrząd do przetoczeń z precyzyjnym regulatorem przepływu | szt. | 6000
10 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi i preparatów krwi | szt. | 500
11 | Zestaw uniwersalny do infuzji do pompy Livecare/Hospira 5000 | szt. | 2000
12 | Linia infuzyjna standardowa do pompy Alaris | szt. | 3600
13 | Linia infuzyjna do podawania preparatów krwiopochodnych i krwi do pompy Alaris | szt. | 1800
14 | Precyzyjny regulator przepływu z podwójną skalą o dokładności 5-250 ml/h dla płynów o małej lepkości do 10% oraz od 5 do 200 ml/h dla płynów o lepkości 10-40%. Przewód dł. 48-50 cm i przekroju wewnętrznym 2 mm oraz zewnętrznym 4 mm, bez ftalanów, port iniekcyjny Y bez lateksu. | szt. | 200
....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## 5
Pakiet nr 5 Sprzęt urologiczny – na pozycje
Lp | Opis produktu | jednostka miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | Nazwa handlowa, wytwórca, | zawartość opakowania handlowego | cena netto za opakowanie handlowe | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% | Termin wykonywania dostaw - do 2 dni roboczych lub w zakresie od 3 do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia | Termin rozpatrzenia reklamacji - od 3 do 7 dni roboczych
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT) | I | J | K | L | M | N
1 | Cewnik typu Dufour trójdrożny, zagięty CH 18-26 | szt. | 300
2 | Cewnik typu Dufour trójdrożny, prosty CH 18-26 | szt. | 300
3 | Cewnik typu Dufour trójdrożny, prosty 100 % silikonCH 18-26 | szt. | 150
4 | Cewnik typu Dufour trójdrożny, zagięty 100 % silikonCH 18-26 | szt. | 150
5 | Cewnik urologiczny typu Foleya z lateksu silikonowanego balon 3-15ml, CH 06-24* | szt. | 30000
6 | Cewnik urologiczny typu Foleya z 100 % silikon balon 3-15ml, CH 06-24* | szt. | 3300
7 | Cewnik urologiczny typu Foleya z 100 % silikon balon 3-15ml, CH 06-12* z żelem | szt. | 800
8 | Cewnik urologiczny typu Nelaton , bezbalonowy wykonany z PCV CH 6-24 * | szt. | 3000
9 | Cewnik urologiczny typu Tiemann , bezbalonowy wykonany z PCV CH 6-24 * | szt. | 500
10 | Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodu , oba końce otwarte. Cewnik długoterminowy 6-12 m-cy, średnica pętli 2-4cm,dł.28 cm,CH 4,7-7 | szt. | 1200
11 | Zatyczka do cewnika typu schodkowego, pojedynczo pakowana | szt. | 3000
11 | Cewnik urologiczny typu Couvelairea CH 10-22 * | szt. | 1200
10 | Cewnik typu Foley'a z funkcją pomiaru temperatury, 100% silikon , z czujnikiem temperatury, z możliwością podłączenia do kabla kardiomonitora Philips MP 70, dopuszcza się opakowanie ze sterylną strzykawką z roztworem 10% gliceryny do wypełnienia balonika. Rozmiar CH 16,18,20 * | szt. | 120
* rozmiar do wyboru przez Zamawiającego
....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## 6
Pakiet nr 6 Igły do znieczuleń, zestawy do znieczuleń, igły do splotów, akcesoria – na pozycje
Lp | Opis produktu | rozmiar | jednostka miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | Nazwa handlowa, wytwórca, | zawartość opakowania handlowego | cena netto za opakowanie handlowe | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% | Termin wykonywania dostaw - do 2 dni roboczych lub w zakresie od 3 do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia | Termin rozpatrzenia reklamacji - od 3 do 7 dni roboczych
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I= [H x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT) | J | K | L | M | N | O
1 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, mandryny oznaczone kolorami zapewniające szybką identyfikację rozmiaru igły, wielkość mandrynu dokładnie dopasowania do rozmiaru igły (nie powodująca wycinania fragmentów tkanek), uchwyt rowkowany, końcówka Lock przeźroczysta do szybkiej kontroli punkcji, sterylna, opakowanie jednostkowe typu blister z papierem typu tyvec * | 22G 85-90mm, 22G 75-80mm, 22G 38-40mm * | szt. | 360
2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, mandryny oznaczone kolorami zapewniające szybką identyfikację rozmiaru igły, wielkość mandrynu dokładnie dopasowania do rozmiaru igły (nie powodująca wycinania fragmentów tkanek), uchwyt rowkowany, końcówka Lock przeźroczysta do szybkiej kontroli punkcji, sterylna, opakowanie jednostkowe typu blister z papierem typu tyvec | 22G 170-180mm | szt. | 15
3 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, mandryny oznaczone kolorami zapewniające szybką identyfikację rozmiaru igły, wielkość mandrynu dokładnie dopasowania do rozmiaru igły (nie powodująca wycinania fragmentów tkanek), uchwyt rowkowany, końcówka Lock przeźroczysta do szybkiej kontroli punkcji, sterylna, opakowanie jednostkowe typu blister z papierem typu tyvec | 20G 150-160mm | szt. | 15
4 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, mandryny oznaczone kolorami zapewniające szybką identyfikację rozmiaru igły, wielkość mandrynu dokładnie dopasowania do rozmiaru igły (nie powodująca wycinania fragmentów tkanek), uchwyt rowkowany, końcówka Lock przeźroczysta do szybkiej kontroli punkcji, sterylna, opakowanie jednostkowe typu blister z papierem typu tyvec * | 20G 80-90mm, 20G 38-40mm | szt. | 200
5 | Igła spinalna Pencil-Point z prowadnicą, mandryny oznaczone kolorami zapewniające szybką identyfikację rozmiaru igły, wielkość mandrynu dokładnie dopasowania do rozmiaru igły ( nie powodująca wycinania fragmentów tkanek). uchwyt rowkowany, końcówka Lock przeźroczysta do szybkiej kontroli punkcji, sterylna, opakowanie jednostkowe typu blister* | 25G 80-90mm 27G 80-90mm | szt. | 16000
6 | Igła do znieczuleń zewnątrzoponowych Tuohy ze skrzydełkami, mandryny oznaczone kolorami zapewniające szybką identyfikację rozmiaru igły, wielkość mandrynu dokładnie dopasowania do rozmiaru igły (nie powodująca wycinania fragmentów tkanek), uchwyt rowkowany, końcówka Lock przeźroczysta do szybkiej kontroli punkcji, sterylna, opakowanie jednostkowe typu blister. | 18G 80-90mm | szt. | 100
7 | Zestaw do kombinowanego znieczulenia zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego - w skład zestawu wchodzi: igła do znieczulenia podpajeczynówkowego z osłonką centrującą, końcówka szlif Quinckiego lub PencilPoint (do dowolnego wyboru przez Zamawiającego); igła do znieczulenia zewnątrzoponowego 18G, końcówka Tuohy ze skrzydełkami i dodatkowym otworem na zagięciu; cewnik zewnątrzoponowy, łącznik cewnika, stzykawka LOR 10 ml, filtr zewnątrzoponowy 0,2 µm o wytrzymałości do 7 barów z możliwością mocowania do skóry pacjenta, mandryny igieł oznaczone kolorami zapewniające szybką identyfikację rozmiaru igły, wielkość mandrynu dokładnie dopasowania do rozmiaru igły (nie powodująca wycinania fragmentów tkanek), końcówka Lock przeźroczysta do szybkiej kontroli punkcji, sterylna, opakowanie jednostkowe typu blister. Wymaga się się, aby zestaw posiadł możliwość blokady igły podpajęczej w igle Tuohy | 27-29G 127,5-138,5mm | szt. | 150
8 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych - w skład zestawu wchodzi: igła Tuohy ze skrzydełkami 18G x 80mm, strzykawka niskooporowa LOR 10 ml, cewnik zewnątrzoponowy z poliamidu 20G o dł.90-100cm z prowadnikiem, zamkniętym końcem i trzema otworami bocznymi, filtr zewnątrzoponowy płaski, gestość 0,2 µm, wytrzymałość do 7 barów, objętość wypełnienia 0,45ml, z możliwością mocowania do skóry pacjenta, łącznik do cewnika, mandryny oznaczone kolorami zapewniające szybką identyfikację rozmiaru igły, wielkość mandrynu dokładnie dopasowania do rozmiaru igły (nie powodująca wycinania fragmentów tkanek), końcówka Lock przeźroczysta do szybkiej kontroli punkcji, sterylna, opakowanie jednostkowe typu blister. | x | zestaw | 200
9 | Strzykawka niskooporowa 7-10 ml, do metody spadku oporu (LOR), uchwyt rowkowany, końcówka Luer-lock, kontrastujący tłok, przeżroczysty cylinder do szybkiej kontroli punkcji, nazwa producenta i nazwa własna na cylindrze, dokładna ciemna skala pomiarowa - sterylna | x | szt. | 250
10 | Igła do nakłuć lędźwiowych typu Yale, mandryny oznaczone kolorami zapewniające szybką identyfikację rozmiaru igły, wielkość mandrynu dokładnie dopasowania do rozmiaru igły ( nie powodująca wycinania fragmentów tkanek), uchwyt rowkowany, końcówka Lock przeźroczysta do szybkiej kontroli punkcji, sterylna, opakowanie jednostkowe typu blister* | 18G 80-90mm 20G 80-90mm 22G 75mm 22G 80-90mm | szt. | 3600
11 | Igła do nakłuć lędźwiowych typu Yale, mandryny oznaczone kolorami zapewniające szybką identyfikację rozmiaru igły, wielkość mandrynu dokładnie dopasowania do rozmiaru igły ( nie powodująca wycinania fragmentów tkanek), uchwyt rowkowany, końcówka Lock przeźroczysta do szybkiej kontroli punkcji, sterylna, opakowanie jednostkowe typu blister | 22G 32-38mm | szt. | 120
12 | Igła do nakłuć lędźwiowych typu Yale 19G dł. 38-40 mm, mandryny oznaczone kolorami zapewniające szybką identyfikację rozmiaru igły, wielkość mandrynu dokładnie dopasowania do rozmiaru igły ( nie powodująca wycinania fragmentów tkanek), uchwyt eliptyczny z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, końcówka Lock przeźroczysta do szybkiej kontroli punkcji, sterylna, opakowanie jednostkowe typu blister. | 19G 38-40mm | szt. | 100
13 | Igła spinalna Pencil-Point z prowadnicą, mandryny oznaczone kolorami zapewniające szybką identyfikację rozmiaru igły, wielkość mandrynu dokładnie dopasowania do rozmiaru igły ( nie powodująca wycinania fragmentów tkanek). uchwyt rowkowany lub eliptyczny końcówka Lock przeźroczysta do szybkiej kontroli punkcji, sterylna, opakowanie jednostkowe typu blister. | 25G 80-90mm | szt. | 15000
14 | Igła spinalna Pencil-Point z prowadnicą, mandryny oznaczone kolorami zapewniające szybką identyfikację rozmiaru igły, wielkość mandrynu dokładnie dopasowania do rozmiaru igły ( nie powodująca wycinania fragmentów tkanek). uchwyt rowkowany lub eliptyczny końcówka Lock przeźroczysta do szybkiej kontroli punkcji, sterylna, opakowanie jednostkowe typu blister. | 25G 115-120mm, 27G 115-120mm | szt. | 100
15 | Igła spinalna Pencil-Point z prowadnicą, mandryny oznaczone kolorami zapewniające szybką identyfikację rozmiaru igły, wielkość mandrynu dokładnie dopasowania do rozmiaru igły (nie powodująca wycinania fragmentów tkanek), eliptyczny ergonomiczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu. | 25G 80-90mm | szt. | 1200
16 | Igła spinalna Pencil-Point z prowadnicą, mandryny oznaczone kolorami zapewniające szybką identyfikację rozmiaru igły, wielkość mandrynu dokładnie dopasowania do rozmiaru igły (nie powodująca wycinania fragmentów tkanek), eliptyczny ergonomiczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu. | 25G 100-103mm | szt. | 150
17 | Igła spinalna Pencil-Point z prowadnicą, mandryny oznaczone kolorami zapewniające szybką identyfikację rozmiaru igły, wielkość mandrynu dokładnie dopasowania do rozmiaru igły (nie powodująca wycinania fragmentów tkanek), eliptyczny ergonomiczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu. | 27G 80-90mm | szt. | 600
18 | Igła spinalna Pencil-Point z prowadnicą, mandryny oznaczone kolorami zapewniające szybką identyfikację rozmiaru igły, wielkość mandrynu dokładnie dopasowania do rozmiaru igły ( nie powodująca wycinania fragmentów tkanek). uchwyt rowkowany lub eliptyczny końcówka Lock przeźroczysta do szybkiej kontroli punkcji, kolorowy kod rozmiaru zarówno na igle jak i prowadnicy, rozmiar prowadnicy 0,9x38-40mm, sterylna, opakowanie jednostkowe typu blister. | 25G 145-150 mm | szt. | 50
19 | Prowadnica do igły podpajęczej sterylna, opakowanie jednostkowe typu blister, dokładnie dopasowana do igieł pp nie skracająca ich długości więcej niż 12 mm * | 25G 0,9x35mm 27G 0,7x35mm | szt. | 300
20 | Igła do znieczuleń splotów typu Echoplex z 30° szlifem; pokryta drobinkami szkła, wysokoechogeniczna (do samej końcówki igły), ze znacznikami odległości co 1 cm, drenik infuzyjny o dł. min 50cm i przestrzeni martwej do 1ml, kabel elektryczny o dł. min. 60cm | 22G x 50mm | szt. | 700
21 | Igła do znieczuleń splotów typu Locoplex z 30° szlifem, drenik infuzyjny o dł. min 50cm i przestrzeni martwej do 1ml, kabel elektryczny o dł. min. 60cm | 21gx4 0,80x50mm, 21gx4 0,08x100mm | szt. | 100
22 | Igła do znieczuleń splotów typu Stimuplex z 30° szlifem; wysokoechogeniczna struktura igły dla łatwego uwidocznienia w USG, drenik i kabel elektryczny wychodzący na końcu uchwytu igły, drenik infuzyjny trwale połączony z uchwytem igły, o długości do 30 cm | 21Gx4 0,08x100mm | szt. | 1000
23 | Igła do znieczuleń splotów typu Stimuplex z 30° szlifem; wysokoechogeniczna struktura igły dla łatwego uwidocznienia w USG, drenik i kabel elektryczny wychodzący na końcu uchwytu igły, drenik infuzyjny trwale połączony z uchwytem igły, o długości do 30 cm | 21Gx4 0,07x50mm | szt. | 400
* do wyboru przez Zamawiającego
....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## 7
Pakiet nr 7 Cewniki do dializoterapii – na pozycje
Lp | Opis produktu | jednostka miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | Nazwa handlowa, wytwórca, | zawartość opakowania handlowego | cena netto za opakowanie handlowe | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% | Termin wykonywania dostaw - do 2 dni roboczych lub w zakresie od 3 do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia | Termin rozpatrzenia reklamacji - od 3 do 7 dni roboczych
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT) | I | J | K | L | M | N
1 | Cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego miękkiego materiału zapobiegającego zwężeniu naczyń, odporny na zginanie, bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta, zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14 Fr i długości (17 cm, 20 cm, 25 cm)*, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny, kompletny do implantacji w skład, którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacze; rozmiar 12 Fr x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 Fr x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, klips mocujący cewnik, opatrunek na ranę. * | zestaw | 600
2 | Korek do bezigłowych zaworów, umożliwiający dezynfekcję pasywną, zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA), w pełni aseptyczny, usuwający drobnoustroje ( CRBSI ) wykazujący skuteczność w pierwszych 30 sekundach od zastosowania do użycia przez 7 dni. Produkt w pełni sterylny. | szt. | 4000
* zamawiający określi długość cewnika przy składaniu zamówienia
....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## 8
Pakiet nr 8 Elektrody – na pozycje
Lp | Opis produktu | jednostka miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | Nazwa handlowa, wytwórca, | zawartość opakowania handlowego | cena netto za opakowanie handlowe | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% | Termin wykonywania dostaw - do 2 dni roboczych lub w zakresie od 3 do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia | Termin rozpatrzenia reklamacji - od 3 do 7 dni roboczych
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H= F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT) | I | J | K | L | M | N
1 | Elektroda do czasowej stymulacji serca Fr 5- 6 Opis: elektroda przeznaczona do czasowej stymulacji serca przy bloku serca III stopnia do kardiostymulatora zewnętrznego, skalowana co 10 cm, dł. całkowita 125 cm, dł. robocza 112 cm, sterylna, jednorazowego użytku, nietoksyczna, niepirogenna, współpracująca z większością dostępnych kardiostymulatorów. * | szt. | 350
2 | Elektroda do stymulacji przezskórnej dla osób dorosłych kompatybilna z defibrylatorem LIFEPAK 12.j , który jest własnością Zamawiającego | szt. | 100
* zamawiający określi Fr przy składaniu zamówienia
....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## 9
Pakiet nr 9 łyżki do laryngoskopu – na pozycje
Lp | Opis produktu | jednostka miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | Nazwa handlowa, wytwórca, | zawartość opakowania handlowego | cena netto za opakowanie handlowe | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% | Termin wykonywania dostaw - do 2 dni roboczych lub w zakresie od 3 do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia | Termin rozpatrzenia reklamacji - od 3 do 7 dni roboczych
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT) | I | J | K | L | M | N
1 | Laryngoskopowe łyżki światłowodowe jednorazowego użytku (zielony standard), typu MacIntosh, metalowa, mikrobiologicznie czysta, w opakowaniu typu folia – papier. Rozmiar 00,0,1 * | szt. | 18000
2 | Laryngoskopowe łyżki światłowodowe jednorazowego użytku (zielony standard), typu Miller, metalowa, mikrobiologicznie czysta, w opakowaniu typu folia – papier. Rozmiar 2,3,4,5 * | szt. | 200
3 | Łyżka do laryngoskopu jednorazowego użytku typu Miller światłowodowa (zielony standard), , nieodkształcająca się, wykonana z niemagnetycznego, lekkiego materiału, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376, wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści, światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło, wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numer seryjny i symbol przekreślonej cyfry „2” naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu. Opakowanie folia-folia. Rozmiar 00-3 * | szt. | 100
4 | Łyżka do laryngoskopu jednorazowego użytku typu MacIntosh światłowodowa (zielony standard), nieodkształcająca się, wykonana z niemagnetycznego, lekkiego materiału, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376, wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści, światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło, wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numer seryjny i symbol przekreślonej cyfry „2” naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu. Opakowanie folia-folia. Rozmiar 00-5* | szt. | 220
5 | Laryngoskop światłowodowy jednorazowego użytku wykonany z jednego nierozłączalnego bloku (rękojeść + łyżka trwale połączone ze sobą). Materiał: niewrażliwy na temperaturę – polipropylen. (Rozmiary 2, 3, 4)* | szt. | 900
* zamawiający określi rozmiar przy składaniu zamówienia
....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## 10
Pakiet nr 10 zestawy do nefrostomii i drenażu nadłonowego – na pozycje
Lp | Opis produktu | jednostka miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | Nazwa handlowa, wytwórca, | zawartość opakowania handlowego | cena netto za opakowanie handlowe | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% | Termin wykonywania dostaw - do 2 dni roboczych lub w zakresie od 3 do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia | Termin rozpatrzenia reklamacji - od 3 do 7 dni roboczych
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT) | I | J | K | L | M | N
1 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego. Skład: kaniula rozdzieralna dł. 8 cm, cewnik Ch 10 o dł 65 cm z poliuretanu, z otwartym i zawiniętym końcem pigtail fi 4 cm, z otworami bocznymi, skalowany z trwałym oznakowaniem długości, zacisk ślizgowy, płytka mocująca, worek na mocz 1,5 l sterylny, opakowanie jednostkowe typu blister folia/folia-papier, oznaczenie rozmiaru i data ważności na opakowaniu. | zestaw | 30
2 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego. Skład: kaniula rozdzieralna dł. 12 cm, cewnik Ch 10 o dł 65 cm z poliuretanu, z otwartym i zawiniętym końcem pigtail fi 4 cm, z otworami bocznymi, skalowany z trwałym oznakowaniem długości, zacisk ślizgowy, płytka mocująca, worek na mocz 1,5 l sterylny, opakowanie jednostkowe typu blister folia/folia-papier, oznaczenie rozmiaru i data ważności na opakowaniu. | zestaw | 90
3 | Zestaw do śródoperacyjnego i pooperacyjnego drenażu pęcherza moczowego z rozdzieralnym trokarem dł. 12 cm, silikonowym lub poliuretanowym cewnikiem Ch 15 (balon 5 ml), cewnik z końcem otwartym, dużą ilością otworów bocznych i zawiniętym końcem - pigtail fi 4 cm, zaciskiem ślizgowym i ostrzem, kolorowymi znacznikami długości, sterylny, opakowanie jednostkowe typu blister folia/folia-papier, oznaczenie rozmiaru i data ważności na opakowaniu. | zestaw | 200
4 | Zestaw do przezskórnej nefrostomii 9 F lub 11 F : cewnik pigtail 9F x 45 cm, prowadnica 0,35 x 80 cm (drut Lunderquista), rozszerzacz z koszulką rozrywalną 13F, rozszerzacz 10F, kołnierz mocujący, opaska zaciskowa, skalpel, strzykawka. sterylny, opakowanie jednostkowe typu blister folia/folia-papier, oznaczenie rozmiaru i data ważności na opakowaniu.* | zestaw | 450
5 | Prowadnica Lunderquista, giętkie zakończenie na dł.6 cm, długość 80cm, średnica 0.035" - sterylna, opakowanie jednostkowe typu blister folia/folia-papier, oznaczenie rozmiaru i data ważności na opakowaniu. | zestaw | 10
* rozmiar do wyboru przez Zamawiającego
....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## 11
Pakiet nr 11 test ginekologiczny
Lp | Opis produktu | jednostka miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | Nazwa handlowa, wytwórca, | zawartość opakowania handlowego | cena netto za opakowanie handlowe | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% | Termin wykonywania dostaw - do 2 dni roboczych lub w zakresie od 3 do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia | Termin rozpatrzenia reklamacji - od 3 do 7 dni roboczych
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT) | I | J | K | L | M | N
1 | Szybki test paskowy do wykrywnia przedwczesnego pęknięcia błon płodowych w wymazach z pochwy u kobiet w ciąży. Test immunochromatograficzny do diagnostyki in vitro identyfikujący 1 marker - białko wiążące czynnik wzrostu podobny do insuliny- IGFBP-1. Czułość testu – 92,2 %, swoistość testu – 93,1%. Odczyt wyniku po 10 min, maksymalnie do 15 min. W skład zestawu wchodzą: test paskowy, jednorazowa sterylna wymazówka dakronowa, buteleczka z buforem ekstrakcyjnym, karta wyników. | szt. | 1200
....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## 12
Pakiet nr 12 Worki na mocz i kał – na pozycje
Lp | Opis produktu | jednostka miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | Nazwa handlowa, wytwórca, | zawartość opakowania handlowego | cena netto za opakowanie handlowe | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% | Termin wykonywania dostaw - do 2 dni roboczych lub w zakresie od 3 do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia | Termin rozpatrzenia reklamacji - od 3 do 7 dni roboczych
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT) | I | J | K | L | M | N
1 | Zamknięty system do manualnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną, ze zintegrowaną funkcją pomiaru diurezy godzinowej i dostarczonym w komplecie cewnikiem Foley. | zestaw | 250
2 | Zestaw do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca, Jednorazowy zestaw do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca zawierający: silikonowy rękaw dł. 167 cm z balonikiem retencyjnym z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego, port do napełniania balonika retencyjnego z systemem sygnalizacji poziomu wypełnienia balonika oraz port do irygacji, worki o poj. 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym zapach i zapobiegającym balonowaniu worka, , pasek koralikowy do podwieszania i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni, biologicznie czysty. Pakowany po 1 zestawie. | szt. | 210
3 | Worek do zbiórki stolca, kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o poj. 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym zapach i zapobiegającym balonowaniu worka. | szt. | 50
4 | Worek do dobowej zbiórki moczu, o poj. 2000 ml z zastawką antyrefluksyjną, z poziomym zaworem spustowym i drenem odprowadzającym, łącznikiem stożkowym Ch 6 - Ch 30 - sterylny (data ważności na opakowaniu) | szt. | 240000
5 | Worek do dobowej zbiórki moczu o poj. 2000 ml z zastawką antyrefluksyjną, z poziomym zaworem spustowym, drenem odprowadzającym i portem do pobierania próbek - sterylny /system tygodniowy/ ważności na opakowaniu | szt. | 6000
6 | Worek do godzinowej zbiórki moczu, o poj. 2000 ml z komorą pomiarową o poj.min. 400 ml i dokładności pomiaru co 1 ml do min. 30-40ml, portem do pobierania próbek, antyzwrotną zastawką w komorze pomiarowej i worku zbiorczym, filtrami hydrofobowymi w worku i komorze oraz zaworem spustowym typu poziomego. Spust moczu z komory pomiarowej do worka bez manewrowania komorą, sterylny (data ważności na opakowaniu) | szt. | 3000
7 | Woreczek do pobierania moczu u niemowląt, uniwersalny, sterylny (data sterylizacji i ważności na opakowaniu) | szt. | 18000
8 | Pojemnik na kał /plwociny z łopatką, sterylny, pakowany pojedynczo 20 ml | szt. | 3600
....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## 13
Pakiet nr 13 zestawy do szynowania moczowodów - na pozycje
Lp | Opis produktu | rozmiar | jednostka miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent | zawartość opakowania handlowego | cena netto za opakowanie handlowe | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% | Termin wykonywania dostaw - do 2 dni roboczych lub w zakresie od 3 do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia | Termin rozpatrzenia reklamacji - od 3 do 7 dni roboczych
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I= [Gx 1,xx (xx- właściwa stawka VAT) | J | K | L | M | N | O
1 | Cewnik moczowodowy Double J zagięty obustronnie (pigtail), zamknięte zakończenie po stronie nerkowej i otwarte po stronie pęcherzowej, z prowadnicą i popychaczem inteligentnym umożliwiającym rotację cewnika, wykonany z materiału zapewniającego okres implantacji 6-12 miesięcy, sterylny, opakowanie jednostkowe typu blister folia/folia-papier, oznaczenie rozmiaru i data ważności na opakowaniu. | (Ch 4,8/280mm, Ch 6/260mm, Ch 6/280 mm, Ch 7/260 mm, Ch 7/280 mm)* | szt. | 240
2 | Cewnik moczowodowy Double J zagięty obustronnie (pigtail) z prowadnicą i popychaczem inteligentnym umożliwiającym rotację cewnika, zamknięte zakończenie po stronie nerkowej i otwarte po stronie pęcherzowej, wykonany z poliuretanu, okres implantacji 1-3 miesięce, sterylny, opakowanie jednostkowe typu blister folia/folia-papier, oznaczenie rozmiaru i data ważności na opakowaniu. | (Ch 4,8/280mm, Ch 6/260mm, Ch 6/280 mm, Ch 7/260 mm, Ch 7/280 mm)* | szt. | 600
3 | Cewnik moczowodowy Double J, zagięty obustronnie (pigtail) z prowadnicą i popychaczem inteligentnym umożliwiającym rotację cewnika, zamknięte zakończenie po stronie nerkowej i otwarte po stronie pęcherzowej, wykonany z 100% silikonu, sterylny, opakowanie jednostkowe typu blister folia/folia-papier, oznaczenie rozmiaru i data ważności na opakowaniu. | ( Ch 7/260 mm, Ch7/280 mm)* | szt. | 50
UWAGA
Wymaga się, aby cewniki moczowodowe podwójnie zagięte miały zastosowanie w urządzeniu stanowiącym własność Zamawiającego - Ureteroskopie kompaktowym firmy R.Wolf w zabiegach metodą Marbergera
* rozmiar do wyboru przez Zamawiającego
....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## 14
Pakiet nr 14 Maski krtaniowe – na pozycje
Lp | Opis produktu | Rozmiar | jednostka miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent | zawartość opakowania handlowego | cena netto za opakowanie handlowe | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% | Termin wykonywania dostaw - do 2 dni roboczych lub w zakresie od 3 do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia | Termin rozpatrzenia reklamacji - od 3 do 7 dni roboczych
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I= [Gx 1,xx (xx- właściwa stawka VAT) | J | K | L | M | N | O
1 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku do krótkich wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącym przed możliwością wklinowania nagłośni oraz luźnym niewbudowanym drenem do napełniania balonu chroniącym przed możliwością przypadkowego przegryzienia * | Nr 1, nr 1,5, nr 2, nr 2,5, nr 3 , nr 4 , nr5, | szt. | 3600
2 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku z dodatkowym kanałem służącym do wprowadzenia drenu do żołądka oraz luźnym, niewbudowanym drenem do napełniania balonu chroniącym przed możliwością przypadkowego przegryzienia, wyprofilowana w kształcie anatomicznym z wbudowanym bite-blokerem.. Zakres rozmiarów według wag. | nr3, nr 4, nr 5 | szt. | 180
3 | Maska krtaniowa jednorazowa do wentylacji pacjenta z możliwością założenia rurki intubacyjnej przez maskę, z uchwytem do łatwiejszej aplikacji, zakrzywienie maski pod kątem 90 stopni względem rurki, z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania balonu chroniącym przed możliwością przypadkowego przegryzienia. | Nr 4, nr 5 | szt. | 60
4 | Rurka intubacyjna do wprowadzenia przez maskę krtaniową. Rurka intubacyjna jednorazowa zbrojona z mankietem uszczelniającym przeznaczona do masek krtaniowych z odłączanym łącznikiem 15mm. | Nr 7, nr 8 | szt. | 60
5 | Nadkrtaniowa maska jednorazowego użytku, bezlateksowa, wyposażona w: - bezciśnieniowy, termoplastyczny i przypominający galaretkę, anatomicznie wyprofilowany mankiet; - rurkę o kształcie eliptycznym, spłaszczoną w przekroju poprzecznym - wyraźnie wyczuwalny bloker zgryzu - wyraźnie widoczną blokadę nagłośni - kanał żołądkowy obecny w rozm.1.5-5 - niezbędne informacje umieszczone na produkcie: rozmiar, zakres wagowy, wskaźnik ułożenia siekaczy - etui zabezpieczające z kodem kolorystycznym przypisanym do rozmiaru urządzenie wykonane z SEBS | x | szt. | 6000
Tabela rozmiarów
numer maski | waga pacjenta
1 | do 5kg
1.5 | 5do 10kg
2 | 10-20kg
2.5 | 20-30kg
3 | 30-50kg
4 | 50-70kg
5 | 70-100kg
....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## 15
Pakiet nr 15 worek do zbiórki żółci
Lp | Opis produktu | jednostka miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent | zawartość opakowania handlowego | cena netto za opakowanie handlowe | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% | Termin wykonywania dostaw - do 2 dni roboczych lub w zakresie od 3 do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia | Termin rozpatrzenia reklamacji - od 3 do 7 dni roboczych
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT) | I | J | K | L | M | N
1 | Worek pooperacyjny do zbiórki żółci typu Bile bag lub równoważny, foliowy z podziałką, łącznik schodkowy umożliwiajacy połączenie ze standardowymi drenami Kehra. Worek wyposażony w zastawkę antyzwrotną i wygodn, poprzeczny kranik spustowy, sterylny, opakowanie jednostkowe typu blister folia/folia-papier, data ważności na opakowaniu. | szt. | 200
....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## 16
Pakiet nr 16 rurki intubacyjne – na pozycje
Lp | Opis produktu | Rozmiar | jednostka miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent | zawartość opakowania handlowego | cena netto za opakowanie handlowe | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% | Termin wykonywania dostaw - do 2 dni roboczych lub w zakresie od 3 do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia | Termin rozpatrzenia reklamacji - od 3 do 7 dni roboczych
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I= [Gx 1,xx (xx- właściwa stawka VAT) | J | K | L | M | N | O
1 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, do krótkich wentylacji; Rurki wykonane z wysokiej klasy medycznego, termoplastycznego PVC, opakowanie sterylne, jednorazowego użytku; oznaczenie głębokości, nadruk rozmiaru w min. 3 miejscach na korpusie rurki, linia kontrastowa RTG, balon kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem, półtransparentny łącznik 15 mm. | 3,5 i 4,5 | szt. | 450
2 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, do krótkich wentylacji; Rurki wykonane z wysokiej klasy medycznego, termoplastycznego PVC, opakowanie sterylne, jednorazowego użytku; oznaczenie głębokości, nadruk rozmiaru w min. 3 miejscach na korpusie rurki, linia kontrastowa RTG, balon kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem, półtransparentny łącznik 15 mm. | 3,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 | szt. | 15000
3 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem. Rurki wykonane z wysokiej klasy medycznego, termoplastycznego PVC, opakowanie sterylne, jednorazowego użytku; dwa oznaczenia głębokości: nad mankietem w postaci pierścieni wokół obwodu rurki, ułatwiające właściwe umieszczenie rurki, nadruk rozmiaru, balon kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem, zbrojenie wtopione w rurkę na całej długości do samego łącznika, nietransparentny łącznik 15 mm. Oznaczenia rozmiaru rurki na rurce i na łączniku 15 mm. Sterylne, pakowane pojedynczo, opakowane folia-papier; numer serii, data ważności na opakowaniu. | 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 | szt. | 5100
4 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, do krótkich wentylacji, gięta w dół, ułatwiająca dostęp w trakcie zabiegu operacyjnego w obrębie głowy i szyi. Rurki wykonane z wysokiej klasy medycznego, termoplastycznego PVC, rurka jednorazowego użytku; oznaczenie głębokości, nadruk rozmiaru w min. 3 miejscach, linia kontrastowa RTG, balon kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem, półtransparentny łącznik 15 mm). Oznaczenia rozmiaru rurki na rurce i na łączniku 15 mm. Sterylne, pakowane pojedynczo, opakowane folia-papier; numer serii, data ważności na opakowaniu | 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 | szt. | 300
5 | Rurka tchawiczo-przełykowa typu Combitube przeznaczona do trudnej i nagłej intubacji. Rurki wykonane z wysokiej klasy medycznego, termoplastycznego PVC, linia kontrastowa Rtg biegnąca wzdłuż rurki. Rurka umożliwia wentylację nawet w przypadku zaintubowania do przełyku. Oznaczenia rozmiaru rurki na rurce i na łączniku 15 mm, sterylne, pakowane pojedynczo, opakowane folia-papier; numer serii, data ważności na opakowaniu. | 37F dla pacjentów o wzroście 122-180cm 41F dla pacjentów o wzroście powyżej 180cm | szt. | 30
....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## 17
Pakiet nr 17 cewniki naczyniowe centralne na pozycje
Lp | Opis produktu | Rozmiar | jednostka miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent | zawartość opakowania handlowego | cena netto za opakowanie handlowe | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% | Termin wykonywania dostaw - do 2 dni roboczych lub w zakresie od 3 do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia | Termin rozpatrzenia reklamacji - od 3 do 7 dni roboczych
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I= [Gx 1,xx (xx- właściwa stawka VAT) | J | K | L | M | N | O
1 | Cewnik centralny 1 światłowy wprowadzany metodą Seldingera z możliwością wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki i i elementami umożliwiającymi kontrolę położenia cewnika w EKG, cewnik z miękką traumatyczną końcówką z oznakowaniem długości, kontrastujący w promieniach RTG. W zestawie: prowadnica z elastyczną końcówką odporna na załamania z oznakowaniem długości w plastikowej osłonie,rozszerzadło,strzykawka trzyczęściowa 5ml lock,2 klipsy mocujące – 1 stały i 1 ruchomy. | 16G/20-30cm | szt. | 20
2 | Cewnik centralny 1 światłowy wprowadzany metodą Seldingera z możliwością wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki i i elementami umożliwiającymi kontrolę położenia cewnika w EKG, cewnik z miękką atraumatyczną końcówką z oznakowaniem długości, kontrastujący w promieniach RTG. W zestawie: prowadnica z elastyczną końcówką odporna na załamania z oznakowaniem długości w plastikowej osłonie, rozszerzadło, strzykawka trzyczęściowa 5 ml lock, 2 klipsy mocujące – 1 stały i 1 ruchomy. | 14G/20cm | szt. | 20
3 | Cewnik centralny 1 światłowy wprowadzany metodą Seldingera z możliwością wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki i i elementami umożliwiającymi kontrolę położenia cewnika w EKG, cewnik z miękką atraumatyczną końcówką z oznakowaniem długości, kontrastujący w promieniach RTG. W zestawie: prowadnica z elastyczną końcówką odporna na załamania, igła Seldingera G21/38mm, przedłużacz do linii infuzyjnej, sterylne ostrze 11, kabelek łączący do EKG. | 22G/10cm | szt. | 20
4 | Cewnik centralny 2 światłowy wprowadzany metodą Seldingera z możliwością wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki i elementami umożliwiającymi kontrolę położenia cewnika w EKG, cewnik z miękką atraumatyczną końcówką z oznakowaniem długości, kontrastujący w promieniach RTG. W zestawie: prowadnica z elastyczną końcówką odporna na załamania z oznakowaniem długości w plastikowej osłonie,rozszerzadło,strzykawka trzyczęściowa 5ml lock,2 klipsy mocujące – 1 stały i 1 ruchomy, zastawka bezzwrotna | 16G/16G/20cm | szt. | 1500
5 | Cewnik centralny 2 światłowy wprowadzany metodą Seldingera z możliwością wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki i elementami umożliwiającymi kontrolę położenia cewnika w EKG, cewnik z miękką atraumatyczną końcówką z oznakowaniem długości, kontrastujący w promieniach RTG. W zestawie: prowadnica z elastyczną końcówką odporna na załamania z oznakowaniem długości w plastikowej osłonie,rozszerzadło,strzykawka trzyczęściowa 5ml lock,2 klipsy mocujące – 1 stały i 1 ruchomy, zastawka bezzwrotna | 14G/18G/20cm | szt. | 20
6 | Cewnik centralny 3 światłowy wprowadzany metodą Seldingera z możliwością wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki i elementami umożliwiającymi kontrolę położenia cewnika w EKG, cewnik z miękką atraumatyczną końcówką z oznakowaniem długości, kontrastujący w promieniach RTG. W zestawie: prowadnica z elastyczną końcówką odporna na załamania z oznakowaniem długości w plastikowej osłonie, rozszerzadło, strzykawka trzyczęściowa 5 ml lock, 2 klipsy mocujące – 1 stały i 1 ruchomy, zastawka bezzwrotna. | 16G/18G/18G/20cm | szt. | 2100
7 | Cewnik centralny 3 światłowy wprowadzany metodą Seldingera z możliwością wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki i elementami umożliwiającymi kontrolę położenia cewnika w EKG, cewnik z miękką atraumatyczną końcówką z oznakowaniem długości, kontrastujący w promieniach RTG. W zestawie: prowadnica z elastyczną końcówką, odporna na załamania z oznakowaniem długości w plastikowej osłonie, rozszerzadło, strzykawka trzyczęściowa 5 ml lock, 2 klipsy mocujące – 1 stały i 1 ruchomy, zastawka bezzwrotna. Cewnik wykorzystujący siły elektrostatyczne w działaniu antybakteryjnym. | 16G/18G/18G/20cm | szt. | 20
8 | Cewnik centralny 4 światłowy wprowadzany metodą Seldingera z możliwością wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki i elementami umożliwiającymi kontrolę położenia cewnika w EKG, cewnik z miękką atraumatyczną końcówką z oznakowaniem długości, kontrastujący w promieniach RTG. W zestawie: prowadnica z elastyczną końcówką, odporna na załamania z oznakowaniem długości w plastikowej osłonie, rozszerzadło, strzykawka trzyczęściowa 5 ml lock, 2 klipsy mocujące – 1 stały i 1 ruchomy, zastawka bezzwrotna. Cewnik wykorzystujący siły elektrostatyczne w działaniu antybakteryjnym. | 16G/18G/18G/14G/20cm | szt. | 320
....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## 18
Pakiet nr 18 Sondy do karmienia wcześniaków na pozycje
Lp | Opis produktu | jednostka miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent | zawartość opakowania handlowego | cena netto za opakowanie handlowe | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% | Termin wykonywania dostaw - do 2 dni roboczych lub w zakresie od 3 do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia | Termin rozpatrzenia reklamacji - od 3 do 7 dni roboczych
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT) | I | J | K | L | M | N
1 | Sonda do karmienia wcześniaków skalowana co 1cm, CH 06- dł. 40cm, CH 08- dł. 40-50cm, wejście zamykane. Rozmiar * | szt. | 18000
2 | Zamknięty system do odśluzowywania wydzieliny z nosogardzieli u noworodków w celu pobrania próbki do badań mikrobiologicznych, z filtrem i dodatkowa zakrętką | szt. | 100
* do wyboru przez Zamawiającego
....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## 19
Pakiet nr 19 Maski, dreny do podawania tlenu- na pozycje
Lp | Opis produktu | Rozmiar | jednostka miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent | zawartość opakowania handlowego | cena netto za opakowanie handlowe | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% | Termin wykonywania dostaw - do 2 dni roboczych lub w zakresie od 3 do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia | Termin rozpatrzenia reklamacji - od 3 do 7 dni roboczych
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT) | I | J | K | L | M | N | O
1 | Maska do podawania tlenu, z możliwością regulacji stężenia tlenu z drenem dla dorosłych, wykonane z przezroczystego PCW, nie zawierające lateksu, wyposażona w złącze obrotowe umożliwiające przyjęcie przez pacjenta dogodnej pozycji, posiadająca gumkę oraz blaszkę-zacisk do regulacji; elastyczna, zapewniająca dokładne przyleganie i komfort. | x | szt. | 240
2 | Maska do podawania tlenu dla dorosłych z drenem długości 210 cm, jednorazowego użytku, opakowanie pojedyncze, gwiazdkowy przekrój przewodu utrudniający przypadkowe zagięcie i odcięcie tlenu, maska wykonana z polipropynelu bez DEHP, z termoplastycznym elastomerowym uszczelniającym mankietem i wyprofilowanym zachyłkiem nosowym pozbawionym blaszki, mocowana przy pomocy gumki, zapewniająca dokładne przyleganie i komfort | x | szt. | 18000
3 | Maska tlenowa dla osoby dorosłej Venturiego, wykonane z polipropylenu, z termoplastycznym elastomerowym uszczelniającym mankietem i wyprofilowanym zachyłkiem nosowym-pozbawionym blaszki, mocowana przy pomocy gumki, zapewniająca dokładne przyleganie i komfort, z kompletem złączek Venturiego, nie zawierająca lateksu. | x | szt. | 2200
4 | Maska do podawania tlenu dla dzieci z drenem długości 210 cm, jednorazowego użytku, opakowanie pojedyncze, gwiazdkowy przekrój przewodu utrudniający przypadkowe zagięcie i odcięcie tlenu, maska wykonana z polipropynelu bez DEHP, z termoplastycznym elastomerowym uszczelniającym mankietem i wyprofilowanym zachyłkiem nosowym pozbawionym blaszki, mocowana przy pomocy gumki, zapewniająca dokładne przyleganie i komfort. | x | szt. | 3000
5 | Dren tlenowy o dł.min.200 cm z dwoma łącznikami, z dwoma uniwersalnymi zakończeniami - niezaginający się (w przekroju gwiazda), wykonany z przezroczystego PCW , nie zawierające lateksu | x | szt. | 12000
6 | Cewnik tlenowy donosowy dla dorosłych z miękkimi wypustkami, dwulufowy, z drenem o długości min.180 cm, jednorazowego użytku, opakowanie pojedyncze, gwiazdkowy przekrój przewodu utrudniający przypadkowe zagięcie i odcięcie tlenu, wykonany z przezroczystego PCW , nie zawierający lateksu | x | szt. | 40000
7 | Jednorazowa twarzowa maska anestetyczna, wykonana z materiału w pełni pozbawionego PCV, nie zawiera szkodliwych ftalanów, nienadmuchiwany miękki mankiet kodowany kolorem zapewniający szczelność | 2,3,4,5 * | szt. | 42000
* do wyboru przez Zamawiającego
....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## 20
Pakiet nr 20 kaniule do długotrwałych wlewów dożylnych
Lp | Opis produktu | Rozmiar | jednostka miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent | zawartość opakowania handlowego | cena netto za opakowanie handlowe | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% | Termin wykonywania dostaw - do 2 dni roboczych lub w zakresie od 3 do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia | Termin rozpatrzenia reklamacji - od 3 do 7 dni roboczych
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I= [Gx 1,xx (xx- właściwa stawka VAT) | J | K | L | M | N | O
1 | Kaniula przeznaczona do małych i delikatnych żył u wcześniaków i noworodków, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli, ze skrzydełkiem, bez portu do podawania bolusów, wykonana z termoplastycznego PTFE, bez lateksu , bez PVC, widoczna w USG, igła o wysokim współczynniku penetracji /ostrości/ - sterylna, opakowanie typu blister z papierem klasy tyvek. | 0,6 x 19 mm; przepływ: 13 ml/min - G26 (fioletowy), 0,7 x 19 mm, przepływ: 13 ml/min - G24 (żółty). | szt. | 25000
2 | Kaniula do żył obwodowych dla niemowląt, dzieci. Kaniula ze skrzydełkami, z portem iniekcyjnym do podawania bolusów ze standardowym koreczkiem dociskanym w celu zamknięcia, wykonana z termoplastycznego PTFE, bez lateksu, bez PVC, widoczna w USG, o wysokim współczynniku penetracji /ostrości/, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi podczas wkłucia, widoczna data ważności na opakowaniu jednostkowym - sterylna, opakowanie typu blister z papierem klasy tyvek. | 0,8 x 25 mm; przepływ: 1,0 x 32 mm; przepływ: 54 ml/min - G20 (różowy), 1,2 x 32 mm; przepływ: 80 ml. | szt. | 18000
3 | Kaniula ze skrzydełkami, z portem iniekcyjnym do podawania bolusów z samodomykalnym koreczkiem typu clik /nie wymagającym dociśnięcia do pełnego zamknięcia/ , wykonana z biozgodnego PU, bez lateksu , bez PVC, kontrastująca w promieniach Rtg /5 - 6 wtopionych pasków kontrastujących/, o wysokim współczynniku penetracji /ostrości/, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi podczas wkłucia, widoczna data ważności na opakowaniu jednostkowym - sterylna, sterylizowana inną metodą niż EO, opakowanie typu blister z papierem klasy tyvek . | 0,8-0,9 mm x 25mm; przepływ: 41-42 ml/min - 1,0-1,1 mm x 32-33 mm ; przepływ: 67-69 ml /min - G20 (różowy), 1,2-1,3 mm x 45 mm; przepływ: 102 -103 ml /min - G18 (zielony), 1,4-1,5 mm x 45 mm; przepływ: 132-133 ml /min - G17 (biały), 1,7-1,8 mm x 45-50mm; przepływ: 236-237 ml /min - G16 (szary), 2,0-2,1 mm x 45-50 mm ; przepływ: 269-270 ml /min - G14 (pomarańczowy) | szt. | 200000
....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## 21
Pakiet nr 21 Nebulizatory- na pozycje
Lp | Opis produktu | jednostka miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent | zawartość opakowania handlowego | cena netto za opakowanie handlowe | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% | Termin wykonywania dostaw - do 2 dni roboczych lub w zakresie od 3 do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia | Termin rozpatrzenia reklamacji - od 3 do 7 dni roboczych
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT) | I | J | K | L | M | N
1 | Maska aerozolowa dla dorosłych z nebulizatorem typu Cirrus i drenem. Maska z polipropenylu- bez DEHP, z termoplastycznym elastomerowym uszczelniającym mankietem i wyprofilowanym zachyłkiem nosowym- pozbawionym blaszki, maska z otworami bocznymi, mocowanymi przy pomocy gumki, nebulizator 10 ml, skalowanie co 2 ml, dren o przekroju gwiazdkowym. | szt. | 15000
2 | Maska aerozolowa dla dzieci i noworodków z nebulizatorem typu Cirrus i drenem. Maska z polipropenylu- bez DEHP, z termoplastycznym elastomerowym uszczelniającym mankietem i wyprofilowanym zachyłkiem nosowym- pozbawionym blaszki, maska z otworami bocznymi, mocowanymi przy pomocy gumki, nebulizator 10 ml, skalowanie co 2 ml, dren o przekroju gwiazdkowym. | szt. | 15000
3 | Nebulizator Typu Cirrus z rurka T do układu oddechowego dla dorosłych z drenem: nebulizator, umożliwiający osadzenie leków w tchawicy i oskrzelach, co najmniej 77% objętości aerozolu tworzą cząsteczki o średnicy mniejszej od 5 mikronów i średnicy Mass-Median (MMD) 2,7 mikrona, pojemność zbiorniczka na lek 10ml, dokładnie skalowany co 2ml, zdolny do pracy w każdej pozycji, konstrukcja umożliwiająca maksymalne wykorzystanie leku, dren o dł.min. 1,8 m o przekroju gwiazdkowym, nie zawiera lateksu. | szt. | 1000
4 | Nebulizator Typu Cirrus z rurka T do układu oddechowego dla dzieci (15mm) oraz drenem: nebulizator, umożliwiający osadzenie leków w tchawicy i oskrzelach, co najmniej 77% objętości aerozolu tworzą cząsteczki o średnicy mniejszej od 5mikronów i średnicy Mass-Median (MMD) 2,7 mikrona, pojemność zbiorniczka na lek 10ml, dokładnie skalowany co 2ml, zdolny do pracy w każdej pozycji, konstrukcja umożliwiająca maksymalne wykorzystanie leku, dren o dł. min. 1,8m o przekroju gwiazdkowym, nie zawiera lateksu. | szt. | 800
5 | Jednorazowy układ oddechowy do aparatu do znieczulania, dla dorosłych, składający się z rur o gładkich powierzchniach wewnętrznych, z czego dwie o długości 1,6m z miękkimi zakończeniami 22F od strony urządzenia i jedna gałąź do worka o długości 1,2 m, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 2l, Y pacjenta z możliwością odłączenia gałęzi, łącznik prosty 22M/22M, kapturek zabezpieczający układ oddechowy, pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie czysty. | szt. | 300
....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## 22
Pakiet nr 22 Rękawice do ortopedii i do RTG- na pozycje
Lp | Opis produktu | jednostka miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto | Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent | zawartość opakowania handlowego | cena netto za opakowanie handlowe | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% | Termin wykonywania dostaw - do 2 dni roboczych lub w zakresie od 3 do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia | Termin rozpatrzenia reklamacji - od 3 do 7 dni roboczych
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT) | I | J | K | L | M | N
1 | Rękawice chirurgiczne ortopedyczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor eliminujący refleks świetlny w polu operacyjnym, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną, dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0 sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma) powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia zewnętrzna chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem, silikonowana, długość rękawicy minimum 295 mm, grubość średnia na palcu 0.330.mm; na dłoni 0.300 mm; na mankiecie 0.260 mm, siła zrywu średnia przed starzeniem 27 N oraz średnia po starzeniu 24 N, poziom protein lateksu poniżej 30 µg/g AQL 1.0, Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC&2007/47/EC w klasie II a; rękawice zgodne z EN 455 (1-4), EN 374 (1-3), rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-07, Roz. od 6 do 9, co 0,5 do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 15000
2 | Rękawiczki chirurgiczne chroniące przed działaniem promieni rentgenowskich, bez zawartości ołowiu, lateksowe, bezpudrowe, sterylne rozmiar 7-8,5 do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 15000
....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo