Załącznik 2A do siwz- Pakiet 2

1.Lampa operacyjna sala endoskopowa – 1 szt

| L.p. | Parametry techniczne | Wymagane | Oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa z zawieszeniem sufitowym, w którym wysięgnik czaszy instalowany jest w centralnym otworze montażowym, z dodatkowymi przygotowanymi miejscami do montażu wysięgników pod monitory lub czasze w dwóch sąsiednich otworach satelitarnych tj. zlokalizowanych po przeciwległych stronach otworu centralnego. Rozwiązanie gwarantujące możliwość montażu i ewentualnego demontażu (w przyszłości) dodatkowego wysięgnika bez konieczności zdejmowania jakichkolwiek innych wysięgników. lub Lampa z zawieszeniem sufitowym, w którym wysięgnik czaszy instalowany jest w centralnym otworze montażowym, z dodatkowymi przygotowanymi miejscami do montażu wysięgników pod monitory medyczne w dwóch sąsiednich otworach satelitarnych tj. zlokalizowanych po przeciwległych stronach otworu centralnego. Zawieszenie musi mieć możliwość rozbudowy o kolejne wysięgniki do montażu monitorów bez konieczności zdejmowania całego zestawu czy ingerencji w zestaw ramion na których wiszą czasze. Całość zawieszenia sufitowego zamontowana na jednej, wspólnej płycie stropowej. | Tak, podać |  | Zawieszenie, w którym wszystkie wysięgniki - czaszy i monitorów instalowane są współosiowo – 0 pkt. Zawieszenie, w którym wysięgnik czaszy instalowany jest w centralnym otworze a dodatkowe wysięgniki w otworach zlokalizowanych po przeciwległych stronach otworu centralnego – 20 pkt. |
| 2. | Lampa wyposażona w okrągłą maskownicę stropową. | Tak |  | Nie dotyczy |
| 3. | Czasza zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Wysięgnik wyposażony w co najmniej jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. Czasza wyposażona w przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach. | Tak |  | Nie dotyczy |
| 4. | Kształt czaszy przystosowany do nawiewu laminarnego – nie dopuszcza się czaszy o przekroju poprzecznym w kształcie koła jako wywołującego zwiększone turbulencję nad polem roboczym. | Tak |  | Nie dotyczy |
| 5. | Powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych | Tak |  | Nie dotyczy |
| 6. | Źródło światła w technologii energooszczędnych i wysokowydajnych diod świecących LED w postaci matrycy diodowej | Tak |  | Nie dotyczy |
| 7. | Matryca diodowa podzielona na dwie równe części. Podział realny, w którym obie części są od siebie fizycznie odseparowane (czasza dwuczęściowa (dwuogniskowa) z wolną przestrzenią pomiędzy poszczególnymi częściami czaszy lub czasza jednoczęściowa z matrycą dwuczęściową, w której obie części oddzielone są od siebie elementem tworzywowym obudowy czaszy) | Tak |  | Nie dotyczy |
| 8. | Matryca diodowa w czaszy zawierająca sumarycznie min 40 diod LED (jednak nie więcej niż 60) | Tak podać |  | Nie dotyczy |
| 9. | Wszystkie diody są tego samego koloru, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej lub wszystkie diody emitujące światło białe o dwóch różnych temperaturach (w tonach „zimny” biały i „ciepły” biały. Nie dopuszcza się zastosowania diod różnokolorowych emitujących światło o różnej temperaturze barwowej. | Tak podać |  | Diody białe o jednakowej temperaturze barwowej – 10 pkt. Diody białe o dwóch różnych temperaturach barwowych – 0 pkt. |
| 10. | Natężenie światła Ec max: min. 110 000 lux (mierzone w odległości 1 m od pola roboczego) | Tak podać |  | Nie dotyczy |
| 11. | Regulacja natężenia światła w zakresie: min 50 – 100% | Tak, podać |  | Tak – regulacja natężenia światła 31 – 100% - 0 pkt Tak – regulacja natężenia światła ≤30-100% - 10 pkt. |
| 12. | Minimalna średnica pola roboczego d10: nie mniej niż 220 mm (mierzone w odległości 1m od pola operacyjnego) Nie dopuszcza się lampy, w której jest możliwość ustawienia średnicy pola d10 mniejszej niż 220 mm | Tak podać |  | Nie dotyczy |
| 13. | Stała temperatura barwowa: 4350 K (+/- 50 K) | Tak, podać |  | Nie dotyczy |
| 14. | Współczynnik odwzorowania barw: min 90% | Tak, podać |  | Współczynnik odwzorowania barw Ra < 95% - 0 pkt. Współczynnik odwzorowania barw Ra ≥ 95% - 5 pkt. |
| 15. | Głębokość oświetlenia (L1+L2): min. 1100mm | Tak podać |  | Nie dotyczy |
| 16. | Panel sterowania zlokalizowany na czaszy bądź przy przegubie łączącym czaszę z ramieniem | Tak, podać |  | Nie dotyczy |
| 17. | Czasza posiadająca wbudowany mikroprocesorowy system monitorujący sprawność diod LED, gwarantujący stałą wartość świecenia diod podczas długotrwałej pracy. Mikroprocesorowy system potwierdzony w oryginalnej dokumentacji Producenta. | Tak/ Nie |  | Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 18. | Czasza lampy bez jakichkolwiek relingów bądź uchwytów w formie wyraźnej rączki przez którą można przełożyć dłoń, jako elementów znacznie utrudniających codzienne czyszczenie i dezynfekcje | Tak |  | Nie dotyczy |
| 19. | Uchwyt centralny w osi geometrycznej czaszy, do jej pozycjonowania, ze zdejmowalną rękojeścią z możliwością jej sterylizacji parowej w temp. 134 C Minimum 3 rękojeści sterylne w komplecie na każdą czaszę | Tak |  | Nie dotyczy |
| 20. | Żywotność źródła światła: min 40 000 h | Tak podać |  | Żywotność źródła światła ≥60 000 h – 10 pkt Żywotność źródła światła <60 000 h – 0 pkt |
| 21. | Pobór mocy czaszy: poniżej 50 W | Tak podać |  | Nie dotyczy |
| 22. | Całkowita średnica (lub długość w największym wymiarze) czaszy: 650 mm (+/- 30mm) | Tak podać |  | Nie dotyczy |
| 23. | Niska waga lampy (dotyczy: czaszy z kompletnymi ramionami): max 30 kg | Tak podać |  | Nie dotyczy |
| 24. | Czasza wstępnie okablowana: gotowa do przesyłania sygnałów wideo w przyszłości. | Tak/ Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 25. | Możliwość dostosowania natężenia oświetlenia do potrzeb chirurga za pomocą pilota na podczerwień - opcjonalnie | Tak |  |  |
| Parametry punktowane |  |  |  |  |
|  | Lampa z zawieszeniem sufitowym, w którym wysięgnik czaszy instalowany jest w centralnym otworze montażowym, z dodatkowymi przygotowanymi miejscami do montażu wysięgników pod monitory lub czasze w dwóch sąsiednich otworach satelitarnych tj. zlokalizowanych po przeciwległych stronach otworu centralnego. Rozwiązanie gwarantujące możliwość montażu i ewentualnego demontażu (w przyszłości) dodatkowego wysięgnika bez konieczności zdejmowania jakichkolwiek innych wysięgników. lub Lampa z zawieszeniem sufitowym, w którym wysięgnik czaszy instalowany jest w centralnym otworze montażowym, z dodatkowymi przygotowanymi miejscami do montażu wysięgników pod monitory medyczne w dwóch sąsiednich otworach satelitarnych tj. zlokalizowanych po przeciwległych stronach otworu centralnego. Zawieszenie musi mieć możliwość rozbudowy o kolejne wysięgniki do montażu monitorów bez konieczności zdejmowania całego zestawu czy ingerencji w zestaw ramion na których wiszą czasze. Całość zawieszenia sufitowego zamontowana na jednej, wspólnej płycie stropowej. | Tak, podać |  | Zawieszenie, w którym wszystkie wysięgniki - czaszy i monitorów instalowane są współosiowo – 0 pkt. Zawieszenie, w którym wysięgnik czaszy instalowany jest w centralnym otworze a dodatkowe wysięgniki w otworach zlokalizowanych po przeciwległych stronach otworu centralnego – 10 pkt. |
|  | Regulacja natężenia światła w zakresie: min 50 – 100% | Tak, podać |  | Tak – regulacja natężenia światła 31 – 100% - 0 pkt Tak – regulacja natężenia światła ≤30-100% - 10 pkt. |
|  | Współczynnik odwzorowania barw: min 90% | Tak, podać |  | Współczynnik odwzorowania barw Ra < 95% - 0 pkt. Współczynnik odwzorowania barw Ra ≥ 95% - ≤ 98%- 5 pkt. Współczynnik odwzorowania barw Ra > 98%- 10 pkt |
|  | Czasza posiadająca wbudowany mikroprocesorowy system monitorujący sprawność diod LED, gwarantujący stałą wartość świecenia diod podczas długotrwałej pracy. Mikroprocesorowy system potwierdzony w oryginalnej dokumentacji Producenta. | Tak/ Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Żywotność źródła światła: min 40 000 h | Tak podać |  | Żywotność źródła światła ≥60 000 h – 10 pkt Żywotność źródła światła <60 000 h – 0 pkt |
|  | Czasza wstępnie okablowana: gotowa do przesyłania sygnałów wideo w przyszłości. | Tak/ Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 |  |  | R9 = 99% - 10 pkt |

2. Lampy operacyjne na sale bloku operacyjnego – 6szt

| L.p. | Parametry techniczne | Wymagane | Oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa sufitowa w konfiguracji: - czasza pierwsza (główna) wraz z wysięgnikiem dwuramiennym - czasza druga (satelitarna) wraz z wysięgnikiem dwuramiennym | TAK |  | Nie dotyczy |
| 2. | Lampa z zawieszeniem sufitowym, w którym wszystkie wysięgniki czasz i monitorów instalowane są współosiowo w centralnym otworze montażowym. Zawieszenie musi mieć możliwość rozbudowy o kolejne wysięgniki do montażu monitorów. Całość zawieszenia sufitowego zamontowana na jednej, wspólnej płycie stropowej. lub Lampa z zawieszeniem sufitowym, w którym wysięgniki czasz instalowane są współosiowo w centralnym otworze montażowym, z dodatkowymi przygotowanymi miejscami do montażu wysięgników pod monitory medyczne w dwóch sąsiednich otworach satelitarnych tj. zlokalizowanych po przeciwległych stronach otworu centralnego. Zawieszenie musi mieć możliwość rozbudowy o kolejne wysięgniki do montażu monitorów bez konieczności zdejmowania całego zestawu czy ingerencji w zestaw ramion na których wiszą czasze. Całość zawieszenia sufitowego zamontowana na jednej, wspólnej płycie stropowej. | TAK |  | Zawieszenie, w którym wszystkie wysięgniki czasz i monitorów instalowane są współosiowo – 0 pkt. Zawieszenie, w którym wysięgniki czasz instalowane są współosiowo w centralnym otworze a dodatkowe wysięgniki w otworach zlokalizowanych po przeciwległych stronach otworu centralnego – 20 pkt |
| 3. | Lampa wyposażona w okrągłą bądź owalną maskownicę stropową. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 4. | Każda czasza zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Każdy wysięgnik wyposażony w co najmniej jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. Każda czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 5. | Czasze z wyraźnym podziałem na czaszę główną (większą) oraz satelitarną (mniejszą) lub czasze tego samego rozmiaru. | TAK |  | Czasze o różnej wielkości – 5 pkt. Czasze tej samej wielkości – 0 pkt. |
| 6. | Konstrukcja czasz wykonana z aluminium z pokrywą z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 7. | Kształt czasz przystosowany do nawiewu laminarnego – nie dopuszcza się czasz w kształcie zamkniętego, pełnego koła wywołujących duże turbulencję nad polem operacyjnym. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 8. | Powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych (nie zabudowanych) śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  | Nie dotyczy |
| 9. | Źródło światła w technologii energooszczędnych i wysokowydajnych diod świecących LED w postaci matrycy diodowej. W razie konieczności możliwość wymiany pojedynczej diody lub zestawu diod. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 10. | Matryce diodowe zawierająca sumarycznie: - w czaszy głównej: min 20 diod LED - w czaszy satelitarnej: min 12 diod LED | TAK |  | Nie dotyczy |
| 11. | Wszystkie diody są tego samego koloru, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej lub wszystkie diody emitujące światło białe o dwóch różnych temperaturach (w tonach „zimny” biały i „ciepły” biały. Dopuszcza się aby diody światła endoskopowego emitowały światło zielone. | TAK |  | Diody białe o jednakowej temperaturze barwowej – 10 pkt. Diody białe o dwóch różnych temperaturach barwowych – 0 pkt. |
| 12. | Natężenie światła Ec max. w odległości 1 m: - dla czaszy głównej: 160 000 lux - dla czaszy satelitarnej: min. 120 000 lux | TAK |  | Tak dla czaszy głównej i satelitarnej po 160 000 lx – 5 pkt. Tak – dla czaszy głównej 160 000 lx oraz dla czaszy satelitarnej poniżej 160 000 lecz nie mniej niż 120 000 lx – 0 pkt. |
| 13. | Czasza główna z funkcją światła endoskopowego o wartości natężenia światła nie większej niż 5% maksymalnego natężenia światła lampy. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 14. | Możliwość regulacji natężenia oświetlenia endoskopowego | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 15. | Regulacja natężenia światła w zakresie: min. 30 -100% | TAK |  | Tak – regulacja natężenia światła 30 – 100% - 0 pkt Tak – regulacja natężenia światła ≤20-100% - 10 pkt. |
| 16. | Minimalna średnica pola operacyjnego d10: nie mniejsza niż 160 mm (mierzone w odległości 1m od pola operacyjnego) | TAK |  | Nie dotyczy |
| 17. | Zmienna temperatura barwowa w zakresie min. 4000 – 5000K | TAK |  | Zakres regulacji temperatury w zakresie min. 1500K – 10 pkt. Zakres regulacji temperatury poniżej 1500K – 0 pkt. |
| 18. | Współczynnik odwzorowania barw Ra min.: 90% | TAK |  | Współczynnik odwzorowania barw Ra < 95% - 0 pkt. Współczynnik odwzorowania barw Ra ≥ 95% - 5 pkt. |
| 19. | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej (R9) min.: 85% | TAK |  | Współczynnik odwzorowania barwy R9 < 90% - 0 pkt. Współczynnik odwzorowania barwy R9 => 90% - 5 pkt. |
| 20. | Stała temperatura barwowa i wskaźnik rozpoznawania barw podczas regulacji natężenia światła | TAK |  | Nie dotyczy |
| 21. | Głębokość oświetlenia (L1+L2): min. 1000 mm | TAK |  | Nie dotyczy |
| 22. | Funkcja zwiększenia średnicy pola operacyjnego poprzez min.: uchwyt centralny w osi geometrycznej lampy lub poprzez uchwyt centralny oraz panel sterujący umieszczony przy czaszy lampy lub panel naścienny | TAK |  | Zwiększenie średnicy pola przez uchwyt centralny – 0 pkt. Zwiększenie średnicy pola przez uchwyt centralny oraz panel umieszczony przy czaszy lub na panelu ściennym – 5 pkt. |
| 23. | Każda czasza wyposażona w dotykowy panel sterowania w zakresie co najmniej: włączenie i wyłączanie lampy, elektroniczną regulację natężenia światła,), przełączanie w tryb endoskopowy. Panel sterujący zintegrowany z uchwytem „brudnym” pozycjonującym czaszę, umieszony przy przegubie kopuły lub na czaszy. | TAK |  | Panel umieszczony przy przegubie czaszy – 10 pkt. Panel na czaszy lampy – 0 pkt. |
| 24. | Czasza gówna i satelitarna posiadają wbudowany mikroprocesorowy system monitorujący sprawność diod LED, gwarantujący stałą wartość świecenia diod podczas długotrwałej pracy. Mikroprocesorowy system potwierdzony w oryginalnej dokumentacji Producenta. | TAK/NIE |  | Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 25. | Czasze lamp bez jakichkolwiek: relingów, uchwytów w formie wyraźnej rączki przez którą można przełożyć dłoń, jako elementów znacznie utrudniających codzienne czyszczenie i dezynfekcje | TAK |  | Nie dotyczy |
| 26. | Uchwyt centralny w osi geometrycznej czaszy, do pozycjonowania czasz oraz regulacji średnicy pola operacyjnego, ze zdejmowalną rękojeścią z możliwością jej sterylizacji parowej w temp. 134 C Minimum 5 rękojeści sterylne w komplecie na każdą czaszę | TAK |  | Nie dotyczy |
| 27. | Dodatkowy panel sterujący: Opcja nr I - Dodatkowy panel dotykowy montowany poza systemem lampy (np. na ścianie sali operacyjnej) umożliwiający kontrolę parametrów światła każdej z czasz w min. zmian natężenia światła, włączenia/wyłączenia czasz lub Opcja nr II - brak dodatkowego panelu (w przypadku braku panelu dotykowego montowanego poza systemem lampy) funkcje lampy muszą być sterowane za pośrednictwem sterowanika/panela umieszczonego przy przegubie czaszy bądź na czaszy lampy). | TAK |  | Tak – opcja nr 1 - 5 pkt Tak – opcja nr 2 - 0 pkt. |
| 28. | Żywotność źródła światła: min 60 000 h | TAK |  | Nie dotyczy |
| 29. | Sumaryczny pobór mocy obu czasz: max 160 W | TAK |  | Nie dotyczy |
| 30. | Czasze lamp przystosowane do zasilania głównego i awaryjnego 230V, | TAK |  | Nie dotyczy |
| 31. | Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne | TAK |  | Nie dotyczy |
| 32. | Min. czasza główna przystosowana do montażu kamery full HD, kamera instalowana w osi geometrycznej czaszy. Montaż i demontaż kamery przez użytkownika bez użycia narzędzi. | TAK |  | Nie dotyczy |
| Parametry punktowane |  |  |  |  |
|  | Lampa z zawieszeniem sufitowym, w którym wszystkie wysięgniki czasz i monitorów instalowane są współosiowo w centralnym otworze montażowym. Zawieszenie musi mieć możliwość rozbudowy o kolejne wysięgniki do montażu monitorów. Całość zawieszenia sufitowego zamontowana na jednej, wspólnej płycie stropowej. lub Lampa z zawieszeniem sufitowym, w którym wysięgniki czasz instalowane są współosiowo w centralnym otworze montażowym, z dodatkowymi przygotowanymi miejscami do montażu wysięgników pod monitory medyczne w dwóch sąsiednich otworach satelitarnych tj. zlokalizowanych po przeciwległych stronach otworu centralnego. Zawieszenie musi mieć możliwość rozbudowy o kolejne wysięgniki do montażu monitorów bez konieczności zdejmowania całego zestawu czy ingerencji w zestaw ramion na których wiszą czasze. Całość zawieszenia sufitowego zamontowana na jednej, wspólnej płycie stropowej. | TAK |  | Zawieszenie, w którym wszystkie wysięgniki czasz i monitorów instalowane są współosiowo – 0 pkt. Zawieszenie, w którym wysięgniki czasz instalowane są współosiowo w centralnym otworze a dodatkowe wysięgniki w otworach zlokalizowanych po przeciwległych stronach otworu centralnego – 10 pkt |
|  | Natężenie światła Ec max. w odległości 1 m: - dla czaszy głównej: 160 000 lux - dla czaszy satelitarnej: min. 120 000 lux | TAK |  | Tak dla czaszy głównej i satelitarnej po 160 000 lx – 10 pkt. Tak – dla czaszy głównej 160 000 lx oraz dla czaszy satelitarnej poniżej 160 000 lecz nie mniej niż 120 000 lx – 0 pkt. |
|  | Możliwość regulacji natężenia oświetlenia endoskopowego | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Regulacja natężenia światła w zakresie: min. 30 -100% | TAK |  | Tak – regulacja natężenia światła 30 – 100% - 0 pkt Tak – regulacja natężenia światła ≤20-100% - 10 pkt. |
|  | Zmienna temperatura barwowa w zakresie min. 4000 – 4800K | TAK |  | Zakres regulacji temperatury w zakresie min. 1200K – 10 pkt. Zakres regulacji temperatury poniżej 1200K – 0 pkt. |
|  | Współczynnik odwzorowania barw: min 90% | Tak, podać |  | Współczynnik odwzorowania barw Ra < 95% - 0 pkt. Współczynnik odwzorowania barw Ra ≥ 95% - ≤ 98%- 5 pkt. Współczynnik odwzorowania barw Ra > 98%- 10 pkt |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej (R9) min.: 85% | TAK |  | Współczynnik odwzorowania barwy R9 < 98% - 0 pkt. Współczynnik odwzorowania barwy R9 => 98% - 10 pkt. |
|  | Funkcja zwiększenia średnicy pola operacyjnego poprzez min.: uchwyt centralny w osi geometrycznej lampy lub poprzez uchwyt centralny oraz panel sterujący umieszczony przy czaszy lampy lub panel naścienny | TAK |  | Zwiększenie średnicy pola przez uchwyt centralny – 0 pkt. Zwiększenie średnicy pola przez uchwyt centralny oraz panel umieszczony przy czaszy lub na panelu ściennym – 5 pkt. |
|  | Czasza gówna i satelitarna posiadają wbudowany mikroprocesorowy system monitorujący sprawność diod LED, gwarantujący stałą wartość świecenia diod podczas długotrwałej pracy. Mikroprocesorowy system potwierdzony w oryginalnej dokumentacji Producenta. | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Dodatkowy panel sterujący: Opcja nr I - Dodatkowy panel dotykowy montowany poza systemem lampy (np. na ścianie sali operacyjnej) umożliwiający kontrolę parametrów światła każdej z czasz w min. zmian natężenia światła, włączenia/wyłączenia czasz lub Opcja nr II - brak dodatkowego panelu (w przypadku braku panelu dotykowego montowanego poza systemem lampy) funkcje lampy muszą być sterowane za pośrednictwem sterowanika/panela umieszczonego przy przegubie czaszy bądź na czaszy lampy). | TAK |  | Tak – opcja nr 1 - 5 pkt Tak – opcja nr 2 - 0 pkt. |
|  | Możliwość wymiany modułów świetlnych LED bez konieczności otwierania obudowy czaszy | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |

3. Stoły operacyjne – 5 szt

| L.p. |  | Parametry techniczne |  | Wymagane | Oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Stół operacyjny do zabiegów ortopedycznych |  |  |  |  |
| 2. |  | Mobilny, modularny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 3. |  | Kolumna stołu pokryta ruchomymi panelami ze stali CrNi. Konstrukcja stołu wykonana w oparciu o aluminium i stal CrNi. Nie dopuszcza się gumowych lub gumopodobnych elementów harmonijkowych osłaniających całą kolumnę stołu ze względów aseptycznych. Wyjątek może stanowić mała osłona siłownika lub siłowników. |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 4. |  | Podstawa stołu wykonana z żeliwa, węższa w części centralnej ułatwiająca dostęp do stołu chirurgowi, szersza na końcach zwiększająca stabilność stołu podczas zabiegu. Pokrywa podstawy wykonana ze stali nierdzewnej. |  | Tak, opisać |  | Nie dotyczy |
| 5. |  | Cztery podwójne koła schowane w obrysie podstawy stołu. Koła nie mogą wystawać poza podstawę podczas zabiegów a także podczas przemieszczania stołu (wersja 1), koła wystające poza podstawę stołu (wersja2) |  | Tak |  | Punktacja wersja 1 -10 pkt, wersja 2 -0 pkt |
| 6. |  | Stół w pozycji „zablokowany” nie opiera się na kołach jezdnych czy wysuwanych stopkach( wersja 1) stół w pozycji zablokowany opiera się na wysuwanych stopkach (wersja 2) |  | Tak, opisać |  | Punktacja wersja 1 -10 pkt, wersja 2 -0 pkt |
| 7. |  | Akumulatory zapewniające prace stołu przez ok. tydzień wbudowane w podstawę stołu. Ładowarka wewnętrzna. Informacja o niskim poziomie naładowania baterii na panelu sterowania awaryjnego na kolumnie stołu. |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 8. |  | Całkowite naładowanie baterii w czasie ok. 12 godzin, naładowanie do poziomu 90% - ok. 6 godzin. |  | Tak, podać |  | Nie dotyczy |
| 9. |  | Blat stołu złożony z następujących segmentów: Podgłówek odejmowalny Odejmowany segment przedłużający z możliwością instalacji po stronie podgłówka i podnóżka Płyta plecowa dolna nieodejmowalna Segment siedziska Podnóżki czterosegmentowe dzielone rozchylane na boki, z możliwością odejmowania płyt po łydki, para Segmenty blatu łączone za pomocą gniazd wpustowych na zasadzie szybkozłączy z blokadą zapobiegającą wysuwaniu się elementów. Nie dopuszcza się stosowania segmentów z koniecznością dokręcania śrub. Wyjątek może stanowić podgłówek. |  | Tak, podać |  | Nie dotyczy |
| 10. |  | Szerokość blatu bez szyn bocznych: 530 – 550 mm Szerokość blatu z szynami bocznymi: 580 - 600 mm |  | Tak, podać |  | Nie dotyczy |
| 11. |  | Segmenty blatu przezierne w projekcji AP bez poprzecznych wzmocnień/poprzeczek utrudniających uzyskanie czystego obrazu RTG. Dopuszcza się nieprzezierny podgłówek. |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 12. |  | Funkcje regulowane manualnie: podgłówek regulowany manualnie w min. dwóch płaszczyznach za pomocą min. dwóch dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Podgłówek pozwalający na jednoczesną regulację kąta nachylenia podgłówka i regulację jego wysokości i kąta zaklinowania względem płyty plecowej blatu . Zakres regulacji kąta nachylenia podgłówka w osi: bliższej kolumnie stołu min. od -90˚ do +90˚ dalszej od kolumny stołu: min. 0˚ do +120˚ rozchylenie podnóżków na boki 110o +/-5o ciężar maksymalny podnóżków 10 kg |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 13. |  | Funkcje regulowane pilotem sterującym: Wysokość blatu w zakresie min. 600-1000 mm (bez materaca, blat w pozycji horyzontalnej) Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie min. 25˚/35o Przechyły boczne w zakresie ≥ 20˚ Pozycja płyty plecowej dolnej w zakresie min. -40˚ do +70˚ Pozycja podnóżków i/lub segmentu przedłużającego siedzisko w zakresie min. -90˚ do +80˚. Pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. Pozycja flex min 220o Pozycja reflex min 110o Pozycja „beach-chair” Pozycja normalna/odwrócona Blokowanie i odblokowanie stołu Blokowanie i odblokowanie funkcji motorycznych blatu Przesuw wzdłużny blatu w zakresie min. 310 mm Możliwość zapamiętania min 10 pozycji stołu zaprogramowanych przez użytkownika |  | Tak, podać |  | Nie dotyczy |
| 14. |  | Długość blatu, jego konfiguracja oraz konstrukcja kolumny stołu umożliwiająca bardzo dobry dostęp aparatu RTG (ramienia C) bez wykorzystania przesuwu wzdłużnego: w zakresie min 1500 mm - licząc (w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu kolumny stołu do brzegu blatu od strony głowy w zakresie min 1500 mm - licząc (w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu kolumny stołu do brzegu blatu od strony nóg pacjenta |  | Tak, podać |  | Nie dotyczy |
| 15. |  | Stół wyposażony w pilot bezprzewodowy na podczerwień wraz z ładowarką mobilną – 1 szt. |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 16. |  | Piloty zdalnego sterowania z podświetlanymi piktogramami ułatwiającymi pracę w zacienionej sali operacyjnej.. Pilot sterujący wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny . |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 17. |  | Dodatkowy panel sterujący umieszczony na powierzchni kolumny stołu operacyjnego aktywny non stop. System nie wyłącza się automatycznie bez ingerencji obsługi. W celu podniesienia bezpieczeństwa obsługa panelu wymaga jednoczesnego użycia dwóch przycisków. |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 18. |  | Funkcje obsługiwane przez dodatkowy panel sterujący (min.) Wysokość blatu Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga Przechyły boczne Pozycja płyty plecowej Pozycja podnóżków i/lub segmentu przedłużającego Blokowanie i odblokowanie stołu |  | Tak, podać |  | Nie dotyczy |
| 19. |  | Opcjonalny nożny sterownik stołu (nie oferować) |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 20. |  | Stół wyposażony w demontowane materace, łączenia na materacach zespalane ultradźwiękową, bezszwową metodą, antystatyczne, o grubości minimum 80 mm, wykazujące właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materace powinny posiadać tzw. „pamięć kształtu” co bezpośrednio ma wpływ na utrzymanie ciepłoty pacjenta w trakcie zabiegu |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 21. |  | Możliwość instalacji różnych segmentów i akcesoriów po obu stronach blatu - zarówno od strony głowy jak i podnóżka. |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 22. |  | Udźwig stołu: Maksymalny dopuszczalny udźwig stołu: min. 400 kg |  | Tak, podać |  | Punktacja Powyżej 450kg-10 pkt 400-449kg- 0 pkt |
| 23. |  | Wyposażenie: |  |  |  | Nie dotyczy |
| 24. |  | Szyny instrumentalne wzdłuż segmentów podnóżków, siedziska, górnej i dolnej płyty plecowej, po obu stronach tych segmentów blatu stołu - standardowe |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 25. |  | Podpora pod rękę, anestezjologiczna płaska z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu dzięki przegubowi kulowemu. Mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytemi – 1 szt. |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 26. |  | Podpora anestezjologiczna pod rękę z przegubowym ramieniem, z regulacją wysokości i możliwością elastycznego pozycjonowania za pomocą 3 przegubów. Zaokrąglona podkładka do ochrony zgięcia łokciowego – 1 szt. |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 27. |  | Stelaż podparć bocznych z regulacją odwiedzenia na boki, wysokości punktu montażu podpórki – 3 szt. |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 28. |  | Poduszka podparcia bocznego – prostokątna wklęsła 100 x 215 mm – 1 szt. |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 29. |  | Poduszka podparcia bocznego – prostokątna 120 x 170 mm – 1 szt. |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 30. |  | Poduszka podparcia bocznego – kwadratowa 85 x 85 mm – 1 szt. |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 31. |  | Podpory pod nogi typu Goepel – 1 szt. |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 32. |  | Zacisk uniwersalny – 3 szt. |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 33. |  | Ekran anestezyjny z regulacją wysokości1 szt |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 34. |  | Aparat wyciągowy – 1 szt. |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 35. |  | Zacisk rotacyjny – 1 szt. |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 36. |  | Uchwyt obrotowy strzemienia trakcyjnego – 1 szt. |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 37. |  | Uchwyt do artroskopii kolana z dodatkowym materacykiem żelowym |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 38. |  | Przystawka ortopedyczna – 1 szt. - adaptery przystawki para mocowane w gniazdach wpustowych podnóżków - płyta siedziska przystawki ortopedycznej z odejmowanymi segmentami miednicznymi. Płyta siedziska posiada dwa otwory do mocowania kołka oporowego – po prawej i lewej stronie siedziska - kołek oporowy przezierny dla promieni RTG - teleskopowe belki wyciągowe przystawki ortopedycznej wykonane ze stali nierdzewnej. Możliwość dostosowania wyciągu do długości kończyny dolnej. Każda belka wyciągowa wyposażona w dwa przeguby płaskie z blokadą śrubową – przeguby umożliwiające odwodzenie belek na boki oraz ustawienie kątowe belki aby poprawić dostęp ramieniem C do operowanej kończyny - aparat wyciągowy – mocowanie aparatu wyciągowego do belek wyciągowych stalowych za pomocą blokady śrubowej. Aparat naciągowy obsadzony na przegubie kulowym wyposażony w blokadę umożliwiającą ustawienie kątowe aparatu. Aparat wyposażony w uchwyt do mocowania buta wyciągowego – uchwyt z możliwością rotacji i ustawienia kąta buta wyciągowego i zablokowanie w żądanej pozycji przy pomocy blokady śrubowej. - podpory belek wyciągowych para w celu podparcia belek wyciągowych. - wózek do transportu i przechowywania przystawki wyciągowej. Wózek wyposażony w kosz do przechowywania mniejszych elementów przystawki. - konstrukcja przystawki oraz wózka transportowego umożliwia bezwysiłkowe zainstalowanie przystawki w blacie stołu operacyjnego po uprzednim zamontowaniu adapterów przystawki – przejęcie przystawki przez stół operacyjny nie wymusza instalowania kolejno elementów przystawki takich jak płyta siedziska i belki wyciągowe – są one „przejmowane” przez blat stołu bez konieczności używania siły fizycznej |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 39. |  | Przystawka do operacji barku – dzielona na 3 części . Możliwa do zamontowania przez 1 osobę . Z adapterem do mocowania podgłówka typu hełm. |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 40. |  | Uchwyt głowy typu hełm |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 41. |  | Przystawka do piszczeli z regulacją wysokości i rotacją |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 42. |  | Przystawka do stabilizacji kolana z regulacją do przystawki do piszczeli |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 43. |  | Buty ortopedyczne przezierne dla promieni RTG – 2 szt. |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 44. |  | Podnóżki dzielone czterosegmentowe rozchylane, z możliwością odejmowania płyt pod łydki, para |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 45. |  | Pas do mocowania pacjenta – 2 szt. |  |  |  | Nie dotyczy |
| Parametry punktowane |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cztery koła schowane w obrysie podstawy stołu. Koła nie mogą wystawać poza podstawę podczas zabiegów a także podczas przemieszczania stołu (wersja 1), koła wystające poza podstawę stołu (wersja2) |  |  | Tak |  | Punktacja wersja 1 -10 pkt, wersja 2 -0 pkt |
|  | Udźwig stołu: Maksymalny dopuszczalny udźwig stołu: min. 360 kg |  |  | Tak, podać |  | Punktacja Powyżej 450kg-10 pkt 400-449kg-5 pkt poniżej 400 kg - 0pkt |
|  | Wyciąg ortopedyczny z włókna węglowego- 2 szt |  |  | Tak/nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | System autodiagnostyki z wyświetlaczem kodów błędu |  |  | Tak/nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Stół operacyjny do zabiegów neurochirurgicznych. |  |  |  |  |  |
| 47. | Mobilny, modularny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym(wersja 1) lub elektromechanicznym(wersja 2) |  |  | Tak |  | Punktacja wersja 1 -10 pkt, wersja 2 -0 pkt |
| 48. | Kolumna stołu pokryta ruchomymi panelami ze stali CrNi. Konstrukcja stołu wykonana w oparciu o aluminium i stal CrNi. Nie dopuszcza się gumowych lub gumopodobnych elementów harmonijkowych osłaniających całą kolumnę stołu ze względów aseptycznych. Wyjątek może stanowić mała osłona siłownika lub siłowników. |  |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 49. | Podstawa stołu wykonana z żeliwa, węższa w części centralnej ułatwiająca dostęp do stołu chirurgowi, szersza na końcach zwiększająca stabilność stołu podczas zabiegu. Pokrywa podstawy wykonana ze stali nierdzewnej. Na obrysie podstawy brak jakichkolwiek dźwigni czy pedałów nożnych utrudniających dostęp operatora do pacjenta. |  |  | Tak, opisać |  | Nie dotyczy |
| 50. | Cztery podwójne koła schowane w obrysie podstawy stołu. Koła nie mogą wystawać poza podstawę podczas zabiegów a także podczas przemieszczania stołu (wersja 1), koła wystające poza podstawę stołu (wersja2) |  |  | Tak |  | Punktacja wersja 1 -10 pkt, wersja 2 -0 pkt |
| 51. | Stół w pozycji „zablokowany” nie opiera się na kołach jezdnych czy wysuwanych stopkach( wersja 1) stół w pozycji zablokowany opiera się na wysuwanych stopkach (wersja 2) |  |  | Tak, opisać |  | Punktacja wersja 1 - 10 pkt, wersja 2 -0 pkt |
| 52. | Akumulatory zapewniające prace stołu przez ok. tydzień wbudowane w podstawę stołu. Ładowarka wewnętrzna. Informacja o niskim poziomie naładowania baterii na panelu sterowania awaryjnego na kolumnie stołu. |  |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 53. | Całkowite naładowanie baterii w czasie ok. 12 godzin, naładowanie do poziomu 90% - ok. 6 godzin. |  |  | Tak, podać |  | Nie dotyczy |
| 54. | Blat stołu złożony z następujących segmentów: Podgłówek odejmowalny Odejmowany segment przedłużający z możliwością instalacji po stronie podgłówka i podnóżka Płyta plecowa dolna nieodejmowalna Segment siedziska Podnóżki dzielone czterosegmentowe rozchylane para Segmenty blatu łączone za pomocą gniazd wpustowych na zasadzie szybkozłączy z blokadą zapobiegającą wysuwaniu się elementów. Nie dopuszcza się stosowania segmentów z koniecznością dokręcania śrub. Wyjątek może stanowić podgłówek. |  |  | Tak, podać |  | Nie dotyczy |
| 55. | Szerokość blatu bez szyn bocznych: 530 – 550 mm Szerokość blatu z szynami bocznymi: 580 - 600 mm |  |  | Tak, podać |  | Nie dotyczy |
| 56. | Segmenty blatu przezierne w projekcji AP bez poprzecznych wzmocnień/poprzeczek utrudniających uzyskanie czystego obrazu RTG. Dopuszcza się nieprzezierny podgłówek. |  |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 57. | Funkcje regulowane manualnie: podgłówek regulowany manualnie w min. dwóch płaszczyznach za pomocą min. dwóch dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Podgłówek pozwalający na jednoczesną regulację kąta nachylenia podgłówka i regulację jego wysokości i kąta zaklinowania względem płyty plecowej blatu . Zakres regulacji kąta nachylenia podgłówka w osi: bliższej kolumnie stołu min. od -90˚ do +90˚ dalszej od kolumny stołu: min. 0˚ do +120˚ rozchylenie podnóżków na boki 110o +/-5o ciężar maksymalny podnóżków 10 kg |  |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 58. | Funkcje regulowane pilotem sterującym: Wysokość blatu w zakresie min. 600-1000 mm (bez materaca, blat w pozycji horyzontalnej) Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie min. 25˚/35o Przechyły boczne w zakresie ≥ 20˚ Pozycja płyty plecowej dolnej w zakresie min. -40˚ do +70˚ Pozycja podnóżków i/lub segmentu przedłużającego siedzisko w zakresie min. -90˚ do +80˚. Pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. Pozycja flex min 220o Pozycja reflex min 110o Pozycja „beach-chair” Pozycja normalna/odwrócona Blokowanie i odblokowanie stołu Blokowanie i odblokowanie funkcji motorycznych blatu Przesuw wzdłużny blatu w zakresie min. 310 mm Możliwość zapamiętania min 10 pozycji stołu zaprogramowanych przez użytkownika |  |  | Tak, podać |  | Nie dotyczy |
| 59. | Długość blatu, jego konfiguracja oraz konstrukcja kolumny stołu umożliwiająca bardzo dobry dostęp aparatu RTG (ramienia C) bez wykorzystania przesuwu wzdłużnego: w zakresie min 1500 mm - licząc (w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu kolumny stołu do brzegu blatu od strony głowy w zakresie min 1500 mm - licząc (w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu kolumny stołu do brzegu blatu od strony nóg pacjenta |  |  | Tak, podać |  | Nie dotyczy |
| 60. | Stół wyposażony w pilot bezprzewodowy na podczerwień z ładowarka mobilną – 1 szt. |  |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 61. | Piloty zdalnego sterowania z podświetlanymi piktogramami ułatwiającymi pracę w zacienionej sali operacyjnej.. Pilot sterujący wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny . |  |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 62. | Dodatkowy panel sterujący umieszczony na powierzchni kolumny stołu operacyjnego aktywny non stop. System nie wyłącza się automatycznie bez ingerencji obsługi. W celu podniesienia bezpieczeństwa obsługa panelu wymaga jednoczesnego użycia dwóch przycisków. |  |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 63. | Funkcje obsługiwane przez dodatkowy panel sterujący (min.) Wysokość blatu Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga Przechyły boczne Pozycja płyty plecowej Pozycja podnóżków i/lub segmentu przedłużającego Blokowanie i odblokowanie stołu |  |  | Tak, podać |  | Nie dotyczy |
| 64. | Opcjonalny nożny sterownik stołu |  |  | Tak/Nie |  | Nie dotyczy |
| 65. | Stół wyposażony w demontowane materace, łączenia na materacach zespalane ultradźwiękową, bezszwową metodą, antystatyczne, o grubości minimum 80 mm, wykazujące właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materace powinny posiadać tzw. „pamięć kształtu” co bezpośrednio ma wpływ na utrzymanie ciepłoty pacjenta w trakcie zabiegu |  |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 66. | Możliwość instalacji różnych segmentów i akcesoriów po obu stronach blatu zarówno od strony głowy jak i podnóżka. |  |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 67. | Udźwig stołu: Maksymalny dopuszczalny udźwig stołu: min. 400 kg |  |  | Tak, podać |  | Punktacja Powyżej 450kg-10 pkt 400-449kg-0 pkt |
| 68. | Wyposażenie |  |  |  |  | Nie dotyczy |
| 69. | Szyny instrumentalne wzdłuż segmentów podnóżków, siedziska, górnej i dolnej płyty plecowej, po obu stronach tych segmentów blatu stołu - standardowe |  |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 70. | Podpora pod rękę, anestezjologiczna płaska z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu dzięki przegubowi kulowemu. Mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami – 2 szt. |  |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 71. | Adapter do podłączenia dodatkowych akcesoriów do pozycjonowania głowy – 1 szt. |  |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 72. | Uchwyt standardowy do klamry czaszki typu DORO z regulacją szerokości – 1 szt. |  |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 73. | Zacisk połączeniowy do klamry czaszki typu DORO – 1 szt. |  |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 74. | Klamra czaszki typu DORO – 1 szt. |  |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 75. | Adapter poprzeczkowy do podłączenia klamry czaszki typu DORO do pozycjonowania pacjenta siedzącego- 1 szt. |  |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 76. | Zacisk uniwersalny – 4 szt. |  |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 77. | Ekran anestezyjny – 1 szt. |  |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 78. | Rama do chirurgii kręgosłupa przezierna dla promieni RTG – 1 szt. |  |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 79. | Poduszka do wypiętrzenia pleców dwusegmentowa podpierająca pas barkowy i pas miedniczny – 1 |  |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| 80. | Podnóżki dzielone czterosegmentowe rozchylane, z możliwością odejmowania płyt pod łydki para |  |  | Tak |  | Nie dotyczy |
| Parametry punktowane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mobilny, modularny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym(wersja 1) lub elektromechanicznym(wersja 2) |  | Tak |  | Punktacja wersja 1 -10 pkt, wersja 2 -0 pkt |
|  |  | Cztery koła schowane w obrysie podstawy stołu. Koła nie mogą wystawać poza podstawę podczas zabiegów a także podczas przemieszczania stołu (wersja 1), koła wystające poza podstawę stołu (wersja2) |  | Tak |  | Punktacja wersja 1 -10 pkt, wersja 2 -0 pkt |
|  |  | Udźwig stołu: Maksymalny dopuszczalny udźwig stołu: min. 360kg |  | Tak, podać |  | Punktacja Powyżej 450kg-10 pkt 400-449kg-5 pkt poniżej 400 kg – 0 pkt |
|  |  | System autodiagnostyki z wyświetlaczem kodów błędu |  | Tak/nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 81. |  | Stół operacyjny do zabiegów pediatrycznych |  |  |  |  |
| 82. |  | Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, mobilny na podstawie jezdnej. Konstrukcja stołu: rama i kolumna wykonane ze stali nierdzewnej; dopuszcza się aby podstawa i górna obudowa kolumny wykonane były z tworzywa sztucznego lub kompozytu włókna szklanego. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 83. |  | Napęd stołu elektrohydrauliczny |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 84. |  | Kolumna stołu monolityczna, bez elementów wystających, dopuszcza się dźwignię hamulca do blokowania kół. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 85. |  | Podstawa stołu węższa w środkowej części umożliwiająca dostęp operatora do pola operacyjnego; |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 86. |  | Kolumna wyposażona w panel do awaryjnego sterowania stołem zlokalizowanym na bocznej (lewej lub prawej w stosunku do osi długiej stołu) powierzchni kolumny stołu. Elektronika stołu ma pozostać cały czas w gotowości bez automatycznego wyłączania zasilania w stole. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 87. |  | Centralna blokada kół stołu za pomocą pedału nożnego - brak mechanizmu wysuwanych bolców, stopek, itp. |  | TAK |  | Punktacja centralna blokada kół stołu za pomocą pedału nożnego – 10 pkt centralna blokada kół stołu za pomocą mechanizmu wysuwanych bolców, stopek, itp. - 0 pkt |
| 88. |  | Pilot przewodowy lub bezprzewodowy podświetlany z widocznym indykatorem naładowania i piktogramami podziału poszczególnych elementów stołu na strefy min: plecową i nożną, konfiguracji normalnej lub odwróconej a także piktogramami realizowanych ułożeń, zerowania stołu – funkcja realizowana jednym przyciskiem. Pilot aktywny non – stop. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 89. |  | Regulacja za pomocą pilota min. następujących ruchów: |  |  |  | Nie dotyczy |
| 90. |  | Wysokości w zakresie od 580 mm do 950 mm +/- 20 mm |  | TAK (podać) |  | Nie dotyczy |
| 91. |  | Nachylenia wzdłużnego (pozycja Trendelenburga, anty – Trendelenburga) w zakresie min. –300 / +300 +/-50 |  | TAK (podać) |  | Nie dotyczy |
| 92. |  | Nachyleń bocznych w zakresie min. –200 / +200 +/-50 |  | TAK (podać) |  | Nie dotyczy |
| 93. |  | Automatycznego ustawienia pozycji „0” |  | TAK (podać) |  | Nie dotyczy |
| 94. |  | Wypiętrzenia nerkowego – uzyskanie rozwarcia o kącie min. 2200 |  | TAK (podać) |  | Nie dotyczy |
| 95. |  | Przesuw wzdłużny blatu min. 300mm |  | Tak (podać) |  | Punktacja ≥ 310mm - 10 pkt <310mm - 0 pkt |
| 96. |  | Nachylenia: płyty plecowej w zakresie min. –400 / +750 +/-50 |  | TAK (podać) |  | Nie dotyczy |
| 97. |  | Regulacja manualna nachylenia płyty nóg w zakresie min. 00 / -950 +/-50 Płyty nóg wspomagane sprężynami gazowymi. |  | TAK (podać) |  | Nie dotyczy |
| 98. |  | Poszczególne elementy blatów łączone na zasadzie gniazda wpustowego, bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach. Jedno kliknięcie po prostym osadzeniu w gnieździe ma stanowić bezpieczne połączenie elementów. Wyjątek może stanowić sposób mocowania podgłówka. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 99. |  | Funkcja blatu stołu do pozycji „FLEX” / „REFLEX” realizowana za pomocą jednego przycisku. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 100. |  | Układ sterowania ruchami blatu zapewniający płynna ich regulację i wysoką stabilność pozycjonowania. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 101. |  | Stół wyposażony w antystatyczne, demontowalne materace (łączenia na materacach zespalane metodą bezszwową) o grubości min. 80 mm posiadając właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materac posiadający funkcję „pamięci kształtu” oraz zabezpieczenia pacjenta przed wychłodzeniem. W części dwudzielnego siedziska materac całościowo ma pokrywać tą część stołu. |  | TAK |  | Punktacja w części dwudzielnego siedziska materac całościowo pokrywający tę część stołu -10 pkt w części dwudzielnego siedziska materac nie pokrywający całościowo tę część stołu, składający się z dwóch oddzielnych elementów - 0 pkt |
| 102. |  | Zasilanie stołu akumulatorowe z wbudowanym układem ładowania – wskaźnik stanu naładowania baterii na pilocie. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 103. |  | W trybie awaryjnym możliwość pracy z sieci 230V. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 104. |  | Dopuszczalne obciążenie stołu min 330 kg |  | TAK (podać) |  | Punktacja ≥ 350kg - 10 pkt 330-349kg - 0 pkt |
| 105. |  | Szyny akcesoryjne wzdłuż wszystkich segmentów, po obu stronach blatu stołu – standardowe. Dopuszcza się podgłówek bez szyn bocznych. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 106. |  | Wyposażenie stołu: |  |  |  | Nie dotyczy |
| 107. |  | Podpory anestezjologiczne pod ręce na zawiasie kulowym – 2 szt. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 108. |  | Ekran anestezjologiczny z zaciskiem – 1 szt. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 109. |  | Pas do mocowania pacjenta – 1 szt. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 110. |  | Uchwyt podpory bocznej wraz z poduszkami – 2 szt. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 111. |  | Pilot przewodowy - 1 szt. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 112. |  | Wieszak na kroplówkę z regulacją wysokości, z 4 wieszakami – 1 szt. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 113. |  | Podpory pod nogi dla dzieci typu Goepel, z możliwością złożenia dolnej części – 2 szt. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 114. |  | Uchwyt uniwersalny – 3 szt. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| Parametry punktowane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Centralna blokada kół stołu za pomocą pedału nożnego lub mechanizmu wysuwanych bolców, stopek, itp. |  | TAK |  | Punktacja centralna blokada kół stołu za pomocą pedału nożnego – 10 pkt centralna blokada kół stołu za pomocą mechanizmu wysuwanych bolców, stopek, itp. - 5 pkt |
|  |  | Przesuw wzdłużny blatu min. 300mm |  | Tak (podać) |  | Punktacja ≥ 310mm - 10 pkt <310mm - 0 pkt |
|  |  | Stół wyposażony w antystatyczne, demontowalne materace (łączenia na materacach zespalane metodą bezszwową) o grubości min. 80 mm posiadając właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materac posiadający funkcję „pamięci kształtu” oraz zabezpieczenia pacjenta przed wychłodzeniem. W części dwudzielnego siedziska materac całościowo ma pokrywać tą część stołu. |  | TAK |  | Punktacja w części dwudzielnego siedziska materac całościowo pokrywający tę część stołu -10 pkt w części dwudzielnego siedziska materac nie pokrywający całościowo tę część stołu, składający się z dwóch oddzielnych elementów - 0 pkt |
|  |  | Dopuszczalne obciążenie stołu min 330 kg |  | TAK (podać) |  | Punktacja ≥ 360kg - 10 pkt 330-359kg - 0 pkt |
|  |  | System autodiagnostyki z wyświetlaczem kodów błędu |  | Tak/nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 115. |  | Stół operacyjny do zabiegów ginekologicznych |  |  |  |  |
| 116. |  | Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, mobilny na podstawie jezdnej. Konstrukcja stołu: rama i kolumna wykonane ze stali nierdzewnej; dopuszcza się aby podstawa i górna obudowa kolumny wykonane były z tworzywa sztucznego lub kompozytu włókna szklanego. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 117. |  | Napęd stołu elektrohydrauliczny |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 118. |  | Kolumna stołu monolityczna, bez elementów wystających, dopuszcza się dźwignię hamulca do blokowania kół. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 119. |  | Podstawa stołu węższa w środkowej części umożliwiająca dostęp operatora do pola operacyjnego; |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 120. |  | Kolumna wyposażona w panel do awaryjnego sterowania stołem zlokalizowanym na bocznej (lewej lub prawej w stosunku do osi długiej stołu) powierzchni kolumny stołu. Elektronika stołu ma pozostać cały czas w gotowości bez automatycznego wyłączania zasilania w stole. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 121. |  | Centralna blokada kół stołu za pomocą pedału nożnego - brak mechanizmu wysuwanych bolców, stopek, itp. |  | TAK |  | Punktacja centralna blokada kół stołu za pomocą pedału nożnego - 10 pkt centralna blokada kół stołu za pomocą mechanizmu wysuwanych bolców, stopek, itp. - 0 pkt |
| 122. |  | Pilot przewodowy lub bezprzewodowy podświetlany z widocznym indykatorem naładowania i piktogramami podziału poszczególnych elementów stołu na strefy min: plecową i nożną, konfiguracji normalnej lub odwróconej a także piktogramami realizowanych ułożeń, zerowania stołu – funkcja realizowana jednym przyciskiem. Pilot aktywny non – stop. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 123. |  | Regulacja za pomocą pilota min. następujących ruchów: |  |  |  | Nie dotyczy |
| 124. |  | Wysokości w zakresie od 580 mm do 950 mm +/- 20 mm |  | TAK (podać) |  | Nie dotyczy |
| 125. |  | Nachylenia wzdłużnego (pozycja Trendelenburga, anty – Trendelenburga) w zakresie min. –30º / +30º +/-5º |  | TAK (podać) |  | Nie dotyczy |
| 126. |  | Nachyleń bocznych w zakresie min. –20º / +20º +/-5º |  | TAK (podać) |  | Nie dotyczy |
| 127. |  | Automatycznego ustawienia pozycji „0” |  | TAK (podać) |  | Nie dotyczy |
| 128. |  | Wypiętrzenia nerkowego – uzyskanie rozwarcia o kącie min. 2200 |  | TAK (podać) |  | Nie dotyczy |
| 129. |  | Przesuw wzdłużny blatu min. 300mm |  | Tak (podać) |  | Punktacja ≥ 310mm - 10 pkt <310mm - 0 pkt |
| 130. |  | Nachylenia: płyty plecowej w zakresie min. –40º / +75º +/-5º |  | TAK (podać) |  | Nie dotyczy |
| 131. |  | Regulacja manualna nachylenia płyty nóg w zakresie min. 0º / -95º +/-5º Płyty nóg wspomagane sprężynami gazowymi. |  | TAK (podać) |  | Nie dotyczy |
| 132. |  | Poszczególne elementy blatów łączone na zasadzie gniazda wpustowego, bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach. Jedno kliknięcie po prostym osadzeniu w gnieździe ma stanowić bezpieczne połączenie elementów. Wyjątek może stanowić sposób mocowania podgłówka. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 133. |  | Funkcja blatu stołu do pozycji „FLEX” / „REFLEX” realizowana za pomocą jednego przycisku. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 134. |  | Układ sterowania ruchami blatu zapewniający płynna ich regulację i wysoką stabilność pozycjonowania. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 135. |  | Stół wyposażony w antystatyczne, demontowalne materace (łączenia na materacach zespalane metodą bezszwową) o grubości min. 80 mm posiadając właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materac posiadający funkcję „pamięci kształtu” oraz zabezpieczenia pacjenta przed wychłodzeniem. W części dwudzielnego siedziska materac całościowo ma pokrywać tą część stołu. |  | TAK |  | Punktacja w części dwudzielnego siedziska materac całościowo pokrywający tę część stołu -10 pkt w części dwudzielnego siedziska materac nie pokrywający całościowo tę część stołu, składający się z dwóch oddzielnych elementów - 0 pkt |
| 136. |  | Zasilanie stołu akumulatorowe z wbudowanym układem ładowania – wskaźnik stanu naładowania baterii na pilocie. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 137. |  | W trybie awaryjnym możliwość pracy z sieci 230V. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 138. |  | Dopuszczalne obciążenie stołu min 330 kg |  | TAK (podać) |  | Punktacja ≥ 350kg - 10 pkt 330-349kg - 0 pkt |
| 139. |  | Szyny akcesoryjne wzdłuż wszystkich segmentów, po obu stronach blatu stołu – standardowe. Dopuszcza się podgłówek bez szyn bocznych. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 140. |  | Wyposażenie stołu: |  |  |  | Nie dotyczy |
| 141. |  | Podpory anestezjologiczne pod ręce na zawiasie kulowym – 2 szt. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 142. |  | Ekran anestezjologiczny z zaciskiem – 1 szt. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 143. |  | Pas do mocowania pacjenta – 1 szt. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 144. |  | Podpory pod nogi typu Goepel na przegubie kulowym z pasami mocującymi – 2 szt. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 145. |  | Pilot przewodowy 1 szt. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 146. |  | Ginekologiczne przedłużenie segmentu siedziska z szynami bocznymi – 1 szt. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 147. |  | Wieszak na kroplówkę z regulacją wysokości, z 4 wieszakami |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 148. |  | Poduszka żelowa do pozycji leżącej, duża, służąca do zmniejszenia nacisku, posiadająca boczne wgłębienia na rurkę oddechową – 1 szt. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 149. |  | Uchwyt uniwersalny – 3 szt. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| Parametry punktowane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Centralna blokada kół stołu za pomocą pedału nożnego lub mechanizmu wysuwanych bolców, stopek, itp. |  | TAK |  | Punktacja centralna blokada kół stołu za pomocą pedału nożnego - 10 pkt centralna blokada kół stołu za pomocą mechanizmu wysuwanych bolców, stopek, itp. - 5 pkt |
|  |  | Przesuw wzdłużny blatu min. 300mm |  | Tak (podać) |  | Punktacja ≥ 310mm - 10 pkt <310mm - 0 pkt |
|  |  | Stół wyposażony w antystatyczne, demontowalne materace (łączenia na materacach zespalane metodą bezszwową) o grubości min. 80 mm posiadając właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materac posiadający funkcję „pamięci kształtu” oraz zabezpieczenia pacjenta przed wychłodzeniem. W części dwudzielnego siedziska materac całościowo ma pokrywać tą część stołu. |  | TAK |  | Punktacja w części dwudzielnego siedziska materac całościowo pokrywający tę część stołu -10 pkt w części dwudzielnego siedziska materac nie pokrywający całościowo tę część stołu, składający się z dwóch oddzielnych elementów - 0 pkt |
|  |  | Dopuszczalne obciążenie stołu min 330 kg |  | TAK (podać) |  | Punktacja ≥ 360kg - 10 pkt 330-359kg - 0 pkt |
|  |  | System autodiagnostyki z wyświetlaczem kodów błędu |  | Tak/nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 150. |  | Stół operacyjny do zabiegów ogólnochirurgicznych |  |  |  |  |
| 151. |  | Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, mobilny na podstawie jezdnej. Konstrukcja stołu: rama i kolumna wykonane ze stali nierdzewnej; dopuszcza się aby podstawa i górna obudowa kolumny wykonane były z tworzywa sztucznego lub kompozytu włókna szklanego. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 152. |  | Napęd stołu elektrohydrauliczny |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 153. |  | Kolumna stołu monolityczna, bez elementów wystających, dopuszcza się dźwignię hamulca do blokowania kół. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 154. |  | Podstawa stołu węższa w środkowej części umożliwiająca dostęp operatora do pola operacyjnego; |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 155. |  | Kolumna wyposażona w panel do awaryjnego sterowania stołem zlokalizowanym na bocznej (lewej lub prawej w stosunku do osi długiej stołu) powierzchni kolumny stołu. Elektronika stołu ma pozostać cały czas w gotowości bez automatycznego wyłączania zasilania w stole. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 156. |  | Centralna blokada kół stołu za pomocą pedału nożnego - brak mechanizmu wysuwanych bolców, stopek, itp. |  | TAK |  | Punktacja centralna blokada kół stołu za pomocą pedału nożnego - 10 pkt centralna blokada kół stołu za pomocą mechanizmu wysuwanych bolców, stopek, itp. - 0 pkt |
| 157. |  | Pilot przewodowy lub bezprzewodowy podświetlany z widocznym indykatorem naładowania i piktogramami podziału poszczególnych elementów stołu na strefy min: plecową i nożną, konfiguracji normalnej lub odwróconej a także piktogramami realizowanych ułożeń, zerowania stołu – funkcja realizowana jednym przyciskiem. Pilot aktywny non – stop. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 158. |  | Regulacja za pomocą pilota min. następujących ruchów: |  |  |  | Nie dotyczy |
| 159. |  | Wysokości w zakresie od 580 mm do 950 mm +/- 20 mm |  | TAK (podać) |  | Nie dotyczy |
| 160. |  | Nachylenia wzdłużnego (pozycja Trendelenburga, anty – Trendelenburga) w zakresie min. –30º / +30º +/-5º |  | TAK (podać) |  | Nie dotyczy |
| 161. |  | Nachyleń bocznych w zakresie min. –20º / +20º +/-5º |  | TAK (podać) |  | Nie dotyczy |
| 162. |  | Automatycznego ustawienia pozycji „0” |  | TAK (podać) |  | Nie dotyczy |
| 163. |  | Wypiętrzenia nerkowego – uzyskanie rozwarcia o kącie min. 220º |  | TAK (podać) |  | Nie dotyczy |
| 164. |  | Przesuw wzdłużny blatu min. 300mm |  | Tak (podać) |  | Punktacja ≥ 310mm - 10 pkt <310mm - 0 pkt |
| 165. |  | Nachylenia: płyty plecowej w zakresie min. –40º / +75º +/-5º |  | TAK (podać) |  | Nie dotyczy |
| 166. |  | Regulacja manualna nachylenia płyty nóg w zakresie min. 0º / -95º +/-5º Płyty nóg wspomagane sprężynami gazowymi. |  | TAK (podać) |  | Nie dotyczy |
| 167. |  | Poszczególne elementy blatów łączone na zasadzie gniazda wpustowego, bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach. Jedno kliknięcie po prostym osadzeniu w gnieździe ma stanowić bezpieczne połączenie elementów. Wyjątek może stanowić sposób mocowania podgłówka. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 168. |  | Funkcja blatu stołu do pozycji „FLEX” / „REFLEX” realizowana za pomocą jednego przycisku. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 169. |  | Układ sterowania ruchami blatu zapewniający płynna ich regulację i wysoką stabilność pozycjonowania. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 170. |  | Stół wyposażony w antystatyczne, demontowalne materace (łączenia na materacach zespalane metodą bezszwową) o grubości min. 80 mm posiadając właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materac posiadający funkcję „pamięci kształtu” oraz zabezpieczenia pacjenta przed wychłodzeniem. W części dwudzielnego siedziska materac całościowo ma pokrywać tą część stołu. |  | TAK |  | Punktacja w części dwudzielnego siedziska materac całościowo pokrywający tę część stołu -10 pkt w części dwudzielnego siedziska materac nie pokrywający całościowo tę część stołu, składający się z dwóch oddzielnych elementów - 0 pkt |
| 171. |  | Zasilanie stołu akumulatorowe z wbudowanym układem ładowania – wskaźnik stanu naładowania baterii na pilocie. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 172. |  | W trybie awaryjnym możliwość pracy z sieci 230V. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 173. |  | Dopuszczalne obciążenie stołu min 330 kg |  | TAK (podać) |  | Punktacja ≥ 350kg - 10 pkt 330-349kg - 0 pkt |
| 174. |  | Szyny akcesoryjne wzdłuż wszystkich segmentów, po obu stronach blatu stołu – standardowe. Dopuszcza się podgłówek bez szyn bocznych. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 175. |  | Wyposażenie stołu: |  |  |  | Nie dotyczy |
| 176. |  | Podpory anestezjologiczne pod ręce na zawiasie kulowym – 2 szt. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 177. |  | Ekran anestezjologiczny z zaciskiem – 1 szt. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 178. |  | Pas do mocowania pacjenta – 1 szt. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 179. |  | Uchwyt podpory bocznej wraz z poduszkami – 2 szt. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 180. |  | Pilot przewodowy 1 szt. |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| 181. |  | Wieszak na kroplówkę z regulacją wysokości, z 4 wieszakami |  | TAK |  | Nie dotyczy |
| Parametry punktowane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Centralna blokada kół stołu za pomocą pedału nożnego lub mechanizmu wysuwanych bolców, stopek, itp. | TAK |  | Punktacja centralna blokada kół stołu za pomocą pedału nożnego - 10 pkt centralna blokada kół stołu za pomocą mechanizmu wysuwanych bolców, stopek, itp. - 5 pkt |
|  |  |  | Przesuw wzdłużny blatu min. 300mm | Tak (podać) |  | Punktacja ≥ 310mm - 10 pkt <310mm - 0 pkt |
|  |  |  | Stół wyposażony w antystatyczne, demontowalne materace (łączenia na materacach zespalane metodą bezszwową) o grubości min. 80 mm posiadając właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materac posiadający funkcję „pamięci kształtu” oraz zabezpieczenia pacjenta przed wychłodzeniem. W części dwudzielnego siedziska materac całościowo ma pokrywać tą część stołu. | TAK |  | Punktacja w części dwudzielnego siedziska materac całościowo pokrywający tę część stołu -10 pkt w części dwudzielnego siedziska materac nie pokrywający całościowo tę część stołu, składający się z dwóch oddzielnych elementów - 0 pkt |
|  |  |  | Dopuszczalne obciążenie stołu min 330 kg | TAK (podać) |  | Punktacja ≥ 360kg - 10 pkt 330-359kg - 0 pkt |
|  |  |  | System autodiagnostyki z wyświetlaczem kodów błędu | Tak/nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |

Aparat rtg typu ramię c  – 1 szt

| LP | Parametry techniczne | Wymagane | Oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilne cyfrowe ramię c , z osobnym wózkiem na monitor medyczny połączony kablem, istotne elementy aparatu jak generator, ramię c, kamera , kolimator obrazu, oprogramowanie, tego samego producenta. | Tak |  | Nie dotyczy - |
| 2. | Ramię c |  |  |  |
| 3. | Obrót wokół osi wzdłużnej | ≥ ± 230° |  | Nie dotyczy |
| 4. | Ruch orbitalny | ≥ 145° |  | >145 – 20 pkt =145 – 0pkt |
| 5. | Ruch WIG - WAG | ≥ ± 12,5° |  | Nie dotyczy |
| 6. | Przesuw pionowy zmotoryzowany | ≥ 50 cm |  | Nie dotyczy |
| 7. | Przesuw poziomy/ poprzeczny | ≥ 20 cm |  | Nie dotyczy |
| 8. | SID | ≥ 100 cm |  | Nie dotyczy |
| 9. | Głębokość ramienia | ≥ 720 mm |  | >720 – 10 pkt =720 – 0pkt |
| 10. | Odległość od wzmacniacza do kołpaka lampy, prześwit ramienia | ≥ 80 mm |  | - |
| 11. | Znaczniki z kolorem do identyfikacji danego zakresu ruchu na ramieniu | Tak/Nie |  | Tak- 20pkt Nie - 0pkt |
| 12. | Generator |  |  |  |
| 13. | Generator wysokiej częstotliwości [HF] | ≥ 60kHz |  | >60 – 20 pkt =60 – 0pkt |
| 14. | Moc generatora | ≥ 4,5kW |  | Nie dotyczy |
| 15. | Zakres napięcia zmieniany co 1kV | Tak |  | Nie dotyczy |
| 16. | Maksymalny prąd skopii pulsacyjnej (zmiana co 0,1mA) dla 5 p/s | ≥15mA |  | >15 – 10 pkt =15 – 0pkt |
| 17. | Maksymalny prąd radiografii | ≥45mA |  | Nie dotyczy |
| 18. | Prąd skopi ciągłej | ≥20mA |  | Nie dotyczy |
| 19. | Maksymalna wartość mAs | ≥200mAs |  | Nie dotyczy |
| 20. | Tryb ekspozycji z podwyższoną dawką typu Single Shot – wyoskokontrasotwej ekspozycji | Tak/Nie |  | Tak – 20pkt Nie – 0pkt |
| 21. | AEC - Automatyka fluoroskopii | Tak |  | - Nie dotyczy |
| 22. | Skopia pulsacyjna z możliwością wyboru pulsacji co najmniej 5 trybów pulsów na sekundę | ≥5 tak podać wymienić |  | >5 – 10 pkt =5 – 0pkt |
| 23. | Generator, ramię sterowane z pulpitu kolorowego typu "touch screen" min 10" z możliwością obrotu monitora wokół własnej osi 360 stopni, montowany na ramieniu aparatu | Tak ≥10” |  | >10” – 10 pkt =10 – 0pkt |
| 24. | Możliwość podglądu obrazu na monitorze | Tak/Nie |  | Tak – 50pkt Nie – 0pkt |
| 25. | Wyświetlanie dawki na monitorze typu "touch screen" | Tak |  | Nie dotyczy |
| 26. | Programy anatomiczne min : Ręka, Brzuch, Płuca, Stawy, wybierane bezpośrednio z pulpitu sterowania | Tak |  | Nie dotyczy |
| 27. | Wyświetlacz czasu ekspozycji z wyłącznikiem automatycznym po 10 minutach promieniowania | Tak |  | Nie dotyczy |
| 28. | Akwizycja obrazów | ≥30f/s |  | Nie dotyczy |
| 29. | Redukcja dawki w dwóch co najmniej do 75% w dwóch trybach pulsacji | Tak. Podać |  | Nie dotyczy |
| 30. | Filtracja całkowita | ≥4,0mmAl |  | >4 – 10 pkt =4 – 0pkt |
| 31. | Zakres mAs dla radiografii | ≥0,6 -200 |  | Nie dotyczy |
| 32. | Lampa rtg |  |  |  |
| 33. | Lampa z anodą stałą | Tak |  | Nie dotyczy |
| 34. | Pojemność cieplna anody | ≥50KHU |  | Nie dotyczy |
| 35. | Pojemność cieplna monobloku łączna | ≥2200KHU |  | >2200 – 10 pkt =2200 – 0pkt |
| 36. | Aktywny system chłodzenia anody | Tak/Nie Podać, opisać technologię |  | Tak – 50pkt Nie – 0pkt |
| 37. | Wielkość ogniska małego ≤ 0,5 mm | Tak |  | Nie dotyczy |
| 38. | Automatyka zabezpieczająca przed przegrzaniem | Tak |  | Nie dotyczy |
| 39. | Kolimator sterowany z pulpitu kolorowego typu "touch screen" | Tak |  | Nie dotyczy |
| 40. | Wirtualny kolimator , możliwość podglądu bez konieczności promieniowania | Tak |  | Nie dotyczy |
| 41. | Obrót obrazu za pomocą wirtualnego kolimatora 360 stopni. | Tak |  | Nie dotyczy |
| 42. | Kolimator typu IRIS lub prostokątny | Tak/Nie |  | Iris – 10 pkt Prostokątny -0pkt |
| 43. | Tor wizyjny i kamera |  |  |  |
| 44. | Akwizycja obrazu | ≥12 bitów |  | Nie dotyczy |
| 45. | Matryca przetwarzania obrazu kamery CCD (dicom) | ≥1000x1000 |  | >1000x1000-10pkt =1000x1000=0pkt |
| 46. | Pamięć ostatniego obrazu [LIH] | Tak |  | Nie dotyczy |
| 47. | Cyfrowy obrót obrazu, obraz lustrzany | Tak |  | Nie dotyczy |
| 48. | Wózek z lampą, oświetleniem ostrzegawczym włączanym podczas ekspozycji | Tak |  | Nie dotyczy |
| 49. | Wózek z jednym monitorem medycznym kolorowym min 32” | ≥32” |  | >32”-10pkt =32”=0pkt |
| 50. | Monitor medyczny ,montowany na samodzielnym wózku, wózek połączony kablem jednożyłowym z jedną wtyczką. Monitor wyświetlający obraz live i referencyjny | Tak |  | Nie dotyczy |
| 51. | Rozdzielczość monitora ≥ 2500 x 1050 | Tak |  | Nie dotyczy |
| 52. | Wzmacniacz obrazu trójpolowy | Tak |  | Nie dotyczy |
| 53. | Rozdzielczość dla poszczególnych pól wzmacniacza | ≥ 52/58/68 |  | Nie dotyczy |
| 54. | DQE | ≥65% |  | Nie dotyczy |
| 55. | System obrazowania z oprogramowaniem do archiwizacji, wprowadzania danych, akwizycji i obróbki obrazów. |  |  | Nie dotyczy |
| 56. | Fabryczny system archiwizacji obrazów wbudowany w wózek (software tego samego producenta co aparat) | Tak |  | Nie dotyczy |
| 57. | Miejsce na printer (drukarkę terminczną) w wózku fabrycznym, ,printer wbudowany w wózek bez dodatkowych półek. (możliwość montażu drukarki o formacie A4 | Tak |  | Nie dotyczy |
| 58. | Baza danych pacjenta z możliwością edycji (obsługa interfejsu w języku polskim) | Tak |  | Nie dotyczy |
| 59. | Dodawanie tekstu, adnotacji, Funkcja pomiarów, kąta i długości | Tak |  | Nie dotyczy |
| 60. | Dicom Worklist, Dicom Storage, Print | Tak |  | Nie dotyczy |
| 61. | Funkcja powiększania, obrotu, inwersji, lupa, kontrast, jasność | Tak |  | Nie dotyczy |
| 62. | Podział ekranu na min 16 części | Tak |  | Nie dotyczy |
| 63. | Możliwość eksportu obrazu do JPG,lub BMP | Tak |  | Nie dotyczy |
| 64. | Napęd DVD - R/CDR , nagrywanie w trybie Dicom i AVI | Tak |  | Nie dotyczy |
| 65. | Dwa porty USB do pamięci przenośnej, i urządzeń peryferyjnych | Tak |  | Nie dotyczy |
| 66. | Alfanumeryczna klawiatura z trackballem do wprowadzania danych łatwa do dezynfekcji | Tak |  | Nie dotyczy |
| 67. | Możliwość rozbudowy o pakiet naczyniowy: DSA Road map , pixel shift Land Mark | Tak/Nie |  | Tak – 50pkt Nie – 0pkt |
| 68. | System redukcji szumów – automatycznej optymalizacji obrazów | Tak, Podać nazwę |  | Nie dotyczy |
| 69. | Dysk twardy min 140 GB | Tak |  | >140GB – 10pkt =140GB – 0pkt |
| 70. | System wykrywania ruchu „Motion detection” | Tak |  | Nie dotyczy |
| 71. | Inne |  |  |  |
| 72. | Dwie dźwignie do sterowania aparatem w tym jedna, służąca do skręcania kołami. | Tak |  | Nie dotyczy |
|  | Sterownik nożny wielofunkcyjny , dwuprzyciskowy, funkcja zapisu, ,przeniesienia do pamięci. Funkcja ekspozycji we wszystkich trybach. | Tak |  | Nie dotyczy |
| 73. | Sterownik nożny wyposażony w funkcję podnoszenia ramienia góra -dół za pomocą przycisku. | Tak |  | Nie dotyczy |
| 74. | Uchwyt na kasety min 24x30 | Tak |  | Nie dotyczy |
| 75. | Pokrowiec sterylny na ramię C min 3 szt | Tak |  | Nie dotyczy |
| 76. | Wskaźnik laserowy od strony lampy | Tak |  | Nie dotyczy |
| 77. | Zasilanie 1 - fazowe 230V 16A 50/60Hz | Tak |  | Nie dotyczy |
| 78. | Waga ramienia C , bez wózka z monitorami | ≤ 250 kg |  | Nie dotyczy |
| 79. | Osłony przed najeżdżaniem kabli | Tak |  | Nie dotyczy |
| 80. | Szerokość wózka | ≤80cm |  | Nie dotyczy |
| 81. | Wysokość ramienia C [cm] w pozycji najniższej ramienia | ≤ 175 cm |  | <175-10pkt =175-0pkt |
| 82. | Wyzwalacz ekspozycji na kablu | Tak |  | Nie dotyczy |
| 83. | Możliwość montażu wskaźnika laserowego od strony wzmacniacza | Tak/Nie |  | Tak – 10pkt Nie - 0pkt |

|  | Tabela dotycząca ceny przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto |
| A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=[Fx 1,xx (xx- wlaściwa stawka VAT)] |
| 1 | Lampa operacyjna sala endoskopowa | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Lampy operacyjne na sale bloku operacyjnego | szt | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Stół operacyjny do zabiegów ortopedycznych | szt | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Stół operacyjny do zabiegów neurochirurgicznych. | szt | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Stół operacyjny do zabiegów pediatrycznych. | szt | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Stół operacyjny do zabiegów ginekologicznych. | szt | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Stół operacyjny do zabiegów ogólnochirurgicznych. | szt | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Aparat RTG typu ramię c | szt | 1 |  |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabela dotycząca informacji o lampie operacyjnej na salę endoskopową |  |
| --- | --- |
| Wytwórca : |  |
| Nazwa i typ: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji (wymagany 2018) |  |
| Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt) |  |

| Tabela dotycząca informacji o lampiach operacyjnych na sale bloku operacyjnego |  |
| --- | --- |
| Wytwórca : |  |
| Nazwa i typ: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji (wymagany 2018) |  |
| Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt) |  |

| Tabela dotycząca informacji o neuroendoskopie do stosowania w neurochirurgii |  |
| --- | --- |
| Wytwórca : |  |
| Nazwa i typ: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji (wymagany 2018) |  |
| Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt) |  |

| Tabela dotycząca informacji o stole operacyjnym do zabiegów ortopedycznych |  |
| --- | --- |
| Wytwórca : |  |
| Nazwa i typ: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji (wymagany 2018) |  |
| Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt) |  |

| Tabela dotycząca informacji o stole operacyjnym do zabiegów neurochirurgicznych |  |
| --- | --- |
| Wytwórca : |  |
| Nazwa i typ: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji (wymagany 2018) |  |
| Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt) |  |

| Tabela dotycząca informacji o stole operacyjnym do zabiegów pediatrycznych |  |
| --- | --- |
| Wytwórca : |  |
| Nazwa i typ: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji (wymagany 2018) |  |
| Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt) |  |

| Tabela dotycząca informacji o stole operacyjnym do zabiegów ginekologicznych |  |
| --- | --- |
| Wytwórca : |  |
| Nazwa i typ: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji (wymagany 2018) |  |
| Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt) |  |

| Tabela dotycząca informacji o stole operacyjnym do zabiegów ogolnochirurgicznych |  |
| --- | --- |
| Wytwórca : |  |
| Nazwa i typ: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji (wymagany 2018) |  |
| Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt) |  |

| Tabela dotycząca przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu 2 |  |
| --- | --- |
| Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy) |  |
| Oferowany termin przystąpienia do naprawy po zgłoszeniu przez użytkownika (czas reakcji serwisu) (maksymalnie 48 godzin) [do 8 godzin – 5 pkt; w przedziale powyżej 8 godzin do 24 godzin – 2,5 pkt; w przedziale powyżej 24 godzin do 48 godzin – 0 pkt.] |  |

| ……....................….............................................................................................................................................................. |  |
| --- | --- |
|  | podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo |