Załącznik 2A do siwz- Pakiet 2 
1.Lampa operacyjna sala endoskopowa – 1 szt
	L.p.
	Parametry techniczne
	Wymagane
	Oferowane
	Punktacja

	1.
	Lampa z zawieszeniem sufitowym, w którym wysięgnik czaszy instalowany jest w centralnym otworze montażowym, z dodatkowymi przygotowanymi miejscami do montażu wysięgników pod monitory lub czasze w dwóch sąsiednich otworach satelitarnych tj. zlokalizowanych po przeciwległych stronach otworu centralnego. Rozwiązanie gwarantujące możliwość montażu i ewentualnego demontażu (w przyszłości) dodatkowego wysięgnika bez konieczności zdejmowania jakichkolwiek innych wysięgników.
lub
Lampa z zawieszeniem sufitowym, w którym wysięgnik czaszy instalowany jest w centralnym otworze montażowym, z dodatkowymi przygotowanymi miejscami do montażu wysięgników pod monitory medyczne w dwóch sąsiednich otworach satelitarnych tj. zlokalizowanych po przeciwległych stronach otworu centralnego. Zawieszenie musi mieć możliwość rozbudowy o kolejne wysięgniki do montażu monitorów bez konieczności zdejmowania całego zestawu czy ingerencji w zestaw ramion na których wiszą czasze. Całość zawieszenia sufitowego zamontowana na jednej, wspólnej płycie stropowej.
	Tak, podać
	
	Zawieszenie, w którym wszystkie wysięgniki - czaszy i monitorów instalowane są współosiowo – 0 pkt.
Zawieszenie, w którym wysięgnik czaszy instalowany jest w centralnym otworze a dodatkowe wysięgniki w otworach zlokalizowanych po przeciwległych stronach otworu centralnego – 20 pkt.

	2.
	Lampa wyposażona w okrągłą maskownicę stropową.
	Tak
	
	Nie dotyczy

	3.
	Czasza zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Wysięgnik wyposażony w co najmniej jedno  ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. Czasza wyposażona w przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach.
	Tak
	
	Nie dotyczy

	4.
	Kształt czaszy przystosowany do nawiewu laminarnego – nie dopuszcza się czaszy o przekroju poprzecznym w kształcie koła jako wywołującego zwiększone turbulencję nad polem roboczym.
	Tak
	
	Nie dotyczy

	5.
	Powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych
	Tak
	
	Nie dotyczy

	6.
	Źródło światła w technologii energooszczędnych i wysokowydajnych diod świecących LED w postaci matrycy diodowej
	Tak
	
	Nie dotyczy

	7.
	Matryca diodowa podzielona na dwie równe części. Podział realny, w którym obie części są od siebie fizycznie odseparowane (czasza dwuczęściowa (dwuogniskowa) z wolną przestrzenią pomiędzy poszczególnymi częściami czaszy lub czasza jednoczęściowa z matrycą dwuczęściową, w której obie części oddzielone są od siebie elementem tworzywowym obudowy czaszy)
	Tak
	
	Nie dotyczy

	8.
	Matryca diodowa w czaszy zawierająca sumarycznie min  40 diod LED (jednak nie więcej niż 60)
	Tak podać
	
	Nie dotyczy

	9.
	Wszystkie diody są tego samego koloru, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej lub wszystkie diody emitujące światło białe o dwóch różnych temperaturach (w tonach „zimny” biały i „ciepły” biały.  
Nie dopuszcza się zastosowania diod różnokolorowych emitujących światło o różnej temperaturze barwowej.
	Tak podać
	
	Diody białe o jednakowej temperaturze barwowej – 10 pkt.
Diody białe o dwóch różnych temperaturach barwowych – 0 pkt.

	10.
	Natężenie światła Ec max: min. 110 000 lux (mierzone w odległości 1 m od pola roboczego)
 
	Tak podać
	
	Nie dotyczy

	11.
	Regulacja natężenia światła w zakresie: min 50 – 100%
	Tak, podać
	
	Tak – regulacja natężenia światła 31 – 100% - 0 pkt
Tak – regulacja natężenia światła  ≤30-100% - 10 pkt.

	12.
	Minimalna średnica pola roboczego d10: nie mniej niż  220 mm  (mierzone w odległości 1m od pola operacyjnego) 
Nie dopuszcza się lampy, w której jest możliwość ustawienia średnicy pola d10 mniejszej niż 220 mm
	Tak podać
	
	Nie dotyczy

	13.
	Stała temperatura barwowa: 4350 K  (+/- 50 K)
	Tak, podać
	
	Nie dotyczy

	14.
	Współczynnik odwzorowania barw: min 90%
	Tak, podać
	
	Współczynnik odwzorowania barw Ra < 95% - 0 pkt.
Współczynnik odwzorowania barw Ra ≥ 95% - 5 pkt.

	15.
	Głębokość oświetlenia (L1+L2): min. 1100mm
	Tak podać
	
	Nie dotyczy

	16.
	Panel sterowania zlokalizowany na czaszy bądź przy przegubie łączącym czaszę z ramieniem
	Tak, podać
	
	Nie dotyczy

	17.
	Czasza posiadająca wbudowany mikroprocesorowy system monitorujący sprawność diod LED, gwarantujący stałą wartość świecenia diod podczas długotrwałej pracy.
Mikroprocesorowy system potwierdzony w oryginalnej dokumentacji Producenta.
	Tak/ Nie
	
	Tak – 20 pkt.
Nie – 0 pkt.

	18.
	Czasza lampy bez jakichkolwiek relingów bądź uchwytów w formie wyraźnej rączki przez którą można przełożyć dłoń, jako elementów znacznie utrudniających codzienne czyszczenie i dezynfekcje
	Tak
	
	Nie dotyczy

	19.
	Uchwyt centralny w osi geometrycznej czaszy, do jej pozycjonowania, ze zdejmowalną rękojeścią z możliwością jej sterylizacji parowej w temp. 134 C
Minimum 3 rękojeści sterylne w komplecie na każdą czaszę
	Tak
	
	Nie dotyczy

	20.
	Żywotność źródła światła: min 40 000 h
	Tak podać
	
	Żywotność źródła światła ≥60 000 h – 10 pkt
Żywotność źródła światła <60 000 h – 0 pkt

	21.
	Pobór mocy czaszy: poniżej 50 W
	Tak podać
	
	Nie dotyczy

	22.
	Całkowita średnica (lub długość w największym wymiarze) czaszy: 650 mm (+/- 30mm)
	Tak podać
	
	Nie dotyczy

	23.
	Niska waga lampy  (dotyczy: czaszy z kompletnymi ramionami): max 30 kg 
	Tak podać
	
	Nie dotyczy

	24.
	Czasza wstępnie okablowana: gotowa do przesyłania sygnałów wideo w przyszłości.
	Tak/ Nie
	
	Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.

	25.
	Możliwość dostosowania natężenia oświetlenia do potrzeb chirurga za pomocą pilota na podczerwień - opcjonalnie
	Tak
	
	

	Parametry punktowane

	
	Lampa z zawieszeniem sufitowym, w którym wysięgnik czaszy instalowany jest w centralnym otworze montażowym, z dodatkowymi przygotowanymi miejscami do montażu wysięgników pod monitory lub czasze w dwóch sąsiednich otworach satelitarnych tj. zlokalizowanych po przeciwległych stronach otworu centralnego. Rozwiązanie gwarantujące możliwość montażu i ewentualnego demontażu (w przyszłości) dodatkowego wysięgnika bez konieczności zdejmowania jakichkolwiek innych wysięgników.
lub
Lampa z zawieszeniem sufitowym, w którym wysięgnik czaszy instalowany jest w centralnym otworze montażowym, z dodatkowymi przygotowanymi miejscami do montażu wysięgników pod monitory medyczne w dwóch sąsiednich otworach satelitarnych tj. zlokalizowanych po przeciwległych stronach otworu centralnego. Zawieszenie musi mieć możliwość rozbudowy o kolejne wysięgniki do montażu monitorów bez konieczności zdejmowania całego zestawu czy ingerencji w zestaw ramion na których wiszą czasze. Całość zawieszenia sufitowego zamontowana na jednej, wspólnej płycie stropowej.
	Tak, podać
	
	Zawieszenie, w którym wszystkie wysięgniki - czaszy i monitorów instalowane są współosiowo – 0 pkt.
Zawieszenie, w którym wysięgnik czaszy instalowany jest w centralnym otworze a dodatkowe wysięgniki w otworach zlokalizowanych po przeciwległych stronach otworu centralnego – 10 pkt.

	
	Regulacja natężenia światła w zakresie: min 50 – 100%
	Tak, podać
	
	Tak – regulacja natężenia światła 31 – 100% - 0 pkt
Tak – regulacja natężenia światła  ≤30-100% - 10 pkt.

	
	Współczynnik odwzorowania barw: min 90%
	Tak, podać
	
	Współczynnik odwzorowania barw Ra < 95% - 0 pkt.
Współczynnik odwzorowania barw Ra ≥ 95%  - ≤ 98%- 5 pkt.
Współczynnik odwzorowania barw Ra > 98%- 10 pkt

	
	Czasza posiadająca wbudowany mikroprocesorowy system monitorujący sprawność diod LED, gwarantujący stałą wartość świecenia diod podczas długotrwałej pracy.
Mikroprocesorowy system potwierdzony w oryginalnej dokumentacji Producenta.
	Tak/ Nie
	
	Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.

	
	Żywotność źródła światła: min 40 000 h
	Tak podać
	
	Żywotność źródła światła ≥60 000 h – 10 pkt
Żywotność źródła światła <60 000 h – 0 pkt

	
	Czasza wstępnie okablowana: gotowa do przesyłania sygnałów wideo w przyszłości.
	Tak/ Nie
	
	Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.

	
	Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9
	
	
	R9 = 99% - 10 pkt



2. Lampy operacyjne na sale bloku operacyjnego – 6szt
	L.p.
	Parametry techniczne
	Wymagane
	Oferowane
	Punktacja

	1.
	Lampa sufitowa w konfiguracji:
- czasza pierwsza (główna) wraz z wysięgnikiem dwuramiennym
- czasza druga (satelitarna) wraz z wysięgnikiem dwuramiennym

	TAK
	
	Nie dotyczy

	2.
	Lampa z zawieszeniem sufitowym, w którym wszystkie wysięgniki czasz i monitorów instalowane są współosiowo w centralnym otworze montażowym. Zawieszenie musi mieć możliwość rozbudowy o kolejne wysięgniki do montażu monitorów. Całość zawieszenia sufitowego zamontowana na jednej, wspólnej płycie stropowej.
lub
Lampa z zawieszeniem sufitowym, w którym wysięgniki czasz instalowane są współosiowo w centralnym otworze montażowym, z dodatkowymi przygotowanymi miejscami do montażu wysięgników pod monitory medyczne w dwóch sąsiednich otworach satelitarnych tj. zlokalizowanych po przeciwległych stronach otworu centralnego. Zawieszenie musi mieć możliwość rozbudowy o kolejne wysięgniki do montażu monitorów bez konieczności zdejmowania całego zestawu czy ingerencji w zestaw ramion na których wiszą czasze. Całość zawieszenia sufitowego zamontowana na jednej, wspólnej płycie stropowej.
	TAK
	
	Zawieszenie, w którym wszystkie wysięgniki czasz i monitorów instalowane są współosiowo – 0 pkt.
Zawieszenie, w którym wysięgniki czasz instalowane są współosiowo w centralnym otworze a dodatkowe wysięgniki w otworach zlokalizowanych po przeciwległych stronach otworu centralnego – 20 pkt

	3.
	Lampa wyposażona w okrągłą bądź owalną maskownicę stropową.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	4.
	Każda czasza zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Każdy  wysięgnik wyposażony w co najmniej jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. Każda czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	5.
	Czasze z wyraźnym podziałem na czaszę główną (większą) oraz satelitarną (mniejszą) lub czasze tego samego rozmiaru.
	TAK
	
	Czasze o różnej wielkości – 5 pkt.
Czasze tej samej wielkości – 0 pkt.

	6.
	Konstrukcja czasz wykonana z aluminium z pokrywą z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	7.
	Kształt czasz przystosowany do nawiewu laminarnego – nie dopuszcza się czasz w kształcie zamkniętego, pełnego koła wywołujących duże turbulencję nad polem operacyjnym.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	8.
	Powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych (nie zabudowanych) śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych
	TAK
	
	Nie dotyczy

	9.
	Źródło światła w technologii energooszczędnych i wysokowydajnych diod świecących LED w postaci matrycy diodowej.
W razie konieczności możliwość wymiany pojedynczej diody lub zestawu diod.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	10.
	Matryce diodowe zawierająca sumarycznie:
- w czaszy głównej: min 20 diod LED
- w czaszy satelitarnej: min 12 diod LED
	TAK
	
	Nie dotyczy

	11.
	Wszystkie diody są tego samego koloru, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej lub wszystkie diody emitujące światło białe o dwóch różnych temperaturach (w tonach „zimny” biały i „ciepły” biały.
Dopuszcza się aby diody światła endoskopowego emitowały światło zielone.
	TAK
	
	Diody białe o jednakowej temperaturze barwowej – 10 pkt.
Diody białe o dwóch różnych temperaturach barwowych – 0 pkt.

	12.
	Natężenie światła Ec max. w odległości 1 m:

- dla czaszy głównej: 160 000 lux
- dla czaszy satelitarnej: min. 120 000 lux
	TAK
	
	Tak dla czaszy głównej i satelitarnej po 160 000 lx – 5 pkt.
Tak – dla czaszy głównej 160 000 lx oraz dla czaszy satelitarnej poniżej 160 000 lecz nie mniej niż 120 000 lx – 0 pkt.

	13.
	Czasza główna z funkcją światła endoskopowego o wartości natężenia światła nie większej niż 5% maksymalnego natężenia światła lampy.

	TAK
	
	Nie dotyczy

	14.
	Możliwość regulacji natężenia oświetlenia endoskopowego
	TAK/NIE
	
	Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.

	15.
	Regulacja natężenia światła w zakresie: min. 30 -100%

	TAK
	
	Tak – regulacja natężenia światła 30 – 100% - 0 pkt
Tak – regulacja natężenia światła  ≤20-100% - 10 pkt.

	16.
	Minimalna średnica pola operacyjnego d10: nie mniejsza niż 160 mm (mierzone w odległości 1m od pola operacyjnego)
	TAK
	
	Nie dotyczy

	17.
	Zmienna temperatura barwowa w zakresie min. 4000 – 5000K

	TAK
	
	Zakres regulacji temperatury w zakresie min. 1500K – 10 pkt.

Zakres regulacji temperatury poniżej 1500K – 0 pkt.

	18.
	Współczynnik odwzorowania barw Ra min.: 90%
	TAK
	
	Współczynnik odwzorowania barw Ra < 95% - 0 pkt.
Współczynnik odwzorowania barw Ra ≥ 95% - 5 pkt.

	19.
	Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej (R9) min.: 85%
	TAK
	
	Współczynnik odwzorowania barwy R9 < 90% - 0 pkt.
Współczynnik odwzorowania barwy R9 => 90% - 5 pkt.

	20.
	Stała temperatura barwowa i wskaźnik rozpoznawania barw podczas regulacji natężenia światła
	TAK
	
	Nie dotyczy

	21.
	Głębokość oświetlenia (L1+L2): min. 1000 mm
	TAK
	
	Nie dotyczy

	22.
	Funkcja zwiększenia średnicy pola operacyjnego poprzez min.: uchwyt centralny w osi geometrycznej lampy
lub 
poprzez uchwyt centralny oraz panel sterujący umieszczony przy czaszy lampy lub panel naścienny 
	TAK
	
	Zwiększenie średnicy pola przez uchwyt centralny – 0 pkt.
Zwiększenie średnicy pola przez uchwyt centralny oraz panel umieszczony przy czaszy lub na panelu ściennym – 5 pkt.

	23.
	Każda czasza wyposażona w dotykowy panel sterowania w zakresie co najmniej: włączenie i wyłączanie lampy, elektroniczną regulację natężenia światła,), przełączanie w tryb endoskopowy. Panel sterujący zintegrowany z uchwytem „brudnym” pozycjonującym czaszę, umieszony przy przegubie kopuły lub na czaszy. 

	TAK
	
	Panel umieszczony przy przegubie czaszy – 10 pkt.

Panel na czaszy lampy – 0 pkt.

	24.
	Czasza gówna i satelitarna posiadają wbudowany mikroprocesorowy system monitorujący sprawność diod LED, gwarantujący stałą wartość świecenia diod podczas długotrwałej pracy.
Mikroprocesorowy system potwierdzony w oryginalnej dokumentacji Producenta.
	TAK/NIE
	
	Tak – 20 pkt.
Nie – 0 pkt.

	25.
	Czasze lamp bez jakichkolwiek: relingów,  uchwytów w formie wyraźnej rączki przez którą można przełożyć dłoń, jako elementów znacznie utrudniających codzienne czyszczenie i dezynfekcje
	TAK
	
	Nie dotyczy

	26.
	Uchwyt centralny w osi geometrycznej czaszy, do pozycjonowania czasz oraz regulacji średnicy pola operacyjnego, ze zdejmowalną rękojeścią z możliwością jej sterylizacji parowej w temp. 134 C
Minimum 5 rękojeści sterylne w komplecie na każdą czaszę
	TAK
	
	Nie dotyczy

	27.
	Dodatkowy panel sterujący:

Opcja nr I - Dodatkowy panel dotykowy montowany poza systemem lampy (np. na ścianie sali operacyjnej) umożliwiający kontrolę parametrów światła każdej z czasz w min. zmian natężenia światła, włączenia/wyłączenia czasz
lub 
Opcja nr II - brak dodatkowego panelu (w przypadku braku panelu  dotykowego montowanego poza systemem lampy) funkcje lampy muszą być sterowane za pośrednictwem sterowanika/panela umieszczonego przy przegubie czaszy bądź na czaszy lampy).
	TAK
	
	Tak – opcja nr 1  - 5 pkt

Tak – opcja nr 2  - 0 pkt.

	28.
	Żywotność źródła światła: min 60 000 h
	TAK
	
	Nie dotyczy

	29.
	Sumaryczny pobór mocy obu czasz: max 160 W
	TAK
	
	Nie dotyczy

	30.
	Czasze lamp przystosowane do zasilania głównego i awaryjnego 230V,
	TAK
	
	Nie dotyczy

	31.
	Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne
	TAK
	
	Nie dotyczy

	32.
	Min. czasza główna przystosowana do montażu kamery full HD, kamera instalowana w osi geometrycznej czaszy. 
Montaż i demontaż kamery przez użytkownika bez użycia narzędzi. 
	TAK
	
	Nie dotyczy

	Parametry punktowane

	
	Lampa z zawieszeniem sufitowym, w którym wszystkie wysięgniki czasz i monitorów instalowane są współosiowo w centralnym otworze montażowym. Zawieszenie musi mieć możliwość rozbudowy o kolejne wysięgniki do montażu monitorów. Całość zawieszenia sufitowego zamontowana na jednej, wspólnej płycie stropowej.
lub
Lampa z zawieszeniem sufitowym, w którym wysięgniki czasz instalowane są współosiowo w centralnym otworze montażowym, z dodatkowymi przygotowanymi miejscami do montażu wysięgników pod monitory medyczne w dwóch sąsiednich otworach satelitarnych tj. zlokalizowanych po przeciwległych stronach otworu centralnego. Zawieszenie musi mieć możliwość rozbudowy o kolejne wysięgniki do montażu monitorów bez konieczności zdejmowania całego zestawu czy ingerencji w zestaw ramion na których wiszą czasze. Całość zawieszenia sufitowego zamontowana na jednej, wspólnej płycie stropowej.
	TAK
	
	Zawieszenie, w którym wszystkie wysięgniki czasz i monitorów instalowane są współosiowo – 0 pkt.
Zawieszenie, w którym wysięgniki czasz instalowane są współosiowo w centralnym otworze a dodatkowe wysięgniki w otworach zlokalizowanych po przeciwległych stronach otworu centralnego – 10 pkt

	
	Natężenie światła Ec max. w odległości 1 m:

- dla czaszy głównej: 160 000 lux
- dla czaszy satelitarnej: min. 120 000 lux
	TAK
	
	Tak dla czaszy głównej i satelitarnej po 160 000 lx – 10 pkt.
Tak – dla czaszy głównej 160 000 lx oraz dla czaszy satelitarnej poniżej 160 000 lecz nie mniej niż 120 000 lx – 0 pkt.

	
	Możliwość regulacji natężenia oświetlenia endoskopowego
	TAK/NIE
	
	Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.

	
	Regulacja natężenia światła w zakresie: min. 30 -100%

	TAK
	
	Tak – regulacja natężenia światła 30 – 100% - 0 pkt
Tak – regulacja natężenia światła  ≤20-100% - 10 pkt.

	
	Zmienna temperatura barwowa w zakresie min. 4000 – 4800K

	TAK
	
	Zakres regulacji temperatury w zakresie min. 1200K – 10 pkt.

Zakres regulacji temperatury poniżej 1200K – 0 pkt.

	
	Współczynnik odwzorowania barw: min 90%
	Tak, podać
	
	Współczynnik odwzorowania barw Ra < 95% - 0 pkt.
Współczynnik odwzorowania barw Ra ≥ 95%  - ≤ 98%- 5 pkt.
Współczynnik odwzorowania barw Ra > 98%- 10 pkt

	
	Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej (R9) min.: 85%
	TAK
	
	Współczynnik odwzorowania barwy R9 < 98% - 0 pkt.
Współczynnik odwzorowania barwy R9 => 98% - 10 pkt.

	
	Funkcja zwiększenia średnicy pola operacyjnego poprzez min.: uchwyt centralny w osi geometrycznej lampy
lub 
poprzez uchwyt centralny oraz panel sterujący umieszczony przy czaszy lampy lub panel naścienny 
	TAK
	
	Zwiększenie średnicy pola przez uchwyt centralny – 0 pkt.
Zwiększenie średnicy pola przez uchwyt centralny oraz panel umieszczony przy czaszy lub na panelu ściennym – 5 pkt.

	
	Czasza gówna i satelitarna posiadają wbudowany mikroprocesorowy system monitorujący sprawność diod LED, gwarantujący stałą wartość świecenia diod podczas długotrwałej pracy.
Mikroprocesorowy system potwierdzony w oryginalnej dokumentacji Producenta.
	TAK/NIE
	
	Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.

	
	Dodatkowy panel sterujący:

Opcja nr I - Dodatkowy panel dotykowy montowany poza systemem lampy (np. na ścianie sali operacyjnej) umożliwiający kontrolę parametrów światła każdej z czasz w min. zmian natężenia światła, włączenia/wyłączenia czasz
lub 
Opcja nr II - brak dodatkowego panelu (w przypadku braku panelu  dotykowego montowanego poza systemem lampy) funkcje lampy muszą być sterowane za pośrednictwem sterowanika/panela umieszczonego przy przegubie czaszy bądź na czaszy lampy).
	TAK
	
	Tak – opcja nr 1  - 5 pkt

Tak – opcja nr 2  - 0 pkt.

	
	Możliwość wymiany modułów świetlnych LED bez konieczności otwierania obudowy czaszy
	TAK/NIE
	
	TAK – 5 pkt
[bookmark: _GoBack]NIE – 0 pkt




3. Stoły operacyjne – 5 szt
	L.p.
	Parametry techniczne
	Wymagane
	Oferowane
	Punktacja

	1.
	Stół operacyjny do zabiegów ortopedycznych

	2.
	Mobilny, modularny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym
	Tak
	
	Nie dotyczy

	3.
	Kolumna stołu pokryta ruchomymi panelami ze stali CrNi. Konstrukcja stołu wykonana w oparciu o aluminium i stal CrNi. Nie dopuszcza się gumowych lub gumopodobnych elementów harmonijkowych osłaniających całą kolumnę stołu ze względów aseptycznych. Wyjątek może stanowić mała osłona siłownika lub siłowników.
	Tak
	
	Nie dotyczy

	4.
	Podstawa stołu wykonana z żeliwa, węższa w części centralnej ułatwiająca dostęp do stołu chirurgowi, szersza na końcach zwiększająca stabilność stołu podczas zabiegu. Pokrywa podstawy wykonana ze stali nierdzewnej. 
	Tak, opisać
	
	Nie dotyczy

	5.
	Cztery podwójne koła schowane w obrysie podstawy stołu. Koła nie mogą wystawać poza podstawę podczas zabiegów a także podczas przemieszczania stołu (wersja 1), koła wystające poza podstawę stołu (wersja2)
	Tak
	
	Punktacja
wersja 1 -10 pkt, wersja 2 -0 pkt


	6.
	Stół w pozycji „zablokowany” nie opiera się na kołach jezdnych czy wysuwanych stopkach( wersja 1) 
stół w pozycji zablokowany opiera się na wysuwanych stopkach (wersja 2)
	Tak, opisać
	
	Punktacja
wersja 1 -10  pkt, wersja 2 -0 pkt


	7.
	Akumulatory zapewniające prace stołu przez ok. tydzień wbudowane w podstawę stołu. Ładowarka wewnętrzna. Informacja o niskim poziomie naładowania baterii na panelu sterowania awaryjnego na kolumnie stołu.
	Tak
	
	Nie dotyczy

	8.
	Całkowite naładowanie baterii w czasie ok. 12 godzin, naładowanie do poziomu 90% - ok. 6 godzin.
	Tak, podać
	
	Nie dotyczy

	9.
	Blat stołu złożony z następujących segmentów:
Podgłówek odejmowalny
Odejmowany segment przedłużający z możliwością instalacji po stronie podgłówka i podnóżka 
Płyta plecowa dolna nieodejmowalna
Segment siedziska
Podnóżki czterosegmentowe dzielone rozchylane na boki, z możliwością odejmowania płyt po łydki, para 
Segmenty blatu łączone za pomocą gniazd wpustowych na zasadzie szybkozłączy z blokadą zapobiegającą wysuwaniu się elementów. Nie dopuszcza się stosowania segmentów z koniecznością dokręcania śrub. Wyjątek może stanowić podgłówek.
	Tak, podać
	
	Nie dotyczy

	10.
	Szerokość blatu bez szyn bocznych: 530 – 550 mm
Szerokość blatu z szynami bocznymi: 580 - 600 mm
	Tak, podać
	
	Nie dotyczy

	11.
	Segmenty blatu przezierne w projekcji AP bez poprzecznych wzmocnień/poprzeczek utrudniających uzyskanie czystego obrazu RTG. Dopuszcza się nieprzezierny podgłówek.
	Tak
	
	Nie dotyczy

	12.
	Funkcje regulowane manualnie:
podgłówek regulowany manualnie w min. dwóch płaszczyznach za pomocą min. dwóch dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Podgłówek pozwalający na jednoczesną regulację kąta nachylenia podgłówka i regulację jego wysokości i kąta zaklinowania względem płyty plecowej blatu . Zakres regulacji kąta nachylenia podgłówka w osi:
bliższej kolumnie stołu min. od -90˚ do +90˚
dalszej od kolumny stołu: min. 0˚ do +120˚
rozchylenie podnóżków na boki 110o +/-5o
ciężar maksymalny podnóżków 10 kg
	Tak
	
	Nie dotyczy

	13.
	Funkcje regulowane pilotem sterującym:
Wysokość blatu w zakresie min. 600-1000 mm (bez materaca, blat w pozycji horyzontalnej)
Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie min. 25˚/35o
Przechyły boczne w zakresie ≥ 20˚
Pozycja płyty plecowej dolnej w zakresie min. -40˚ do +70˚
Pozycja podnóżków i/lub segmentu przedłużającego siedzisko w zakresie min. -90˚ do +80˚. 
Pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. 
Pozycja flex min 220o
Pozycja reflex min 110o
Pozycja „beach-chair”
Pozycja normalna/odwrócona
Blokowanie i odblokowanie stołu
Blokowanie i odblokowanie funkcji motorycznych blatu
Przesuw wzdłużny blatu w zakresie min. 310 mm
Możliwość zapamiętania min 10 pozycji stołu zaprogramowanych przez użytkownika
	Tak, podać
	
	Nie dotyczy

	14.
	Długość blatu, jego konfiguracja oraz konstrukcja kolumny stołu umożliwiająca bardzo dobry dostęp aparatu RTG (ramienia C) bez wykorzystania przesuwu wzdłużnego:
w zakresie min 1500 mm - licząc (w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu kolumny stołu do brzegu blatu od strony głowy
w zakresie min 1500 mm - licząc (w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu kolumny stołu do brzegu blatu od strony nóg pacjenta
	Tak, podać
	
	Nie dotyczy

	15.
	Stół wyposażony w pilot bezprzewodowy na podczerwień wraz z ładowarką mobilną – 1 szt.  
	Tak
	
	Nie dotyczy

	16.
	Piloty zdalnego sterowania z podświetlanymi piktogramami ułatwiającymi pracę w zacienionej sali operacyjnej..
Pilot sterujący wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny .
	Tak
	
	Nie dotyczy

	17.
	Dodatkowy panel sterujący umieszczony na powierzchni kolumny stołu operacyjnego aktywny non stop. System nie wyłącza się automatycznie bez ingerencji obsługi. W celu podniesienia bezpieczeństwa obsługa panelu wymaga jednoczesnego użycia dwóch przycisków.
	Tak
	
	Nie dotyczy

	18.
	Funkcje obsługiwane przez dodatkowy panel sterujący (min.)
Wysokość blatu 
Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga 
Przechyły boczne
Pozycja płyty plecowej 
Pozycja podnóżków i/lub segmentu przedłużającego 
Blokowanie i odblokowanie stołu
	Tak, podać
	
	Nie dotyczy

	19.
	Opcjonalny nożny sterownik stołu  (nie oferować)
	Tak
	
	Nie dotyczy

	20.
	Stół wyposażony w demontowane materace, łączenia na materacach zespalane ultradźwiękową, bezszwową metodą, antystatyczne, o grubości minimum 80 mm, wykazujące właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materace powinny posiadać tzw. „pamięć kształtu” co bezpośrednio ma wpływ na utrzymanie ciepłoty pacjenta w trakcie zabiegu
	Tak
	
	Nie dotyczy

	21.
	Możliwość instalacji różnych segmentów i akcesoriów po obu stronach blatu - zarówno od strony głowy jak i podnóżka.
	Tak
	
	Nie dotyczy

	22.
	Udźwig stołu:
Maksymalny dopuszczalny udźwig stołu: min. 400 kg
	Tak, podać
	
	Punktacja
Powyżej 450kg-10 pkt
400-449kg- 0 pkt

	23.
	Wyposażenie:
	
	
	Nie dotyczy

	24.
	Szyny instrumentalne wzdłuż segmentów podnóżków, siedziska, górnej i dolnej płyty plecowej, po obu stronach tych segmentów blatu stołu - standardowe
	Tak
	
	Nie dotyczy

	25.
	Podpora pod rękę, anestezjologiczna płaska z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu dzięki przegubowi kulowemu. Mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytemi – 1 szt.
	Tak
	
	Nie dotyczy

	26.
	Podpora anestezjologiczna pod rękę z przegubowym ramieniem, z regulacją wysokości i możliwością elastycznego pozycjonowania za pomocą 3 przegubów. Zaokrąglona podkładka do ochrony zgięcia łokciowego – 1 szt. 
	
Tak
	
	Nie dotyczy

	27.
	Stelaż podparć bocznych z regulacją odwiedzenia na boki, wysokości punktu montażu podpórki – 3 szt.
	Tak
	
	Nie dotyczy

	28.
	Poduszka podparcia bocznego – prostokątna wklęsła 100 x 215 mm – 1 szt.
	Tak
	
	Nie dotyczy

	29.
	Poduszka podparcia bocznego – prostokątna 120 x 170 mm – 1 szt.
	Tak
	
	Nie dotyczy

	30.
	Poduszka podparcia bocznego – kwadratowa 85 x 85 mm – 1 szt.
	Tak
	
	Nie dotyczy

	31.
	Podpory pod nogi typu Goepel – 1 szt.
	Tak
	
	Nie dotyczy

	32.
	Zacisk uniwersalny – 3 szt. 
	Tak
	
	Nie dotyczy

	33.
	Ekran anestezyjny z regulacją wysokości1 szt
	Tak
	
	Nie dotyczy

	34.
	Aparat wyciągowy – 1 szt.
	Tak
	
	Nie dotyczy

	35.
	Zacisk rotacyjny – 1 szt.
	Tak
	
	Nie dotyczy

	36.
	Uchwyt obrotowy strzemienia trakcyjnego – 1 szt.
	Tak
	
	Nie dotyczy

	37.
	Uchwyt do artroskopii kolana z dodatkowym materacykiem żelowym 
	Tak
	
	Nie dotyczy

	38.
	Przystawka ortopedyczna – 1 szt.
- adaptery przystawki para mocowane w gniazdach wpustowych podnóżków 
- płyta siedziska przystawki ortopedycznej z odejmowanymi segmentami miednicznymi. Płyta siedziska posiada dwa otwory do mocowania kołka oporowego – po prawej i lewej stronie siedziska
- kołek oporowy przezierny dla promieni RTG
- teleskopowe belki wyciągowe przystawki ortopedycznej wykonane ze stali nierdzewnej. Możliwość dostosowania wyciągu do długości kończyny dolnej. Każda belka wyciągowa wyposażona w dwa przeguby płaskie z blokadą śrubową – przeguby umożliwiające odwodzenie belek na boki oraz ustawienie kątowe belki aby poprawić dostęp ramieniem C do operowanej kończyny
- aparat wyciągowy – mocowanie aparatu wyciągowego do belek wyciągowych stalowych za pomocą blokady śrubowej.  Aparat naciągowy obsadzony na przegubie kulowym wyposażony w blokadę umożliwiającą ustawienie kątowe aparatu. Aparat wyposażony w uchwyt do mocowania buta wyciągowego – uchwyt z możliwością rotacji i ustawienia kąta buta wyciągowego i zablokowanie w żądanej pozycji przy pomocy blokady śrubowej. 
- podpory belek wyciągowych para w celu podparcia belek wyciągowych.
- wózek do transportu i przechowywania przystawki wyciągowej. Wózek wyposażony w kosz do przechowywania mniejszych elementów przystawki.
- konstrukcja przystawki oraz wózka transportowego umożliwia bezwysiłkowe zainstalowanie przystawki w blacie stołu operacyjnego po uprzednim zamontowaniu adapterów przystawki – przejęcie przystawki przez stół operacyjny nie wymusza instalowania kolejno elementów przystawki takich jak płyta siedziska i belki wyciągowe – są one „przejmowane” przez blat stołu bez konieczności używania siły fizycznej
	Tak

	
	Nie dotyczy

	39.
	Przystawka do operacji barku – dzielona na 3 części .
Możliwa do zamontowania przez 1 osobę .
Z adapterem do mocowania podgłówka typu hełm. 
	
Tak
	
	Nie dotyczy

	40.
	Uchwyt głowy typu hełm
	Tak
	
	Nie dotyczy

	41.
	Przystawka do piszczeli z regulacją wysokości i rotacją
	Tak
	
	Nie dotyczy

	42.
	Przystawka do stabilizacji kolana z regulacją do przystawki do piszczeli
	Tak
	
	Nie dotyczy

	43.
	Buty ortopedyczne przezierne dla promieni RTG – 2 szt.
	Tak
	
	Nie dotyczy

	44.
	Podnóżki dzielone czterosegmentowe rozchylane, z możliwością odejmowania płyt pod łydki, para
	Tak
	
	Nie dotyczy

	45.
	Pas do mocowania pacjenta – 2 szt.
	
	
	Nie dotyczy

	Parametry punktowane

	1
	Cztery koła schowane w obrysie podstawy stołu. Koła nie mogą wystawać poza podstawę podczas zabiegów a także podczas przemieszczania stołu (wersja 1), koła wystające poza podstawę stołu (wersja2)
	Tak
	
	Punktacja
wersja 1 -10 pkt, wersja 2 -0 pkt


	
	Udźwig stołu:
Maksymalny dopuszczalny udźwig stołu: min. 360 kg
	Tak, podać
	
	Punktacja
Powyżej 450kg-10 pkt
400-449kg-5 pkt
poniżej 400 kg - 0pkt

	
	Wyciąg ortopedyczny z włókna węglowego- 2 szt
	Tak/nie
	
	Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt

	
	System autodiagnostyki z wyświetlaczem kodów błędu
	Tak/nie
	
	Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt

	
	Stół operacyjny do zabiegów neurochirurgicznych.

	47.
	Mobilny, modularny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym(wersja 1)
lub elektromechanicznym(wersja 2)
	Tak
	
	Punktacja
wersja 1 -10 pkt, wersja 2 -0 pkt


	48.
	Kolumna stołu pokryta ruchomymi panelami ze stali CrNi. Konstrukcja stołu wykonana w oparciu o aluminium i stal CrNi. Nie dopuszcza się gumowych lub gumopodobnych elementów harmonijkowych osłaniających całą kolumnę stołu ze względów aseptycznych. Wyjątek może stanowić mała osłona siłownika lub siłowników. 
	Tak
	
	Nie dotyczy

	49.
	Podstawa stołu wykonana z żeliwa, węższa w części centralnej ułatwiająca dostęp do stołu chirurgowi, szersza na końcach zwiększająca stabilność stołu podczas zabiegu. Pokrywa podstawy wykonana ze stali nierdzewnej. Na obrysie podstawy brak jakichkolwiek dźwigni czy pedałów nożnych utrudniających dostęp operatora do pacjenta.
	Tak, opisać
	
	Nie dotyczy

	50.
	Cztery podwójne koła schowane w obrysie podstawy stołu. Koła nie mogą wystawać poza podstawę podczas zabiegów a także podczas przemieszczania stołu (wersja 1), koła wystające poza podstawę stołu (wersja2)

	Tak
	
	Punktacja
wersja 1 -10 pkt, wersja 2 -0 pkt

	51.
	Stół w pozycji „zablokowany” nie opiera się na kołach jezdnych czy wysuwanych stopkach( wersja 1) 
stół w pozycji zablokowany opiera się na wysuwanych stopkach (wersja 2)
	Tak, opisać
	
	Punktacja
wersja 1 - 10 pkt, wersja 2 -0 pkt

	52.
	Akumulatory zapewniające prace stołu przez ok. tydzień wbudowane w podstawę stołu. Ładowarka wewnętrzna. Informacja o niskim poziomie naładowania baterii na panelu sterowania awaryjnego na kolumnie stołu.
	Tak
	
	Nie dotyczy

	53.
	Całkowite naładowanie baterii w czasie ok. 12 godzin, naładowanie do poziomu 90% - ok. 6 godzin.
	Tak, podać
	
	Nie dotyczy

	54.
	Blat stołu złożony z następujących segmentów:
Podgłówek odejmowalny
Odejmowany segment przedłużający z możliwością instalacji po stronie podgłówka i podnóżka 
Płyta plecowa dolna nieodejmowalna
Segment siedziska
Podnóżki dzielone czterosegmentowe rozchylane para 
Segmenty blatu łączone za pomocą gniazd wpustowych na zasadzie szybkozłączy z blokadą zapobiegającą wysuwaniu się elementów. Nie dopuszcza się stosowania segmentów z koniecznością dokręcania śrub. Wyjątek może stanowić podgłówek.

	Tak, podać
	
	Nie dotyczy

	55.
	Szerokość blatu bez szyn bocznych: 530 – 550 mm
Szerokość blatu z szynami bocznymi: 580 - 600 mm
	Tak, podać
	
	Nie dotyczy

	56.
	Segmenty blatu przezierne w projekcji AP bez poprzecznych wzmocnień/poprzeczek utrudniających uzyskanie czystego obrazu RTG. Dopuszcza się nieprzezierny podgłówek.
	Tak
	
	Nie dotyczy

	57.
	Funkcje regulowane manualnie:
podgłówek regulowany manualnie w min. dwóch płaszczyznach za pomocą min. dwóch dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Podgłówek pozwalający na jednoczesną regulację kąta nachylenia podgłówka i regulację jego wysokości i kąta zaklinowania względem płyty plecowej blatu . Zakres regulacji kąta nachylenia podgłówka w osi:
bliższej kolumnie stołu min. od -90˚ do +90˚
dalszej od kolumny stołu: min. 0˚ do +120˚
rozchylenie podnóżków na boki 110o +/-5o
ciężar maksymalny podnóżków 10 kg
	Tak
	
	Nie dotyczy

	58.
	Funkcje regulowane pilotem sterującym:
Wysokość blatu w zakresie min. 600-1000 mm (bez materaca, blat w pozycji horyzontalnej)
Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie min. 25˚/35o
Przechyły boczne w zakresie ≥ 20˚
Pozycja płyty plecowej dolnej w zakresie min. -40˚ do +70˚
Pozycja podnóżków i/lub segmentu przedłużającego siedzisko w zakresie min. -90˚ do +80˚. 
Pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. 
Pozycja flex min 220o
Pozycja reflex min 110o
Pozycja „beach-chair”
Pozycja normalna/odwrócona
Blokowanie i odblokowanie stołu
Blokowanie i odblokowanie funkcji motorycznych blatu
Przesuw wzdłużny blatu w zakresie min. 310 mm
Możliwość zapamiętania min 10 pozycji stołu zaprogramowanych przez użytkownika
	Tak, podać
	
	Nie dotyczy

	59.
	Długość blatu, jego konfiguracja oraz konstrukcja kolumny stołu umożliwiająca bardzo dobry dostęp aparatu RTG (ramienia C) bez wykorzystania przesuwu wzdłużnego:
w zakresie min 1500 mm - licząc (w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu kolumny stołu do brzegu blatu od strony głowy
w zakresie min 1500 mm - licząc (w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu kolumny stołu do brzegu blatu od strony nóg pacjenta
	Tak, podać
	
	Nie dotyczy

	60.
	Stół wyposażony w pilot bezprzewodowy na podczerwień z ładowarka mobilną – 1 szt. 
	Tak
	
	Nie dotyczy

	61.
	Piloty zdalnego sterowania z podświetlanymi piktogramami ułatwiającymi pracę w zacienionej sali operacyjnej..
Pilot sterujący wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny .
	Tak
	
	Nie dotyczy

	62.
	Dodatkowy panel sterujący umieszczony na powierzchni kolumny stołu operacyjnego aktywny non stop. System nie wyłącza się automatycznie bez ingerencji obsługi. W celu podniesienia bezpieczeństwa obsługa panelu wymaga jednoczesnego użycia dwóch przycisków.
	Tak
	
	Nie dotyczy

	63.
	Funkcje obsługiwane przez dodatkowy panel sterujący (min.)
Wysokość blatu 
Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga 
Przechyły boczne
Pozycja płyty plecowej 
Pozycja podnóżków i/lub segmentu przedłużającego 
Blokowanie i odblokowanie stołu
	Tak, podać
	
	Nie dotyczy

	64.
	Opcjonalny nożny sterownik stołu  
	Tak/Nie
	
	Nie dotyczy

	65.
	Stół wyposażony w demontowane materace, łączenia na materacach zespalane ultradźwiękową, bezszwową metodą, antystatyczne, o grubości minimum 80 mm, wykazujące właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materace powinny posiadać tzw. „pamięć kształtu” co bezpośrednio ma wpływ na utrzymanie ciepłoty pacjenta w trakcie zabiegu
	Tak
	
	Nie dotyczy

	66.
	Możliwość instalacji różnych segmentów i akcesoriów po obu stronach blatu zarówno od strony głowy jak i podnóżka.
	Tak
	
	Nie dotyczy

	67.
	Udźwig stołu:
Maksymalny dopuszczalny udźwig stołu: min. 400 kg
	Tak, podać
	
	Punktacja
Powyżej 450kg-10 pkt
400-449kg-0 pkt

	68.
	Wyposażenie
	
	
	Nie dotyczy

	69.
	Szyny instrumentalne wzdłuż segmentów podnóżków, siedziska, górnej i dolnej płyty plecowej, po obu stronach tych segmentów blatu stołu - standardowe
	Tak
	
	Nie dotyczy

	70.
	Podpora pod rękę, anestezjologiczna płaska z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu dzięki przegubowi kulowemu. Mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami – 2 szt.
	Tak
	
	Nie dotyczy

	71.
	Adapter do podłączenia dodatkowych akcesoriów do pozycjonowania głowy – 1 szt. 
	Tak
	
	Nie dotyczy

	72.
	Uchwyt standardowy do klamry czaszki typu DORO z regulacją szerokości – 1 szt. 
	Tak
	
	Nie dotyczy

	73.
	Zacisk połączeniowy do klamry czaszki typu DORO – 1 szt.
	Tak
	
	Nie dotyczy

	74.
	Klamra czaszki typu DORO – 1 szt. 
	Tak
	
	Nie dotyczy

	75.
	Adapter poprzeczkowy do podłączenia klamry czaszki typu DORO do pozycjonowania pacjenta siedzącego- 1 szt. 
	Tak
	
	Nie dotyczy

	76.
	Zacisk uniwersalny – 4 szt. 
	Tak
	
	Nie dotyczy

	77.
	Ekran anestezyjny – 1 szt. 
	Tak
	
	Nie dotyczy

	78.
	Rama do chirurgii kręgosłupa przezierna dla promieni RTG – 1 szt. 
	Tak
	
	Nie dotyczy

	79.
	Poduszka do wypiętrzenia pleców dwusegmentowa podpierająca pas barkowy i pas miedniczny – 1 
	Tak
	
	Nie dotyczy

	80.
	Podnóżki dzielone czterosegmentowe rozchylane, z możliwością odejmowania płyt pod łydki para
	Tak
	
	Nie dotyczy

	Parametry punktowane

	
	Mobilny, modularny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym(wersja 1)
lub elektromechanicznym(wersja 2)
	Tak
	
	Punktacja
wersja 1 -10 pkt, wersja 2 -0 pkt


	
	Cztery koła schowane w obrysie podstawy stołu. Koła nie mogą wystawać poza podstawę podczas zabiegów a także podczas przemieszczania stołu (wersja 1), koła wystające poza podstawę stołu (wersja2)

	Tak
	
	Punktacja
wersja 1 -10 pkt, wersja 2 -0 pkt

	
	Udźwig stołu:
Maksymalny dopuszczalny udźwig stołu: min. 360kg
	Tak, podać
	
	Punktacja
Powyżej 450kg-10 pkt
400-449kg-5 pkt
poniżej 400 kg – 0 pkt

	
	System autodiagnostyki z wyświetlaczem kodów błędu
	Tak/nie
	
	Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt

	
	
	
	
	

	81.
	Stół operacyjny do zabiegów pediatrycznych

	82.
	Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, mobilny na podstawie jezdnej. Konstrukcja stołu: rama i kolumna wykonane ze stali nierdzewnej; dopuszcza się aby podstawa i górna obudowa kolumny wykonane były z tworzywa sztucznego lub kompozytu włókna szklanego.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	83.
	Napęd stołu elektrohydrauliczny
	TAK
	
	Nie dotyczy

	84.
	Kolumna stołu monolityczna, bez elementów wystających, dopuszcza się dźwignię hamulca do blokowania kół. 
	TAK
	
	Nie dotyczy

	85.
	Podstawa stołu węższa w środkowej części umożliwiająca dostęp operatora do pola operacyjnego; 
	TAK
	
	Nie dotyczy

	86.
	Kolumna wyposażona w panel do awaryjnego sterowania stołem zlokalizowanym na bocznej (lewej lub prawej w stosunku do osi długiej stołu) powierzchni kolumny stołu.
Elektronika stołu ma pozostać cały czas w gotowości bez automatycznego wyłączania zasilania w stole.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	87.
	Centralna blokada kół stołu za pomocą pedału nożnego - brak mechanizmu wysuwanych bolców, stopek, itp. 
	TAK
	
	Punktacja
centralna blokada kół stołu za pomocą pedału nożnego – 10 pkt
centralna blokada kół stołu za pomocą mechanizmu wysuwanych bolców, stopek, itp. - 0 pkt

	88.
	Pilot przewodowy lub bezprzewodowy podświetlany z widocznym indykatorem naładowania i piktogramami podziału poszczególnych elementów stołu na strefy min: plecową i nożną, konfiguracji normalnej lub odwróconej a także piktogramami realizowanych ułożeń, zerowania stołu – funkcja realizowana jednym przyciskiem. Pilot aktywny non – stop.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	89.
	Regulacja za pomocą pilota min. następujących ruchów:
	
	
	Nie dotyczy

	90.
	Wysokości w zakresie od 580 mm do 950 mm +/- 20 mm
	TAK (podać)
	
	Nie dotyczy

	91.
	Nachylenia wzdłużnego (pozycja Trendelenburga, anty – Trendelenburga) w zakresie min. –300 / +300 +/-50
	TAK (podać)
	
	Nie dotyczy

	92.
	Nachyleń bocznych w zakresie min. –200 / +200 +/-50
	TAK (podać)
	
	Nie dotyczy

	93.
	Automatycznego ustawienia pozycji „0”
	TAK (podać)
	
	Nie dotyczy

	94.
	Wypiętrzenia nerkowego – uzyskanie rozwarcia o kącie min. 2200
	TAK (podać)
	
	Nie dotyczy

	95.
	Przesuw wzdłużny blatu min. 300mm
	Tak (podać)
	
	Punktacja
≥ 310mm - 10 pkt
<310mm - 0 pkt

	96.
	Nachylenia:
płyty plecowej w zakresie min. –400 / +750 +/-50 
	TAK (podać)
	
	Nie dotyczy

	97.
	Regulacja manualna nachylenia płyty nóg w zakresie min. 00 / -950 +/-50 Płyty nóg wspomagane sprężynami gazowymi.
	TAK (podać)
	
	Nie dotyczy

	98.
	Poszczególne elementy blatów łączone na zasadzie gniazda wpustowego, bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach. Jedno kliknięcie po prostym osadzeniu w gnieździe ma stanowić bezpieczne połączenie elementów. Wyjątek może stanowić sposób mocowania podgłówka.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	99.
	Funkcja blatu stołu do pozycji „FLEX” / „REFLEX” realizowana za pomocą jednego przycisku.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	100.
	Układ sterowania ruchami blatu zapewniający płynna ich regulację i wysoką stabilność pozycjonowania.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	101.
	Stół wyposażony w antystatyczne, demontowalne materace (łączenia na materacach zespalane metodą bezszwową) o grubości min. 80 mm posiadając właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materac posiadający funkcję „pamięci kształtu” oraz zabezpieczenia pacjenta przed wychłodzeniem. W części dwudzielnego siedziska materac całościowo ma pokrywać tą część stołu.
	TAK
	
	Punktacja
w części dwudzielnego siedziska materac całościowo pokrywający tę część stołu -10 pkt
w części dwudzielnego siedziska materac nie pokrywający całościowo tę część stołu, składający się z dwóch oddzielnych elementów - 0 pkt

	102.
	Zasilanie stołu akumulatorowe z wbudowanym układem ładowania – wskaźnik stanu naładowania baterii na pilocie.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	103.
	W trybie awaryjnym możliwość pracy z sieci 230V.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	104.
	Dopuszczalne obciążenie stołu min 330 kg
	TAK (podać)
	
	Punktacja
≥ 350kg - 10 pkt
330-349kg - 0 pkt

	105.
	Szyny akcesoryjne wzdłuż wszystkich segmentów, po obu stronach blatu stołu – standardowe. Dopuszcza się podgłówek bez szyn bocznych.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	106.
	Wyposażenie stołu:
	
	
	Nie dotyczy

	107.
	Podpory anestezjologiczne pod ręce na zawiasie kulowym – 2 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	108.
	Ekran anestezjologiczny z zaciskiem – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	109.
	Pas do mocowania pacjenta – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	110.
	Uchwyt podpory bocznej wraz z poduszkami – 2 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	111.
	Pilot przewodowy - 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	112.
	Wieszak na kroplówkę z regulacją wysokości, z 4 wieszakami – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	113.
	Podpory pod nogi dla dzieci typu Goepel, z możliwością złożenia dolnej części – 2 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	114.
	Uchwyt uniwersalny – 3 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	Parametry punktowane

	
	Centralna blokada kół stołu za pomocą pedału nożnego lub mechanizmu wysuwanych bolców, stopek, itp. 
	TAK
	
	Punktacja
centralna blokada kół stołu za pomocą pedału nożnego – 10 pkt
centralna blokada kół stołu za pomocą mechanizmu wysuwanych bolców, stopek, itp. - 5 pkt

	
	Przesuw wzdłużny blatu min. 300mm
	Tak (podać)
	
	Punktacja
≥ 310mm - 10 pkt
<310mm - 0 pkt

	
	Stół wyposażony w antystatyczne, demontowalne materace (łączenia na materacach zespalane metodą bezszwową) o grubości min. 80 mm posiadając właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materac posiadający funkcję „pamięci kształtu” oraz zabezpieczenia pacjenta przed wychłodzeniem. W części dwudzielnego siedziska materac całościowo ma pokrywać tą część stołu.
	TAK
	
	Punktacja
w części dwudzielnego siedziska materac całościowo pokrywający tę część stołu -10 pkt
w części dwudzielnego siedziska materac nie pokrywający całościowo tę część stołu, składający się z dwóch oddzielnych elementów - 0 pkt

	
	Dopuszczalne obciążenie stołu min 330 kg
	TAK (podać)
	
	Punktacja
≥ 360kg - 10 pkt
330-359kg - 0 pkt

	
	System autodiagnostyki z wyświetlaczem kodów błędu
	Tak/nie
	
	Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt

	115.
	Stół operacyjny do zabiegów ginekologicznych


	116.
	Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, mobilny na podstawie jezdnej. Konstrukcja stołu: rama i kolumna wykonane ze stali nierdzewnej; dopuszcza się aby podstawa i górna obudowa kolumny wykonane były z tworzywa sztucznego lub kompozytu włókna szklanego.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	117.
	Napęd stołu elektrohydrauliczny
	TAK
	
	Nie dotyczy

	118.
	Kolumna stołu monolityczna, bez elementów wystających, dopuszcza się dźwignię hamulca do blokowania kół. 
	TAK
	
	Nie dotyczy

	119.
	Podstawa stołu węższa w środkowej części umożliwiająca dostęp operatora do pola operacyjnego; 
	TAK
	
	Nie dotyczy

	120.
	Kolumna wyposażona w panel do awaryjnego sterowania stołem zlokalizowanym na bocznej (lewej lub prawej w stosunku do osi długiej stołu) powierzchni kolumny stołu.
Elektronika stołu ma pozostać cały czas w gotowości bez automatycznego wyłączania zasilania w stole.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	121.
	Centralna blokada kół stołu za pomocą pedału nożnego - brak mechanizmu wysuwanych bolców, stopek, itp. 
	TAK
	
	Punktacja
centralna blokada kół stołu za pomocą pedału nożnego - 10 pkt
centralna blokada kół stołu za pomocą mechanizmu wysuwanych bolców, stopek, itp. - 0 pkt

	122.
	Pilot przewodowy lub bezprzewodowy podświetlany z widocznym indykatorem naładowania i piktogramami podziału poszczególnych elementów stołu na strefy min: plecową i nożną, konfiguracji normalnej lub odwróconej a także piktogramami realizowanych ułożeń, zerowania stołu – funkcja realizowana jednym przyciskiem. Pilot aktywny non – stop.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	123.
	Regulacja za pomocą pilota min. następujących ruchów:
	
	
	Nie dotyczy

	124.
	Wysokości w zakresie od 580 mm do 950 mm +/- 20 mm
	TAK (podać)
	
	Nie dotyczy

	125.
	Nachylenia wzdłużnego (pozycja Trendelenburga, anty – Trendelenburga) w zakresie min. –30º / +30º +/-5º
	TAK (podać)
	
	Nie dotyczy

	126.
	Nachyleń bocznych w zakresie min. –20º / +20º +/-5º
	TAK (podać)
	
	Nie dotyczy

	127.
	Automatycznego ustawienia pozycji „0”
	TAK (podać)
	
	Nie dotyczy

	128.
	Wypiętrzenia nerkowego – uzyskanie rozwarcia o kącie min. 2200
	TAK (podać)
	
	Nie dotyczy

	129.
	Przesuw wzdłużny blatu min. 300mm
	Tak (podać)
	
	Punktacja
≥ 310mm - 10 pkt
<310mm - 0 pkt

	130.
	Nachylenia:
płyty plecowej w zakresie min. –40º / +75º +/-5º 
	TAK (podać)
	
	Nie dotyczy

	131.
	Regulacja manualna nachylenia płyty nóg w zakresie min. 0º / -95º +/-5º Płyty nóg wspomagane sprężynami gazowymi.
	TAK (podać)
	
	Nie dotyczy

	132.
	Poszczególne elementy blatów łączone na zasadzie gniazda wpustowego, bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach. Jedno kliknięcie po prostym osadzeniu w gnieździe ma stanowić bezpieczne połączenie elementów. Wyjątek może stanowić sposób mocowania podgłówka.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	133.
	Funkcja blatu stołu do pozycji „FLEX” / „REFLEX” realizowana za pomocą jednego przycisku.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	134.
	Układ sterowania ruchami blatu zapewniający płynna ich regulację i wysoką stabilność pozycjonowania.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	135.
	Stół wyposażony w antystatyczne, demontowalne materace (łączenia na materacach zespalane metodą bezszwową) o grubości min. 80 mm posiadając właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materac posiadający funkcję „pamięci kształtu” oraz zabezpieczenia pacjenta przed wychłodzeniem. W części dwudzielnego siedziska materac całościowo ma pokrywać tą część stołu.
	TAK
	
	Punktacja
w części dwudzielnego siedziska materac całościowo pokrywający tę część stołu -10 pkt
w części dwudzielnego siedziska materac nie pokrywający całościowo tę część stołu, składający się z dwóch oddzielnych elementów - 0 pkt

	136.
	Zasilanie stołu akumulatorowe z wbudowanym układem ładowania – wskaźnik stanu naładowania baterii na pilocie.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	137.
	W trybie awaryjnym możliwość pracy z sieci 230V.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	138.
	Dopuszczalne obciążenie stołu min 330 kg
	TAK (podać)
	
	Punktacja
≥ 350kg - 10 pkt
330-349kg - 0 pkt

	139.
	Szyny akcesoryjne wzdłuż wszystkich segmentów, po obu stronach blatu stołu – standardowe. Dopuszcza się podgłówek bez szyn bocznych.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	140.
	Wyposażenie stołu:
	
	
	Nie dotyczy

	141.
	Podpory anestezjologiczne pod ręce na zawiasie kulowym – 2 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	142.
	Ekran anestezjologiczny z zaciskiem – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	143.
	Pas do mocowania pacjenta – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	144.
	Podpory pod nogi typu Goepel na przegubie kulowym z pasami mocującymi – 2 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	145.
	Pilot przewodowy 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	146.
	Ginekologiczne przedłużenie segmentu siedziska z szynami bocznymi – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	147.
	Wieszak na kroplówkę z regulacją wysokości, z 4 wieszakami
	TAK
	
	Nie dotyczy

	148.
	Poduszka żelowa do pozycji leżącej, duża, służąca do zmniejszenia nacisku, posiadająca boczne wgłębienia na rurkę oddechową – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	149.
	Uchwyt uniwersalny – 3 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	Parametry punktowane

	
	Centralna blokada kół stołu za pomocą pedału nożnego lub mechanizmu wysuwanych bolców, stopek, itp. 
	TAK
	
	Punktacja
centralna blokada kół stołu za pomocą pedału nożnego - 10 pkt
centralna blokada kół stołu za pomocą mechanizmu wysuwanych bolców, stopek, itp. - 5 pkt

	
	Przesuw wzdłużny blatu min. 300mm
	Tak (podać)
	
	Punktacja
≥ 310mm - 10 pkt
<310mm - 0 pkt

	
	Stół wyposażony w antystatyczne, demontowalne materace (łączenia na materacach zespalane metodą bezszwową) o grubości min. 80 mm posiadając właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materac posiadający funkcję „pamięci kształtu” oraz zabezpieczenia pacjenta przed wychłodzeniem. W części dwudzielnego siedziska materac całościowo ma pokrywać tą część stołu.
	TAK
	
	Punktacja
w części dwudzielnego siedziska materac całościowo pokrywający tę część stołu -10 pkt
w części dwudzielnego siedziska materac nie pokrywający całościowo tę część stołu, składający się z dwóch oddzielnych elementów - 0 pkt

	
	Dopuszczalne obciążenie stołu min 330 kg
	TAK (podać)
	
	Punktacja
≥ 360kg - 10 pkt
330-359kg - 0 pkt

	
	System autodiagnostyki z wyświetlaczem kodów błędu
	Tak/nie
	
	Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt

	150.
	Stół operacyjny do zabiegów ogólnochirurgicznych

	151.
	Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, mobilny na podstawie jezdnej. Konstrukcja stołu: rama i kolumna wykonane ze stali nierdzewnej; dopuszcza się aby podstawa i górna obudowa kolumny wykonane były z tworzywa sztucznego lub kompozytu włókna szklanego.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	152.
	Napęd stołu elektrohydrauliczny
	TAK
	
	Nie dotyczy

	153.
	Kolumna stołu monolityczna, bez elementów wystających, dopuszcza się dźwignię hamulca do blokowania kół. 
	TAK
	
	Nie dotyczy

	154.
	Podstawa stołu węższa w środkowej części umożliwiająca dostęp operatora do pola operacyjnego; 
	TAK
	
	Nie dotyczy

	155.
	Kolumna wyposażona w panel do awaryjnego sterowania stołem zlokalizowanym na bocznej (lewej lub prawej w stosunku do osi długiej stołu) powierzchni kolumny stołu.
Elektronika stołu ma pozostać cały czas w gotowości bez automatycznego wyłączania zasilania w stole.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	156.
	Centralna blokada kół stołu za pomocą pedału nożnego - brak mechanizmu wysuwanych bolców, stopek, itp. 
	TAK
	
	Punktacja
centralna blokada kół stołu za pomocą pedału nożnego - 10 pkt
centralna blokada kół stołu za pomocą mechanizmu wysuwanych bolców, stopek, itp. - 0 pkt

	157.
	Pilot przewodowy lub bezprzewodowy podświetlany z widocznym indykatorem naładowania i piktogramami podziału poszczególnych elementów stołu na strefy min: plecową i nożną, konfiguracji normalnej lub odwróconej a także piktogramami realizowanych ułożeń, zerowania stołu – funkcja realizowana jednym przyciskiem. Pilot aktywny non – stop.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	158.
	Regulacja za pomocą pilota min. następujących ruchów:
	
	
	Nie dotyczy

	159.
	Wysokości w zakresie od 580 mm do 950 mm +/- 20 mm
	TAK (podać)
	
	Nie dotyczy

	160.
	Nachylenia wzdłużnego (pozycja Trendelenburga, anty – Trendelenburga) w zakresie min. –30º / +30º +/-5º
	TAK (podać)
	
	Nie dotyczy

	161.
	Nachyleń bocznych w zakresie min. –20º / +20º +/-5º
	TAK (podać)
	
	Nie dotyczy

	162.
	Automatycznego ustawienia pozycji „0”
	TAK (podać)
	
	Nie dotyczy

	163.
	Wypiętrzenia nerkowego – uzyskanie rozwarcia o kącie min. 220º
	TAK (podać)
	
	Nie dotyczy

	164.
	Przesuw wzdłużny blatu min. 300mm
	Tak (podać)
	
	Punktacja
≥ 310mm - 10 pkt
<310mm - 0 pkt

	165.
	Nachylenia:
płyty plecowej w zakresie min. –40º / +75º +/-5º 
	TAK (podać)
	
	Nie dotyczy

	166.
	Regulacja manualna nachylenia płyty nóg w zakresie min. 0º / -95º +/-5º Płyty nóg wspomagane sprężynami gazowymi.
	TAK (podać)
	
	Nie dotyczy

	167.
	Poszczególne elementy blatów łączone na zasadzie gniazda wpustowego, bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach. Jedno kliknięcie po prostym osadzeniu w gnieździe ma stanowić bezpieczne połączenie elementów. Wyjątek może stanowić sposób mocowania podgłówka.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	168.
	Funkcja blatu stołu do pozycji „FLEX” / „REFLEX” realizowana za pomocą jednego przycisku.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	169.
	Układ sterowania ruchami blatu zapewniający płynna ich regulację i wysoką stabilność pozycjonowania.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	170.
	Stół wyposażony w antystatyczne, demontowalne materace (łączenia na materacach zespalane metodą bezszwową) o grubości min. 80 mm posiadając właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materac posiadający funkcję „pamięci kształtu” oraz zabezpieczenia pacjenta przed wychłodzeniem. W części dwudzielnego siedziska materac całościowo ma pokrywać tą część stołu.
	TAK
	
	Punktacja
w części dwudzielnego siedziska materac całościowo pokrywający tę część stołu -10 pkt
w części dwudzielnego siedziska materac nie pokrywający całościowo tę część stołu, składający się z dwóch oddzielnych elementów - 0 pkt

	171.
	Zasilanie stołu akumulatorowe z wbudowanym układem ładowania – wskaźnik stanu naładowania baterii na pilocie.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	172.
	W trybie awaryjnym możliwość pracy z sieci 230V.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	173.
	Dopuszczalne obciążenie stołu min 330 kg
	TAK (podać)
	
	Punktacja
≥ 350kg - 10 pkt
330-349kg - 0 pkt

	174.
	Szyny akcesoryjne wzdłuż wszystkich segmentów, po obu stronach blatu stołu – standardowe. Dopuszcza się podgłówek bez szyn bocznych.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	175.
	Wyposażenie stołu:
	
	
	Nie dotyczy

	176.
	Podpory anestezjologiczne pod ręce na zawiasie kulowym – 2 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	177.
	Ekran anestezjologiczny z zaciskiem – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	178.
	Pas do mocowania pacjenta – 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	179.
	Uchwyt podpory bocznej wraz z poduszkami – 2 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	180.
	Pilot przewodowy 1 szt.
	TAK
	
	Nie dotyczy

	181.
	Wieszak na kroplówkę z regulacją wysokości, z 4 wieszakami
	TAK
	
	Nie dotyczy

	Parametry punktowane

	
	Centralna blokada kół stołu za pomocą pedału nożnego lub mechanizmu wysuwanych bolców, stopek, itp. 
	TAK
	
	Punktacja
centralna blokada kół stołu za pomocą pedału nożnego - 10 pkt
centralna blokada kół stołu za pomocą mechanizmu wysuwanych bolców, stopek, itp. - 5 pkt

	
	Przesuw wzdłużny blatu min. 300mm
	Tak (podać)
	
	Punktacja
≥ 310mm - 10 pkt
<310mm - 0 pkt

	
	Stół wyposażony w antystatyczne, demontowalne materace (łączenia na materacach zespalane metodą bezszwową) o grubości min. 80 mm posiadając właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materac posiadający funkcję „pamięci kształtu” oraz zabezpieczenia pacjenta przed wychłodzeniem. W części dwudzielnego siedziska materac całościowo ma pokrywać tą część stołu.
	TAK
	
	Punktacja
w części dwudzielnego siedziska materac całościowo pokrywający tę część stołu -10 pkt
w części dwudzielnego siedziska materac nie pokrywający całościowo tę część stołu, składający się z dwóch oddzielnych elementów - 0 pkt

	
	Dopuszczalne obciążenie stołu min 330 kg
	TAK (podać)
	
	Punktacja
≥ 360kg - 10 pkt
330-359kg - 0 pkt

	
	System autodiagnostyki z wyświetlaczem kodów błędu
	Tak/nie
	
	Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt



Aparat rtg typu ramię c  – 1 szt
	LP
	Parametry techniczne
	Wymagane
	Oferowane
	Punktacja

	1.
	Mobilne cyfrowe ramię c , z osobnym wózkiem na monitor medyczny połączony kablem, istotne elementy aparatu jak generator, ramię c, kamera , kolimator obrazu, oprogramowanie, tego samego producenta.
	Tak
	
	Nie dotyczy -

	2.
	Ramię c

	3.
	Obrót wokół osi wzdłużnej 
	≥ ± 230°
	
	Nie dotyczy 

	4.
	Ruch orbitalny
	≥ 145°
	
	>145 – 20 pkt
=145 – 0pkt


	5.
	Ruch WIG - WAG
	≥ ± 12,5°
	
	Nie dotyczy

	6.
	Przesuw pionowy zmotoryzowany 
	≥ 50 cm
	
	Nie dotyczy 

	7.
	Przesuw poziomy/ poprzeczny 
	≥ 20 cm
	
	Nie dotyczy

	8.
	SID
	≥ 100 cm
	
	Nie dotyczy

	9.
	Głębokość ramienia
	≥ 720 mm
	
	>720 – 10 pkt
=720 – 0pkt


	10.
	Odległość od wzmacniacza do kołpaka lampy, prześwit ramienia
	≥ 80 mm
	
	-


	11.
	Znaczniki z kolorem do identyfikacji danego zakresu ruchu na ramieniu
	Tak/Nie
	
	Tak- 20pkt
Nie  - 0pkt

	12.
	Generator

	13.
	Generator wysokiej częstotliwości [HF]
	≥ 60kHz
	
	>60 – 20 pkt
=60 – 0pkt

	14.
	Moc generatora
	≥ 4,5kW
	
	Nie dotyczy

	15.
	Zakres napięcia zmieniany co 1kV
	Tak
	
	Nie dotyczy

	16.
	Maksymalny prąd skopii pulsacyjnej  (zmiana co 0,1mA) dla 5 p/s 
	≥15mA
	
	>15 – 10 pkt
=15 – 0pkt

	17.
	Maksymalny prąd radiografii
	≥45mA
	
	Nie dotyczy

	18.
	Prąd skopi ciągłej  
	≥20mA
	
	Nie dotyczy

	19.
	Maksymalna wartość mAs
	≥200mAs
	
	Nie dotyczy

	20.
	Tryb ekspozycji z podwyższoną dawką typu Single Shot – wyoskokontrasotwej ekspozycji
	Tak/Nie
	
	Tak – 20pkt
Nie – 0pkt

	21.
	AEC - Automatyka fluoroskopii
	Tak
	
	- Nie dotyczy

	22.
	Skopia pulsacyjna z możliwością wyboru pulsacji co najmniej 5 trybów  pulsów na sekundę
	≥5 tak podać wymienić
	
	>5 – 10 pkt
=5 – 0pkt

	23.
	Generator, ramię sterowane z pulpitu kolorowego  typu "touch screen" min 10" z możliwością obrotu monitora wokół własnej osi 360 stopni, montowany na ramieniu aparatu
	Tak
≥10”
	
	>10” – 10 pkt
=10 – 0pkt

	24.
	Możliwość podglądu obrazu na monitorze
	Tak/Nie
	
	Tak – 50pkt
Nie – 0pkt

	25.
	Wyświetlanie dawki na monitorze typu "touch screen"
	Tak
	
	Nie dotyczy

	26.
	Programy anatomiczne min : Ręka, Brzuch, Płuca, Stawy, wybierane bezpośrednio z pulpitu sterowania
	Tak
	
	Nie dotyczy

	27.
	Wyświetlacz czasu ekspozycji z wyłącznikiem automatycznym po 10 minutach promieniowania
	Tak
	
	Nie dotyczy

	28.
	Akwizycja obrazów
	≥30f/s
	
	Nie dotyczy

	29.
	Redukcja dawki w dwóch co najmniej do 75% w dwóch trybach pulsacji
	Tak. Podać
	
	Nie dotyczy

	30.
	Filtracja całkowita 
	≥4,0mmAl
	
	>4 – 10 pkt
=4 – 0pkt


	31.
	Zakres mAs dla radiografii
	≥0,6 -200
	
	Nie dotyczy 

	32.
	Lampa rtg

	33.
	Lampa z anodą stałą
	Tak
	
	Nie dotyczy

	34.
	Pojemność cieplna anody
	≥50KHU
	
	Nie dotyczy

	35.
	Pojemność cieplna monobloku łączna
	≥2200KHU
	
	>2200 – 10 pkt
=2200 – 0pkt

	36.
	Aktywny system chłodzenia anody
	Tak/Nie Podać, opisać technologię
	
	Tak – 50pkt
Nie – 0pkt

	37.
	Wielkość ogniska małego ≤ 0,5 mm
	Tak
	
	Nie dotyczy

	38.
	Automatyka zabezpieczająca przed przegrzaniem
	Tak
	
	Nie dotyczy

	39.
	Kolimator sterowany z pulpitu kolorowego  typu "touch screen"
	Tak
	
	Nie dotyczy

	40.
	Wirtualny kolimator , możliwość podglądu bez konieczności promieniowania
	Tak
	
	Nie dotyczy

	41.
	Obrót obrazu za pomocą wirtualnego kolimatora 360 stopni.
	Tak
	
	Nie dotyczy

	42.
	Kolimator typu IRIS lub prostokątny
	Tak/Nie
	
	Iris – 10 pkt
Prostokątny -0pkt

	43.
	Tor wizyjny i kamera

	44.
	Akwizycja obrazu
	≥12 bitów
	
	Nie dotyczy 

	45.
	Matryca przetwarzania obrazu kamery CCD (dicom)
	≥1000x1000
	
	>1000x1000-10pkt
=1000x1000=0pkt

	46.
	Pamięć ostatniego obrazu [LIH] 
	Tak
	
	Nie dotyczy

	47.
	Cyfrowy obrót obrazu, obraz lustrzany
	Tak
	
	Nie dotyczy

	48.
	Wózek z lampą, oświetleniem ostrzegawczym włączanym podczas ekspozycji
	Tak
	
	Nie dotyczy

	49.
	Wózek z jednym monitorem medycznym  kolorowym min 32”
	≥32”
	
	>32”-10pkt
=32”=0pkt

	50.
	Monitor medyczny ,montowany na samodzielnym wózku,  wózek połączony kablem jednożyłowym z jedną wtyczką. Monitor wyświetlający obraz live i referencyjny 
	Tak
	
	Nie dotyczy

	51.
	Rozdzielczość monitora ≥ 2500 x 1050
	Tak
	
	Nie dotyczy

	52.
	Wzmacniacz obrazu trójpolowy
	Tak
	
	Nie dotyczy

	53.
	Rozdzielczość dla poszczególnych pól wzmacniacza
	≥ 52/58/68
	
	Nie dotyczy

	54.
	DQE
	≥65%
	
	Nie dotyczy

	55.
	System obrazowania z oprogramowaniem do archiwizacji, wprowadzania danych, akwizycji i obróbki obrazów.
	
	
	Nie dotyczy

	56.
	Fabryczny system archiwizacji obrazów wbudowany w wózek (software tego samego producenta co aparat)
	Tak
	
	Nie dotyczy

	57.
	Miejsce na printer (drukarkę terminczną) w wózku fabrycznym, ,printer wbudowany w wózek bez dodatkowych półek. (możliwość montażu drukarki  o formacie A4
	Tak
	
	Nie dotyczy

	58.
	Baza danych pacjenta z możliwością edycji  (obsługa interfejsu w języku polskim)
	Tak
	
	Nie dotyczy

	59.
	Dodawanie tekstu, adnotacji, Funkcja pomiarów, kąta i długości
	Tak
	
	Nie dotyczy

	60.
	Dicom Worklist, Dicom Storage, Print
	Tak
	
	Nie dotyczy

	61.
	Funkcja powiększania, obrotu, inwersji, lupa, kontrast, jasność
	Tak
	
	Nie dotyczy

	62.
	Podział ekranu na min 16 części
	Tak
	
	Nie dotyczy

	63.
	Możliwość eksportu obrazu do JPG,lub BMP
	Tak
	
	Nie dotyczy

	64.
	Napęd DVD - R/CDR , nagrywanie w trybie Dicom i AVI
	Tak
	
	Nie dotyczy

	65.
	Dwa porty USB do pamięci przenośnej, i urządzeń peryferyjnych
	Tak
	
	Nie dotyczy

	66.
	Alfanumeryczna klawiatura z trackballem do wprowadzania danych łatwa do dezynfekcji
	Tak
	
	Nie dotyczy

	67.
	Możliwość rozbudowy o pakiet  naczyniowy:
DSA 
Road map , pixel shift
Land Mark
	Tak/Nie
	
	Tak – 50pkt
Nie – 0pkt

	68.
	System redukcji szumów – automatycznej optymalizacji obrazów
	Tak, Podać nazwę
	
	Nie dotyczy

	69.
	Dysk twardy min 140 GB 
	Tak
	
	>140GB – 10pkt
=140GB – 0pkt

	70.
	System wykrywania ruchu „Motion detection”
	Tak
	
	Nie dotyczy

	71.
	Inne

	72.
	Dwie dźwignie do sterowania aparatem w tym jedna, służąca do skręcania kołami.
	Tak
	
	Nie dotyczy

	
	Sterownik nożny wielofunkcyjny , dwuprzyciskowy, funkcja zapisu, ,przeniesienia do pamięci. Funkcja ekspozycji we wszystkich trybach.
	Tak
	
	Nie dotyczy

	73.
	Sterownik nożny wyposażony w funkcję podnoszenia ramienia góra -dół za pomocą przycisku.
	Tak
	
	Nie dotyczy

	74.
	Uchwyt na kasety min 24x30
	Tak
	
	Nie dotyczy

	75.
	Pokrowiec sterylny na ramię C min 3 szt
	Tak
	
	Nie dotyczy

	76.
	Wskaźnik laserowy od strony lampy
	Tak
	
	Nie dotyczy

	77.
	Zasilanie 1 - fazowe 230V  16A  50/60Hz
	Tak
	
	Nie dotyczy

	78.
	Waga ramienia C , bez wózka z monitorami
	≤ 250 kg
	
	Nie dotyczy

	79.
	Osłony przed najeżdżaniem kabli
	Tak
	
	Nie dotyczy

	80.
	Szerokość wózka
	≤80cm
	
	Nie dotyczy

	81.
	Wysokość ramienia C [cm] w pozycji najniższej ramienia
	≤ 175 cm
	
	<175-10pkt
=175-0pkt

	82.
	Wyzwalacz ekspozycji na kablu
	Tak
	
	Nie dotyczy

	83.
	Możliwość montażu wskaźnika laserowego od strony wzmacniacza
	Tak/Nie
	
	Tak – 10pkt
Nie - 0pkt



	
	Tabela dotycząca ceny przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu 2  

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT %
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F=(DxE)
	G
	H=[Fx 1,xx (xx- wlaściwa stawka VAT)]

	1
	Lampa operacyjna sala endoskopowa
	szt.
	1
	 
	 
	 
	 

	2
	Lampy operacyjne na sale bloku operacyjnego
	szt
	6
	
	
	
	

	3
	Stół operacyjny do zabiegów ortopedycznych
	szt
	1
	
	
	
	

	4
	Stół operacyjny do zabiegów neurochirurgicznych.
	szt
	1
	
	
	
	

	5
	Stół operacyjny do zabiegów pediatrycznych.
	szt
	1
	
	
	
	

	6
	Stół operacyjny do zabiegów ginekologicznych.
	szt
	1
	
	
	
	

	7
	Stół operacyjny do zabiegów ogólnochirurgicznych.

	szt
	1
	
	
	
	

	8
	Aparat RTG typu ramię c  
	szt
	1
	
	
	
	

	Łącznie
	
	
	



	Tabela dotycząca informacji o lampie operacyjnej na salę endoskopową

	Wytwórca :
	 

	Nazwa i typ:
	 

	Kraj pochodzenia:
	 

	Rok produkcji  (wymagany  2018)
	 

	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę  serwisu i kontakt)
	 




	Tabela dotycząca informacji o lampiach operacyjnych na sale bloku operacyjnego

	Wytwórca :
	 

	Nazwa i typ:
	 

	Kraj pochodzenia:
	 

	Rok produkcji  (wymagany  2018)
	 

	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę  serwisu i kontakt)
	 



	Tabela dotycząca informacji o neuroendoskopie do stosowania w neurochirurgii

	Wytwórca :
	 

	Nazwa i typ:
	 

	Kraj pochodzenia:
	 

	Rok produkcji  (wymagany  2018)
	 

	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę  serwisu i kontakt)
	 



	Tabela dotycząca informacji o stole operacyjnym do zabiegów ortopedycznych

	Wytwórca :
	 

	Nazwa i typ:
	 

	Kraj pochodzenia:
	 

	Rok produkcji  (wymagany  2018)
	 

	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę  serwisu i kontakt)
	 



	Tabela dotycząca informacji o stole operacyjnym do zabiegów neurochirurgicznych

	Wytwórca :
	 

	Nazwa i typ:
	 

	Kraj pochodzenia:
	 

	Rok produkcji (wymagany  2018)
	 

	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę  serwisu i kontakt)
	 




	Tabela dotycząca informacji o stole operacyjnym do zabiegów pediatrycznych

	Wytwórca :
	 

	Nazwa i typ:
	 

	Kraj pochodzenia:
	 

	Rok produkcji (wymagany  2018)
	 

	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę  serwisu i kontakt)
	 



	Tabela dotycząca informacji o stole operacyjnym do zabiegów ginekologicznych

	Wytwórca :
	 

	Nazwa i typ:
	 

	Kraj pochodzenia:
	 

	Rok produkcji (wymagany  2018)
	 

	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę  serwisu i kontakt)
	 



	Tabela dotycząca informacji o stole operacyjnym do zabiegów ogolnochirurgicznych

	Wytwórca :
	 

	Nazwa i typ:
	 

	Kraj pochodzenia:
	 

	Rok produkcji  (wymagany  2018)
	 

	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę  serwisu i kontakt)
	 



	Tabela dotycząca przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu 2 

	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy) 
	 

	Oferowany termin przystąpienia do naprawy po zgłoszeniu przez użytkownika (czas reakcji serwisu) (maksymalnie 48 godzin)
[do 8 godzin – 5 pkt;
w przedziale powyżej 8 godzin do 24 godzin – 2,5 pkt;
w przedziale powyżej 24 godzin do 48 godzin – 0 pkt.]
	 




	……....................…..............................................................................................................................................................

	
	podpis i  pieczęć  osoby  wskazanej  w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadającej  pełnomocnictwo
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