
WSzSL/DZ/072/           /18                                                                                                                 Legnica 2.11.2018r.
 
Do wszystkich zainteresowanych
DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ ORAZ Z ZAKRESU SEROLOGII GRUP KRWI  


 numer sprawy: WSzSL/DZ-72/18
W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych                    (t. j.  Dz.U.2015.2164 ze zm), wyjaśniam co następuje: 

        



                       
Dotyczy Pakietu 2 poz. 7
Pytanie 1 - Czy Zamawiający  wymaga aby odczynnik standard anty-D z pozycji Nr 7 nawet po otwarciu nadawał się do użycia do daty określonej na etykiecie?
Odpowiedź na zapytanie: TAK, Zamawiający wymaga aby  odczynnik standard anty-D z pozycji Nr 7 nawet po otwarciu nadawał się do użycia do daty określonej na etykiecie.

Dotyczy Pakietu 2 poz. 8

Pytanie  2
 -

Czy Zamawiający wymaga aby surowica była barwiona zgodnie ze standardami międzynarodowymi na zielonkawy kolor?
Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wymaga ale dopuszcza.
Dotyczy Pakietu 2 poz. 13

Pytanie 3 - Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie krwinek opłaszczonych w pojemnościach 5 ml w ilości 4 sztuk?
Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie krwinek opłaszczonych w pojemnościach 5 ml  pod warunkiem zaoferowania ilości 9 sztuk.
Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak  pisma oraz numer  zapytania). 






















































































Dotyczy Pakietu 2 poz. 11,12
Pytanie 4 - Czy można zaoferować krwinki w pojemnościach 3x5 ml?
















Odpowiedź na zapytanie: TAK Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie w poz.11, 12  krwinek w pojemnościach 3x5 ml  pod warunkiem zaoferowania 72 zestawów.
Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak  pisma oraz numer  zapytania). 

Dotyczy Pakietu 2 poz. 11
Pytanie 5- Czy w pozycji 11 można zaoferować krwinki gotowe do użycia ?



















































Odpowiedź na zapytanie: Tak, Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę .
Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak  pisma oraz numer  zapytania). 
Dotyczy Pakietu 2
Pytanie 6 -Czy dostawy krwinek mogą odbywać się zgodnie z harmonogramem dostaw z uwagi na krótki termin ważności oraz produkcje uzależnioną od poboru krwi od dawców? 
Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę aby dostawy krwinek mogły odbywać się zgodnie z harmonogramem dostaw z uwagi na krótki termin ważności oraz produkcję uzależnioną od poboru krwi od dawców.
Dotyczy Pakietu 1
Pytanie 7- Czy ze względu na specyfikę asortymentową, cykl produkcyjny oraz szczególne warunki transportu wymaganych produktów (m. in. transport kart w pozycji pionowej), Zamawiający wyrazi zgodę aby dostawy całego asortymentu w zakresie pakietu nr 1 odbywały się zgodnie z załączonym do oferty/dostarczanym raz w roku harmonogramem dostaw, a kryterium oceny ofert „Termin wykonywania dostaw” będzie w zakresie pakietu nr 1 dotyczył dostaw pilnych „na cito”?
Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż  wyraża zgodę na dostawy całego asortymentu w zakresie Pakietu nr 1 zgodnie z harmonogramem dostaw dostarczanym Zamawiającemu wg zapisów §2 pkt.1 umowy. W związku z powyższym, zostaje zmienione kryterium oceny ofert (w Rozdziale XIV w pkt 2 b siwz)  z  „Terminu wykonywania dostaw” na  „Termin wykonywania dostaw pilnych”.


Pytanie 8- Prosimy o wyjaśnienie, które z badań BTA wymaga Zamawiający w poz. 15 opisu przedmiotu zamówienia (Tabela A)  „Wykonanie bezpośredniego testu antyglobulinowego BTA, 72 badania”:
czy „Wykonanie bezpośredniego testu antyglobulinowego BTA  w zakresie anty-IgA, anty-IgG, anty-IgM, anty-C3c, anty-C3d na jednej karcie oraz w PTA. Karta wypełniona odczynnikami”, o której mowa w poz. 6 Tabeli B, czy „Wykonanie bezpośredniego testu antyglobulinowego BTA (IgG-C3d-ctl-IgG-C3d-ctl) na jednej karcie. Karta wypełniona odczynnikami”, o której mowa w poz. 7 Tabeli B) czy może obu i w jakich ilościach?


Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż w poz. 15 opisu przedmiotu zamówienia (Tabela A) „Wykonanie bezpośredniego testu antyglobulinowego BTA, 72 badania” wymaga obu badań tj „Wykonanie bezpośredniego testu antyglobulinowego BTA  w zakresie anty-IgA, anty-IgG, anty-IgM, anty-C3c, anty-C3d na jednej karcie oraz w PTA. Karta wypełniona odczynnikami” , o której mowa w poz. 6 Tabeli B i „Wykonanie bezpośredniego testu antyglobulinowego BTA (IgG-C3d-ctl-IgG-C3d-ctl) na jednej karcie. Karta wypełniona odczynnikami”, o której mowa w poz. 7 Tabeli B,) w ilościach równych tzn po 36.


Pytanie 9- Czy Zamawiający dopuści, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku potwierdzenia grupy krwi noworodka (II seria) odczynniki anty-A i anty-B z tych samych klonów, ale różnych serii oraz odczynnik anty-D z innych klonów niż w badaniu właściwym grupy krwi noworodka (I seria)?


Odpowiedź na zapytanie: TAK, Zamawiający informuje, iż dopuści, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku potwierdzenia grupy krwi noworodka (II seria) odczynniki anty-A i anty-B z tych samych klonów, ale różnych serii oraz odczynnik anty-D z innych klonów niż w badaniu właściwym grupy krwi noworodka (I seria)






.
Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak  pisma oraz numer  zapytania). 
Dotyczy Pakietu 1
   Pytanie 10- Czy w miejsce wymaganych 2 pipet elektronicznych, Zamawiający dopuści zaoferowanie 2 pipet           automatycznych multidozujących dedykowanych do oferowanego systemu? 



Odpowiedź na zapytanie: TAK, Zamawiający informuje, iż dopuści zaoferowanie 2 pipet automatycznych multidozujących 
dedykowanych do oferowanego systemu.
Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak  pisma oraz numer  zapytania). 
Dotyczy Pakietu 1
   Pytanie 11- Czy ze względu na informację, o której mowa w pkt 3 Tabeli C „Zamawiający wymaga aby celem zapewnienia kompatybilności wykonywanych badań  wszystkie mikrokarty, odczynniki krwinkowe oraz sprzęt do wykonywania badań pochodziły od jednego wytwórcy. Wymóg, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy sprzętu komputerowego,  kontroli międzynarodowej i płynów eklsploatacyjnych do analizatora.” prosimy o wyjaśnienie czy w Tabeli B – Materiały zużywalne, Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dokonania wyceny kontroli międzynarodowej w ilości 4x na rok (raz na kwartał)?


Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż odsyła do zapisów§ 2 pkt 8 projektu umowy. 


Uwaga:












































1. Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.


2.  Zmiany związane z pozytywnie udzieloną odpowiedzią wprowadzono czcionką koloru zielonego.








































Z poważaniem,

























































































