## Pakiet 1
Tabela A
Pakiet 1 (Część 1) –Zestaw do angiografii kardiologicznej – dostawa, montaż, uruchomienie, oraz przeprowadzenie szkolenia;
L.p. | Opis minimalnie wymaganych parametrów | Opis parametrów oferowanych (wypełnia Wykonawca)
A | B | C
1 | Mocowanie statywu na suficie lub podłodze
2 | Położenia statywu umożliwiające wykonywanie zabiegów kardiologicznych (statyw za głową pacjenta) oraz w obrębie jamy brzusznej i kończyn dolnych (statyw z boku stołu pacjenta) – bez konieczności przekładania pacjenta.
3 | Obszar badania pacjenta bez konieczności przekładania/przesuwania go na stole: 180 cm
4 | Zakres projekcji LAO/RAO [°] w pozycji statywu za głową pacjenta: 220°
5 | Zakres projekcji CRAN/CAUD [°] w pozycji statywu za głową pacjenta: 95°
6 | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta: 20 °/s
7 | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta: 18 °/s
8 | Silnikowe ustawianie statywu w pozycji do badań w obszarze jamy brzusznej i kończyn dolnych
9 | Pozycja parkingowa statywu (odjazd statywu w bok lub do tyłu do pozycji umożliwiającej nieograniczony dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron)
10 | Silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej
11 | Pamięć pozycji statywu: 50 pozycji
12 | Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej
13 | System zabezpieczenia przed kolizją
14 | Wyświetlacz danych systemowych w sali badań (min.: kąty projekcji, SID, tryb pracy, status cieplny lampy, dawka promieniowania)
II | Stół pacjenta
1 | Mocowanie stołu na podłodze
2 | Zakres obrotu wokół osi pionowej [°]: 180° łącznie
3 | Przesuw wzdłużny blatu pacjenta [cm]: 120 cm
4 | Przesuw poprzeczny blatu pacjenta [cm]: +/- 17 cm
5 | Regulacja wysokości stołu [cm]: silnikowo, ³ 28 cm
6 | Max. ciężar pacjenta [kg]: 200 kg
7 | Dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu z dodatkowym obciążeniem min 100 kg
8 | Pulpit sterowniczy ruchów stołu w sali badań
9 | Możliwość regulacji stołu do pozycji Trendelenburga i odwrotnej pozycji Trendelenburga
10 | Akcesoria: min. materac, uchwyty na dłonie pacjenta za głową pacjenta (do badań kardiologicznych), podkładka (przepuszczalna dla promieniowania rtg) pod ramię przy iniekcji, statyw na płyny infuzyjne, podkładki pod ramiona wzdłuż płyty stołu.
III | Generator w.cz.
1 | Maksymalna moc wyjściowa [kW]: 100 kW
2 | Minimalny czas ekspozycji [ms]: ≤ 1 ms
3 | Maksymalne obciążenie generatora mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia [W] (dla min. 30 min): 2400 W
4 | Włączniki ekspozycji (pedał) w sali badań (do prześwietleń i zdjęć) w technologii bezprzewodowej
IV | Lampa RTG / przysłony
1 | Lampa min. 2-ogniskowa
2 | Wymiar największego ogniska [mm]: ≤ 1,0 mm
3 | Wymiar najmniejszego ogniska [mm]: ≤ 0,4 mm
4 | Ułożyskowanie anody w łożysku „płynnym” – tj. z płynnego metalu
5 | Pojemność cieplna anody [kHU]: ≥ 2400 kHU
6 | Pojemność cieplna kołpaka [MHU]: ≥ 3,0 MHU
7 | Max obciążenie anody mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia [W] (dla min. 30 min):≥ 2400 W
8 | Przysłona prostokątna
9 | Przysłona półprzepuszczalna (klinowa)
10 | Automatyczny, bez ingerencji obsługi, obrót przysłon i detektora dla kompensacji obrotu obrazu przy zmianie położenia statywu do pozycji z boku stołu pacjenta (Tak/Nie) - podać
11 | Dodatkowa filtracja promieniowania (np. filtry miedziowe, tantalowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach z wyłączeniem filtracji inherentnej lampy: ≥ 0,9 mm Cu
12 | Ilość stopni filtracji miedziowej/tantalowej z wyłączeniem filtracji inherentnej lampy: Min 3
13 | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej
V | Rentgenowski tor obrazowania z detektorem płaskim
1 | Płaski detektor cyfrowy o przekątnej nie mniejszej niż 25 cm.
2 | Wartość typowa DQE [%]: ≥ 73 %
3 | Graniczna rozdzielczość płaskiego panelu cyfrowego (tzw. częstotliwość Nyquista) [pl/mm]: ≥ 2,7 pl/mm
4 | Liczba pól obrazowych detektora: ≥ 3
5 | 2 monitory obrazowe „flat” (TFT/LCD) w sali zabiegowej (live + obrazy referencyjne)
6 | 1 monitor obrazowy angiografu w sterowni typu”flat” (TFT/LCD)
7 | Przekątna monitorów obrazowych w sali zabiegowej i w sterowni: ≥ 18”
8 | Maksymalna luminancja monitorów obrazowych w sali zabiegowej i w sterowni: ≥ 500 cd/m2
9 | Automatyczne dopasowanie jasności monitorów obrazowych w sali zabiegowej i w sterowni w zależności od natężenia oświetlenia w pomieszczeniu
10 | 1 monitor kolorowy w sali badań typu „flat (LCD) z możliwością podłączenia urządzeń zewnętrzych (sygnały VGA i DVD-D): ≥ 19”
11 | Zawieszenie sufitowe dla min 4 monitorów TFT/LCD w sali zabiegowej: 2 monitory obrazowe angiografu (live i referencyjny), min 1 monitor stacji badań hemodynamicznych, 1 monitor z możliwością podłączenia urządzeń zewnętrznych (sygnały VGD i DVI-D)
VI | System cyfrowy/ postprocessing/ archiwizacja
1 | Filtracja on-line zbieranych danych obrazowych przez system cyfrowy przed ich prezentacją na monitorze obrazowym oraz filtracja off-line (w postprocessingu)
2 | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min od 4 do 30 pulsów/s
3 | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min od 0,5 do 3 pulsów/s (parametr fakultatywny)
4 | Pamięć ostatniego obrazu (LIH)
5 | Ustawianie położenia przysłon prostokątnych i półprzepuszczalnej znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania
6 | Roadmapping lub funkcja ekwiwalentna (podać)
7 | Akwizycja i zapis na HD scen w matrycy min. 1024 x 1024: ³ od 7,5 do 30 obrazów/s
8 | Matryca prezentacyjna: 1024 x 1024
9 | Rzeczywista głębokość przetwarzania systemu cyfrowego [bit] dla scen kardiologicznych w matrycy 1024x1024: Min 12 bit
10 | Pamięć obrazów na HD: 25 000 obrazów w matrycy 1024 x 1024 x min 12 bit bez kompresji stratnej
11 | Zoom w postprocessingu
12 | Możliwość nagrywania skopii – min 20s
13 | Specjalistyczne oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów wieńcowych funkcjonujące z poziomu systemu cyfrowego angiografu
14 | Oprogramowanie do analizy klinicznej stenoz wieńcowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy; automatyczna i manualna kalibracja, pomiary odległości)
15 | Sterowanie funkcjami systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w sali badań
16 | Realizacja funkcji ewaluacyjnych systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali badań (łącznie z analizą stenoz)
17 | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni
18 | Realizacja funkcji ewaluacyjnych systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sterowni (łącznie z analizą stenoz)
19 | Archiwizacja scen na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem programu przeglądarki DICOM umożliwiającego odtwarzanie nagranych CD-R i DVD na komputerach osobistych
20 | Akwizycja przebiegu EKG, prezentacja synchronicznie ze sceną kardioangiograficzną na monitorach obrazowych w sali zabiegowej i w sterowni oraz zapis na HD synchronicznie ze sceną
21 | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM (wcześniej lub na innych aparatach) płyt CD-R i DVD wraz z prezentacją odtworzonych scen na monitorach obrazowych w sali badań oraz w sterowni
22 | Interfejs sieciowy DICOM 3.0 z funkcjami:
DICOM Send
DICOM Storage Commitment
DICOM Query/Retrieve
VII | Stacja do badań hemodynamicznych (cathlab) – podać nazwę
1 | Transfer danych demograficznych pacjentów rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych do systemu cyfrowego kardioangiografu
2 | Transfer wartości dawki promieniowania z systemu cyfrowego kardioangiografu do systemu komputerowego cathlab’u
3 | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych osobowych min 100 pacjentów wraz z zarejestrowanymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami
4 | Konsola komputerowa z dwoma kolorowymi monitorami o przekątnej min. 19”:
- min. 12-kanałowy monitor przebiegów do prezentacji mierzonych wartości
- monitor dialogowy do komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych
5 | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 12 kanałów EKG, łącznie z kablami EKG
6 | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca
7 | Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) metodą termodylucji (z wyłączeniem dostawy akcesoriów pomiarowych)
8 | Pomiar i prezentacja Sp02, łącznie z czujnikiem wielokrotnego użytku typu klips
9 | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego, łącznie z min. 2 szt. mankietami pomiarowymi różnej wielkości
10 | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 4 różnych ciśnień inwazyjnych
11 | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych i dzieci) – min. gradienty ciśnień, powierzchnie otwarcia zastawek, przecieki międzyko­morowe
12 | Min jeden kolorowy monitor kontrolny w sali badań typu „flat” (TFT/LCD) min 12 cali
13 | Prezentacja krzywych, parametrów, danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników na monitorze kontrolnym/monitorach kontrolnych w sali badań
14 | Sufitowe zawieszenie monitora kontrolnego/monitorów kontrolnych wraz z monitorami obrazowymi angiografu
15 | Dokumentacja (przebiegi oraz wyliczone wskaźniki) na oferowanej sieciowej drukarce laserowej
16 | Archiwizacja mierzonych przebiegów na CD lub DVD
17 | UPS dla stacji badań hemodynamicznych umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamięci zmierzonych krzywych/wyliczonych parametrów hemodynamicznych
18 | Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe winny stanowić integralną całość oferowanego cathlab’u (stacji badań hemodynamicznych) – jeden aparat jednego producenta
VIII | Niezależna stacja przeglądowo-archiwizacyjna dla kardioangiografii i angiografii ogólnej umieszczona poza pracownią
1 | Monitor stacji przeglądowej (min 19”, TFT, kolorowy)
2 | DICOM 3.0:
- Dicom Send
- Dicom Query/Retrieve
- Dicom Receive
3 | Oprogramowanie do przeglądania scen kardioangiograficznych
4 | Oprogramowanie do przeglądania obrazów DSA
5 | Zoom i lupa
6 | Transfer obrazów statycznych do środowiska WINDOWS (zmiana formatu z DICOM 3.0 na TIFF)
7 | Transfer scen dynamicznych do środowiska WINDOWS (zmiana formatu z DICOM 3.0 na AVI)
8 | Odczytywanie przez stację roboczą scen kardioangiograficznych nagranych na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0
9 | Archiwizacja scen kardiologicznych na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagranych CD-R i DVD na komputerach osobistych
IX | Wyposażenie dodatkowe
1 | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku stołu pacjenta
2 | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej na suficie
3 | Lampa bezcieniowa mocowana na suficie do oświetlania pola cewnikowania
4 | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – sala zabiegowa
5 | Angiograficzny, automatyczny wstrzykiwacz środka kontrastowego zintegrowany z kardioangiografem
6 | UPS podtrzymujący ruchy statywu, system cyfrowy angiografu i skopię przez min 10 min
X | Zestaw do modyfikacji blaszki wapiennej (rotablator).
XI | Wymagania dodatkowe
XIV | Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (IABP)
1 | Kolorowy składany monitor z możliwością odłączenia konsoli w czasie transportu.
2 | System alarmów dźwiękowych i wizualnych oraz menu pomocnicze
3 | Brak konieczności demontażu urządzenia w czasie transportu – podstawa jezdna zintegrowana z jednostką napędową.
4 | Oprogramowanie do wykrywania zaburzeń rytmu serca i automatycznego ustawiania momentu inflacji i deflacji w trakcie cyklu serca.
5 | Ciągłe monitorowanie i automatyczny wybór optymalnego odprowadzenia EKG.
6 | Dostępność różnych trybów wyzwalania kontrapulsacji (EKG, ciśnienie krwawe, stymulator wewnętrzny, rytm sztywny).
7 | Menu obsługi urządzenia w języku polskim.
8 | Minimalny czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym – 3 godziny.
9 | W zestawie min. 4 butle z helem.
Tabela B - Informacje dotyczące oferowanego zestawu do angiografii kardiologicznej
Wytwórca:
Nazwa i typ:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż 2011 r.)
Autoryzowany serwis na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
Oferowany okres gwarancji i rękojmi (w przedziale 0-24 miesiace)
Oferowany opust od odsetek ustawowych (wyrażony w procentach)
Tabela C - Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia
| Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Zestaw do angiografii kardiologicznej | zestaw | 1
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 2
Tabela A
Pakiet 2 (Cześć 2) -Zestaw angiograficzny do elektrofizjologii - dostawa, montaż, uruchomienie, oraz przeprowadzenie szkolenia;
L.p. | Opis minimalnie wymaganych parametrów | Opis parametrów oferowanych (wypełnia Wykonawca)
A | B | C
1 | Mocowanie statywu na suficie lub podłodze
2 | Położenia statywu umożliwiające wykonywanie zabiegów kardiologicznych (statyw za głową pacjenta) oraz w obrębie jamy brzusznej i kończyn dolnych (statyw z boku stołu pacjenta) – bez konieczności przekładania pacjenta.
3 | Obszar badania pacjenta bez konieczności przekładania/przesuwania go na stole (180 cm)
4 | Zakres projekcji LAO/RAO [°] w pozycji statywu za głową pacjenta: 220º
5 | Zakres projekcji CRAN/CAUD [°] w pozycji statywu za głową pacjenta: 95º
6 | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta: 20 °/s
7 | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta: 18º/s
8 | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej: 45 °/s
9 | Silnikowe ustawianie statywu w pozycji do badań w obszarze jamy brzusznej i kończyn dolnych
10 | Pozycja parkingowa statywu (odjazd statywu w bok lub do tyłu do pozycji umożliwiającej nieograniczony dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron)
11 | Silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej
12 | Pamięć pozycji statywu: 50 pozycji
13 | Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej
14 | System zabezpieczenia przed kolizją
15 | Automatyczne ustawianie statywu (angulacje statywu, pozycje przysłon i odległość cyfrowego detektora od lampy rtg) w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu 2D (parametr fakultatywny)
16 | Automatyczne wybieranie obrazu referencyjnego 2D na monitorze referencyjnym (z aktualnego zbioru obrazów referencyjnych) odpowiadającego aktualnemu ustawieniu statywu (Tak/Nie - podać)
17 | Wyświetlacz danych systemowych w sali badań (min.: kąty projekcji, SID, tryb pracy, status cieplny lampy, dawka promieniowania)
II | Stół pacjenta
1 | Mocowanie stołu na podłodze
2 | Długość płyty pacjenta nie mniejsza niż 280 cm
3 | Zakres obrotu wokół osi pionowej [°]: 180º łącznie
4 | Przesuw wzdłużny blatu pacjenta [cm]: 120 cm
5 | Przesuw poprzeczny blatu pacjenta [cm]: +/- 17 cm
6 | Regulacja wysokości stołu [cm]: silnikowo, 28 cm
7 | Max. ciężar pacjenta [kg]: 200 kg
8 | Dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu z dodatkowym obciążeniem min 100 kg
9 | Pulpit sterowniczy ruchów stołu w sali badań
10 | Możliwość regulacji stołu do pozycji Trendelenburga i odwrotnej pozycji Trendelenburga
11 | Akcesoria: min. materac, uchwyty na dłonie pacjenta za głową pacjenta (do badań kardiologicznych), podkładka (przepuszczalna dla promieniowania rtg) pod ramię przy iniekcji, statyw na płyny infuzyjne, podkładki pod ramiona wzdłuż płyty stołu.
III | Generator w.cz.
1 | Maksymalna moc wyjściowa [kW]: 100 kW
2 | Minimalny czas ekspozycji [ms]: ≤ 1 ms
3 | Maksymalne obciążenie generatora mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia [W] (dla min. 30 min): 2400 W
4 | Włączniki ekspozycji (pedał) w sali badań (do prześwietleń i zdjęć) w technologii bezprzewodowej
5 | Wyłącznik ekspozycji w sterowni (do zdjęć)
IV | Lampa RTG / przysłony
1 | Lampa min. 2-ogniskowa
2 | Wymiar największego ogniska [mm]: ≤ 1,0 mm
3 | Wymiar najmniejszego ogniska [mm]: ≤ 0,4 mm
4 | Ułożyskowanie anody w łożysku „płynnym” – tj. z płynnego metalu
5 | Pojemność cieplna anody [kHU]: ≥ 2400 kHU
6 | Pojemność cieplna kołpaka [MHU]: ≥ 3,0 MHU
7 | Max obciążenie anody mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia [W] (dla min. 30 min): ≥ 2400 W
8 | Przysłona prostokątna
9 | Przysłony półprzepuszczalne (klinowe)
10 | Automatyczny, bez ingerencji obsługi, obrót przysłon i detektora dla kompensacji obrotu obrazu przy zmianie położenia statywu do pozycji z boku stołu pacjenta (Tak/Nie - podać)
11 | Dodatkowa filtracja promieniowania (np. filtry miedziowe, tantalowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach z wyłączeniem filtracji inherentnej lampy: ≥ 0,9 mm Cu
12 | Ilość stopni filtracji miedziowej/tantalowej z wyłączeniem filtracji inherentnej lampy: Min. 3
13 | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej
V | Rentgenowski tor obrazowania z detektorem płaskim
1 | Płaski detektor cyfrowy o wymiarach min. 30x38cm
2 | Wartość typowa DQE [%]: ≥ 73 %
3 | Graniczna rozdzielczość płaskiego panelu cyfrowego (tzw. częstotliwość Nyquista) [pl/mm]: ≥ 3,25 pl/mm
4 | Ekranowanie umożliwiające współpracę kardioangiografu z systemami mapowania elektroanatomicznego
5 | Liczba pól obrazowych detektora: ≥ 5
6 | 2 monitory obrazowe „flat” (TFT/LCD) w sali zabiegowej (live + obrazy referencyjne)
7 | 1 monitor obrazowy angiografu w sterowni typu”flat” (TFT/LCD)
8 | Przekątna monitorów obrazowych w sali zabiegowej i w sterowni: ≥ 18”
9 | Maksymalna luminancja monitorów obrazowych w sali zabiegowej i w sterowni: ≥ 500 cd/m2
10 | Automatyczne dopasowanie jasności monitorów obrazowych w sali zabiegowej i w sterowni w zależności od natężenia oświetlenia w pomieszczeniu
11 | 1 monitor kolorowy w sali badań typu „flat” (LCD) do podłączenia stacji rekonstrukcji 3D: ≥ 19”
12 | 1 monitor kolorowy w sali badań typu „flat” (LCD) do podłączenia monitora parametrów życiowych pacjenta: ≥ 19”
13 | 2 monitory kolorowe w sali badań typu „flat” (LCD) do podłączenia systemu EP Workmate firmy St. Jude: ≥ 21”
14 | 1 monitor kolorowy w sali badań typu „flat” (LCD) do podłączenia systemu do elektroanatomicznego mapowania 3D Ensite Veolocity firmy St. Jude: ≥ 24”
15 | 1 monitor kolorowy w sali sterowni typu „flat” (LCD) do podłączenia systemu do elektroanatomicznego mapowania 3D Ensite Veolocity firmy St. Jude: ≥ 24”
16 | 2 monitory kolorowe w sterowni typu „flat” (LCD) do podłączenia systemu EP Workmate firmy St. Jude: ≥ 21”
17 | Pełne okablowanie dla systemu EP Workmate firmy St. Jude oraz 3D Ensite Veolocity firmy St. Jude wbudowane w kanał w Pracowni
18 | 1 monitor kolorowy w sali badań typu „flat (LCD) z możliwością podłączenia urządzeń zewnętrznych (sygnały VGA i DVD-D):≥ 19”
19 | Zawieszenie sufitowe dla min 8 monitorów TFT/LCD w sali zabiegowej: 2 monitory obrazowe angiografu (live i referencyjny), 1monitor stacji rekonstrukcji 3D, 1 monitor parametrów życiowych pacjenta, 2 monitory systemu elektrokardiograficznego mapowania serca, 1 monitor systemu mappingu elektroanatomicznego 3D, 1 monitor z możliwością podłączenia urządzeń zewnętrznych (sygnały VGD i DVI-D)
VI | System cyfrowy/ postprocessing/ archiwizacja
1 | Filtracja on-line zbieranych danych obrazowych przez system cyfrowy przed ich prezentacją na monitorze obrazowym oraz filtracja off-line (w postprocessingu)
2 | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min od 4 do 30 pulsów/s
3 | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min od 0,5 do 3 pulsów/s (Tak/Nie, podać)
4 | Pamięć ostatniego obrazu (LIH)
5 | Ustawianie położenia przysłon prostokątnych i półprzepuszczalnych znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania
6 | Roadmapping
7 | Akwizycja i zapis na HD scen i serii w matrycy min. 1024 x 1024 : od 0,5 do 30 obrazów/s
8 | Angiografia rotacyjna w trybie DR (radiografia cyfrowa) i DSA
9 | Matryca prezentacyjna 1024 x 1024
10 | Rzeczywista głębokość przetwarzania systemu cyfrowego [bit] w matrycy 1024x1024 (min. 12 bit)
11 | Pamięć obrazów na HD (25 000 obrazów w matrycy 1024 x 1024 x min 12 bit bez kompresji stratnej)
12 | Zoom w postprocessingu
13 | Możliwość nagrywania skopii – min 20s
14 | Specjalistyczne oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów wieńcowych funkcjonujące z poziomu systemu cyfrowego angiografu
15 | Oprogramowanie do analizy klinicznej stenoz wieńcowych i obwodowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy; automatyczna i manualna kalibracja, pomiary odległości)
16 | Sterowanie funkcjami systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w sali badań
17 | Realizacja funkcji ewaluacyjnych systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali badań (łącznie z analizą stenoz)
18 | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni
19 | Realizacja funkcji ewaluacyjnych systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sterowni (łącznie z analizą stenoz)
20 | Archiwizacja scen na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem programu przeglądarki DICOM umożliwiającego odtwarzanie nagranych CD-R i DVD na komputerach osobistych
21 | Akwizycja przebiegu EKG, prezentacja synchronicznie ze sceną kardioangiograficzną na monitorach obrazowych w sali zabiegowej i w sterowni oraz zapis na HD synchronicznie ze sceną
22 | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM (wcześniej lub na innych aparatach) płyt CD-R i DVD wraz z prezentacją odtworzonych scen na monitorach obrazowych w sali badań oraz w sterowni
23 | Interfejs sieciowy DICOM 3.0 z funkcjami:
a | DICOM Send
b | DICOM Storage Commitment
c | DICOM Query/Retrieve
VII | Monitor parametrów życiowych pacjenta
1 | Pomiar i prezentacja EKG, SpO2, 2 IBP, NIBP, temperatury (wraz z niezbędnymi kablami i czujnikami)
2 | Prezentacja mierzonych parametrów na monitorze LCD min 19” na zawieszeniu sufitowym wraz z monitorami obrazowymi (podać)
3 | Prezentacja mierzonych parametrów na monitorze LCD min 19” w sterowni (podać)
4 | Sterowanie funkcjami monitora parametrów życiowych ze sterowni
5 | Dokumentacja na drukarce laserowej umieszczonej w sterowni
VIII | Stacja postprocessingowa do rekonstrukcji 3D z danych uzyskiwanych w angiografii rotacyjnej
1 | Monitor stacji postprocessingowej (min. 19”, TFT, kolorowy) w sterowni
2 | Wyprowadzenie sygnału obrazowego na monitor umieszczony w sali zabiegowej
3 | RAM [GB]: ≥8 GB
4 | HDD [GB]: ≥290 GB
5 | Wyświetlanie / przeglądanie / drukowanie / archiwizacja obrazów angiograficznych. Przeglądanie z szybkością do 30 obr/s.
6 | Postprocessing obrazów angiograficznych z DSA łącznie z funkcją pixelshift i zamianą maski
7 | Możliwość wyświetlania / przeglądania / drukowania / archiwizacji obrazów pochodzących z innych urządzeń diagnostyki obrazowej (standard DICOM 3.0)
8 | Dicom 3.0 - Dicom Send, Query/Retriev, Print
9 | Nagrywarka do archiwizacji obrazów na płytach CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagranych płyt na komputerach osobistych
10 | Eksport danych w różnych formatach (obrazy statyczne i dynamiczne)
11 | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie DR (radiografia cyfrowa) i DSA (podać nazwę oferowanego rozwiązania)
12 | Oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej (podać nazwe oferowanego rozwiązania)
13 | VRT
14 | MIP
15 | MPR
16 | Prezentacja obiektów 3D z cieniowaniem (SSD) z możliwością zmiany położenia źródła oświetlenia
17 | Transparency view – prezentacja naczyń zrekonstruowanych z rotacyjnej angiografii wysokokontrastowej w formie uwidocznionych krawędzi naczyń z „pustym” środkiem
18 | Dual Volume Display (Calciview, iDentify lub odpowiednio do nomenklatury producenta) – różnicowanie na jednym obrazie dwóch obiektów wysokokontrastowych o prawie takiej samej gęstości lub prezentacja niskokontrastowego obiektu 3D wraz z wysokokontrastowym obiektem 3D na jednym obrazie (podać nazwę oferowanego rozwiązania)
19 | Pomiary objętości na zrekonstruowanym obiekcie 3D
20 | Analiza stenoz na zrekonstruowanym obiekcie 3D
21 | Roadmap 3D z korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany położenia statywu, stołu, powiększenia i odległości SID)
22 | Prezentacja zaplanowanych punktów ablacji na zrekonstruowanym obrazie 3D lewego przedsionka serca wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany położenia statywu, stołu, powiększenia i odległości SID)
23 | Wizualizacja anatomii ujść żył płucnych w widoku endoskopowym
24 | Pulpit obsługi stacji rekonstrukcji 3D w sterowni
25 | Pulpit obsługi stacji rekonstrukcji 3D przy stole pacjenta (zintegrowany w pulpicie obsługi systemu cyfrowego kardioangiografu lub osobny)
26 | Automatyczny obrót obiektu 3D do położenia odpowiadającego widokowi obiektu 3D po zmianie położenia statywu
27 | Automatyczne ustawienie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi 3D
IX | Stacja do badań hemodynamicznych (cathlab) – podać nazwę
1 | Transfer danych demograficznych pacjentów rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych do systemu cyfrowego kardioangiografu
2 | Transfer wartości dawki promieniowania z systemu cyfrowego kardioangiografu do systemu komputerowego cathlab’u
3 | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych osobowych min 100 pacjentów wraz z zarejestrowanymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami
4 | Konsola komputerowa z dwoma kolorowymi monitorami o przekątnej min. 19”:
a) min. 12-kanałowy monitor przebiegów do prezentacji mierzonych wartości
b) monitor dialogowy do komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych
5 | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 12 kanałów EKG, łącznie z kablami EKG
6 | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca
7 | Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) metodą termodylucji (z wyłączeniem dostawy akcesoriów pomiarowych)
8 | Pomiar i prezentacja Sp02, łącznie z czujnikiem wielokrotnego użytku typu klips
9 | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego, łącznie z min. 2 szt. mankietami pomiarowymi różnej wielkości
10 | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 4 różnych ciśnień inwazyjnych
11 | Akcesoria do pomiaru ciśnienia inwazyjnego: min. 50 czujników jednorazowych
12 | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych i dzieci) – min. gradienty ciśnień, powierzchnie otwarcia zastawek, przecieki międzyko­morowe
13 | Min jeden kolorowy monitor kontrolny w sali badań typu „flat” (TFT/LCD); 19”
14 | Prezentacja krzywych, parametrów, danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników na monitorze kontrolnym/monitorach kontrolnych w sali badań
15 | Sufitowe zawieszenie monitora kontrolnego/monitorów kontrolnych wraz z monitorami obrazowymi angiografu
16 | Dokumentacja (przebiegi oraz wyliczone wskaźniki) na oferowanej sieciowej drukarce laserowej
17 | Archiwizacja mierzonych przebiegów na CD lub DVD
18 | UPS dla stacji badań hemodynamicznych umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamięci zmierzonych krzywych/wyliczonych parametrów hemodynamicznych
19 | Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe winny stanowić integralną całość oferowanego cathlab’u (stacji badań hemodynamicznych) – jeden aparat jednego producenta
X | Wyposażenie dodatkowe
1 | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku stołu pacjenta
2 | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej na suficie
3 | Lampa bezcieniowa mocowana na suficie do oświetlania pola cewnikowania
4 | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – sala zabiegowa
5 | UPS podtrzymujący ruchy statywu, system cyfrowy angiografu i skopię przez min 10 min
Tabela B - Informacje dotyczące oferowanego zestawu do angiografii
Wytwórca:
Nazwa i typ:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż 2011 r.)
Rok wprowadzenia modelu do produkcji:
Autoryzowany serwis na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
Oferowany okres gwarancji i rękojmi (w przedziale 0-24 miesiace)
Oferowany opust od odsetek ustawowych (wyrażony w procentach)
Tabela C - Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia
| Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Zestaw do angiograficzny do elektrofizjologii | zestaw | 1
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 3
PAKIET 3 POZYCJA 1
Tabela A
Pakiet 3 Pozycja 1 (Część 3) –Pompy infuzyjne dwustrzykawkowe – dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie szkolenia;
L.p. | Opis minimalnie wymaganych parametrów | Opis parametrów oferowanych (wypełnia Wykonawca)
A | B | C
1 | Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa posiadająca dwa niezależnie programowane tory infuzyjne (nie dopuszcza się pomp infuzyjnych 1-strzykawkowych łączonych w zestaw)
2 | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim
3 | Klawiatura alfanumeryczna
4 | Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji
5 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml
6 | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych (minimum 5) - podać nazwy producentów wykorzystywanych strzykawek
7 | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek
8 | Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h:
0,1-400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml
0,1-600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml
0,1-1000 ml/h dla strzykawek 20 ml
0,1-1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml
0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml
9 | Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min
10 | Dokładność szybkości dozowania +/-2%
11 | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu
12 | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS (minimum) co 0,1 ml/h:
do 400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml
do 600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml
do 1000 ml/h dla strzykawek 20 ml
do 1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml
do 2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml
13 | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu
14 | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji
15 | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury
16 | Programowana objętość infuzji co 0,1 ml (minimum) w zakresie 0,1 do 999,9 ml
17 | Programowanie:
a)prędkości,
b)prędkości i objętości,
c) prędkości i czasu,
d) objętości i czasu
18 | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji przynajmniej 7 poziomów w zakresie 300-900 mmHg
19 | Możliwość programowania nazwy oddziału
20 | Wyświetlanie nazw (minimum) 30 leków (możliwość wymiany wszystkich nazw leków)
21 | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku (minimum) 16 profili
22 | Funkcja KVO programowalna w zakresie (minimum) 0-5 ml/h co 0,1 ml/h
23 | Funkcja Stand-By programowana 1sek-24h
24 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 99 godzin
25 | Rejestr zdarzeń (minimum) 2000
26 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń.
27 | Regulacja głośności alarmu
28 | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej MD
29 | Zasilanie sieciowe: 100-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny)
30 | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum)
a) 20h przy przepływie 5 ml/h
b) 4h przy przepływie 100 ml/h
31 | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego
32 | Klasa ochronności [minimum I, CF], odporność na defibrylację
33 | Port komunikacyjny np. RS-232
34 | Masa urządzenia (z akumulatorem) max 4,2 kg
Tabela B - Informacje dotyczące oferowanych pomp infuzyjnych dwustryzkawkowych
Wytwórca:
Nazwa i typ:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż 2011 r.)
Autoryzowany serwis na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
Oferowany okres gwarancji i rękojmi (w przedziale 0-24 miesiące)
Oferowany opust od odsetek ustawowych (wyrażony w procentach)
Tabela C - Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia
| Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Pompy infuzyjne dwustrzykawkowe | szt | 2
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo
PAKIET 3 POZYCJA 2
Tabela C D
Pakiet 3 Pozycja 2 (Część 3 9) –Pompy pompy objętościowe – dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie szkolenia;
L.p. | Opis minimalnie wymaganych parametrów |  | Opis parametrów oferowanych (wypełnia Wykonawca)
A | B |  | C
1 | Możliwość zmiany parametrów w trakcie infuzji
2 | Praca z przyrządami do infuzji typu UNI-ASCOSET®
3 | Możliwość programowania pracy w dwu trybach: objętościowym i wagowym
4 | Funkcja podawania dawki uderzeniowej BOLUS
5 | Wielostopniowy pomiar okluzji
6 | Rozbudowany system alarmów
7 | Wbudowana biblioteka leków
8 | Wbudowany system testów
9 | Historia zdarzeń dostępna z pulpitu pompy i w postaci XML
10 | Możliwość długotrwałej pracy z akumulatora
11 | Opcja odłączania czujnika kropli
12 | Możliwość mocowania w stacji dokującej MD
13 | Zasilanie: 210 - 250 V AC, 50/60 Hz lub 10 - 15 V DC, pobór mocy max. 10 VA
14 | Akumulator wewnętrzny:NiMh (1300 mAh).
15 | Czas pracy z akumulatora: min. 10 godzin przy szybkości 5ml/godz.
16 | Czas ładowania akumulatora: 24 godziny
17 | Klasa ochronności:I, typ BF, obudowa IP 31
18 | Wymagania bezpieczeństwa: EN 60601-1, EN 60601-1-2 (EMC), EN 60601-2-24, MDD 93/94/EEC
19 | Ciężar pompy: maksy. 3,5 kg
20 | Interfejs: RS 232 C
21 | Detektor kropli: z cyfrową filtracją zakłóceń, możliwość odłączania
22 | Biblioteka leków z możliwością modyfikacji: 64 leki
23 | Wskaźnik ciśnienia infuzji
24 | Programowanie nazwy oddziału
25 | Blokada zmiany parametrów hasłem
26 | Funkcja wypełniania drenu
27 | Funkcja STAND-BY (24h)
28 | Testy użytkownika i serwisowe
29 | Historia infuzji: 2000 zdarzeń
Tabela D E - Informacje dotyczące oferowanych pomp objętościowych
Wytwórca:
Nazwa i typ:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż 2011 r.)
Autoryzowany serwis na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
Oferowany okres gwarancji i rękojmi (w przedziale 0-24 miesiące)
Oferowany opust od odsetek ustawowych (wyrażony w procentach)
Tabela E F- Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia
| Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H
2 1 | Pompy objętościowe | szt | 2
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 4
Tabela A
Pakiet 4 (Część 4) –Aparat do znieczulania – dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie szkolenia;
L.p. | Opis minimalnie wymaganych parametrów | Opis parametrów oferowanych (wypełnia Wykonawca)
A | B | C
Lp | Opis parametru
1 | Zasilanie AC 230 V50 Hz,
2 | Aparat na podstawie jezdnej.
3 | Zasilanie gazowe (N2O, O2 powietrze) z sieci centralnej
4 | Awaryjne zasilanie gazowe (N2O, O2) z butli. W komplecie reduktory
5 | Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na minimum 30 minut
6 | Ssak napędzany powietrzem z regulacją siły ssania i zbiornikiem o pojemności min 0,5l oraz zapasowy wymienny zbiornik na wydzieliny
8 | Uchwyt do minimum dwóch parowników
SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW
1 | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, powietrza podtlenku azotu
2 | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 23%, 24 % lub 25%
3 | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami, minimalny przepływ gazów 300 ml/min lub mniej
UKŁAD ODDECHOWY
1 | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji o niskiej podatności – w komplecie zestaw drenów dla dorosłych oraz dzieci
2 | Obejście tlenowe
3 | Regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa
4 | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności minimum 0,7 l
5 | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną
6 | W komplecie dodatkowy zewnętrzny przepływomierz tlenu
RESPIRATOR ANESTETYCZNY
1 | Respirator nie zużywający gazów do napędu miecha, tłoka
Tryby wentylacji
1 | Tryb ręczny
2 | Oddech spontaniczny
3 | VCV – tryb wentylacji objętościowo zmienny
4 | PCV – tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny
5 | SIMV/PS – synchronizowana wentylacja kontrolowana objętością ze wspomaganiem ciśnieniowym
Regulacje
1 | Regulacja stosunku wdechu do wydechu przy wentylacji CMV minimum 2:1 do 1:4 (podać zakres)
2 | Regulacja częstości oddechu minimum od 5 do 60 l/min
3 | Regulacja objętości oddechowej minimum 20 do 1000 ml w trybie objętościowym
4 | PEEP – dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 2 do 20 cmH2O (podać zakres)
5 | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 10 do 50 hPa
6 | Regulacja czasu Plateau wdechu w zakresie minimum: 5 – 40% czasu wdechu
Alarmy
1 | Niskiej objętości minutowej w aparacie
2 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego w aparacie
3 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną w aparacie
4 | Alarm braku zasilania w gazy w aparacie
5 | Alarm Apnea w aparacie
POMIAR I OBRAZOWANIE
1 | Stężenie tlenu w gazach oddechowych
2 | Pomiar objętości oddechu Vt
3 | Pomiar objętości minutowej MV
4 | Pomiar częstotliwości oddechowej
5 | Ciśnienia szczytowego - prezentacja wartości liczbowej
6 | Ciśnienia średniego - prezentacja wartości liczbowej
7 | Ciśnienia PEEP – prezentacja wartości liczbowe
8 | Częstości oddychania
9 | Analiza MAC w aparacie lub monitorze pacjenta
10 | Kapnografia i kapnometria w aparacie lub monitorze pacjenta
11 | Stężenia lotnych anestetyków z w aparacie lub monitorze pacjenta
12 | Parametryczny pomiar stężenia tlenu na wdechu i wydechu w aparacie lub monitorze pacjenta
Prezentacja graficzna
1 | Prezentacja na kolorowym, wbudowanym w korpus aparatu, ekranie parametrów znieczulenia
2 | Obrazowanie na ekranie aparatu krzywej ciśnienia w drogach oddechowych
3 | Przekątna ekranu min. 6``
MONITOR PACJENTA PARAMETRY OGÓLNE
1 | Monitor kompaktowo-modułowy. Przeznaczony do wszystkich grup wiekowych – dorośli , dzieci i noworodki
2 | System monitorowania zapewniający nieprzerwane i pełne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów (zapisy dynamiczne i trendy) pacjenta na stanowisku i w czasie transportu (z wyjątkiem gazów anestetycznych, CO2 i N2O)
3 | System zapewniający przenoszenie danych pacjenta z monitora do monitora przez sieć przesyłu danych oraz kartę pamięci lub odpowiedni moduł.
4 | Bezpieczne i wygodne mocowanie zestawu monitorującego do aparatu, umożliwiające łatwe dopasowanie położenia ekranu. W komplecie stacja dokująca ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie monitora, zapewniająca min. automatyczne ładowanie akumulatora. Dołączone odpowiednie uchwyty i akcesoria do zamocowania monitora.
5 | Monitor z wbudowanym ekranem min. 10”
6 | Typ ekranu kolorowy LCD TFT
7 | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim
8 | Zasilanie monitora 230/50Hz oraz akumulatorowe na minimum 3 godziny pracy
9 | Prezentacja minimum 5 krzywych jednocześnie (nie tylko EKG)
10 | EKG
11 | Monitorowanie minimum 7 odprowadzeń rzeczywistych (kabel minimum 5-cio żyłowy)
12 | Filtr zakłóceń elektrochirurgicznych
13 | Analiza częstości akcji serca, arytmii i odcinka ST z minimum 3 odprowadzeń
14 | Odprowadzenie do analizy dowolnie wybierana przez użytkownika
15 | W komplecie przewód EKG do podłączenia 3 elektrod oraz przewód do podłączenia 5 elektrod
ODDECH
1 | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fale oddechu
SATURACJA (SPO2)
1 | W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palecdo każdego aparatu.
NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA
1 | W komplecie przewód, trzy mankiety dla dorosłych i dwa dla dzieci.
POMIAR TEMPERATURY
1 | Pomiar wartości temperatury
2 | Czujniki temperatury: powierzchniowy do kazdego aparatu
3 | Dokładność pomiaru temperatury ± 0,1 ° C lub lepsza
INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA
1 | Przynajmniej dwa tory pomiarowe z możliwością rozbudowy o kolejne tory pomiarowe
2 | Możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień
POMIAR GŁĘBOKOŚCI UŚPIENIA – możliwość rozbudowy
1 | Moduł pomiaru głębokości uśpienia BIS podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełnym zakresie funkcji
POMIAR ZWIOTCZENIA MIĘŚNI
1 | Moduł pomiaru zwiotczenia mięśni podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełnym zakresie funkcji-2 sztuki. Kompatybilny z posiadanym na oddziale monitorem serii Infinity.
POMIAR RZUTU MINUTOWEGO SERCA bez czujnika Swana-Ganza – możliwość rozbudowy
1 | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru rzutu minutowego serca bez czujnika Swana-Ganza podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełnym zakresie funkcji
2 | Alarmy min. na 3 poziomach ważności
3 | 24 – godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów
4 | Rozdzielczość trendów graficznych i tabelarycznych 1 minuta lub lepsza
5 | Kalkulator dawek leków
6 | Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do połączenia z siecią przesyłania danych
7 | Monitor przystosowany do „podglądu” innych monitorów i sygnalizacji alarmów występujących w innych monitorach
8 | Powyższa współpraca wykorzystuje sieci zgodne ze standardem komputerowym Ethernet (IEEE802.3), bez konieczności stosowania dodatkowych elementów: komputerów, specjalizowanych serwerów itp.
9 | System monitorowania umożliwiający współpracę przewodową i bezprzewodową z centralą pielęgniarską
10 | W komplecie połączenie aparatu z monitorem pacjenta z prezentacją na monitorze danych dotyczących przepływów
Tabela B - Informacje dotyczące oferowanego aparatu do znieczulania
Wytwórca:
Nazwa i typ:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż 2011 r.)
Rok wprowadzenia modelu do produkcji:
Autoryzowany serwis na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
Oferowany okres gwarancji i rękojmi (w przedziale 0-24 miesiace)
Oferowany opust od odsetek ustawowych (wyrażony w procentach)
Tabela C
Pakiet 4 (Część 4) – Respirator – dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie szkolenia;
L.p. | Opisminimalnie wymaganych parametrów | Opis parametrów oferowanych (wypełania Wykonawca)
A | B | C
1 | Respirator do długotrwałej wentylacji pacjentów z niewydolnością oddechową rożnego pochodzenia powietrzem z otoczenia oraz z dodatkiem tlenu.
2 | Respirator dla pacjentów o wadze powyżej 10 kg
3 | Respirator do inwazyjnej i nieinwazyjnej wentylacji kontrolowanej i wspomaganej
4 | Respirator na podstawie jezdnej z uchwytem na butlę O2;
5 | Waga respiratora max. 5,5 kg
6 | Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230V, 50 Hz oraz zasilanie z własnego
akumulatora na min. 60 min.
7 | Możliwość zasilania tlenem z sieci szpitalnej lub koncentratora tlenu
8 | Wyposażony we własne, niezależne od sieci centralnej źródło powietrza medycznego (kompresor)
9 | Respirator przystosowany do pracy z nawilżaczem aktywnym lub wymiennikiem wilgoci typu FHME ("sztuczny nos")
Typy i tryby wentylacji
1 | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV
2 | Możliwość wentylacji ciśnieniowo kontrolowanej z ustawieniem gwarantowanej objętości oddechu
3 | SIMV –VCV Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona z oddechami wymuszonymi objętościowo kontrolowanymi
4 | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogachoddechowych PEEP / CPAP
5 | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana PCV
6 | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP, BiLevel.
7 | Wentylacja objętościowo kontrolowana VCV
8 | Wentylacja przy bezdechu uruchamiana automatycznie
9 | Kompensacja przecieku do 180 l/min
Parametry regulowane
1 | Częstość oddechów w zakresie min. 6 - 40 1/min (podać)
2 | Objętość pojedynczego oddechu przy wentylacji objętościowo kontrolowanej w zakresie min 100 - 2000 m (podać)
3 | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie min. 10 - 50 mbar
4 | Ciśnienie wspomagania PSV w zakresie min. 5 - 30 mbar (podać)
5 | Ciśnienie PEEP / CPAP w zakresie min. 5 - 20 mbar (podać)
6 | Czas wdechu w zakresie min. 0,4 – 6,0 sek.(podać)
7 | Regulacja podawanego stężenia tlenu w zakresie 21-100%
8 | Parametry monitorowane
9 | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji
10 | Rzeczywista całkowita częstość oddychania
11 | Objętość pojedynczego oddechu
12 | Całkowita wentylacja minutowa
13 | Szczytowe ciśnienie wdechowe
14 | Średnie ciśnienie cyklu oddechowego
15 | Ciśnienie PEEP
Prezentacja graficzna
1 | Prezentacja na kolorowym ekranie cyfrowych wartości parametrów monitorowanych przez respirator
Alarmy
1 | Zbyt niskiej objętości minutowej
2 | Zbyt wysokiej częstości oddechów – tachypnoe
3 | Bezdechu z regulowanym czasem bezdechu
4 | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego wdechu
5 | Niskiego ciśnienia lub rozłączenia układu oddechowego
6 | Regulowana głośność alarmów
Wyposażenie
1 | układy oddechowy dla dorosłych i dzieci wielokrotnego użytku - 2 kpl.
2 | sztuczne płuco - 1 szt.
3 | specjalistyczny pozycjoner głowy i szyi z otworem w podstawie, wykonany w formie anatomicznego odlewu z pianki rozprężnej i wiskoelastycznej z powłoką ochronną. Umożliwiający ułożenie i pełną stabilizację głowy pod różnym kątem w zależności od potrzeb, antypoślizgowa podstawa pozycjonera stabilizuje pozycjoner. Przeznaczony do dezynfekcji środkami na bazie alkoholu. Wymiary pozycjonera: (szer. x dł. x wys.): 210 mm x 250 mm x 116 mm (+/- 5 mm) - 1 szt.
Tabela D - Informacje dotyczące oferowanego respiratora
Wytwórca:
Nazwa i typ:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż 2011 r.)
Rok wprowadzenia modelu do produkcji:
Autoryzowany serwis na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
Oferowany okres gwarancji i rękojmi (w przedziale 0-24 miesiace)
Oferowany opust od odsetek ustawowych (wyrażony w procentach)
Tabela E - Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia
| Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Aparat do znieczuleń | szt | 1
2 | Respirator | szt | 1
łącznie
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 5
Tabela A
Pakiet 5 (Część 5) –Stymulatory - dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie szkolenia.
L.p. | Opis minimalnie wymaganych parametrów | Opis parametrów oferowanych (wypełnia Wykonawca)
A | B | C
1 | Możliwość podłączenia elektrod endokawitarnych jak i nasierdziowych
2 | Wyjście stałonapięciowe
3 | Szybka stymulacja przedsionkowa do 450 ppm
4 | Wskaźniki LED stymulacji, pomiaru i stanu baterii
5 | Tryby stymulacji Demand asynchroniczny
6 | Częstości 30-150 ppm
7 | Szybka stymulacja przedsionkowa do 90- 450 ppm
8 | Amplituda impulsu 0,2-12V
9 | Czas trwania impulsu 1,5ms
10 | Okres refrakcji 300ms po impulsie wystymulowanym 150 ms po zdarzeniu wykrytym
Tabela B - Informacje dotyczące oferowanego stymulatora
Wytwórca:
Nazwa i typ:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż 2011 r.)
Rok wprowadzenia modelu do produkcji:
Autoryzowany serwis na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
Oferowany okres gwarancji i rękojmi (w przedziale 0-24 miesiace)
Oferowany opust od odsetek ustawowych (wyrażony w procentach)
Tabela C - Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia
| Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Stymulator | szt | 2
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 6
Tabela A
Pakiet 6 (Część 6) – EKG - 12-kanałowe- dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie szkolenia.
L.p. | Opis minimalnie wymaganych parametrów | Opis parametrów oferowanych (wypełnia Wykonawca)
A | B | C
Lp | Opis parametru
1 | Ekran dotykowy min. 5.7" (118x89mm) z 3, 4, 6 lub 12 odprowadzeń
2 | 12-kanałowe EKG do wydruku i zapisu z 12 odprowadzeń zkolorowym ekranem dotykowym
3 | Rozdzielczość ekranu: min. 320x240
4 | Klawiatura alfanumeryczna, funkcyjna i przyciski na ekranie dotykowym
5 | Kontrola kontaktu każdej elektrody
6 | Szerokość papieru: 210mm / A5
7 | Rodzaj papieru: termiczny/ zewnętrzna drukarka laserowa lub atramentowa,faksowy,składany
8 | Bezpośredni wydruk ze zwykłej drukarki (przez port USB, niezależnie od PC, wydruk na papierze biurowym A4)
9 | Czułość: 2.5, 5, 10, 20mm/mV
10 | Prędkość wydruku: 5, 10, 25, 50mm/s
11 | Filtr zakłóceń sieciowych: 50-60Hz
12 | Filtr zakłóceń mięśniowych: 25, 35Hz
13 | Filtr izolinii: 0.05 (3.2s), 0.11 (1.5s), 0.25 (0.6s), 0.50 (0.3s), 1.50 (0.1s), splines
14 | Filtry automatyczne: autoadaptacyjne
15 | Ilość drukowanych odprowadzeń: 3, 4, 6, 12, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6x2+2
16 | m.in. 120 badań w pamięci aparatu (o minimalnym czasie zapisu 10 sek.)
17 | Nieograniczona liczba profilów
18 | Tryb ręczny lub automatyczny
19 | Długi zapis EKG
20 | Zapis w czasie rzeczywistym i synchro w trybie automatycznym
21 | Wsteczne zapisywanie EKG
22 | Zabezpieczenie przed defibrylacją
23 | Detekcja kardiostymulatorów
24 | Wbudowany akumulator
25 | Zasilanie sieciowe lub akumulatorowe
26 | Pełna analiza i interpretacja słowna (model z diagnostyką)
27 | Uśrednianie wykresów EKG (model z diagnostyką) (parametr fakultatywny)
28 | Komputerowe EKG z diagnostyką (parametr fakultatywny)
29 | System do prób wysiłkowych - (parametr fakultatywny)
30 | Elektrody przyssawkowe piersiowe -komplet na aparat
31 | Elektrody końcynowe klipsowe -komplet na aparat
32 | Kabel elektrodowy EKG-2 komplety na aparat
34 | Wózek pod aparat z wysięgnikiem na kabel elektrodowy
Tabela B - Informacje dotyczące oferowanego EKG 12-kanałowego
Wytwórca:
Nazwa i typ:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż 2011 r.)
Rok wprowadzenia modelu do produkcji:
Autoryzowany serwis na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
Oferowany okres gwarancji i rękojmi (w przedziale 0-24 miesiace)
Oferowany opust od odsetek ustawowych (wyrażony w procentach)
Tabela C - Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia
| Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | EKG 12-kanałowe | zestaw | 1
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 7
Tabela A
Pakiet 7 (Cześć 7) -Łóźka do przewozu chorych – dostawa.
L.p. | Opis minimalnie wymaganych parametrów | Opis parametrów oferowanych (wypełnia Wykonawca)
A | B | C
1 | Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne
2 | Leże dwusegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG
3 | Regulacja pleców za pomocą sprężyn gazowych z blokadą
4 | Regulacja Trendelenburga i antytrendelenburga za pomocą sprężyn gazowych z blokadą
5 | Hydrauliczna regulacja wysokości leża
6 | Cztery koła jezdne blokowane centralnie, jedno z blokadą kierunkową
7 | Barierki boczne
8 | Kosz na ubranie pacjenta
9 | Krążki odbojowe na narożnikach leża
10 | Uchwyt na butle z tlenem
11 | Materac z uchwytami umożliwiającymi przeniesienie pacjenta
12 | Zakres regulacji wysokości leża 600-900 mm ( +/- 30)
13 | Kąt przechyłu trendelenburka 0-20 stopni (+/-2)
14 | Kąt przechyłu antytrendelenburka 0-12 stopni (+/-2)
15 | Kąt odchylenia oparcia pleców 0-60 stopni (+/- 5 )
Tabela B - Informacje dotyczące oferowanego złózka do przewozu chorych
Wytwórca:
Nazwa i typ:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż 2011 r.)
Autoryzowany serwis na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
Oferowany okres gwarancji i rękojmi (w przedziale 0-24 miesiace)
Oferowany opust od odsetek ustawowych (wyrażony w procentach)
Tabela C - Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia
| Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Łóżko do przewozu chorych | szt | 2
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 8
Tabela C
Pakiet 8 (Część 8) – Defibrylatory dwufazowe z kardiowersją - uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie szkolenia
L.p. | Opis minimalnie wymaganych parametrów | Opis parametrów oferowanych (wypełnia Wykonawca)
A | B | C
1 | Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami poniżej 6 kg
2 | Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej min. 5”
4 | Algorytm wykrywający ruch pacjenta
5 | Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci
6 | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 2 do 360 J
7 | Czas ładowania do energii 200J max. 5 s
8 | Możliwość wyboru jednego spośród min. 25 poziomów energii defibrylacji
9 | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym
10 | Energia defibrylacji w trybie AED min. od 150 do 360 J
11 | Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii
12 | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych
13 | Możliwość wykonania kardiowersji
14 | Możliwość wykonania defibrylacji półautomatycznej za pomocą elektrod jednorazowych
15 | Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna
16 | Tryby stymulacji: sztywny i na żądanie
17 | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 10 do 150 mA
18 | Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 40 do 170 imp/min
19 | Wbudowana drukarka termiczna
20 | Papier o szerokości min. 50 mm
21 | Zasilanie systemu i ładowanie akumulatorów z sieci napięcia zmiennego
22 | Akumulator bez efektu pamięci
23 | Monitorowanie EKG z min. 3 odprowadzeń
a | Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 20-300 B/min.
b | Wzmocnienie sygnału: x 0,25; x 0,5; x 1; x 1,5; x 2:x 2,5: x 3: x 4; cm
c | Przewód elektrodowy na wyposazeniu
24 | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji krwi tętniczej przez czujnik typu klips na palec z prezentacją graficzną -krzywej SpO2
25 | Ręczne ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów
26 | Możliwość rozbudowy o pomiar EtCO2 z przentacją krzywej EtCO2
27 | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci
28 | Autotest urządzenia wykonywany automatycznie raz na dobę bez udziału użytkownika z kontrolą zasilania zarówno akumulatorowego jak i siecowego
Tabela B - Informacje dotyczące oferowanych defibrylatorów z kardiowersją
Wytwórca:
Nazwa i typ:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż 2011 r.)
Autoryzowany serwis na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
Oferowany okres gwarancji i rękojmi (w przedziale 0-24 miesiace)
Oferowany opust od odsetek ustawowych (wyrażony w procentach)
Tabela C - Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia
| Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Defibrylator dwufazowy z kardiowersją | szt | 2
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo