## Pakiet 1
Załącznik 2A do siwz (Pn WszSL/DZ-84/18)
Tabela A – Wyroby medyczne zużywane przeznaczone do zabiegów witrektomii
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | ilość maksymalna | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Wartość brutto | Wytwórca oferowanego wyrobu medycznego | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu medycznego
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT | J | K
1 | Obłożenie okulistyczne | zest. | 200
2 | Kaseta jednodniowa | szt. | 45
3 | Aparat irygacyjny | szt. | 10
4 | Dren 1-razowy | szt. | 160
5 | Tip wielorazowy | szt. | 6
6 | Nóż Slit 2,2 mm | szt. | 30
7 | Nóż MVR 20 Ga / 1,2 mm / 15 st. | szt. | 30
8 | Barwnik, trypan blue 0,6 mg/ml | fiol 1 ml | 5
9 | Wiskoelastyk 1,4% | amp.strz. 1 ml | 15
10 | Wiskoelastyk 1,8% | amp.strz. 1 ml | 15
11 | Wiskoelastyk 3,0% | amp.strz. 1 ml | 25
12 | Metyloceluloza 2,0% | amp.strz. 2 ml | 150
13 | Retraktory z koralikiem, sterylne | szt. | 50
14 | Pierścień dotorebkowy załadowany do injectora | szt. | 10
15 | Witrektom pneum. do witrektomii przedniej, 20 Ga | szt. | 5
16 | Port samotrzymający 20Ga | szt. | 40
17 | Nóż MVR 20 Ga | szt. | 40
18 | Światłowód 20 Ga | szt. | 40
19 | Witrektom pneumatyczny 20 Ga | szt. | 40
20 | Sonda do lasera 20 Ga | szt. | 15
21 | Kaniula do fletówki 20 Ga | szt. | 80
22 | Trocar 23 Ga z zaworem zwrotnym i miarką | szt. | 170
23 | Światłowód 23 Ga | szt. | 170
24 | Witrektom pneumatyczny 23 Ga | szt. | 170
25 | Sonda do lasera 23 Ga | szt. | 80
26 | Kaniula do fletówki 23 Ga | szt. | 340
27 | Fletówka aktywna | szt. | 200
28 | Zestaw do wymiany powietrze-płyn | zest. | 200
29 | Zestaw ciśnieniowy do podaży oleju | zest. | 120
30 | Barwnik do wybarwnienia ILM (Brilliant Blue) | fiol. 0,5 ml | 10
31 | Barwnik do wybarwiania: ILM, ERM i ciała szklistego (Brilliant Blue, Bromphenol Blue) | fiol. 0,5 ml | 180
32 | Dekalina | fiol 5 ml | 60
33 | Gaz SF6, gotowa do użycia, terapeutyczna stabilna mieszanina | strz. 60 ml | 140
34 | Gaz C3F8, gotowa do użycia, terapeutyczna stabilna mieszanina | strz. 60 ml | 20
35 | Olej silikonowy 1000 | amp.strz. 10 ml | 120
36 | Olej silikonowy 5000 | amp.strz. 10 ml | 30
37 | Olej silikonowy 2000 | amp.strz. 10 ml | 10
38 | Densiron | fiol 5 ml | 5
39 | Biokompatybilny rozpuszczalnik amfifilowy do oleju silikonowego | fiol 5 ml | 5
40 | Kaniula do podawania / usuwania oleju 23 Ga | szt. | 120
41 | Strzykawka do korka do usuwania oleju, 10 ml) | szt. | 120
42 | Korek do usuwania oleju G-33065 | szt. | 2
43 | Patyczki spong., strzałka, sterylne (op. a 5 szt) | op. | 150
44 | Patyczki spong., papieros, steryl. (op. a 5 szt) | op. | 50
45 | Łączniki męskie / męskie | szt. | 150
46 | Łączniki damskie / damskie | szt. | 10
47 | Oświetlacz LED | szt. | 3
48 | Komplet: oczko x 1; strzykawki LL, 3 ml x 2, 5 ml x 2 | kpl. | 200
Tabela B
Urządzenia do realizacji okulistycznych zabiegów fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej kompatybilnych z zaoferowanym w Tabeli A osprzętem
L.p. | Parametry pracy i warunki graniczne |  |  | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów pracy (należy wpisać TAK/ NIE)
Aparat do fakoemulsyfikcji oraz witrektomii przedniej i tylnej
1 | Skład: Jednostka centralna – 1 szt. Podstawa jezdna / stolik mobilny z tacą na narzędzia – 1 szt. Sterowany ruchomy wysięgnik z dwoma uchwytami na kroplówkę – 1 szt. Sterownik nożny – 1 szt. Głowica do fakoemulsyfikacji i fakofragmentacji, uniwersalna – 3 szt. Komplet narzędzi bimanualnych I/A – 3 kpl. Endodiatermia wielorazowa 23 Ga - 1 szt. Diatermia bipolarna zagięta (lub prosta) wielorazowa – 1 szt. Przewód do diatermii wielorazowych – 1 szt.
2 | Jeden rodzaj kaset do operacji w odcinku przednim, tylnym i w procedurach łączonych
3 | Kaseta jednodniowa; dreny I/A jednorazowe; pogrubiona ścianka drenu aspiracyjnego
4 | Możliwość wykonania procedury łączonej (fakoemulsyfikacji zaćmy oraz witrektomii przedniej i / lub tylnej jednocześnie)
5 | Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych
6 | Możliwość skonfigurowania ustawień dla co najmniej 19 operatorów
7 | Sterowanie parametrami urządzenia za pomocą ekranu dotykowego (15“), pilota bezprzewodowego oraz sterownika nożnego
8 | Przewodowy sterownik nożny z możliwością programowania funkcji poszczególnych przycisków (równoczesna konfiguracja do 10 funkcji)
9 | Możliwość sterowania głównymi parametrami roboczymi w funkcji liniowej, wykładniczej, stałej
10 | Gniazda przyłączeniowe umiejscowione w panelu przednim aparatu
11 | Podświetlane gniazda przyłączeniowe dla zaprogramowanych funkcji (fako, witrektomia, diatermia, podaż powietrza)
12 | Możliwość sterowania głównymi parametrami dla procedur fakoemulsyfikacji i witrektomii w płaszczyźnie pionowej i poziomej pedału sterownika nożnego
13 | Wbudowany kompresor, ciśnienie powietrza max 6,0 bar
14 | Syntezator mowy w języku polskim; głosowa sygnalizacja zmian kroków operacji
15 | Możliwość podłączenia modułu umożliwiającego wyświetlanie aktualnych parametrów pracy aparatu na ekranie monitora razem z obrazem z kamery z mikroskopu okulistycznego
16 | Możliwość skonfigurowania z laserem sterowanym z ekranu dotykowego aparatu i sterownika nożnego aparatu
17 | Panel irygacji/aspiracji
18 | Pompa aspiracji: perystaltyczna i Venturiego
19 | Możliwość sterowania dynamiką pracy przy wykorzystaniu pompy perystaltycznej poprzez zastosowanie „efektu Venturiego“ / ustawienia czasu tworzenia okluzji od 5 s do 0,5 s
20 | Zakres przepływu aspiracyjnego pompy perystaltycznej max 50 cm3/min; przepływ dla pompy Venturiego max 13,8 l/min.
21 | Zakres uzyskiwania podciśnienia max 600 mmHg
22 | Reflux z możliwością włączenia limitu
23 | Stały napływ irygacyjny
24 | Linearna kontrola VACCUM podczas używania pompy Venturiego
25 | Ciągła stabilizacja ciśnienia w przedniej komorze oka poprzez zastosowanie wymuszonej sterowanej irygacji
26 | Kontrola wysokości stojaka butelki za pomocą ekranu dotykowego, sterownika bezprzewodowego oraz sterownika nożnego (zakres ruchu kroplówki - 80 cm); programowanie wysokości butelki dla każdego kroku operacji
27 | Dreny I/A o pogrubionej ściance drenu aspiracyjnego
28 | Panel fakoemulsyfikacji
29 | Możliwość fakoemulsyfikacji z pompą perystaltyczną lub pompą Venturiego
30 | Jednoczesna linearna kontrola aspiracji i fakoemulsyfikacji w płaszczyźnie pionowej lub pionowej i poziomej
31 | System ciągłej kontroli dostrojenia głowicy fako
32 | Częstotliwość pracy głowicy fako w zakresie 27 do 55 kHz ze standardową częstotliwością 42,0 kHz
33 | Tryby pracy głowicy ciągły, burst i pulsy (z regulacją czasu, mocy i częstotliwości sygnału)
34 | Głowica do fakoemulsyfikacji z minimum czterema kryształami elementu piezoelektrycznego
35 | Fakofragmentacja przy wykorzystaniu głowicy do fakoemulsyfikacji
36 | Regulacja mocy fako w zakresie od 0 do 100%
37 | Możliwość stosowania igieł z dodatkowymi krawędziami w lejkowatym zakończeniu igły U/S oraz wykorzystania różnych końcówek do I/A
38 | Tryb bezpieczny – limitacja mocy fako do czasu uzyskania nastawionego podciśnienia
39 | Możliwość wykonywania mikro fako przez cięcie o średnicy od 1,8 mm
40 | Możliwość zastosowania infuzji/irygacji wymuszonej ciśnieniem powietrza (nie grawitacyjnie) w zakresie od 0 do 100 mmHg
41 | System oceny sprawności użytkowej głowicy
42 | Zdublowane gniazdo przyłączeniowe głowicy
43 | Panel witrektomii
44 | Witrektomia przednia i tylna z możliwością kontroli pracy w płaszczyźnie pionowej lub pionowej i poziomej
45 | Obsługa witrektomu z napędem elektrycznym i pneumatycznym
46 | Możliwość podłączenia witrektomu elektrycznego wielokrotnego użytku
47 | Wymienne końcówki do witrektomii z napędem elektrycznym
48 | Częstotliwość cięć witrektomu elektrycznego od 10 do 4000 cięć/min
49 | Możliwość podłączenia witrektomu pneumatycznego 20, 23, 25, 27 Ga z jednym lub dwoma ostrzami
50 | Częstotliwość cięć witrektomu pneumatycznego od 10 do 12000 cięć/min.
51 | Możliwość zastosowania szybkiego podniesienia ciśnienia infuzji w celu wykonania tamponady krwawienia w czasie witrektomii (aktywacja z przełącznika nożnego)
52 | Możliwość stosowania mikro nożyczek pneumatycznych lub elektrycznych
53 | Możliwość zastosowania oświetlacza LED sterowanego z aparatu
54 | Panel diatermii
55 | Możliwość wykonywania exo i endodiatermii
56 | Możliwość stosowania linearnej kontroli diatermii
57 | Dostępne końcówki do endodiatermii 20, 23 i 25 Ga oraz diatermii bipolarnej (proste, zakrzywione); jeden typ wielorazowego kabla zasilającego
58 | Moc regulowana w pełnym zakresie (0 – 100%), max 15 W
59 | Częstotliwość pracy diatermii w zakresie od 1 do 20 Hz
60 | Panel podaży płynów lepkich (w tym oleju silikonowego)
61 | Pneumatyczny podajnik do iniekcji płynów lepkich (w tym oleju silikonowego) z ciśnieniem roboczym max 6,0 bar (z wbudowanego kompresora powietrza)
62 | Możliwość stosowania jedno i wielorazowych podajników do iniekcji oleju silikonowego
63 | Panel odsysania płynów lepkich (w tym oleju silikonowego)
64 | Linearna kontrola odsysania oleju
65 | Panel wymiany powietrza
66 | Wizualna kontrola ciśnienia powietrza podawanego przy wymianie woda / powietrze
67 | Podaż powietrza z w zakresie od 0 do 100 mmHg
68 | Panel oświetlenia
69 | Możliwość podłączenia światłowodów światła ledowego 20, 23, 25 Ga, o barwie chłodnej i ciepłej
70 | Linearna kontrola natężenia oświetlenia ledowego w zakresie 0 : 100%
71 | Warunki pracy
72 | Zakres temperatur 10 – 35 oC
73 | Względna wilgotność powietrza(bez kondensacji), max 10 – 90 %
74 | Ciśnienie powietrza 900 – 1100 hPa
75 | Wysokość eksploatacji 2000 m n.p.m., max
76 | Instrukcja obsługi w języku polskim; urządzenie w pełni sprawne, nie starsze niż z 2016
77 | Źródło światła ksenonowego
78 | Możliwość konfiguracji źródła światła ksenonowego z aparatem do zabiegów fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej wraz z możliwością jego wykorzystania jako urządzenia niezależnego.
79 | Możliwość podłączenia oraz skonfigurowania ustawień różnych typów światłowodów światła ksenonowego 20, 23, 25 Ga oraz możliwość podłączenia światłowodu 27 Ga
80 | Możliwość podłączenia oraz skonfigurowania ustawień światłowodów z różnymi typami końcówek – panoramiczne, punktowe, panoramiczne z osłoną
81 | Wbudowany dotykowy ekran wyboru
82 | Możliwość skonfigurowania ustawień dla co najmniej 6 operatorów
83 | Możliwość podłączania oraz skonfigurowania ustawienia oświetlania żyrandolowego 25G montowanego w płaskim systemie trokarowym
84 | Możliwość płynnej regulacji natężenia oświetlenia oraz włączenia przesłony
85 | Funkcja śledzenia bezpiecznych wartości czasu ekspozycji pod kątem normatywnego poziomu foto toksyczności (wg ISO 15004-2)
86 | Wizualna kontrola wartości strumienia świetlnego [lm]
87 | Moc źródła światła 100 W
88 | Strumień światła 80 lum, max
89 | Temperatura barwy światła do 5600 K, max
90 | Wbudowany filtr dla fali o dł. 435 nm
91 | Warunki pracy
92 | Zakres temperatur 10 – 40 oC
93 | Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji), max 30 – 85 %
94 | Instrukcja obsługi w języku polskim; urządzenie w pełni sprawne nie starsze niż z 2016 r.
95 | Możliwość konfiguracji lasera z aparatem do zabiegów fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej wraz z możliwością jego wykorzystania jako niezależnego urządzenia ambulatoryjnego.
96 | Możliwość skonfigurowania ustawień dla co najmniej 19 operatorów w zestawie z aparatem i 6 operatorów jako aparatu ambulatoryjnego
97 | Laser Nd z podwojoną częstotliwością - YAG, emiter dioda SSD
98 | Możliwość podłączenia sond do lasera 20, 23, 25 Ga; proste, zakrzywione
99 | Możliwość ustawienia i wizualizacji parametrów pracy lasera na ekranie dotykowym aparatu do witrektomii
100 | Możliwość sterowania pracą lasera ze wspólnego sterownika nożnego aparatu do witrektomii
101 | Światło impulsu roboczego / długość fali – zielone / 532 nm; impuls roboczy w trybie pojedynczy, seria, ciągły
102 | Moc impulsu od 50mW do 1500mW (ustawienie co 10 mW)
103 | Czas ekspozycji 50ms do 3000ms (ustawienie co 10ms)
104 | Interwały terapeutyczne 50ms do 3000ms (ustawienie co 10ms)
105 | Źródło wiązki celującej - dioda
106 | Możliwość regulacji jasności wiązki celującej, LIO
107 | Moc wyjściowa źródła wiązki celującej <1 mW
108 | Długości fali źródła wiązki celującej 635 nm, nomilnalna
109 | Możliwość podłączenia światłowodów światła ledowego 20, 23, 25 Ga, o barwie chłodnej i ciepłej
110 | Llinearna kontrola natężenia oświetlenia ledowego w zakresie 0 : 100%
111 | W zestawie filtr bierny dla światła laserowego montowany na torze wizyjnym operacyjnego mikroskopu okulistycznego – 1 szt.
112 | Laser jako urządzenie integralne
113 | Możliwość wykorzystania jako niezależnego urządzenia ambulatoryjnego
114 | Sterownik - ekran dotykowy min. LCD 5.5 ", niezależny sterownik nożny lasera
115 | Możliwość podłączenia do oftalmoskopu pośredniego, lampy szczelinowej
116 | Długość kabla sterownika nożnego > 150 cm
117 | Długość kabla zasilacza sieciowego > 170 cm
118 | Wymiary modułu ekranu dotykowego nie większe niż (szer. x dł. x wys.) 150x180x60 mm
119 | Warunki pracy
120 | Zakres temperatur 10 – 35 oC
122 | Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji), max 10 – 90 %
123 | Instrukcja obsługi w języku polskim, urządzenie w pełni sprawne nie starsze niż z 2016 r.
Tabela C – Najem urządzeń*
L.p. | Opis | jedn. m. | ilość maksymalna | cena jedn. netto | wartość netto | stawka VAT% | wartość brutto | nazwa | Nazwa handlowa / Producent przedmiotu najmu
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT | I | J
1. | Najem………….. | zabieg | 200
2. |  | zabieg | 200
|  | zabieg | 200
|  | zabieg | 200
*- Wykonawca uzupełnia Tabele C wpisując poszczególne urządzenia podlegając najmowi
Tabela D - Cena oferty - suma łącznych wartości brutto określonych w Tabeli A oraz Tabeli C - ………………………………………………….. zł
.................................................................................................................................................................................... | - powyżej 24 godzin do maksymalnie 48 godzin od przesłania zawiadomienia o niesprawności – 0 pkt.
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo