## Arkusz1
Załącznik 2A do siwz WszSL/DZ-13/19
Pakiet 1 - Tabela A- Respirator wysokiej klasy dla dorosłych i dzieci - - dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa oraz szkolenia
lp | Opis minimalnie wymaganych parametrów | Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B | Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A | B | C | D
I | WYMAGANIA OGÓLNE
1. | Aparat podemonstracyjny nie starszy niż 2014 po aktualnym przeglądzie technicznym wykonanym przez autoryzowany serwis | wymagane
2. | Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych przeznaczony do stosowania na Oddziale Intensywnej Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia. Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, co najmniej dwa koła z blokadą | wymagane
3. | Zakres wagowy obejmuje pacjentów powyżej 5 kg. | wymagane
4. | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,8 do 5,0 bar. W przypadku innych zakresów do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor. | wymagane
5. | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,8 do 5,0 bar. W przypadku innych zakresów do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor. | wymagane
6. | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz | wymagane
7. | Awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora na nie mniej niż 20 min. pracy | 20 min = 0 pkt
>30 min = 2 pkt
>45 min = 5 pkt
II | TRYBY WENTYLACJI
8. | Wentylacja wspomagana/kontrolowana | wymagane
| CMV/ Assist – IPPV | wymagane
9. | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV | wymagane
10. | Wentylacja spontaniczna | wymagane
11. | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | wymagane
12. | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV. Przy APRV wymagane bezpośrednie ustawienie czasu uwolnienia ciśnienia. | wymagane
13. | Wentylacja nieinwazyjna NIV (wydzielony przycisk wyboru wentylacji nieinwazyjnej) | wymagane
14. | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych i rodzaju oddechu VCV lub PCV | wymagane
15. | Wdech manualny | wymagane
16. | Oddech kontrolowany objętością VCV | wymagane
17. | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV | wymagane
18. | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+ | wymagane
19. | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB | wymagane
20. | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej typu ATC, TC, TRC | wymagane
21. | Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PAV+ zgodne z algorytmem Younesa umożliwiające naturalną zmienność wzorca oddechowego z automatycznym dostosowaniem wspomagania do zmian mierzonych parametrów płuc - minimum podatności, elastancji i oporów oddechowych pacjenta | wymagane
lub
Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PPS bez automatycznego dostosowywanie wspomagania ale z możliwością przełączenia na wentylację ze zmiennym wspomaganiem ciśnieniowym Variable Pressure Support, generującą zmienne ciśnienie wspomagania, mechanicznie naśladujące zmienność naturalnego trybu oddechowego
lub
Wentylacja NAVA z min 50 akcesoriami niezbędnymi do zastosowania trybu i modułem do każdego oferowanego respiratora
22. | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VSV | wymagane
III | PARAMETRY NASTAWIALNE
23. | Częstość oddechów w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 100 na minutę | wymagane
24. | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 30 do 2000 ml | wymagane
25. | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 3 do120 l/min | wymagane
26. | Stosunek wdechu do wydechu I:E w zakresie nie mniejszym niż od 1: 9 do 4:1 | wymagane
27. | Czas wdechu Ti min. od 0.2 do 5.0s | wymagane
28. | Możliwość ustawienia parametrów w celu uzyskania czasu plateau w zakresie nie mniejszym niż od 0,0 do 2,0 s. | wymagane
29. | Ciśnienie wdechowe PCV w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 80 cmH2O | wymagane
30. | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 60 cmH2O | wymagane
31. | Ciśnienie PEEP/CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 30 cmH2O | wymagane
32. | Płynnie regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu /ciśnienia dla PCV/PSV/ASB | wymagane
33. | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 50% | 0 pkt za spełnienie wymogu, 5 pkt za większy zakres
34. | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,5 do 5 l/min | 0 pkt za spełnienie wymogu, 5 pkt za większy zakres
35. | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,5 do 10 cmH2O | 0 pkt za brak funkcji lub w mniejszym zakresie regulacji, 5 pkt za ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w podanym lub szerszym zakresie
36. | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie przez mieszalnik elektroniczno -pneumatyczny kontrolowany mikroprocesorowo w zakresie od 21 do 100% co 1%. | wymagane
wymagane
IV | POMIARY PARAMETRÓW
37. | Integralny pomiar stężenia tlenu | wymagane
38. | Pomiar całkowitej częstości oddychania | wymagane
39. | Pomiar objętości pojedynczego oddechu | wymagane
40. | Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej | wymagane
41. | Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej | wymagane
42. | Pomiar ciśnienia szczytowego | wymagane
43. | Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym | wymagane
44. | Pomiar stosunku wdech/wydech I:E | wymagane
45. | Pomiar ciśnienia plateau | wymagane
46. | Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP | wymagane
47. | Pomiar ciśnienia AutoPEEP | wymagane
48. | Pomiar podatności statycznej lub dynamicznej płuc pacjenta | Podatność dynamiczna = 0 pkt.
Podatność statyczna = 3 pkt
49. | Pomiar oporności wdechowej płuc pacjenta | wymagane
50. | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | wymagane
51. | Pomiar P 0,1 ciśnienia okluzji po 100 ms. | wymagane
52. | Indeks dyszenia RSB/SBI (f/Vt) | wymagane
53. | Pomiar objętości przecieku w fazie wdechu przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności | Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt.
54. | Pomiar przecieku w fazie wydechowej przy danym ciśnieniu PEEP przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności | Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt.
V | MONITOR GRAFICZNY
55. | Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej minimum 15” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji | powyżej 15 cali -5 pkt
56. | Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej lub/i pionowej w stosunku do respiratora | wymagane
57. | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu | wymagane
| Co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie | wymagane
58. | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość lub przepływ- objętość.
59. | Możliwość prezentacji danych z ostatnich 48 godzin . Trendy w postaci graficznej i tabelarycznej | powyżej 48 h - 5 pkt
VI | ALARMY / SYGNALIZACJA
60. | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | wymagane
61. | Alarm wizualny ma być widoczny z każdej strony respiratora w zakresie 360o , nawet gdy obsługa znajduje się z tyłu respiratora | Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt.
62. | Alarm zaniku zasilania sieciowego
63. | Alarm zaniku zasilania bateryjnego | TAK
64. | Alarm niskiego ciśnienia tlenu | TAK
65. | Alarm niskiego ciśnienia powietrza | TAK
66. | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | TAK
67. | Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej | TAK
68. | Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej | TAK
69. | Alarm wysokiego ciśnienia | TAK
70. | Alarm rozłączenia układu oddechowego oparty na pomiarach i porównaniach objętości/przepływu wdechowej i wydechowej lub alarm niskiego ciśnienia wdechowego | Alarm rozłączenia = 5 pkt.
71. | Alarm wysokiej częstości oddechów | TAK
72. | Alarm wysokiej objętości oddechowej | TAK
73. | Alarm niskiej objętości oddechowej | TAK
74. | Alarm niskiej częstości oddechów lub bezdechu | TAK
75. | Pamięć alarmów z komentarzem | TAK
VII | INNE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE
76. | Możliwość kształtowania krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych tak aby osiągnąć minimum krzywą prostokątną i opadająca | Tak-5 pkt : Nie-0 pkt
77. | Możliwość regulowanego wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na obu poziomach ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, APRV | Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt.
78. | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa do włączenia w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji | TAK
79. | Funkcja czuwania. Respirator musi mieć możliwość świadomego odłączenia układu oddechowego od pacjenta, z zawieszeniem wszystkich alarmów. Po ponownym podłączeniu układu oddechowego do pacjenta respirator powinien automatycznie rozpocząć wentylacje z parametrami z przed rozłączenia. | TAK
80. | Wentylacja bezpieczeństwa. Zachowanie ciągłości wentylacji poprzez obejście elementów podejrzanych o uszkodzenie, gdy testy diagnostyczne prowadzone w tle normalnej pracy wykryją problem dotyczący elementów mieszania gazów, systemu wdechowego lub systemy wydechowego. Funkcja ta ma za zadanie dać operatorowi czas na wymianę respiratora na sprawny. | Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt.
81. | Szybki start wentylacji. Respirator posiada bezpieczną wentylację startową. Umożliwia podłączenie pacjenta i włączenie respiratora bez wybierania i ustawiania jakichkolwiek parametrów. Po rozpoczęciu wentylacji możliwa jest korekcja ustawień trybu wentylacji oraz wszystkich parametrów | Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt.
82. | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK
83. | Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie poprzez dotyk | TAK
84. | Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu aparatu | TAK
85. | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta lub na podstawie wzrostu i płci pacjenta | TAK
86. | Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żą danie użytkownika | TAK
87. | Możliwość zastosowania wydechowego filtra przeciwbakteryjnego. Do każdego respiratora: 24 szt. filtrów jednorazowych lub 2 filtry wielorazowe | Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt.
88. | Wdechowy filtr przeciwbakteryjny dla każdego respiratora: 100 szt. filtrów jednorazowych lub 2 filtry wielorazowe | TAK
89. | Ramię do podtrzymywania rur pacjenta. | TAK
90. | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowy. 10 kompletnych układów do każdego respiratora | TAK
91. | Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora. | TAK
92. | Nebulizator kompletny | Tak
Tabela B - Informacje dotyczące respiratorów
Wytwórca:
Nazwa i typ:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
Liczba przepracowanych godzin – należy określić z osobna dla każdego z 5 oferowanych respiratorów
Tabela C – Cena -respirator
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Respirator | szt. | 5
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo