## Pakiet 1
Tabela A – Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – łóżka sterowne elektrycznie – 18 sztuk
lp | Opis minimalnie wymaganych parametrów | Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B |  | Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A | B | C | D | D
1 | Łóżko szpitalne o wymiarach leża 200-220 cm x 90 cm (+/-5cm) wraz z funkcją przedłużania leża. Leże posiada dodatkowe otwory na dodatkowe wyposażenie we wszystkich narożnikach | wymagane
2 | Szerokość łóżka z zamontowanymi barierkami bocznymi poniżej 100cm | wymagane
3 | Funkcja przedłużania leża min. 150 mm | 150 mm – 0 pkt; powyżej 150 mm – 10 pkt
4 | Długość podstawy łózka 160 cm /+/- 3 cm szerokość podstawy łózka 80 cm /+/- 5cm/ dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu. | wymagane
5 | Łóżko z elektrycznymi regulacjami Wysokości , segmentu pleców , segmentu uda, przechyłów Trendelenburga i antyTrendelenburga | wymagane
6 | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych. | wymagane
7 | Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta. Dźwignia regulacyjna umieszczona w górnej lub dolnej części oparcia pleców | wymagane
8 | Dźwignia regulacji funkcji CPR umieszczona w górnej części oparcia pleców lub z boku łózka | Dźwignia CPR w górnej części – 10 pkt.; Dźwignia CPR z boku łóżka – 0 pkt.
9 | Funkcja autokonturu- jednoczesnej regulacji segmentu pleców i segmentu uda | wymagane
10 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie min.380 mm do min.730 mm gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków | poniżej 360mm -10 pkt ; pozyżej 750mm -10 pkt
11 | Regulacja elektryczna pleców min 65° oraz regulacja elektryczna uda min 34° | wymagane
12 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga min. 15° | wymagane
13 | Regulacja funkcji elektrycznych ze pomocą pilota przewodowego | wymagane
14 | Pilot posiadający graficzną informację o umiejscowieniu dźwigni mechanicznej funkcji CPR, dopuszcza się pilota bez graficznej informacji umiejscowienia dżwigni CPR | wymagane
15 | Możliwość uzyskania pozycji antyszokowej za pomocą siłowników elektrycznych | wymagane
16 | Możliwość zablokowania wszystkich funkcji elektrycznych przez personel medyczny. Blokada elektroniczna lub mechaniczna | wymagane
17 | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi lub HPL Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. | wymagane
18 | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. Funkcja realizowana automatycznie podczas regulacji segmentów | wymagane
19 | Autoregresja segmentu oparcia pleców min. 8 cm | 8 cm – 0 pkt; Powyżej 8 cm – 10pkt
20 | Autoregresja segmentu uda min 4,5cm | 4,5 cm – 0 pkt; Powyżej 5cm – 10pkt
21 | Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4., dopuszcza się autoregresje bez systemu teleskopowego | wymagane
22 | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną, kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane. Dopuszcza się brak graficznej informacji o zablokowaniu szczytów | wymagane
23 | Koła metalowe lub tworzywowe średnicy 125mm - 150mm. Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka. | wymagane
24 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 200kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. | wymagane
25 | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z min trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. podniesienie barierki, lub przesunięcie w tył lub przód ,zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki. Nie dopuszcza się łóżka z barierkami z przyciskiem/dźwignią blokady działającym bez podniesienia barierki. | Środkowa poprzeczka barierki z listwą odbojową 10 pkt; Barierka bez listwy odbojowej -0 pkt
26 | Wyposażenie łóżka : - Barierki boczne opisane powyżej - Materac w tkaninie nieprzemakalnej oddychającej wysokości 140 mm (+/-20). Materac dwustronny - Wysięgnik z uchwytem ręki – 2szt. - Wieszak do kroplówki – 18 szt. - Tworzywowy tablet nakładany na barierki. Tablet przystosowany do spożywania posiłków z wyprofilowanym miejscem na kubek, butelkę. Tablet posiada brzegi zabezpieczające przedmioty przed zsuwaniem się. Tablet posiada regulację szerokości – 18szt. - Dodatkowe barierki montowane w dolnej części łóżka powodujące zabezpieczenie pacjenta na całej długości leża – 18kpl. | wymagane
Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
Wytwórca :
Nazwa i typ:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż IV kwartał 2018)
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
Tabela C – Cena
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Łóżko sterowane elektrycznie | szt. | 18
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 2
Tabela A – Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – autorefraktometr – 1 sztuka
lp | Opis minimalnie wymaganych parametrów | Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B |  | Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A | B | C | D | D
1 | Zakres pomiarowy dla sfery min. od -20D do +23D | wymagane
2 | Zakres pomiarowy dla cylindra min od 0D do ±12D | Zakres opisany w kolumnie B – 0 pkt; Zakres większy – 5 pkt
3 | Zakres pomiarowy osi cylindra min od 1° do 180° | wymagane
4 | Pomiar na zasadzie skiaskopii | wymagane
5 | Regulacja VD: sześć zakresów od 0mm do 16mm | wymagane
6 | Zakres pomiarowy krzywizny rogówki min od 5mm do 11mm | wymagane
7 | Keratometria: centrum i peryferii | wymagane
8 | Obszar pomiarowy dla keratometria peryferii min 25° | wymagane
9 | Czas pomiaru refrakcji nie dłuższy niż 0.04 sek | Czas pomiaru opisany w kolumnie b – 0 pkt; krótszy czas-5 pkt
10 | Czas pomiaru keratometrii nie dłuższy niż 0.3sek | Czas pomiaru opisany w kolumnie b – 0 pkt; krótszy czas-5 pkt
11 | Ekran o przekątnej min 5,7’’ dotykowy | Ekran opisany w kolumnie b – 0 pkt;większy ekran -5 pkt
12 | Pamięć min. 50 badań | wymagane
13 | Funkcja retroiluminacji | wymagane
14 | Regulacja jasności optotypu | wymagane
15 | Pomiar astygmatyzmu rezydualnego | wymagane
16 | Wskaźnik wiarygodności badania | wymagane
17 | Tryb pomiaru dla dzieci i dla osób z oczopląsem | wymagane
18 | Wbudowana drukarka termiczna | wymagane
19 | Kontrola akomodacji w trakcie badania | wymagane
20 | min. średnica źrenicy: Ø2,3 mm | wymagane
22 | pomiar ekwiwalentu sferycznego | wymagane
23 | pomiar średnicy rogówki min. 0-16mm | wymagane
24 | Pomiar źrenicy | wymagane
25. | Stolik elektryczny pod urządzenie | wymagane
Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
Wytwórca :
Nazwa i typ:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji ( (wymagany nie wcześniej niż IV kwartał 2018)
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
Tabela C – Cena
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Autorefraktometr | szt. | 1
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 3
Tabela A – Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia –videokolposkop – 1 sztuka
lp | Opis minimalnie wymaganych parametrów | Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B |  | Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
1 | kamera: 1/4" kolor CCD z autofokusem | wymagane
2 | wbudowany ekran LCD na kamerze | wymagane
3 | rozdzielczość foto/video: 720x576, 25 klatek/s, | wymagane
4 | ogniskowa: autofokus min. 200-400mm, | Zakres opisany w kolumnie B – 0 pkt; Zakres większy – 10 pkt
5 | ręczne ustawianie ostrości min.150-450mm, | Zakres opisany w kolumnie B – 0 pkt; Zakres większy – 10 pkt
6 | głębia ostrości: 3,9-49,5mm, | wymagane
7 | powiększenie: optyczne min.20x | Powiększenie opisane w kolumnie B – 0 pkt; Powiększenie powyżej 20x – 10 pkt
8 | powiększenie elektroniczne min. 16x | Powiększenie opisane w kolumnie B – 0 pkt; Powiększenie powyżej 10x – 10 pkt
9 | kąt widzenia: 2,4-49,5, | wymagane
10 | źródło światła: okrąg LED o żywotności min 50.000 godzin, | wymagane
11 | jasność >3000lm, | wymagane
12 | temperatura barwowa: 6500k, | wymagane
13 | filtry obrazu: czerwony | wymagane
14 | balans bieli | wymagane
15 | podstawa jezdna/statyw z regulowaną wysokością i półka na tablet lub laptopa | wymagane
16 | tablet min. (10,1 cala: 16Gb :Ram 2Gb) | Parametry opisane w kolumnie b – 0 pkt; większy ekran-10 pkt; większa pamięć 10 pkt; większy Ram -10 pkt
17 | oprogramowanie do zapisu obrazów | wymagane
18 | pilot sterowania | wymagane
Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
Wytwórca :
Nazwa i typ:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji ( (wymagany nie wcześniej niż IV kwartał 2018)
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
Tabela C – Cena
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Videokolposkop | szt. | 1
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 4
Tabela A – Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia –system do prób wysiłkowych EKG – 1 sztuka
lp | Opis minimalnie wymaganych parametrów | Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B |  | Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A | B | C | D | D
1 | Zestaw komputerowy z oprogramowaniem do przeprowadzania prób wysiłkowych – 1 kpl. | wymagane
2 | Parametry minimalne: | wymagane
3 | a) procesor Intel Core i5, | wymagane
4 | b) 4 GB RAM, | wymagane
5 | c) 1 TB HDD. | wymagane
6 | Monitor LCD min. 22” – 1 szt. | wymagane
7 | Monochromatyczna drukarka laserowa – 1 szt. | wymagane
8 | Bieżnia do prób wysiłkowych współpracująca bezprzewodowo z systemem – 1 szt. | wymagane
9 | Bezprzewodowy moduł EKG do wykonywania prób wysiłkowych – 1 szt. | wymagane
10 | Biurko komputerowe – 1 szt. | wymagane
11 | Funkcjonalność systemu do wykonywania prób wysiłkowych | wymagane
12 | Możliwość wykonywania badań spoczynkowych lub wysiłkowych | wymagane
13 | Stałe monitorowanie 12 standardowych odprowadzeń uzupełnionych obliczanymi odprowadzeniami ortogonalnymi X, Y, Z | wymagane
14 | Monitorowanie 15 odprowadzeń z możliwością wyboru, min.: 1 powiększony, 3, 6, 2x6, 3x4, wszystkie kanały EKG na ekranie | wymagane
15 | Automatyczny pomiar MET, ilości pobudzeń komorowych, HR, poziomu ST, nachylenia odcinka ST oraz różnicy pomiędzy bieżącym a spoczynkowym poziomem ST we wszystkich odprowadzeniach | wymagane
16 | Archiwizacja wyników badań na dysku komputera oraz nośnikach DVD-R/RW | wymagane
17 | Bieżąca analiza zmiany zapisu EKG w stosunku do zapisu wyjściowego dla wszystkich 15 odprowadzeń wraz z możliwością obserwacji powiększonych zespołów średnich | wymagane
18 | Wiarygodna bieżąca obserwacja i ocena odcinka ST (system zabezpieczający przed falowaniem EKG usuwający artefakty i zaburzenia rytmu) | wymagane
19 | Możliwość ustawienia punktu J automatycznie i manualnie | wymagane
20 | Obsługa standardowych protokołów badań: Bruce, Bruce zmodyfikowany itp., protokołu typu RAMP oraz własnych | wymagane
21 | Możliwość konfiguracji raportów końcowych | wymagane
22 | Możliwość tworzenia raportów indywidualnych | wymagane
23 | Ciągłe monitorowanie oraz porównywanie docelowej i aktualnej częstości akcji serca | wymagane
24 | Wyświetlanie całkowitego czasu badania oraz czasów poszczególnych etapów | wymagane
25 | Ciągłe monitorowanie zadanej mocy oraz prędkości obrotowej | wymagane
26 | Prezentacja na bieżąco współczynnika MET i produktu podwójnego | wymagane
27 | Prezentowanie aktualnego oraz procentowego limitu tętna w stosunku do wartości maksymalnej | wymagane
28 | Możliwość wprowadzania wyników pomiaru ciśnienia krwi w czasie trwania badania | wymagane
29 | Możliwość wyboru filtrów górno- i dolnoprzepustowych | wymagane
30 | Możliwość sterowania przebiegiem badania: wydrukiem raportów, sterowania cykloergometrem, podglądem badania w czasie trwania badania | Tak –10 pkt. Nie – 0 pkt.
31 | Możliwość zmiany obciążenia podczas badania | wymagane
32 | Możliwość konfiguracji formatu raportu końcowego zawierającego, min.: nazwę stosowanego protokołu, dane pacjenta, czas trwania próby, wartość ciśnienia tętniczego, wartość częstości rytmu serca, maksymalne zmiany odcinka ST w poszczególnych odprowadzeniach, graficzna i tabelaryczna ocena trendów zmian odcinka ST wraz ze współczynnikami MET, możliwość wydruku wybranych odcinków czasowych ze wszystkich 12 odprowadzeń w czasie trwania badania wysiłkowego, z końca etapów oraz z zaznaczonych zdarzeń kardiologicznych („na życzenie”) | wymagane
33 | Możliwość przeglądu wykonanej części badania w trakcie jego trwania z jednoczesnym podglądem jednego z wybranych odprowadzeń | wymagane
34 | Możliwość reanalizy archiwalnych wyników badań w dowolnej konfiguracji po ręcznej korekcji położenia markerów pomiarowych dla odcinka ST | wymagane
35 | Możliwość prowadzenia długotrwałego monitorowania spoczynkowego EKG z równoczesną prezentacją częstości akcji serca, zespołów średnich i parametrów odcinka ST | wymagane
36 | Możliwość przejęcia sterowania obciążeniem przez osobę nadzorującą próbę wysiłkową | wymagane
37 | Możliwość wpisywania uwag i komentarza końcowego przed zakończeniem badania | wymagane
38 | Archiwizacja wszystkich danych | wymagane
39 | Alarmowanie dźwiękiem lub zmianą kolorów odpowiedniego pola dla: przekroczenia zadanego limitu HR, progu poziomu ST oraz nieprawidłowej pracy zadajników obciążenia lub złego kontaktu elektrod | wymagane
40 | Czułość dla zespołów średnich, min.: 5, 10, 20, 50 i 100 mm/mV | wymagane
41 | Prędkość przesuwu zapisu EKG, min.: 5, 10, 25, 50 i 100 mm/s | wymagane
42 | Możliwość bezprzewodowej współpracy systemu z ergometrem rowerowym i/lub bieżnią | wymagane
43 | Bezprzewodowe połączenie modułu EKG | wymagane
44 | Możliwość wymiany poszczególnych przewodów w module EKG | wymagane
45 | Zasięg transmisji sygnału EKG min. 10 m | Zasięg transmisji opisany w kolumnie B – 0 pkt; Zasięg transmisji powyżej 10 m - 10 pkt
46 | Tłumienie sygnału wspólnego powyżej 100 dB | wymagane
47 | Pasmo przenoszenia 0,05 – 150 Hz | wymagane
48 | Czas pracy modułu EKG z akumulatora min. 12 h | Czas pracy modułu od 12 do 15 godzin – 0 pkt; powyżej 15h- 10 pkt
49 | Masa modułu EKG max 410 g | Masa modułu w przedziale 400 -410 g – 0 pkt; Masa modułu poniżej 400 g-10 pkt
50 | Wymiary modułu EKG max 140 x 100 x 50 mm | wymagane
51 | Program i instrukcja obsługi w języku polskim | wymagane
52 | Bieżnia rehabilitacyjna
53 | Bezprzewodowa współpraca z wielostanowiskowym systemem rehabilitacji kardiologicznej oraz systemem do prób wysiłkowych | wymagane
54 | Bezprzewodowe sterowanie pracą bieżni | wymagane
55 | Prędkość taśmy 0 ÷ 25 km/h, regulacja prędkości co 0,5 km/h | wymagane
56 | Kąt wzniesienia 0 ÷ 25%, regulacja nachylenia co 0,5% | wymagane
57 | Kalibracja kąta nachylenia poprzez wbudowany inklinometr | wymagane
58 | Łagodny rozruch od 0 km/h z pełnym obciążeniem | wymagane
59 | Taśma antypoślizgowa i antystatyczna | wymagane
60 | Długość użytkowa pasa bieżni min. 1500 mm | wymagane
61 | Szerokość użytkowa pasa bieżni min. 480 mm | wymagane
62 | Maksymalne wymiary podstawy bieżni 2000 x 800 mm | wymagane
63 | Dopuszczalne obciążenie: pacjent o wadze do 180 kg | Obciążenie opisane w kolumnie B – 0 pkt; Obciążenie do 200 kg -10 pkt
64 | Masa bieżni do 170 kg | wymagane
65 | Minimum dwa systemy awaryjnych wyłączników bezpieczeństwa | wymagane
66 | Panel sterowania zapewniający autonomiczną pracę bieżni | wymagane
67 | Własne sterowanie z wyświetleniem prędkości, nachylenia, czasu oraz przebytej drogi | wymagane
68 | Funkcja 6-minutowego testu marszu – sterowanie prędkością pasa bieżni w zależności od tempa poruszania się pacjenta | Tak-10 pkt: nie -0 pkt
69 | Zasilanie 230 V, 50 Hz | wymagane
Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
Nazwa i typ:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż IV kwartał 2018)
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
Tabela C – Cena
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | System do prób wysiłkowych EKG | syst. | 1
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo
Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
Wytwórca :
Nazwa i typ:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany 2018)
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
Tabela C – Cena
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Koncentrator tlenu | szt. | 2
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 5
Tabela A – Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia - KTG do ciąży bliźniaczej – 1 sztuka
lp | Opis minimalnie wymaganych parametrów | Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B |  | Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A | B | C | D | D
1 | Zakres pomiarowy US min. 50 -210 bpm | Zakres opisany w kolumnie B – 0 pkt; Zakres większy – 5 pkt
2 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | wymagane
3 | Częstotliwość pracy ≤1,2 MHz | wymagane
4 | Wartość natężenia emitowanej fali US dla przetwornika ≤ 10mW/cm² | Wartość przetwornika poniżej 7 mW/cm²- 10 pkt; pozostała – opisana w kolumnie B – 0 pkt.
5 | Znacznik zdarzeń | wymagane
6 | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu, granice alarmów definiowane przez użytkownika | wymagane
7 |  | wymagane
8 | Automatyczne monitorowanie ruchów płodu | wymagane
9 | Alarm w przypadku monitorowania jednego płodu dwiema głowicami (ciąża bliźniacza) | wymagane
10 | Monitorowanie ciąży bliźniaczej | wymagane
11 | Wbudowana drukarka termiczna | wymagane
12 | Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/min | wymagane
13 | Dostęp do najczęściej stosowanych funkcji za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu na panelu przednim: regulacja głośności sygnałów dźwiękowych (dla każdego płodu osobno), zerowanie Toco (napięcie spoczynkowe), wyciszenie alarmów, znacznik zdarzeń dla personelu, wysuw papieru | wymagane
14 | Współpraca z modułem telemetrii płodowej KTG | wymagane
15 | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco | wymagane
16 | Wodoszczelność przetworników (głowic) | wymagane
17 | Możliwość podłączenia stymulatora akustycznego płodu | Tak -5 pkt; Nie -0 pkt
18 | Dwa gniazda RS-232 (do podłączenia systemu i urządzeń zewnętrznych) | wymagane
19 | Współpraca z posiadanym systemem nadzoru okołoporodowego Monako (potwierdzona oświadczeniem przez producenta systemu Monako) | wymagane
20 | Podłączenie oferowanego aparatu do systemu nadzoru okołoporodowego Monako stanowiącego własność Zamawiajacego | wymagane
21 | Wyposażenie | wymagane
22 | przetwornik Toco (1 sztuka) | wymagane
23 | przetworniki Cardio (2 sztuki) | wymagane
24 | znacznik ruchów płodu dla pacjentki | wymagane
25 | moduł transmisji danych (wraz z rozbudową oprogramowania w systemie Monako o dodatkowe KTG - 1 sztuka) | wymagane
26 | wózek pod KTG | wymagane
27 | Możliwość wprowadzania wyników pomiaru ciśnienia krwi w czasie trwania badania | wymagane
Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
Nazwa i typ:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż IV kwartał 2018)
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
Tabela C – Cena
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | KTG do ciąży bliźnieczej | szt. | 1
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 6
Tabela A – Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia - Urządzenie do podciśnieniowego leczenia ran z funkcją płukania – 1 sztuka
lp | Opis minimalnie wymaganych parametrów | Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B |  | Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A | B | C | D | D
1 | Urządzenie do podciśnieniowej terapii ran , wytwarzające ujemne ciśnienie mierzone w ranie o wartości od 25-200mm/Hg z możliwością cyklicznego automatycznego płukania leczonej rany. Urządzenie przeznaczone do pracy na stanowisku stacjonarnym jak i do pracy mobilnej | wymagane
2 | Waga ok. 2,5 – 3,6 kg | wymagane
3 | Możliwość zmiany ciśnienia co 25 mm/HG. Zasilanie sieciowe 230 v 50 Hz | wymagane
4 | Możliwość zastosowania terapii ciągłej lub przerywanej z regulacją czasu pracy i przerwy w zależności od leczonej rany | wymagane
5 | Możliwość regulacji natężenia niskie, średnie, wysokie (prędkość z jaką osiągane jest ciśnienie docelowe w ranie) | wymagane
6 | Możliwość wyboru funkcji VAC lub VAC VeraFlo | Tak-10 pkt; Nie -0 pkt
7 | Funkcja podawania i pozostawienia płynu w ranie(namaczanie opatrunku) można regulować od 1 sekundy do 30 minut. Czas stosowania podciśnienia pomiędzy instylacjami od 3 min. do 12 godz. Objętość podawanego płynu od 6 ml do 500 ml z odstępem o różnych wartościach | Tak-50 pkt: Nie -0 pkt
8 | Funkcja asystenta podawania płynu automatycznie lub możliwość ustawienia ręcznego ilości podawanego płynu | wymagane
9 | Możliwość prowadzenia terapii przez 24 godziny. Posiada wskaźnik naładowania baterii | wymagane
10 | Bateria wewnętrzną działającą w potrzebie przez ok. 6 godziny | wymagane
11 | Wbudowane ostrzeżenia i alarmy włączające się w razie nieprawidłowości wynikającymi ze strony opatrunku, drenu, wydzieliny, kanistra, akumulatora: | wymagane
12 | a) akumulator rozładowany | wymagane
13 | b) alarm dot. pełnego zbiornika, pustego worka/butelki z roztworem, braku podłączenia VeraLink Casette | wymagane
14 | c) alarm braku aktywności systemu terapeutycznego | wymagane
15 | d) alarm błędu systemu | wymagane
16 | e) alarm temperatury wewnętrznej, | wymagane
17 | f) alarm odchyleń ciśnienia i przerwania terapii, | wymagane
18 | g) alarm niskiego ciśnienia | wymagane
19 | h) alarm braku płynu do płukania, maksymalnego napełnienia zbiornika, | wymagane
20 | i) alarm nieszczelności w systemie ter. VAC lub przerwanie terapii | wymagane
21 | j) alarm niedrożności syst. VAC i VAC VeraFlo | wymagane
22 | k) alarm terminu serwisowania i kontroli urządzenia | wymagane
23 | Ekran dotykowy z językiem polskim umożliwiający sterowanie urządzeniem z instrukcją obsługi w języku polskim. Możliwość ustawienia blokady przed przypadkowymi zmianami parametrów lub wyłączeniem | wymagane
24 | Opcjonalne zaprogramowane ustawienia terapii według rodzaju rany ułatwia konfigurację | Tak-10 pkt; Nie -0 pkt
25 | Wbudowana pamięć pozwalająca na zapis całej terapii leczonego pacjenta, wbudowany port USB, SD card i umożliwiający eksport zapisanych danych terapii prowadzonych u pacjenta | wymagane
26 | System kontroli i automatycznej regulacji poziomu podciśnienia bezpośrednio w ranie dzięki systemowi Sensa TRAC Pad | wymagane
27 | Funkcja dziennik, umożliwia rejestrowanie liczby elementów opatrunku umieszczonych w ranie, wymiany zbiornika | wymagane
28 | Funkcja Seal Check ułatwia wykrywanie nieszczelności prowadzących do utraty ciśnienia | wymagane
29 | Funkcja kontroli napełniania, cyklu i nasiąkania. | wymagane
30 | Funkcja umożliwiająca rejestrowanie pacjenta | wymagane
31 | Funkcja trybu nocnego powoduje przyciemnienie ekranu, wyłączana automatycznie w przypadku wystąpienia alarmu (włącza się automatycznie po około 2 min) | wymagane
32 | Funkcja blokady ekranu | wymagane
33 | Uchwyt na powieszenie zbiornika, worka lub kroplówki z płynem do płukania | wymagane
34 | Uchwyt do przenoszenia | wymagane
35 | Uchwyt do mocowania na stojaku lub łóżku | wymagane
36 | Możliwość bezpiecznego zamocowania urządzenia na stojaku kroplówki i/lub na poręczy łóżka | wymagane
37 | Możliwość podłączenia zbiorników 300ml, 500ml i 1000ml | wymagane
Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
Nazwa i typ:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż IV kwartał 2018)
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
Tabela C – Cena
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Urządzenie do podciśnieniowego leczenia ran z funkcją płukania | szt. | 1
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 7
Tabela A – Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia - dostawa elementów służących rozbudowie systemu rehabilitacji kardiologicznej Peleton – stanowiącego własność Zamawiającego – 1 sztuka
lp | Opis minimalnie wymaganych parametrów | Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B |  | Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A | B | C | D | D
1 | Stanowiska treningowe współpracujące bezprzewodowo z posiadanym systemem rehabilitacji kardiologicznej PELETON plus: rower rehabilitacyjny z wbudowanym miernikiem automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi – 3 szt. | wymagane
2 | Bezprzewodowe moduły EKG do prowadzenia rehabilitacji kardiologicznej współpracujące z posiadanym systemem rehabilitacji kardiologicznej PELETON plus – 3 szt. | wymagane
3 | Zbiorcza ładowarka do bezprzewodowych modułów EKG – 1 szt. | wymagane
4 | Dodatkowy monitor LCD o przekątnej ekranu min. 22”, który będzie podłączony do posiadanego zestawu komputerowego, w celu zapewnienia czytelnego wyświetlania parametrów prowadzonego treningu rehabilitacyjnego dla łącznie 6 stanowisk treningowych – 1 szt. | wymagane
5 | Moduły EKG | wymagane
6 | Monitorowanie częstości akcji serca w zakresie min. 20 ÷ 200 ud./min. | Zakres opisany w kolumnie B – 0 pkt; zakres większy – 5 pkt
7 | Bezprzewodowa transmisja sygnału EKG | wymagane
8 | Wzmacniacz sygnału EKG: 2-kanałowy, różnicowy, zabezpieczony przed defibrylacją | wymagane
9 | Pasmo częstotliwości: 0,05 ÷ 150 Hz | wymagane
10 | Zakres napięcia wejściowego: ± 10 mV | wymagane
11 | Impedancja wejściowa: > 2,5 MΩ | wymagane
12 | CMMR: > 100 dB | wymagane
13 | Poziom szumów: ≤ 30 μV | wymagane
14 | Przetwarzanie: A/C 12-bitowe | wymagane
15 | Rowery rehabilitacyjne | wymagane
16 | Bezprzewodowa współpraca cykloergometrów z posiadanym systemem rehabilitacji kardiologicznej PELETON plus | wymagane
17 | Bezprzewodowe sterowanie pracą cykloergometru | wymagane
18 | Cykloergometr wyposażony w miernik automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | wymagane
19 | Automatyczne (programowalne) lub ręczne zadawanie obciążenia | wymagane
20 | Moc cykloergometru w zakresie min. 10 – 950 W | wymagane
21 | Elektromagnetyczny system hamowania | wymagane
22 | Zakres obrotów w zakresie min. 30 – 160 obr./min. | Zakres opisany w kolumnie B – 0 pkt; zakres większy – 5 pkt
23 | Obciążenie pacjenta niezależne od prędkości pedałowania w zakresie min. 30 – 160 obr./min. | wymagane
24 | Masa roweru do 50 kg | wymagane
25 | Pionowa regulacja siodełka | wymagane
26 | Wbudowany czytnik kart chipowych wykorzystywany przy inicjalizacji treningu lub odczytu danych z kart chipowych NFZ | Tak-20 pkt; Nie – 0 pkt
27 | Pulpit sterujący z wyświetlaczem graficznym LCD | Tak-5 pkt; Nie – 0 pkt
28 | Sygnalizacja graficzna komunikatów dla pacjenta, min.: przyspiesz (za małe obroty), zwolnij (za duże obroty), właściwe obroty | wymagane
29 | Dopuszczalna obciążenie: pacjent o wadze do min.150 kg | Obciążenie opisane w kolumnie B – 0 pkt; Obciążenie do 200 kg -10 pkt
30 | Automatyczna kalibracja systemu pomiarowego | wymagane
31 | Zasilanie 230 V, 50 Hz | wymagane
Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
Nazwa i typ:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż IV kwartał 2018)
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
Tabela C – Cena
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Elementy służące rozbudowie systemu rehabilitacji kardiologicznej Peleton | zgodnie z treścią tabeli A( wg wskazań w kolumnie B) | zest
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 8
Tabela A – Dostawa, montaż oraz szkolenia – szafka przyłóżkowa – 18 sztuk
Szafka przyłóżkowa
lp | Opis minimalnie wymaganych parametrów | Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B |  | Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A | B | C | D | E
1 | Konstrukcja szafki wykonana ze stali lakierowanej, ocynkowanej odpornej na działanie promieni UV o budowie kontenerowej. Dopuszcza się również konstrukcję z profilami aluminiowymi | wymagane
2 | Konstrukcja wykonana w technologii antybakteryjnej z certyfikatem potwierdzającym antybakteryjność lakieru i tworzywa | Tak-5 pkt; Nie-0 pkt
3 | szerokość całkowita: od370mm-do500 mm | wymagane
4 | Wysokość całkowita: 850 mm(+/-60mm) | wymagane
5 | Wymiary blatu bocznego mm 590( + 50 mm )x340 ( + 50 mm ) | wymagane
6 | Regulacja wysokości blatu bocznego 730mm(+/-80 mm)-1050mm(+/-60mm) | wymagane
7 | Blaty szafki wykonane z tworzywa HPL lub z tworzywa ABS | Blaty z HPL – 5 pkt; Blaty z ABS – 0 pkt
8 | Blaty szafki wykonane w technologii antybakteryjnej z certyfikatem potwierdzającym antybakteryjność lakieru i tworzywa | Tak-5 pkt; Nie – 0 pkt
9 | Blat górny i boczny z zabezpieczeniem chroniącym przedmioty przed upadkiem | Tak – 5 pkt; Nie – 0pkt
10 | Blat górny z dwoma uchwytami do przetaczania i prowadzenia szafki | Tak – 5 pkt; Nie – 0pkt
11 | Szafka wyposażona w blat boczny posiadający regulacje wysokości wspomaganą za pomocą sprężyny gazowej oraz regulację kąta pochylenia. Blat boczny chowany do wnęki w korpusie szafki, nie powodując zwiększenia gabarytów kiedy nie jest używany. Dopuszcza się również blat odejmowany z możliwością montażu z prawej lub lewej strony szafki dopuszcza się inne wspomaganie podnoszenia blatu niż sprężyna gazowa | blat chowany w korpusie 5 pkt; sprężyna gazowa -10 pkt
12 | Szafka dwustronna z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony szafki przy zachowaniu pełnej funkcjonalności. Szuflada Górna wysuwana na prowadnicach. | wymagane
13 | Czoło szuflady oraz drzwiczki wykonane z tworzywa HPL lub lakierowane proszkowo. | wymagane
14 | Szuflada oraz drzwiczki dwustronne z możliwością ograniczenia wysuwu szuflady w stronę ściany | Tak-5 pkt Nie -0 pkt
15 | Szafka wyposażona w uchwyt na ręcznik | Tak-5 pkt Nie -0 pkt
17 | szafka odporna na środki dezynfekcyjne | wymagane
Tabela B - Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia
Producent:
Nazwa i typ:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż IV kwartał 2018)
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
Tabela C – Cena Szafki przyłóżkowej
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Szafka przyłóżkowa | szt. | 18
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 9
Tabela A – Dostawa, montaż oraz szkolenie – zestaw resektoskopów i histeroskop z pompą do histeroskopii
Szafka przyłóżkowa
lp | Opis minimalnie wymaganych parametrów | Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A | B | C
1 | Resektoskop bipolarny 26 Fr., ginekologiczny
2 | Optyka do resektoskopu bipolarnego, śr. 4 mm, dł. 30 cm, kąt patrzenia 12°, autoklawowalna 134°C, wyposażona w: a) układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, b) oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, c) oznakowanie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki, d) przyłącze światłowodowe wyposażone w min. 3 adaptery do światłowodów różnych producentów. - 3 szt.
3 | Element pracujący resektoskopu bipolarnego, typ bierny, wykorzystujący elektrody bipolarne dwubiegunowe działające w oparciu o technikę w pełni bipolarną, w której bieguny aktywny i powrotny umieszczone są na tej samej prowadnicy w części dystalnej; technika bipolarna niewymagająca zaangażowania płaszcza resektoskopowego jako części obwodu przepływu prądu HF. Element pracujący wyposażony w pełne uchwyty na palce. - 3 szt.
4 | Płaszcz resektoskopowy rozmiar 26 Fr., obrotowy, przepływowy, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z obrotowym mocowaniem pomiędzy płaszczami; przyłącza płukania i odsysania zintegrowane z płaszczem zewnętrznym, wyposażone w końcówki LUER-Lock i rozbieralne, metalowe kraniki; płaszcz wewnętrzny z końcówką ceramiczną ściętą ukośnie. - 3 szt.
5 | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 26 Fr. - 3 szt.
6 | Elektroda pętlowa tnąca, bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, kompatybilna z płaszczem 26 Fr. - 18 szt.
7 | Elektroda koagulacyjna w kształcie kulki lub półkulki, bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, kompatybilna z płaszczem 26 Fr. - 18 szt.
8 | Elektroda pętlowa tnąca, prosta, bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, kompatybilna z płaszczem 26 Fr. - 12 szt.
9 | Elektroda koagulacyjna, punktowa, ostra, bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, kompatybilna z płaszczem 26 Fr. - 12 szt.
10 | Przewód HF do resektoskopu bipolarnego, wykorzystujący tylko jedną wtyczkę podłączeniową od strony elementu pracującego resektoskopu, dł. 300 cm - 3 szt.
11 | Tuba plastikowa do sterylizacji elektrod - 3 szt.
12 | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe podpórki stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm (±5 mm) – 3 szt.
13 | Kontener sterylizacyjny (wym. 600 x 300 x 110 mm) (± 10 mm)., przeznaczony do sterylizacji metodą parową, kontener niewykorzystujący jednorazowych filtrów. Kontener wyposażony w: a) aluminiową wannę z plastikową pokrywę odporną na wysoką temperaturę wraz z wielorazową barierą mikrobiologiczną mocowaną do pokrywy, b) tacę drucianą na narzędzia wraz z matą silikonową i zestawem kołków i pasków silikonowych do mocowania narzędzi. - 3 zestawy
14 | Histeroskop operacyjno – diagnostyczny, przepływowy
15 | Optyka histeroskopowa, śr. 2,9 mm, dł. 30 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna 134°C, wyposażona w: a) układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, b) oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, c) oznakowanie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki, d) przyłącze światłowodowe wyposażone w min. 3 adaptery do światłowodów różnych producentów.
16 | Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny o owalnym profilu przekroju o rozmiarze nie większym niż 4,3 mm, kompatybilny z płaszczem zewnętrznym i optyką histeroskopową o średnicy 2,9 mm i długości 30 cm, wyposażony w: a) kanał dla optyki histeroskopowej z mocowaniem obrotowym, b) kanał roboczy do wprowadzania półsztywnych instrumentów o rozmiarze 5 Fr. i podawania płynu płuczącego; wejście kanału roboczego wyposażone w uszczelkę z otworem o średnicy 0,8 mm i metalowy kranik, c) oddzielne przyłącze LUER-Lock z metalowym kranikiem do podłączenia drenu z płynem płuczącym.
17 | Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny o owalnym profilu przekroju o rozmiarze nie większym niż 5 mm, kompatybilny z płaszczem wewnętrznym wyposażony w oddzielne przyłącze Luer-Lock z metalowym kranikiem do podłączenia drenu do odsysania; koniec dystalny płaszcza wyposażony w boczne otwory umożliwiające odsysanie.
18 | Histeroskopowa elektroda disekcyjna, bipolarna, półsztywna: koniec dystalny w formie igły zagiętej 90°, rozmiar 5 Fr., długość 36 cm.
19 | Przewód HF do elektrod bipolarnych, dł. 300 cm.
20 | Kleszcze histeroskopowe: bransze: chwytająco - biopsyjne, obie ruchome; tubus półsztywny, wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu podczas mycia, rozmiar: 5 Fr., długość: 34 cm. 2 szt.
21 | Kleszcze histeroskopowe: bransze: typu kulociąg z dwoma ząbkami, obie ruchome; tubus półsztywny, wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu podczas mycia, rozmiar: 5 Fr., długość: 34 cm. 2 szt.
22 | Nożyczki histeroskopowe: ostrza: ostro zakończone, jedno ostrze ruchome; tubus półsztywny, wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu podczas mycia, rozmiar: 5 Fr., długość: 34 cm. 2 szt.
23 | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe podpórki stabilizujące optykę oraz uchwyty przeznaczone na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm (±5 mm)
24 | Kontener sterylizacyjny (wym. 600 x 300 x 110 mm) (± 10 mm)., przeznaczony do sterylizacji metodą parową, kontener niewykorzystujący jednorazowych filtrów. Kontener wyposażony w: a) aluminiową wannę z plastikową pokrywę odporną na wysoką temperaturę wraz z wielorazową barierą mikrobiologiczną mocowaną do pokrywy, b) tacę drucianą na narzędzia wraz z matą silikonową i zestawem kołków i pasków silikonowych do mocowania narzędzi. - 3 zestawy
25 | Pompa płucząca do histeroskopii - 1 zestaw
26 | Rolkowa pompa płucząca przeznaczona do wykorzystania podczas operacji histeroskopowych
27 | Konstrukcja pompy umożliwiająca rozszerzenia zakresu zastosowania pompy o inne dziedziny i procedury poprzez dodawanie kolejnych licencji software'u
28 | Możliwość rozbudowy pompy o endoskopowe procedury m.in. o procedury chirurgiczne (laparoskopia) i urologiczne (cystoskopia, URS, resekcja)
29 | Możliwość wykorzystania pompy w połączeniu z dedykowaną konsolą shavera histeroskopowego jako pompy ssącej i pracy w sposób zsynchronizowany
30 | Obsługa pompy poprzez kolorowy monitor dotykowy
31 | Wybór zastosowania pompy z menu z listą dziedzin i procedur wyświetlanej na monitorze dotykowym
32 | Regulacja ciśnienia płukania w zakresie 20 - 150 mmHg
33 | Wyświetlanie zadanego ciśnienia płukania w formie graficznej i numerycznej na monitorze dotykowym
34 | Wyświetlanie rzeczywistego ciśnienia płukania w formie graficznej na monitorze dotykowym
35 | Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren
36 | Animacja wyświetlana na monitorze dotykowym instruująca sposób zakładania drenu
37 | Pompa wyposażona w interfejs umożliwiający zdalne sterownie oraz wyświetlanie parametrów urządzenia
38 | Możliwość wykorzystania pompy w połączeniu z dedykowanym litotryptorem ultradźwiękowym jako pompy ssącej i pracy w sposób zsynchronizowany
39 | Ochrona typu CF
40 | Dren płuczący, sterylny, jednorazowy, op. 10 szt. - 5 op.
Tabela B - Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia
Producent:
Nazwa i typ:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż IV kwartał 2018)
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
Tabela C – Cena Szafki przyłóżkowej
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto
A | B | C | D | F | G | H
1 | Zestaw resektoskopów i histeroskop z pompą do histeroskopii | zest | zgodnie z treścią tabeli A( wg wskazań w kolumnie B)
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 10
Tabela A – Dostawa – laparoskopowe narzędzia urologiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | ilość (w sztukach) | cena netto za szt. | wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Nazwa handlowa, Wytwórca | Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach (min. 24 miesiące – max. 60 miesięcy)
A | B | C | D | E=C*D | F | G=E*1,xx (xx- właściwa stawka podatku VAT) | H | I
1 | Trokar laparoskopowy kompletny, wielorazowy, rozbierany, złożony z: a) gładkiej, metalowej kaniuli trokara o śr. 11 mm i dł. roboczej 10-11 cm ze skośnym końcem dystalnym, wyposażonej w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia insuflacji, b) zaworu trokara wyposażonego w uszczelkę zewnętrzną typu kapturek oraz w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy bocznej dźwigni, c) gwoździa ostrego, piramidalnego, | 4
2 | Trokar laparoskopowy kompletny, wielorazowy, rozbierany, złożony z: a) gładkiej, metalowej kaniuli trokara o śr. 6 mm i dł. roboczej 10-11 cm ze skośnym końcem dystalnym, wyposażonej w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia insuflacji, b) zaworu trokara wyposażonego w uszczelkę zewnętrzną typu kapturek oraz w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy bocznej dźwigni, c) gwoździa ostrego, piramidalnego, | 6
3 | Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: a) uchwyt: plastikowy z przyłączem HF kompatybilnym z przewodami HF firmy Karl Storz stanowiącymi własność Zamawiającego, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, b) wkład roboczy: ostrza typu METZENBAUM, oba ruchome, c) tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia. | 2
4 | Wkład roboczy nożyczek typu METZENBAUM, oba ostrza ruchome, kompatybilny z tubusem izolowanym 33300 firmy Storz stanowiącym własność Zamawiającego | 2
6 | Rurka ssąco-płucząca, śr. 5 mm, dł. 36 cm, wyposażona w: a) dwudrożny zawór z rozbieralną dźwignią sterującą ssaniem i płukaniem, b) boczne otwory w końcu dystalnym rurki, | 2
5 | Preparat przeciwko zaparowywaniu optyk, w opakowaniu o pojemności 25 ml, z pipetą. | 10
łącznie
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo